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	БЛОК А

	4068
	ЛАБОРАНТСКАЯ  ГЕМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
	
	
	
	
	
	
	

	Л-406В
	Шкаф вытяжной химический
(в комплекте светильник люминесцентный 18Вт, 2 розетки)
Габариты:1200х740х2250 мм
РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+РЕ

	ЛАБ-PRO-ШВ120/70-KG

	
	ЗАО «ЛОИП»                   (Лабораторное оборудование и приборы)

	шт.
	1
	
	Подключается к сети через аппарат защиты. Подвод холодной воды D=1/2”, отвод в канализацию гибкими шлангами D=50мм. Объем отсасываемого воздуха - 550 м3/час; отверстие для подсоединения к вытяжной вентиляции – 200 мм.
Воздуховоды выполнить из нержавеющей стали.

	4069
	МОЕЧНАЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Л-902Д
	Зонт вытяжной 
Габариты: 1000х700х350 мм

	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Объем отсасываемого воздуха – 500 м3/час; отверстие для подсоединения к вы-тяжной вентиляции  D=150 мм.

	4070
	ЛАБОРАНТСКАЯ  ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Л-406В
	Шкаф вытяжной химический
(в комплекте светильник люминесцентный 18Вт, 2 розетки)
Габариты:1200х740х2250 мм
РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+РЕ

	ЛАБ-PRO-ШВ120/70-KG

	
	ЗАО «ЛОИП»                   (Лабораторное оборудование и приборы)

	шт.
	1
	
	Подключается к сети через аппарат защиты. Подвод холодной воды D=1/2”, отвод в канализацию гибкими шлангами D=50мм. Объем отсасываемого воздуха - 550 м3/час; отверстие для подсоединения к вытяжной вентиляции – 200 мм.
Воздуховоды выполнить из нержавеющей стали.

	БЛОК БВ 
	

	2016
	КОМНАТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ АЛЛЕРГЕНОВ С ПРОЦЕДУРНОЙ АЛЛЕРГОЛОГА
	
	
	
	
	
	
	
	

	Л-406Г
	Шкаф вытяжной общего назначения     (в комплекте светильник люминесцентный 18Вт, 2 розетки)
Габариты:1200х740х2250 мм
РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+РЕ

	ЛАБ-PRO-ШВ120/70-KG

	
	ЗАО «ЛОИП»                   (Лабораторное оборудование и приборы)

	шт.
	1
	
	Подключается к сети через аппарат защиты. Объем отсасываемого воздуха - 550 м3/час; отверстие для подсоединения к вытяжной вентиляции – 200 мм.

	3024
	БУФЕТНАЯ
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	С11 над плитой
	Зонт приточно-вытяжной, Нерж. сталь AISI 304  Конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. . Жиро улавливающие фильтры лабиринтного типа 400х500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды.500х800х350мм
	ЗПВП0508
	
	SIMECO (Россия)
	шт.
	1
	
	Приток 200 м3/ч /
Вытяжка 250 м3/ч

	С6 над тележкой тепловой
	Зонт вытяжной, 900х900х350
	ЗВП0909
	
	SIMECO (Россия)
	шт.
	1
	
	Вытяжка 600 м3/ч

	3056
	ПОМЕЩЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПРОКЛАДОК
	
	
	
	
	
	 
	 

	ШВФ
	Шкаф вытяжной физиотерапевтический Габариты: 1110х700х1960 мм В электрокомплект входят: внутреннее освещение в рабочей камере, тепловой приточный вентилятор и дополнительные электророзетки 1Ф; 220 В; ~ 2,5 кВт Вес – 135 кг
	ДМ-6-004-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	620 м3/ч

	3069а
	МОЕЧНАЯ
	
	
	
	
	
	 
	 

	ШВФ
	Шкаф вытяжной физиотерапевтический Габариты: 1110х700х1960 мм В электрокомплект входят: внутреннее освещение в рабочей камере, тепловой приточный вентилятор и дополнительные электророзетки 1Ф; 220 В; ~ 2,5 кВт Вес – 135 кг
	ДМ-6-004-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	600 м3/ч

	4041
	Моечная
	
	
	
	
	
	
	

	Л-902Д
	Зонт вытяжной 
Габариты: 1000х700х350 мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Объем отсасываемого воздуха – 500м3/час; отверстие для подсоединения к вы-тяжной вентиляции  D=150 мм.

	4044
	Моечная
	
	
	
	
	
	
	

	Л-902Д
	Зонт вытяжной 
Габариты: 1000х700х350 мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Объем отсасываемого воздуха – 500м3/час; отверстие для подсоединения к вы-тяжной вентиляции  D=150 мм.




	5005
	ПОМЕЩЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПРОДУКТОВ К РЕАЛИЗАЦИИ.
	
	
	
	
	
	 
	 

	Б33
	Зонт приточно-вытяжной, нерж. сталь AISI 430  Конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. Жироулавливающие фильтры лабиринтного типа 500х500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды.
Габариты: 1800х1000х350
	ЗПВП1810
	
	SIMECO
Россия
	шт.
	1
	
	Приток 800 м3/ч /
Вытяжка 1250 м3/ч 

	
5006
	МОЕЧНАЯ ПОСУДЫ
	
	
	
	
	
	 
	 

	Б16
	Зонт вытяжной , нерж. сталь AISI 430, конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. Жиро улавливающие фильтры лабиринтного типа 500х500 мм, с сопротивлением  55 Па. Жиросборник.  Без отверстий под воздуховоды.	
Габариты: 600х800х350		
	ЗВП0608
	
	SIMECO
Россия
	шт.
	1
	
	Вытяжка 600 м3/ч
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Примечание:
Применяемые в вытяжных шкафах препараты не оказывают вредного воздействия на окружающую среду.
В вытяжных шкафах в пом.4068 и 4070 лаборатории не используются опасные химические вещества (кислоты и щелочи). В шкафах производится работа с использованием биологических пахучих образцов (моча и т.д), а также медицинского спирта в мелкой расфасовке и других неопасных препаратов в минимальных количествах.
В вытяжном шкафу в пом.2016 производится работа с аллергена перед постановкой проб пациентам.
Вытяжные шкафы в пом.3056 и 3069а предназначены для удаления водяных паров при обработки насадок/наконечников для оборудования.
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