| БЛОК А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4068 | ЛАБОРАНТСКАЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Л-406В | Шкаф вытяжной химический (в комплекте светильник люминесцентный 18Вт, 2 розетки) Габариты:1200х740х2250 мм РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+РЕ | ЛАБ-PRO-ШВ120/70-KG |  |  |  |  | ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через аппарат защиты. Подвод холодной воды D=1/2”, отвод в канализацию гибкими шлангами D=50мм. Объем отсасываемого воздуха - 550 м3/час; отверстие для подсоединения к вытяжной вентиляции – 200 мм. Воздуховоды выполнить из нержавеющей стали. |
| 4069 | МОЕЧНАЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Л-902Д | Зонт вытяжной Габариты: 1000х700х350 мм |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Объем отсасываемого воздуха – 500 м3/час; отверстие для подсоединения к вы-тяжной вентиляции D=150 мм. |
| 4070 | ЛАБОРАНТСКАЯ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Л-406В | Шкаф вытяжной химический (в комплекте светильник люминесцентный 18Вт, 2 розетки) Габариты:1200х740х2250 мм РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+РЕ |  | ЛАБ-PRO-ШВ120/70-KG |  |  |  |  | ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы) |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через аппарат защиты. Подвод холодной воды D=1/2”, отвод в канализацию гибкими шлангами D=50мм. Объем отсасываемого воздуха - 550 м3/час; отверстие для подсоединения к вытяжной вентиляции – 200 мм. Воздуховоды выполнить из нержавеющей стали. |
| БЛОК БВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | КОМНАТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ АЛЛЕРГЕНОВ С ПРОЦЕДУРНОЙ АЛЛЕРГОЛОГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Л-406Г | Шкаф вытяжной общего назначения (в комплекте светильник люминесцентный 18Вт, 2 розетки) Габариты:1200х740х2250 мм РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+РЕ | ЛАБ-PRO-ШВ120/70-KG |  |  |  | ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  | Подключается к сети через аппарат защиты. Объем отсасываемого воздуха - 550 м3/час; отверстие для подсоединения к вытяжной вентиляции – 200 мм. |  |  |
| 3024 | БУФЕТНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С11 над плитой | Зонт приточно-вытяжной, Нерж. сталь AISI 304 Конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. . Жиро улавливающие фильтры лабиринтного типа 400х500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды.500х800х350мм | ЗПВП0508 |  |  |  | SIMECO (Россия) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  | Приток 200 м3/ч / Вытяжка 250 м3/ч |  |  |
| С6 над тележкой тепловой | Зонт вытяжной, 900х900х350 | ЗВП0909 |  |  |  | SIMECO (Россия) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  | Вытяжка 600 м3/ч |  |  |
| 3056 | ПОМЕЩЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПРОКЛАДОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШВФ | Шкаф вытяжной физиотерапевтический Габариты: 1110х700х1960 мм В электрокомплект входят: внутреннее освещение в рабочей камере, тепловой приточный вентилятор и дополнительные электророзетки 1Ф; 220 В; ~ 2,5 кВт Вес – 135 кг | ДМ-6-004-02 |  |  |  | Доктор Мебель |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 620 м3/ч |  |  |
| 3069а | МОЕЧНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШВФ | Шкаф вытяжной физиотерапевтический Габариты: 1110х700х1960 мм В электрокомплект входят: внутреннее освещение в рабочей камере, тепловой приточный вентилятор и дополнительные электророзетки 1Ф; 220 В; ~ 2,5 кВт Вес – 135 кг | ДМ-6-004-02 |  |  |  | Доктор Мебель |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 600 м3/ч |  |  |
| 4041 | Моечная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Л-902Д | Зонт вытяжной Габариты: 1000х700х350 мм |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  | Объем отсасываемого воздуха – 500м3/час; отверстие для подсоединения к вы-тяжной вентиляции D=150 мм. |  |  |
| 4044 | Моечная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Л-902Д | Зонт вытяжной Габариты: 1000х700х350 мм |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  | Объем отсасываемого воздуха – 500м3/час; отверстие для подсоединения к вы-тяжной вентиляции D=150 мм. |  |  |

| 5005 | ПОМЕЩЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПРОДУКТОВ К РЕАЛИЗАЦИИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б33 |  | Зонт приточно-вытяжной, нерж. сталь AISI 430 Конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. Жироулавливающие фильтры лабиринтного типа 500х500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды. Габариты: 1800х1000х350 |  | ЗПВП1810 |  |  |  | SIMECO Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Приток 800 м3/ч / Вытяжка 1250 м3/ч |
| 5006 | МОЕЧНАЯ ПОСУДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б16 | Зонт вытяжной , нерж. сталь AISI 430, конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. Жиро улавливающие фильтры лабиринтного типа 500х500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды. Габариты: 600х800х350 |  | ЗВП0608 |  |  |  | SIMECO Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Вытяжка 600 м3/ч |  |  |

Примечание:

Применяемые в вытяжных шкафах препараты не оказывают вредного воздействия на окружающую среду.

В вытяжных шкафах в пом.4068 и 4070 лаборатории не используются опасные химические вещества (кислоты и щелочи). В шкафах производится работа с использованием биологических пахучих образцов (моча и т.д), а также медицинского спирта в мелкой расфасовке и других неопасных препаратов в минимальных количествах.

В вытяжном шкафу в пом.2016 производится работа с аллергена перед постановкой проб пациентам.

Вытяжные шкафы в пом.3056 и 3069а предназначены для удаления водяных паров при обработки насадок/наконечников для оборудования.