	Помещение
	Комментарии по расположению оборудования и  розеток
 в дизайн-проекте

	БЛОК БВ

	1 этаж

	1014
Диагностическая палата
	Следует уточнить место размещения розеток для поста медсестры, учитывая установку пневмопочты

	1051
Главный вестибюль
	Следует уточнить расположение стойки ресепшн. 

	1083
Комната временного пребывания после процедур
	В палате рециркулятор установлен за дверью. Телевизор расположен в слепой зоне для просмотра. Необходимо найти и согласовать комфортное расположение мебели и оборудования в палате




	2 этаж

	2044
Холл-рекреация
	В холле-рекреации, в его основной части недостаточно рециркуляторов (см.раздел ТХ) .
Один из рециркуляторов размещен в зоне смотрового окна из пом.2046 (выдача больничных). 
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	2090
Ожидальная 
	Отсутствует телевизор

	3 этаж

	3004
Комната приема посетителей
	Следует добавить электровводы для подсветки кухонного гарнитура.

	3025
процедурная
	Изменено размещение мойки и стола в процедурной. Стол размещается вплотную к окну, без учета радиаторов отопления. Необходимо найти и согласовать комфортное расположение мебели и оборудования в процедурной.

	3027
Пост дежурной медсестры
	Пурифайер в зоне поста медсестры установлен близко к нише ПК.



     

	3061
Зал ЛФК
	Перенесен умывальник.  Добавлено зеркало с освещением. Изменена высота розеток.

	3063
Зал ЛФК
	Зеркало с освещением установлено в месте, где размещен турник (в разделе ТХ). Турник крепится к стене.

	3066
Помещение для переодевания
	В раздевальной предусмотрена розетка на высоте 300мм. В разделе ТХ розетка предусмотрена для фена.   

	4 этаж

	4023
Перевязочная 
	

Изменено расположение гипсовочного стола (поз.113А) и тележки (поз.360). Гипсовочный стол разместился под консолью. Добавлены розетки.                 

	4026
Процедурная 
	Розетки для рабочего места предусмотрены в полу. С больницей согласовано?

	4048
Комната отдыха после процедур 
	По замечаниям ВК умывальник был перенесен. В дизайн-проекте указано старое проектное решение. В данном варианте облучатель расположен на узком простенке. 








	4065
Смотровая 
	Необходимо определить и согласовать место размещения консоли.


    




Много привязок указано с точностью до миллиметра.  Можно ли округлить? 
К примеру:
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