2064 – Кабинет врача оториноларинголога с аудиометрической кабиной и 1078 – кабинет врача оториноларинголога

1. Должно быть по 2 шкафа для медикаментов, стерильных инструментов и наборов в каждом кабинете (№ 26 в каб. 1078, а в каб. 2064 - отсутствуют).

2. Ящик для инструментов - обычно идет в комплекте с ЛОР-комбайном - по 1 на кабинет.

Я посмотрела модель указанную в спецификации ATMOS S 61 SERVANT, это модульная система с возможностью оборудования функциональных ящиков. Необходимо в обязательном порядке предусмотреть ящик для инструментов с выдвижными полками в обоих кабинетах.

Для ЛОР-комбайна нужно 8 розеток!!!, вода, канализация

3. Столик металлический для медсестры №104 - нет на рисунке каб. 2064, в каб. 2064 есть тележка медицинская с ящиками (№29), а в 1078 – нет. Должно быть 2 столика манипуляционных передвижных в каждом кабинете!

4. Аудиометр каб. 2064:

- необходим столик/полка для аудиометра и стул на колесах (табурет медицинский – врач должен сидеть около аудиометра);

- либо к аудиометру должен быть отдельный ноутбук и принтер, либо должна быть осуществлена возможность подключения аудиометра к рабочему месту врача, для печати аудиограмм. В противном случае врачу придется рисовать аудиограмму вручную на бланке;

- аудиометр должен быть установлен абсолютно вплотную к кабине! Внутри кабины предусмотреть стул, столик для пациента. Также предусмотреть «связь» врача с пациентом в кабине – микрофон для связи, панель для присоединения к звуковой камере, наушники, «кнопка» для возможности разговора пациента.

5. Холодильник (мази, адреналин) по 1 в каждый кабинет

6. Укладки противошоковая, укладка ВИЧ, тонометр в каждый каб.

7. Вешалка для одежды, халатов

8. Крючок для полотенца

9. №168 (эндостойка и т.п.) нет на схеме каб. 2064! Около стойки предусмотреть розетки + расположение рядом с креслом пациента!

10. Контейнеры для мусора (1 в комбайне – входит в комплектацию, 1 на выходе для категории Б, один для категории А и обычная корзина), маленькое ведро для утилизации игл (12 ведер в месяц) -  в обоих кабинетах.

11. Мебель офисная не подходит - нужна специальная медицинская, чтобы можно было обрабатывать.

12. Контейнеры 3 по 3 л для обработки эндоскопов, 1 на 5 л и 1 на 3 л для замочки инструментов и 1 на 1 л для текущей уборки кабинета – в обоих кабинетах.

13. Кресло Барани нужно для проформы, но фактически не используется, можно куда-то спрятать, чтобы место не занимало (в стандарте есть).

14. В обоих кабинетах нужно место для медсестры - где она будет сидеть и заполнять журналы, писать и тп. Компьютер ей не нужен обычно, как предложение от К.Э. – удлинить врачебный стол.