	Помещение
	Комментарии по расположению оборудования и  розеток
 в дизайн-проекте

	БЛОК БВ

	1 этаж

	1014
Диагностическая палата
	Следует уточнить место размещения розеток для поста медсестры, учитывая установку пневмопочты переносим станцию пневопочты. Н место ПП ставим РМ.

	1051
Главный вестибюль
	Следует уточнить расположение стойки ресепшн. 
Стойку перенсена в 1055а с учетом боковые двери входа не используются по проекту реставрации 

	1083
Комната временного пребывания после процедур
	В палате рециркулятор установлен за дверью. Телевизор расположен в слепой зоне для просмотра. Необходимо найти и согласовать комфортное расположение мебели и оборудования в палате

Дезар оставили на прежнем месте. Телевизор с кронштейном перенесли на смежную несущую стену (как было ранее). Данные решения связаны с расположением молдингов на стенах.  
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	2 этаж

	2044
Холл-рекреация
	В холле-рекреации, в его основной части недостаточно рециркуляторов (см.раздел ТХ) . АИ предлагает использовать дезары более производительные. 
Один из рециркуляторов размещен в зоне смотрового окна из пом.2046 (выдача больничных).  АИ перенсет данный дезар






	2090
Ожидальная 
	Отсутствует телевизор

АИ ТВ добавит

	3 этаж

	3004
Комната приема посетителей
	Следует добавить электровводы для подсветки кухонного гарнитура.

В АИ предусмотрено 2 вывода, см вывод 6

	3025
процедурная
	Изменено размещение мойки и стола в процедурной. Стол размещается вплотную к окну, без учета радиаторов отопления. Необходимо найти и согласовать комфортное расположение мебели и оборудования в процедурной. Решетка отопленя втроена в уровень подоконника. Расстановку оставляем по АИ

	3027
Пост дежурной медсестры
	Пурифайер в зоне поста медсестры установлен близко к нише ПК.

АИ учесть данное замечание


     

	3061
Зал ЛФК
	Перенесен умывальник.  Добавлено зеркало с освещением. Изменена высота розеток.Оставляем перепланировку по АИ.  В ТХ учесть зеркала с подстветкой (Выводы – 1) 

	3063
Зал ЛФК
	Зеркало с освещением установлено в месте, где размещен турник (в разделе ТХ). Турник крепится к стене. Оставляем перепланировку по АИ.  В ТХ учесть зеркала с подстветкой (Выводы – 1)

	3066
Помещение для переодевания
	В раздевальной предусмотрена розетка на высоте 300мм. В разделе ТХ розетка предусмотрена для фена.   

В АИ необходимо учесть розетку для фена.

	4 этаж

	4023
Перевязочная 
	Изменено расположение гипсовочного стола (поз.113А) и тележки (поз.360). Гипсовочный стол разместился под консолью. Добавлены розетки. ТХ уточнить расстановку обрудования с учетом габаритов



                

	4026
Процедурная 
	Розетки для рабочего места предусмотрены в полу. С больницей согласовано? Розетки из пола убрать. Кушетку расположить у стены с консолью. РМ перенести  на место кушетки

	4048
Комната отдыха после процедур 
	По замечаниям ВК умывальник был перенесен. В дизайн-проекте указано старое проектное решение. В данном варианте облучатель расположен на узком простенке. Расположение мебели оставить по АИ. Предусмотреть раковину менее глубокую, дезар разместить в ногах верхней кровати.








	4065
Смотровая 
	Необходимо определить и согласовать место размещения консоли.

Консоль оставить по ТХ


    




Много привязок указано с точностью до миллиметра.  Можно ли округлить? 
К примеру:
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