## Функциональное назначение помещ
Корпус | Этаж | Наименование помещений | ВУЗ | Функциональная зона | ЕПС - Количество человек находящихся в помещении единовременно, чел | Площадь помещения, м² (уточняется расчётом в соответствии с нормативом) | Кол-во помещений | Суммарная ПОЛЕЗНАЯ площадь, м² | Ориентировочное количество персонала в максимальной смене, чел | Требования к внутренней среде и инженерному оснащению, температурно-влажностному режиму, инженерным сетям. (Специальные требования к вентиляции, водоснабжению, электроснабжению, спец. газам/сжатому воздуху, сетям связи) | Примечание (Функциональные взаимосвязи помещений) | Перечень оборудования
Технопарк |  | Центр развития науки и инноваций | АРР | ресепшен | 15 | 51 | 1 | 51 | 15 | офисные помещения, напряжение-220В, мощность по количеству энергопотребляемого оборудования и приборов с резервом питания для дополнтительных рабочих мест. | входная зона Технопарка | Оборудование АРР
Технопарк |  | Центр развития науки и инноваций | АРР | коворкинг | 15 | 75 | 1 | 75 | 15 | офисные помещения, напряжение-220В, мощность по количеству энергопотребляемого оборудования и приборов с резервом питания для дополнтительных рабочих мест. | входная зона Технопарка | Оборудование АРР
Технопарк |  | Центр развития науки и инноваций | АРР | переговорные | 15 | 25 | 3 | 75 | 30 | офисные помещения, напряжение-220В, мощность по количеству энергопотребляемого оборудования и приборов с резервом питания для дополнтительных рабочих мест. | входная зона Технопарка, не обязательно ровно 25, можно от 20 до 40 метров | Оборудование АРР
Технопарк |  | Центр развития науки и инноваций | АРР | офисные помещения | 20 | 25 | 10 | 250 | 30 | офисные помещения, напряжение-220В, мощность по количеству энергопотребляемого оборудования и приборов с резервом питания для дополнтительных рабочих мест. | входная зона Технопарка | Оборудование АРР'!C5
Технопарк |  | Центр обеспечения Арбис | АРР | openspace | 25 | 100 | 1 | 100 | 25 | офисные помещения, напряжение-220В, мощность по количеству энергопотребляемого оборудования и приборов с резервом питания для дополнтительных рабочих мест. |  | Оборудование АРР'!C6
Технопарк |  | Центр обеспечения Арбис | АРР | офисные помещения | 38 | 25 | 19 | 475 | 38 | офисные помещения, напряжение-220В, мощность по количеству энергопотребляемого оборудования и приборов с резервом питания для дополнтительных рабочих мест. | не обязательно ровно 25, можно от 20 до 40 метров | Оборудование АРР'!C7
Технопарк |  | Центр защиты информации | АРР | специальное помещение | 25 | 25 | 16 | 400 | 25 | офисные помещения, Обязательно удаленность от проходных помещений, возможность установки специальной системы кондиционирования. В тч 20 м2 помещение серверной с резервным электропитанием |  | Оборудование АРР'!C8
Технопарк |  | Индустриальные партнеры (резиденты) | АРР | офисные помещения | 82 | 25 | 41 | 1 030 | 82 | офисные помещения, напряжение-220В, мощность по количеству энергопотребляемого оборудования и приборов с резервом питания для дополнтительных рабочих мест. | не обязательно ровно 25, можно от 20 до 40 метров, трансформируемые кабинеты в опенспейс | Оборудование АРР'!C9
Технопарк |  | Индустриальные партнеры (резиденты кампуса) в бизнес зоне | АРР | офисные помещения | 75 | 25 | 20 | 500 | 100 | офисные помещения, напряжение-220В, мощность по количеству энергопотребляемого оборудования и приборов с резервом питания для дополнтительных рабочих мест. | Эти помещения за пределать объекта науки. В связи с повышенной стоимостью их необходимо разместить максимально комфортно - лучшая логистика и вид | Оборудование АРР'!C10
Технопарк |  | склад | АРР | склад |  |  |  | 300 |  | Склад материалов и готовой продукции. Потолки высотой 4+ метра. Ровный твердый износоустойчивый пол. Доступ к зоне загрузки-выгрузки. Входной проем минимум 1.1 м шириной. напряжение 380/200В, мощность по количеству энергопотребляемого оборудования и приборов с резервом питания для дополнительных рабочих мест и доп. оборудования.
Технопарк |  | Индустриальные партнеры (резиденты) | АРР | производственные помещения | 15 | 100 | 5 | 500 | 15 | производственные помещения, усиленные требования по вытяжке, нагрузке на пол напряжение 380/200В, мощность по количеству энергопотребляемого оборудования и приборов с резервом питания для дополнительных рабочих мест и доп. оборудования. Подвод воды и слив | возможно цокольный этаж
Технопарк |  | Индустриальные партнеры (резиденты) | АРР | производственные помещения | 3 | 100 | 1 | 100 | 3 | Сборочный цех. Соседнее помещение от склада. Потолки высотой 4+ метра. Ровный твердый износоустойчивый пол. Доступ к зоне загрузки-выгрузки. Входной проем минимум 1.1 м шириной. напряжение 380/200В, мощность по количеству энергопотребляемого оборудования и приборов с резервом питания для дополнительных рабочих мест и доп. оборудования. | возможно цокольный этаж
Технопарк |  | Индустриальные партнеры (резиденты) | АРР | производственные помещения | 3 | 200 | 1 | 200 | 3 | Опытный металлообрабатывающий участок. Потолки высотой 4+ метра. Нижний этаж здания, ровный бетонный пол с толщиной стяжки 200+ мм. Прямой доступ к зоне загрузки-выгрузки. Входной проем минимум 3х3 м (для завоза оборудования и материалов). Вентиляция с производительностью минимум 2000 м3/час. напряжение 380/200В, мощность по количеству энергопотребляемого оборудования и приборов с резервом питания для дополнительных рабочих мест и доп. оборудования. Подвод воды и слив | возможно цокольный этаж
|  | Лаборатория "Технологии растительных и синтетических волокнистых полуфабрикатов" | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр технологического развития ЦБП России | 8 | 100 | 1 | 100 | 6 | Водопровод, канализация, приточно-вытяжная вентиляция, вытяжные шкафы (3 шт.), сеть 220 В, доп. источник питания на 380 В - 8 шт.,общ. мощность, кВт/час // Ток, А - 30/46,5), блок бесперебойного питания, подача кислорода, система подачи сжатого воздуха (подключение к централизованной системе), наличие естественного освещения (окна), сети интернет |  | Оборудование САФУ'!D2:D17
|  | Коллективный офис | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр технологического развития ЦБП России | 5 | 30 | 1 | 30 | 5 | Водопровод, канализация, наличие естественного освещения (окна), сети интернет, портативные блоки бесперебойного питания для ПК
|  | Лаборатория "Моделирования и прототипирования наноматериалов на основе биополимеров" | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр технологического развития ЦБП России | 10 | 120 | 1 | 120 | 4 | Водопровод, канализация (в то числе дренажная), приточно-вытяжная вентиляция, вытяжные шкафы (2 шт.), сеть 220 В, доп. источник питания на 380 В (8-10 шт.),общ. мощность, кВт/час // Ток, А - 30/46,5), система подачи сжатого воздуха , наличие естественного освещения (окна), сети интернет |  | Оборудование САФУ'!D18:D53
|  | Лаборатория "Визуализации микроструктуры наноматериалов на основе биополимеров" | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр технологического развития ЦБП России | 4 | 20 | 2 | 40 | 4 | Водопровод, канализация, приточно-вытяжная вентиляция, вытяжные шкафы (1 шт.), сеть 220 В, доп. источник питания на 380 В - 2 шт.,общ. мощность, кВт/час // Ток, А - 30/46,5), блок бесперебойного питания, система подачи сжатого воздуха, наличие естественного освещения (окна), сети интернет |  | Оборудование САФУ'!D54:D56
|  | Лаборатория "Фильтровальных, мембранных и впитывающих материалов" | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр технологического развития ЦБП России | 4 | 20 | 2 | 40 | 4 | Водопровод, канализация, приточно-вытяжная вентиляция, вытяжные шкафы (2 шт.), сеть 220 В, доп. источник питания на 380 В - 4 шт.,общ. мощность, кВт/час // Ток, А - 30/46,5), блок бесперебойного питания, система подачи сжатого воздуха, наличие естественного освещения (окна), сети интернет, в одном из помещений система "чистые комнаты" | Помещения лаборатории должны быть смежные | Оборудование САФУ'!D57:D60
|  | Лаунж-зона | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр технологического развития ЦБП России | 4 | 20 | 1 | 20 | 4 | Водопровод, канализация, наличие естественного освещения (окна), сети интернет
|  | Лаборатория "Химического анализа продуктов и материалов переработки биополимеров" | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр технологического развития ЦБП России | 8 | 50 | 2 | 100 | 8 | Водопровод, канализация, приточно-вытяжная вентиляция, вытяжные шкафы (6 шт.), сеть 220 В, доп. источник питания на 380 В (8 шт.), общ. мощность, кВт/час // Ток, А - 30/46,5), система подачи сжатого воздуха (подключение к централизованной системе), подача кислорода, пропана, наличие естественного освещения (окна), сети интернет | Помещения лаборатории должны быть смежные | Оборудование САФУ'!D61:D75
|  | Лаборатория "Физико-механических испытаний" | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр технологического развития ЦБП России | 8 | 50 | 2 | 100 | 8 | сеть 220 В, прецензионный кондиционый отдельно в каждой лаборатории, кондиционерные условия в соответвии с ГОСТ Р ИСО 1 8 7 - 2012, водопровод, канализация, система подачи сжатого воздуха (подключение к централизованной системе), наличие естественного освещения (окна), сети интернет | Вход в лаборатории организуется из единого тамбура. | Оборудование САФУ'!D76:D101
|  | Лаборатория "Углеродных сорбентов и продуктов лесохимии" | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр технологического развития ЦБП России | 5 | 30 | 2 | 60 | 5 | Водопровод, канализация, приточно-вытяжная вентиляция, вытяжные шкафы (3 шт.), сеть 220 В, доп. источник питания на 380 В - 4 шт.,общ. мощность, кВт/час // Ток, А - 30/46,5), блок бесперебойного питания, подача кислорода, пропана, система подачи сжатого воздуха (подключение к централизованной системе), наличие естественного освещения (окна), сети интернет | Помещения лаборатории должны быть смежные | Оборудование САФУ'!D102
|  | ИТ лаборатория "Моделирования волокнистых композитов" | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр технологического развития ЦБП России | 4 | 50 | 1 | 50 | 4 | Сеть 220 В, блок бесперебойного питания, наличие естественного освещения (окна), сети интернет, система кондиционирования |  | Оборудование САФУ'!D103
|  | Гардеробная персонала с душевой и санузлом | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр технологического развития ЦБП России | 3 | 15 | 1 | 15 | 3 | Вентиляция, водопровод, канализация
|  | Санузел | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр технологического развития ЦБП России | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | Вентиляция, водопровод, канализация
|  | Склад хранения материалов | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр технологического развития ЦБП России | 3 | 15 | 1 | 15 | 3 | Приточно-вытяжная вентиляция
|  | Склад хранения химикатов | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр технологического развития ЦБП России | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | Вентиляция
|  | Техническое помещение (включая прачечную) | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр технологического развития ЦБП России | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | Вентиляция, водопровод, канализация
|  | Компрессорная | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр технологического развития ЦБП России | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | Вентиляция, водопровод, канализация, наличие окна |  | Оборудование САФУ'!D104
|  | Проектный офис | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр технологического развития ЦБП России | 9 | 50 | 1 | 50 | 9 | Вентиляция, сеть 220 В, блок бесперебойного питания, наличие естественного освещения (окна), сети интернет
|  | Кабинет директора центра | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр технологического развития ЦБП России | 4 | 20 | 1 | 20 | 1 | Вентиляция, сеть 220 В, наличие естественного освещения (окна), сети интернет
|  | Лаборатория ГДИС и обора проб пластовых флюидов | САФУ имени М.В. Ломоносова | Инновационно-технологический центр арктических нефтегазовых лабораторных исследований | 2 | 20 | 1 | 20 | 2 | Приточно-вытяжная вентилляция, горячее и холодное водноснабжение, энергоснабжение - 220/380 В, отопление. |  | Оборудование САФУ'!D105:D112
|  | Лаборатория PVT-исследований пластовых флюидов | САФУ имени М.В. Ломоносова | Инновационно-технологический центр арктических нефтегазовых лабораторных исследований | 5 | 60 | 1 | 60 | 5 | Приточно-вытяжная вентилляция, горячее и холодное водноснабжение, энергоснабжение - 220/380 В, отпление. Расположено тяжёлое оборудование (вес более 400 кг), вакуумные установки. |  | Оборудование САФУ'!D113:D119
|  | Лаборатория исследования процессов образования твёрдых частиц в пластовом флюиде | САФУ имени М.В. Ломоносова | Инновационно-технологический центр арктических нефтегазовых лабораторных исследований | 5 | 60 | 1 | 60 | 5 | Приточно-вытяжная вентилляция, горячее и холодное водноснабжение, отопление, энергоснабжение - 220/380 В. Расположено тяжёлое оборудование (вес более 400 кг), вакуумные установки. |  | Оборудование САФУ'!D120:D127
|  | Лаборатория исследования газов и газоконденсатных систем | САФУ имени М.В. Ломоносова | Инновационно-технологический центр арктических нефтегазовых лабораторных исследований | 5 | 60 | 1 | 60 | 5 | Приточно-вытяжная вентилляция, горячее и холодное водноснабжение, отопление, энергоснабжение - 220/380 В. Расположено тяжёлое оборудование (вес более 400 кг), вакуумные установки. |  | Оборудование САФУ'!D128:D129
|  | Помещение для источников бесперебойного снабжения | САФУ имени М.В. Ломоносова | Инновационно-технологический центр арктических нефтегазовых лабораторных исследований | 5 | 13 | 2 | 26 | 1 | Приточно-вытяжная вентилляция, отопление, энергоснабжение - 220/380 В
|  | Лаборатория физико-химических исследований УВ | САФУ имени М.В. Ломоносова | Инновационно-технологический центр арктических нефтегазовых лабораторных исследований | 5 | 30 | 2 | 60 | 5 | Приточно-вытяжная вентилляция, горячее и холодное водноснабжение, отопление,энергоснабжение - 220/380 В.Расположено тяжёлое оборудование (вес более 300 кг), вакуумные установки. |  | Оборудование САФУ'!D130:D134
|  | Лаборатория комплексного изучения керна | САФУ имени М.В. Ломоносова | Инновационно-технологический центр арктических нефтегазовых лабораторных исследований | 4 | 24 | 2 | 48 | 4 | Приточно-вытяжная вентилляция, горячее и холодное водноснабжение, энергоснабжение - 220/380 В. Расположено тяжёлое оборудование (вес более 200 кг), вакуумные установки. |  | Оборудование САФУ'!D135:D138
|  | Лаборатория физико-химических исследований нефтепродуктов | САФУ имени М.В. Ломоносова | Инновационно-технологический центр арктических нефтегазовых лабораторных исследований | 8 | 48 | 2 | 96 | 8 | Приточно-вытяжная вентилляция, горячее и холодное водноснабжение, отопление, энергоснабжение - 220/380 В. Расположено тяжёлое оборудование (вес более 400 кг), вакуумные установки. |  | Оборудование САФУ'!D139:D141
|  | Лаборатория анализа масел | САФУ имени М.В. Ломоносова | Инновационно-технологический центр арктических нефтегазовых лабораторных исследований | 4 | 24 | 2 | 48 | 4 | Приточно-вытяжная вентилляция, горячее и холодное водноснабжение, отпление, энергоснабжение - 220/380 В |  | Оборудование САФУ'!D142:D147
|  | Лаборатория исследования пластовых и поверхностных вод | САФУ имени М.В. Ломоносова | Инновационно-технологический центр арктических нефтегазовых лабораторных исследований | 4 | 24 | 2 | 48 | 4 | Приточно-вытяжная вентилляция, горячее и холодное водноснабжение, отопление, энергоснабжение - 220/380 В |  | Оборудование САФУ'!D148:D151
|  | Лаборатория хроматографических исследований | САФУ имени М.В. Ломоносова | Инновационно-технологический центр арктических нефтегазовых лабораторных исследований | 4 | 24 | 2 | 48 | 4 | Приточно-вытяжная вентилляция, горячее и холодное водноснабжение, отопление, энергоснабжение - 220/380 В |  | Оборудование САФУ'!D152:D154
|  | Литолого-петрографическая лаборатория | САФУ имени М.В. Ломоносова | Инновационно-технологический центр арктических нефтегазовых лабораторных исследований | 3 | 36 | 1 | 36 | 3 | Приточно-вытяжная вентилляция, горячее и холодное водноснабжение, отопление, энергоснабжение - 220/380 В |  | Оборудование САФУ'!D155:D156
|  | Кабинет директора, зам. директора и технического руководителя центра | САФУ имени М.В. Ломоносова | Инновационно-технологический центр арктических нефтегазовых лабораторных исследований | 9 | 20+15+15 | 3 | 50 | 3 | Отопление, энергоснабжение 220 В
|  | Кабинеты зав. лабораторий | САФУ имени М.В. Ломоносова | Инновационно-технологический центр арктических нефтегазовых лабораторных исследований | 20 | 12 | 10 | 120 | 10 | Отопление, энергоснабжение 220 В
|  | Приём проб | САФУ имени М.В. Ломоносова | Инновационно-технологический центр арктических нефтегазовых лабораторных исследований | 3 | 15 | 1 | 15 | 1 | Приточно-вытяжная вентилляция, горячее и холодное водноснабжение, отопление, энергоснабжение - 220/380 В
|  | Хранение проб | САФУ имени М.В. Ломоносова | Инновационно-технологический центр арктических нефтегазовых лабораторных исследований | 3 | 15 | 1 | 15 | 1 | Приточно-вытяжная система, горячее и холодное водоснабжение, отопление, энергоснабжение - 220 В
|  | Помещение для приёма пищи | САФУ имени М.В. Ломоносова | Инновационно-технологический центр арктических нефтегазовых лабораторных исследований | 4 | 24 | 1 | 24 | 4 | Горячее и холодное водоснабжение, отопление, энергоснабжение - 220 В
|  | Весовая | САФУ имени М.В. Ломоносова | Инновационно-технологический центр арктических нефтегазовых лабораторных исследований | 2 | 12 | 1 | 12 | 2 | Приточно-вытяжная система, горячее и холодное водоснабжение, отопление, энергоснабжение - 220 В, отсутствие вибрации
|  | Моечная | САФУ имени М.В. Ломоносова | Инновационно-технологический центр арктических нефтегазовых лабораторных исследований | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | Приточно-вытяжная система, горячее и холодное водоснабжение, отопление, энергоснабжение - 220 В
|  | Офис руководителя | САФУ имени М.В. Ломоносова | Лаборатория прикладной химии Лаборатория должна иметь отдельное помещение с выходами из всех помещений в общий для данной лаборатории коридор (напольное покрытие - керамическая плитка), отделенный от остального кампуса дверьми. Порогов быть не должно. Ширина дверей в лабораторные помещения не менее 120 см. Необходим лифт для подьема баллонов и оборудования. Наличие во всех помещения интернета проводного и беспроводного. Расположение рядом с лабораторией химии окружающей среды | 5 | 25 | 1 | 25 | 2 | Кондиционирование.
|  | Помещение для персонала | САФУ имени М.В. Ломоносова | Лаборатория прикладной химии | 9 | 50 | 1 | 50 | 4 | Кондиционирование.
|  | Складское помещение для хим реактивов | САФУ имени М.В. Ломоносова | Лаборатория прикладной химии | 5 | 30 | 1 | 30 | 5 | Приточно вытяжная вентияляция. Установка холодильных и морозильных камер | Напольное покрытие - керамическая плитка.
|  | Складское помещение для материальных запасов | САФУ имени М.В. Ломоносова | Лаборатория прикладной химии | 4 | 20 | 1 | 20 | 4
|  | Модуль пробоподготовки | САФУ имени М.В. Ломоносова | Лаборатория прикладной химии | 5 | 60 | 1 | 60 | 5 | Приточно вытяжная вентиялция. Вода горячая холодная. Канализация. Газы азот, аргон, гелий, воздух. Кондиционирование. Общее потребление порядка 15 кВт | Напольное покрытие и стеновое покрытие - керамическая плитка. | Оборудование САФУ'!D157:D161
|  | Модуль экстракции | САФУ имени М.В. Ломоносова | Лаборатория прикладной химии | 4 | 40 | 1 | 40 | 3 | Приточно вытяжная вентиялция. Вода горячая холодная. Газы азот, аргон, гелий, воздух. Кондиционирование. Общее потребление порядка 10 кВт | Напольное покрытие и стеновое покрытие - керамическая плитка. | Оборудование САФУ'!D162:D164
|  | Модуль производства жидкого азота | САФУ имени М.В. Ломоносова | Лаборатория прикладной химии | 3 | 30 | 1 | 30 | 2 | Приточно вытяжная вентиялция. Датчик кислорода. Кондиционирование. Общее потребление порядка 15 кВт (3 фазы!) | Напольное покрытие и стеновое покрытие - керамическая плитка. | Оборудование САФУ'!D165
|  | Модуль измльчения | САФУ имени М.В. Ломоносова | Лаборатория прикладной химии | 2 | 20 | 1 | 20 | 2 | Приточно вытяжная вентиялция. Вода горячая холодная. Канализация. Кондиционирование. Общее потребление порядка 10 кВт | Напольное покрытие и стеновое покрытие - керамическая плитка. | Оборудование САФУ'!D166:D168
|  | Модуль водоподготовки | САФУ имени М.В. Ломоносова | Лаборатория прикладной химии | 2 | 15 | 1 | 15 | 1 | Вода холодная. Канализация. Общее потребление порядка 5 кВт | Напольное покрытие и стеновое покрытие - керамическая плитка. | Оборудование САФУ'!D169
|  | Модуль элементного анализа | САФУ имени М.В. Ломоносова | Лаборатория прикладной химии | 3 | 30 | 1 | 30 | 2 | Приточно вытяжная вентиялция. Вода горячая холодная. Газы азот, аргон, гелий, воздух. Кондиционирование. Общее потребление порядка 15 кВт | Напольное покрытие - керамическая плитка. | Оборудование САФУ'!D170:D171
|  | Модуль хроматографии | САФУ имени М.В. Ломоносова | Лаборатория прикладной химии | 5 | 60 | 1 | 60 | 5 | Приточно вытяжная вентиялция. Вода горячая холодная. Газы азот, аргон, гелий, воздух. Кондиционирование. Общее потребление порядка 10 кВт | Напольное покрытие - керамическая плитка. | Оборудование САФУ'!D172:D174
|  | Аналитический модуль | САФУ имени М.В. Ломоносова | Лаборатория прикладной химии | 2 | 20 | 1 | 20 | 2 | Приточно вытяжная вентиялция. Вода горячая холодная. Кондиционирование. Общее потребление порядка 10 кВт | Напольное покрытие - керамическая плитка. | Оборудование САФУ'!D175:D176
|  | Модуль микронизации | САФУ имени М.В. Ломоносова | Лаборатория прикладной химии | 4 | 40 | 1 | 40 | 3 | Приточно вытяжная вентиялция. Вода горячая холодная. Кондиционирование. Общее потребление порядка 20 кВт | Напольное покрытие - керамическая плитка. | Оборудование САФУ'!D177:D178
|  | Модуль сверх-критической экстракции | САФУ имени М.В. Ломоносова | Лаборатория прикладной химии | 5 | 60 | 1 | 60 | 5 | Приточно вытяжная вентиялция. Вода горячая холодная. Кондиционирование. Общее потребление порядка 30 кВт | Напольное покрытие - керамическая плитка. | Оборудование САФУ'!D179:D180
|  | Офис руководителя | САФУ имени М.В. Ломоносова | Лаборатория химии окружающей среды Лаборатория должна иметь отдельное помещение с выходами из всех помещений в общий для данной лаборатории коридор (напольное покрытие - керамическая плитка), отделенный от остального кампуса дверьми. Порогов быть не должно. Ширина дверей в лабораторные помещения не менее 120 см. Необходим лифт для подьема баллонов и оборудования. Наличие во всех помещения интернета проводного и беспроводного. Расположение рядом с лабораторией прикладной химии. | 4 | 20 | 1 | 20 | 2 | Кондиционирование.
|  | Помещение для персонала | САФУ имени М.В. Ломоносова | Лаборатория химии окружающей среды | 9 | 50 | 1 | 50 | 4 | Кондиционирование.
|  | Складское помещение для хим реактивов | САФУ имени М.В. Ломоносова | Лаборатория химии окружающей среды | 4 | 20 | 1 | 20 | 4 | Приточно вытяжная вентияляция. Установка холодильных и морозильных камер | Напольное покрытие и стеновое покрытие - керамическая плитка.
|  | Складское помещение для проб | САФУ имени М.В. Ломоносова | Лаборатория химии окружающей среды | 4 | 20 | 1 | 20 | 4 | Приточно вытяжная вентияляция. Установка холодильных и морозильных камер
|  | Модуль атомной спектроскопии | САФУ имени М.В. Ломоносова | Лаборатория химии окружающей среды | 4 | 40 | 1 | 40 | 3 | Приточно вытяжная вентиялция. Вода горячая холодная. Газы аргон,. Кондиционирование. Общее потребление порядка 15 кВт | Напольное покрытие - керамическая плитка. | Оборудование САФУ'!D181
|  | Модуль ВЭЖХ-МС | САФУ имени М.В. Ломоносова | Лаборатория химии окружающей среды | 5 | 60 | 1 | 60 | 5 | Приточно вытяжная вентиялция. Вода горячая холодная. Кондиционирование. Общее потребление порядка 15 кВт | Напольное покрытие - керамическая плитка. | Оборудование САФУ'!D182:D184
|  | Модуль ВЭЖХ-МСВР | САФУ имени М.В. Ломоносова | Лаборатория химии окружающей среды | 5 | 60 | 1 | 60 | 5 | Приточно вытяжная вентиялция. Вода горячая холодная. Кондиционирование. Общее потребление порядка 20 кВт | Напольное покрытие - керамическая плитка. | Оборудование САФУ'!D185:D186
|  | Модуль ГХ-МС | САФУ имени М.В. Ломоносова | Лаборатория химии окружающей среды | 7 | 80 | 1 | 80 | 6 | Приточно вытяжная вентиялция. Вода горячая холодная. Кондиционирование. Общее потребление порядка 20 кВт | Напольное покрытие - керамическая плитка. | Оборудование САФУ'!D187:D189
|  | Модуль водоподготовки | САФУ имени М.В. Ломоносова | Лаборатория химии окружающей среды | 2 | 20 | 1 | 20 | 1 | Вода холодная. Общее потребление порядка 5 кВт | Напольное покрытие и стеновое покрытие - керамическая плитка. | Оборудование САФУ'!D190:D191
|  | Модуль экстракции | САФУ имени М.В. Ломоносова | Лаборатория химии окружающей среды | 4 | 40 | 1 | 40 | 3 | Приточно вытяжная вентиялция. Вода горячая холодная. Газы азот, аргон, гелий, воздух. Кондиционирование. Общее потребление порядка 15 кВт | Напольное покрытие и стеновое покрытие - керамическая плитка. | Оборудование САФУ'!D192:D194
|  | Модуль концентрирования | САФУ имени М.В. Ломоносова | Лаборатория химии окружающей среды | 4 | 50 | 1 | 50 | 3 | Приточно вытяжная вентиялция. Вода горячая холодная. Кондиционирование. Общее потребление порядка 10 кВт | Напольное покрытие и стеновое покрытие - керамическая плитка. | Оборудование САФУ'!D195:D200
|  | Модуль пробоподготовки | САФУ имени М.В. Ломоносова | Лаборатория химии окружающей среды | 3 | 40 | 1 | 40 | 3 | Приточно вытяжная вентиялция. Вода горячая холодная. Кондиционирование. Общее потребление порядка 10 кВт | Напольное покрытие и стеновое покрытие - керамическая плитка. | Оборудование САФУ'!D201:D202
|  | Лаборатория (чистое помещение) | САФУ имени М.В. Ломоносова | Лаборатория генетики растений и животных | 2 | 20 | 1 | 20 | 2 | Чистое помещение с системой кондиционирования, подводом горячей и холодной воды и мощностью электропитания 10 кВт |  | Оборудование САФУ'!D203:D214
|  | Лаборатория для проведения молекулярно-генетических работ | САФУ имени М.В. Ломоносова | Лаборатория генетики растений и животных | 5 | 30 | 2 | 60 | 5 | Лабораторные помещения оснащенные вятяжкой производительностью 180 м3/час, подводом горячей и холодной воды и мощностью сети электропитания 10 кВт |  | Оборудование САФУ'!D215:D239
|  | Офисное помещение | САФУ имени М.В. Ломоносова | Лаборатория генетики растений и животных | 5 | 30 | 1 | 30 | 5 | Офисное помещение для сотрудников лаборатории с подводом электричества 10 кВТ
|  | Помещение побоподготовки (разделочная) | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр арктического биомонтиоринга (ЦАБ) Обязательно отдельный вход/выход из/в ЦАБ на улицу | 6 | 36 | 1 | 36 | 3 | Электроснабжение - 22 розетки: кондиционер, притожно-вытяжная вентиляция, облучатель-рециркулятор воздуха ультафиолетовый бактерицидный, телефон, освещение, средства оповещения, интернет, компьютер; подвод и отвод воды.Средства пожаротушения. 8 высоких столов, 2 мойки, 3 шкафа, 2 тумбы, 5 стульев, жалюзи, 2 стрерильных бокса, сушильный шкаф, весы аналитические и технические, лиофильная сушилка + источник бесперебойного питания, морозильная камера на -80 С, дистиллятор и бидистиллятор, 4 погружных блендера. | Помещение пробоподготовки (разделочная) должна находиться по соседству с Помещение приемки и выдачи образцов объектов животного мира, Помещение хранения образцов объектов животного мира. Вход/выход из/в коридор. | Оборудование САФУ'!D240:D253
|  | Моечная | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 4 | 24 | 1 | 24 | 2 | Используется для мытья химической и биологической посуды. Оборудование моечной комнаты: мойки с горячей и холодной водой; дистиллированная вода; дистилляторы и бидистилляторы; сушильные шкафы с режимом работы для сушки посуды – до 100 – 130 0С, для инструментов – до 170 0С; шкафы для хранения чистой посуды и инструментов, емкости для хранения моющих средств, вытяжные шкафы с эксикаторами для хромпика (Н2SO4 98% + K2CrO7). | Моечную комнату желательно располагать изолированно, без контактирования со стерильными материалами, посудой, растениями. Доступ для всех сотрудников ЦАБ. | Оборудование САФУ'!D254:D255
|  | Комната кладовщика | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | Электроснабжение - 6 розеток: кондиционер, притожно-вытяжная вентиляция, телефон, освещение, средства оповещения, интернет, компьютер. Рабочий стол, компьютер, шкаф для документов, стол для журналов, вешалка для одежды. Окна не обязательны, температура 18-20 С.Средства пожаротушения | Вход/выход из/в коридор. Вход/выход из/в склад реактивов, Склад экспедиционного снарежния и оборудования, медицинский склад. | Оборудование САФУ'!D269
|  | Склад реактивов | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | Электроснабжение - 6 розеток: кондиционер, притожно-вытяжная вентиляция, облучатель-рециркулятор воздуха ультафиолетовый бактерицидный, телефон, освещение, средства оповещения, интернет, компьютер; подвод и отвод воды. Приточно-вытяжная вентиляция. окна не обязательны, температура 18-20 С. 2 сейфа, 4 шкафа с вентиляцией, 3 стеллажа лабораторных. Лабораторный стол. | Вход/выход из/в комнату кладовщика | Оборудование САФУ'!D270
|  | Склад экспедиционного снарежния и оборудования, | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | Электроснабжение - 4 розетки: кондиционер, притожно-вытяжная вентиляция, облучатель-рециркулятор воздуха ультафиолетовый бактерицидный, телефон, освещение, средства оповещения, интернет, компьютер. Окна не обязательны, температура 18-20 С. Стол. Стеллажи. 3 шкафа с полками. | Вход/выход из/в комнату кладовщика | Оборудование САФУ'!D271
|  | Медицинский склад | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | Электроснабжение - 4 розетки. Приточно-вытяжная вентиляция, освещение, окна не обязательны, температура 18-20 С. 4Стеллажа, лабораторный шкаф, стол, тумба. | Вход/выход из/в комнату кладовщика
|  | Архив | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | Электроснабжение: 4 розетки, подвод воды не обязателен, температура 17-19 С, влажность 50-55%. | 5 архивных шкафов, рабочий стол. Вход/выход из/в коридор.
|  | Офисные | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 10 | 15 | 4 | 60 | 2 | Освещение, кабинеты с окнами. В каждом помещении: 12 розеток, с окнами температура 18-20 С, телефон, освещение, средства оповещения, интернет. Рабочие места должны быть отделены друг от друга перегодокой. В каждом помещении: 2 стола с подкатными тумбами, 2 архивных шкафа, 2 компьютера, кондиционер , 4 стула, вешалка для одежды. | Вход/выход из/в коридор | Оборудование САФУ'!D275
|  | Конференц зал (комната проектной работы) | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 9 | 25 | 2 | 50 | 9 | 8 розеток, подвод воды не обязателен, с окнами, температура 18-20 С, освещение, средства оповещения, интернет. Овальный стол, интерактивная доска + стилус, доска для маркеров, презентер, компьютер, покрытие на стене для рисования маркерами, 2 стола, тумба. Приточно-выятжная вентиляция, кондиционер, интерактивная доска + стилус. Окна. | Вход/выход из/в коридор. Можно одну из стен сделать стеклянной (+жалюзи). | Оборудование САФУ'!D276
|  | Кабинет руководителя ЦАБ | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 5 | 30 | 1 | 30 | 1 | 10 розеток, с окнами, температура 18-20 С, кондиционер,приточно-выятжная вентиляция, освещение, средства оповещения, интернет, телефон. Овальный стол, видеопроектор+экран, доска для маркеров, презентер, компьютер, Рабочий стол, тумба, шкаф для документов, стол переговоров, стулья 12 шт, кресло руководителя, журнальный стол, диван, 2 кресла, средства оповещения | Вход/выход через приемную. Вход в отдельное помещение туалета. | Оборудование САФУ'!D259:D260
|  | Приемная | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 11 розеток, с окнами, температура 18-20 С, кондиционер,приточно-выятжная вентиляция, освещение, средства оповещения, интернет, телефон. средства оповещения. рабочее место секретаря стол+стул +компьютер+монитор+принтер, тумба подкатная, шкаф для одежды, шкаф для документов, кондиционер. Зона посетителей: диван на 3места, журнальный столик, 3 стула. | Вход/выход из/в коридор, вход/выход в кабинет руководителя. | Оборудование САФУ'!D261
|  | Туалет руководителя | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | Унитаз, раковина, скамья, шкаф для одежды, зеркало. Водоснабжение и водоотведение. Приточно-вытяжная вентиляция. 2 розетки. средства оповещения. | Вход из кабинета руководителя
|  | Комната для приема пищи | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 5 | 25 | 1 | 25 | 5 | 8 розеток, подвод горячей и холодной воды, освещение, темперпатура 18-20 С, освещение, средства оповещения, приточно-вытяжная система3 стола круглых, 12 стульев, микроволновка, чайник, кофеварка, кулер 2 шт, кухонный карнитур, мойка с холодной и горячей водой, стелаж для сушки посуды, холодильник бытовый, столешница, кондиционер, посудомойка, плита электрическая. Средства пожаротушения | Вход/выход в холл. | Оборудование САФУ'!D262:D266
|  | Холл | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 9 | 50 | 1 | 50 | 9 | фитостена с автополивом 5 кв.м. 10 розеток, шум не должен превышать 65 дБ, приточно-вытяжная вентиляция, 3 динавана, 4 журнальных столах, 4 кресла, кондиционер, мягкие пуфы 8 шт. Температурный режим 18-20 градусов, рабочее место администратора (стол, 2 стула, тумба, компьютер, принтер, телефон, интернет). Система оповещения, wifi, шкаф-купе для верхней одежды (30 чел.). | Вход в гардероб. Проход дальше по коридору в другие помещения ЦАБ. | Оборудование САФУ'!D267:D268
|  | Прачечная | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | подвод и отвод воды, приточно-вытяжная система, без окон, 5 розеток, 2 стиральные машины, 2 сушильные машины, шкаф для моющих средств, стол | Смежное помещение с кладовой грязного белья и кладовой чистого белья. | Оборудование САФУ'!D272:D274
|  | Кладовая грязного белья | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | приточно-вытяжная система, 2 розетки, рецуркулятор воздуха проточный бактерицидный настенный, 3 корзины для грязного белья | Смежное помещение с кладовой грязного белья и кладовой чистого белья. | Оборудование САФУ'!D277
|  | Кладовая чистого белья | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | приточно-вытяжная система, 2 розетки, 3 шкафа для чистого белья, гладильная доска/установка, утюг. | Смежное помещение с кладовой грязного белья и кладовой чистого белья.
|  | Душевая (женская) | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | подвод и отвод воды, унитаз и раковина, приточно-вытяжная система, без окон, душевая кабина, 2 скамьи, крючки для одежды, урна, отбелка стен и потолков из водостойкого материала, гидроизоляция | Может бытть смежной с душевой (мужской)
|  | Душевая (мужская) | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | подвод и отвод воды, унитаз и раковина, приточно-вытяжная система, без окон, душевая кабина, 2 скамьи, крючки для одежды, урна, отделка полов, стен и потолков из водостойкого материала, гидроизоляция | Может бытть смежной с душевой (женской)
|  | Кладовая для уборочного инвентаря | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 розетки, шкаф для одежды, шкаф для инвентаря, раковина, санитарный душ, водоснабжение и водоотведение | Выход/вход из/в коридор
|  | Туалет женский | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | приточно-вытяжная система, унитаз, раковина, сушка для рук, тумба для раковины, мусорное ведро, бумажные полотенца, 4 крючка, полка | Туалет женский - это три помещения по 3 кв.м, в двух помещениях установлены унитазы, в третьем - две раковины. Вход в помещения с унитазами через помещение с раковиной. Может быть смежным с мужским туалетом.
|  | Туалет мужской | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | приточно-вытяжная система, унитаз, раковина, сушка для рук, тумба для раковины, мусорное ведро, бумажные полотенца, 4 крючка, полка | Туалет мужской - это три помещения по 3 кв.м, в двух помещениях установлены унитазы, в третьем - две раковины. Вход в помещения с унитазами через помещение с раковиной. Может быть смежным с женским туалетом.
|  | Процедурный кабинет | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 5 | 25 | 1 | 25 | 3 | Процедурный кабинет должен иметь площадь не менее 12 кв.м и высоту потолков не менее 2,6 м. Для внутренней отделки процедурного кабинета должны быть использованы материалы, разрешенные для применения в медицинских организациях в установленном порядке. Поверхность стен, полов и потолков процедурного кабинета должна быть гладкой, без дефектов, легко доступной для влажной уборки и устойчивой при использовании моющих и дезинфицирующих средств.Освещение, приточно-вытяжная система, 18 розеток, кушетка смотровая, 2 холодильника фармацевтических, стол лабораторный, 4 стула, 2 шкафа медицинских, столик инструментальный, столик манипулятивный, кресло медицинское для забора крови, облучатель-рециркулятор, весы, ростомер, интернет, телефон, система попвещения, раковина, система водоснабжения и водоотведения, ширма, телефон, интернет. | Вход/выход из/в коридор. 1 этаж. Рядом вход/выход на улицу. | Оборудование САФУ'!D278:D280
|  | Туалет для посетителей | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | приточно-вытяжная система, унитаз, раковина, сушка для рук, тумба для раковины, мусорное ведро, бумажные полотенца, 4 крючка, полка, дезинфецирующие средства | Вход/выход из/в коридор. Расположение по соседству с процедурным кабинетом.
|  | Кабинет заведующего лабораторией биомониторинга человека | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | Рабочее место (стол+ стул), интернет, система оповещения, телефон. Поверхность стен, полов и потолков процедурного кабинета должна быть гладкой, без дефектов, легко доступной для влажной уборки и устойчивой при использовании моющих и дезинфицирующих средств.Освещение, приточно-вытяжная система, 8 розеток, стол для переговоров малый (на 4 человека) + 4 стула, шкаф для одежды, шкаф для документов, кондиционер, окно. | Вход/выход из/в коридор. Должен располагаться по соседству с Помещением приема и регистрации биоматериала для лабораторных исследований. | Оборудование САФУ'!D281
|  | Помещение приема и регистрации биоматериала для лабораторных исследований | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | Для внутренней отделки помещения должны быть использованы материалы, разрешенные для применения в медицинских организациях в установленном порядке. Поверхность стен, полов и потолков помещения должна быть гладкой, без дефектов, легко доступной для влажной уборки и устойчивой при использовании моющих и дезинфицирующих средств.Освещение, приточно-вытяжная система, 18 розеток, кондиционер, облучатель-рециркулятор, система оповещения, телефон, интернет. | Вход/выход из/в коридор. 1 этаж. Рядом вход/выход на улицу. | Оборудование САФУ'!D282:D283
|  | Лаборантская лаборатории биомониторинга человека | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 2 | 24 | 1 | 24 | 2 | Для внутренней отделки лаборантской должны быть использованы материалы, разрешенные для применения в медицинских организациях в установленном порядке. Поверхность стен, полов и потолков лаборантской должна быть гладкой, без дефектов, легко доступной для влажной уборки и устойчивой при использовании моющих и дезинфицирующих средств.Освещение, приточно-вытяжная система, 24 розетки, система оповещения, облучатель-рециркулятор, 2 холодильника медицинских, 2 морозильника медицинских, термостат, 2 микроскопа медицинских, 6 столов лабораторных, 8 стульев лабораторных, шкаф для документов, шкаф лабораторный 2 шт., стеллаж, система подготовки воды, баки для отходов, 2 раковины. Водоснабжение и водоотведение, телефон, интернет. Средства пожаротушения | Вход/выход из/в помещении приема и регистрации биоматериала для лабораторных исследований. Рядом вход/выход на улицу. | Оборудование САФУ'!D284:D289
|  | Автоклавная | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 2 | 12 | 1 | 12 | 2 | предназначена для стерилизации питательных сред, инструментов и вспомогательных материалов. Оборудование помещения для стерилизации: автоклавы с режимом работы – давление 1-2 атмосферы и температура 1200С; сушильные шкафы для стерилизации посуды и инструментов сухим жаром, стеллажи для штативов с питательными средами; шкафы для хранения стерильных материалов. Данное помещение должно быть оборудовано приточно – вытяжной вентиляцией и иметь канализационный слив для отвода конденсата из автоклава. Для внутренней отделки автоклавной должны быть использованы материалы, разрешенные для применения в медицинских организациях в установленном порядке. Поверхность стен, полов и потолков автоклавной должна быть гладкой, без дефектов, легко доступной для влажной уборки и устойчивой при использовании моющих и дезинфицирующих средств. Освещение, приточно-вытяжная система, 18 розеток, система оповещения, облучатель-рециркулятор, моечно-дезинфекционная машина, сушильный шкаф, аквадистиллятор и накопитель для уже очищенной воды. Подготовительная система для очистки воды. Стерилизаторы (газовый, плазменный, паровой) и техника для транспортировки и хранения. Температурный режим +18-20С.Средства пожаротушения. | Вход/выход из/в коридор. Изолировано. | Оборудование САФУ'!D290:D295
|  | Биохимическая лаборатория | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 3 | 36 | 1 | 36 | 3 | Для внутренней отделки помещения должны быть использованы материалы, разрешенные для применения в медицинских организациях в установленном порядке. Поверхность стен, полов и потолков помещения должна быть гладкой, без дефектов, легко доступной для влажной уборки и устойчивой при использовании моющих и дезинфицирующих средств.Освещение, приточно-вытяжная система, 18 розеток, система оповещения, облучатель-рециркулятор, 1 холодильник медицинских, 1 морозильник медицинский, 6 столов лабораторных, 6 стульев лабораторных, шкаф для документов, шкаф лабораторный 2 шт., стеллаж лабораторный. Биохимический анализатор, 2 шт рабочее место: стол+стул+ компьютер+принтер+монитори, кондиционер, ИБК к анализатору, ВЭЖХ система+ ИБП, стол лабораторный с раковиной, рециркулятор воздуха, баки, Освещение, приточно-вытяжная система, 18 розеток, система оповещения, телефон, интернет.Средства пожаротушения | Вход/выход из/в лаборантской. 1 этаж. Рядом вход/выход на улицу. | Оборудование САФУ'!D296:D307
|  | Лаборатория спектрометрии | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 2 | 24 | 1 | 24 | 2 | Отделка помещений (внутренние поверхности стен, потолков) должна допускать возможность проведения влажной уборки и исключать накопление пыли. Освещение, приточно-вытяжная система, кондиционер. Вытяжная вентиляция диаметра порта 150 мм, выходной поток <6,6 м/сек. Питание однофазное с расщепленленной фазой, 3-фазным с соединением звездой с 4 проводами, с дельтой с большим плецом или конфигурацией 208 Wy. Требуемая розетка nema l6-30r, IEC 60309. 14 розеток, подвод отдельных газовых линии с гелием, кислородом, аргоном чистотой 99, 999%. В отдельной комнате должен находится формвакумный насос и чиллер (может быть отделено простой перегородкой или коробом), для снижения уровня шума в основном помещении. Подвод воды горячей и холодной, телефон и средства оповещения, интернет.стол+стул+компьютер+монитор+принтер, 2 стола усиленных, 1 стол хроматографический передвижной, 2 шкафа лабораторных, холодильник 0/+6, мойка с горячей холодной водой, ИСП-МС + ИБП, хроматограф, ВЭЖХ система, автосемплер, формвакуумный насос, чиллер. +12 розеток, подвод аргона чистотой 99,999%, телефон и средства оповещения. ААС + ИБП, чиллер, стол усиленный, 1 стол лабораторный, холодьник на 0/+6, шкаф для документов, шкаф лабораторный + рабочее место: стол+стул+компьютер+монитор+принтер. Интернет. | Вход/выход из/в Помещение проподгтотовки для спектрометрии. | Оборудование САФУ'!D308:D320
|  | Помещение пробоподгтотовки для спектрометрии | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 4 | 24 | 1 | 24 | 2 | Отделка помещений (внутренние поверхности стен, потолков) должна допускать возможность проведения влажной уборки и исключать накопление пыли. Освещение, приточно-вытяжная система,кондиционер, мойка с горячей и холодной водой, средства оповещения, 18 розеток. Раковина с холодной и горячей водой, 2 шкафа лабораторных, 2 сушилки лабораторных, 2 вытяжных шкафа, 1 чистое место, установка для полуения сверхчистой воды, сушильный шкаф, центрифуга лабораторная, центрифуга с охлаждением, магнитные мешалки, муфельная печь на 5-6 л, стерилизатор 2 шт, рН метр, анализатор влажности, ASE, мультивап, генератор азота, 4 усиленных лабораторных стола + 4 лабораторных стола, 2 холодильника двухкамерных 0/+6 и -20С. Внутри помещения отделить помещение (8 кв.м) без окон с приточно-вытяжной системой - чистая весовая: 2 мраморных стола для весов, 2 шт аналитических весов, 1 стол лабораторный, 1 технические весы. Телефон, интернет.Средства пожаротушения | Вход/выход из/в коридор. Вход/выход из/в лаборатории масс-спектрометрии и атомной спектрометрии. | Оборудование САФУ'!D321:D333
|  | Кабинет заведующего лабораторией спектрометрии | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | Рабочее место (стол+ стул), интернет, система оповещения, телефон. Поверхность стен, полов и потолков процедурного кабинета должна быть гладкой, без дефектов, легко доступной для влажной уборки и устойчивой при использовании моющих и дезинфицирующих средств.Освещение, приточно-вытяжная система, 8 розеток, стол для переговоров малый (на 4 человека) + 4 стула, шкаф для одежды, шкаф для документов, кондиционер, окно. | Должен располагаться по соседству с Помещением проподгтотовки для спектрометрии. Вход/выход из/в коридор. | Оборудование САФУ'!D334
|  | Помещение приемки проб для спектрометрии и хроматографии | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | Отделка помещений (внутренние поверхности стен, потолков) должна допускать возможность проведения влажной уборки и исключать накопление пыли. Средства пожаротушения. Освещение, приточно-вытяжная система,кондиционер, мойка с горячей и холодной водой, средства оповещения, 8 розеток. Оснащение: обеззараживать воздуха, рабочее место стол+2 стула+принтер+компьютер+монитор. Стол для приемки проб, холодильник на 0/+6 С, шкаф для документов. Телефон, интернет. | Помещении должно быть рядом с лабораториями масс-спектрометрии, атомной спектрометрии и газовой хроматографии. | Оборудование САФУ'!D335:D337
|  | Помещение проподгтотовки для газовой хроматографии | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 4 | 24 | 1 | 24 | 2 | Отделка помещений (внутренние поверхности стен, потолков) должна допускать возможность проведения влажной уборки и исключать накопление пыли. Средства пожаротушения. Освещение, приточно-вытяжная система,кондиционер, мойка с горячей и холодной водой, средства оповещения, 18 розеток. Раковина с холодной и горячей водой, 2 шкафа лабораторных, 2 сушилки лабораторных, 2 вытяжных шкафа, 1 чистое место, установка для получения сверхчистой воды, сушильный шкаф (вытяжка), Buchi (требуется водоснабжение и водоотведение, вытяжка), центрифуга лабораторная, вакуумный испаритель, вытяжной шкаф, центрифуга с охлаждением, магнитные мешалки, муфельная печь на 5-6 л, стерилизатор 2 шт, рН метр, анализатор влажности, ASE (подключение к баллону с азотом), мультивап, генератор азота, 4 усиленных лабораторных стола + 4 лабораторных стола, 2 холодильника двухкамерных 0/+6 и -20С. Внутри помещения отделить помещение (8 кв.м) без окон с приточно-вытяжной системой - чистая весовая: 2 мраморных стола для весов, 2 шт аналитических весов, 1 стол лабораторный, 1 технические весы. Телефон, интернет. | Вход/выход из/в коридор. Вход/выход из/в Лаборатория газовой хроматографии | Оборудование САФУ'!D338:D353
|  | Лаборатория газовой хроматографии | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 2 | 24 | 1 | 24 | 2 | Отделка помещений (внутренние поверхности стен, потолков) должна допускать возможность проведения влажной уборки и исключать накопление пыли. Освещение, приточно-вытяжная система, кондиционер. Средства пожаротушения. Требования к помещению, в котором располагается газовый хроматограф можно найти здесь: https://chromatec.ru/upload/doc/GC-WorkPlace-Requirements.pdf?ysclid=ljgtoxladr418892467 | Вход/выход из/в Помещение проподгтотовки для газовой хроматографии. | Оборудование САФУ'!D354:D355
|  | Кабинет заведующего лабораторией газовой хроматографии | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | Рабочее место (стол+ стул), интернет, система оповещения, телефон. Поверхность стен, полов и потолков процедурного кабинета должна быть гладкой, без дефектов, легко доступной для влажной уборки и устойчивой при использовании моющих и дезинфицирующих средств.Освещение, приточно-вытяжная система, 8 розеток, стол для переговоров малый (на 4 человека) + 4 стула, шкаф для одежды, шкаф для документов, кондиционер, окно. | Соседство с Помещением проподгтотовки для газовой хроматографии. Вход/выход из/в коридор. | Оборудование САФУ'!D356
|  | Кабинет заведующего лабораторией "Арктический биобанк" | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | Рабочее место (стол+ стул), интернет, система оповещения, телефон. Поверхность стен, полов и потолков процедурного кабинета должна быть гладкой, без дефектов, легко доступной для влажной уборки и устойчивой при использовании моющих и дезинфицирующих средств.Освещение, приточно-вытяжная система, 8 розеток, стол для переговоров малый (на 4 человека) + 4 стула, шкаф для одежды, шкаф для документов, кондиционер, окно. | Соседство с остальными помещениями лаборатории "Арктический биобанк" | Оборудование САФУ'!D358
|  | Помещение приемки и выдачи биологических объектов и биомедицинских клеточных продуктов | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | Требования к лабораторному помещению, кондиционер, интернет, телефон. Отделка помещений (внутренние поверхности стен, потолков) должна допускать возможность проведения влажной уборки и исключать накопление пыли. 10 розеток. Раковина (водоснабжение и водоотведение). Приточно-вытяжная вентиляция. | Выход/вход из коридора. Выход/вход из/в помещение приемки биологических объектов и биомедицинских клеточных продуктов, Криохранилище. | Оборудование САФУ'!D361:D362
|  | Помещение хранения биологических объектов и биомедицинских клеточных продуктов | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 6 | 36 | 1 | 36 | 3 | В помещениях (зонах) должны поддерживаться температурные режимы хранения и влажность, соответствующие условиям хранения, указанным в нормативной документации, составляющей регистрационное досье биомедицинского клеточного продукта, инструкции по применению биомедицинского клеточного продукта, спецификации биомедицинского клеточного продукта, на упаковке биомедицинского клеточного продукта, документах, описывающих условия хранения биологических объектов. Отделка помещений (внутренние поверхности стен, потолков) должна допускать возможность проведения влажной уборки и исключать накопление пыли. Необходимо обеспечить охранную систему, позволяющую предотвращать неправомерное проникновение в любые помещения (зоны) для хранения биологических объектов. 5 низкотемпературных морозильников. Кондиционер, интернет, телефон. Приточно-вытяжная вентиляция. | Вход/выход из/в помещения приемки биологических объектов и биомедицинских клеточных продуктов. | Оборудование САФУ'!D365
|  | Криохранилище | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 4 | 24 | 1 | 24 | 2 | В помещениях (зонах) должны поддерживаться температурные режимы хранения и влажность, соответствующие условиям хранения, указанным в нормативной документации, составляющей регистрационное досье биомедицинского клеточного продукта, инструкции по применению биомедицинского клеточного продукта, спецификации биомедицинского клеточного продукта, на упаковке биомедицинского клеточного продукта, документах, описывающих условия хранения биологических объектов. Отделка помещений (внутренние поверхности стен, потолков) должна допускать возможность проведения влажной уборки и исключать накопление пыли. Необходимо обеспечить охранную систему, позволяющую предотвращать неправомерное проникновение в любые помещения (зоны) для хранения биологических объектов. Система криохранения. Кондиционер, интернет, телефон.Помещение должно соответствовать «Правилам по проектированию производств продуктов разделения воздуха» СТО 002 099 64.01-2006. Помещение должно быть подготовлено в соответствии с проектом, согласованным во всех необходимых инстанциях (РОСТЕХНАДЗОР, СЭЗ,…). Площадь помещения должна обеспечивать свободное расположение криохранилищ с возможностью беспрепятственного обслуживания и перемещения каждого из хранилищ. В среднем расчетная площадь должна соотноситься 1:2 площади проекции хранилища к отводимой площади установки. Между хранилищами должны оставаться проходы, удобные для загрузки/выгрузки хранимых материалов и провоза транспортных сосудов дьюара. Дверной проем должен обеспечивать свободное перемещение хранилищ без контактов внешней оболочки со стенами. Перекрытия полов должны выдерживать массу всего оборудования с учетом заполнения жидким азотом и материалами, а также активную нагрузку рабочего персонала. Покрытие пола должно быть выполнено из твердых непористых, не пылеобразующих, термостойких материалов, выдерживающих резкие перепады температур, криогенные температуры (до - 2000С), а также выдерживать давление опор хранилищ и обеспечивать свободное их перемещение (это могут быть керамические (каменные) плиты уличного стандарта или некоторые пластиковые покрытия). Покрытие стен, потолков должно быть выполнено из твердых непористых, не пылеобразующих материалов (это могут быть керамические плиты или бетон с покрытием, блокирующим пылеобразование). В помещении не должно планироваться постоянных рабочих мест сотрудников и размещение постороннего (нагревательного, электрического и пр.) оборудования. Рекомендации по устройству систем вентиляции в помещениях для хранения препаратов в жидком азоте (криобанке). Помещения криобанка должны быть оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением; Система вентиляции выполняется отдельной от систем вентиляции других помещений; При эксплуатации систем вентиляции должны быть обеспечены нормативные требования к уровням шума и вибрации на рабочих местах; Помещения для хранения биоматериалов в жидком азоте должны оборудоваться самостоятельной системой вытяжной вентиляции и аварийной вентиляцией, включающейся автоматически по сигналу газоанализатора; Для аварийной вентиляции следует использовать: а) основные системы общеобменной вентиляции с резервными вентиляторами, обеспечивающие расход воздуха, необходимый для аварийной вентиляции; б) системы, указанные в подпункте «а», и дополнительно системы аварийной вентиляции на недостающий расход воздуха; Вытяжка организуется только из нижней зоны. Расположение воздухораспределительных устройств при организации вытяжки - в зоне размещения резервуаров с азотом (сосудов Дьюара, криохранилищ и т.д.); Приток организуется в верхнюю зону. Размещение воздухораспределительных устройств при организации притока – согласно п. 7.5 СНиП 41-01-2003 «Организация воздухообмена». Кратность воздухообмена. Вытяжка: обычный режим - 5 аварийный режим – 12 Приток: на компенсацию вытяжки. Для возмещения расхода воздуха, удаляемого аварийной вентиляцией, специальные приточные системы можно не предусматривать; Скорость движения воздуха в рабочей зоне оператора не более 0.3 м/с. Забор наружного воздуха для систем вентиляции производится из чистой зоны на высоте не менее 2 м от поверхности земли. Наружный воздух, подаваемый приточными установками, подлежит очистке фильтрами грубой и тонкой очистки; Выброс отработанного воздуха предусматривается выше кровли на 0,7 м; Для размещения оборудования систем вентиляции следует выделить специальные помещения, раздельные для приточных и вытяжных систем. Канальное вентиляционное оборудование возможно размещать за подшивным потолком в коридорах и в помещениях без постоянного пребывания людей; Воздуховоды приточной вентиляции и кондиционирования должны иметь внутреннюю несорбирующую поверхность, исключающую вынос в помещения частиц материала воздуховодов или защитных покрытий. В помещении не должно быть расположено водопроводных труб, кранов и другого водосодержащего сантехнического оборудования. Для контроля за содержанием газообразного кислорода в воздухе внутри помещения устанавливается газоанализатор (импортный или отечественный). Сигнальный датчик газоанализатора из помещения должен быть вынесен (продублирован) за пределы помещения криобанка, в места постоянного присутствия персонала (при входе в криобанк с наружней стороны). Осветительные приборы должны обеспечивать удобную работу с материалами, желательно ориентировать направленность освещения в соответствии с горловинами хранилищ и сторонами подхода сотрудников. В Помещении криобанка необходимо разместить достаточное количество электророзеток для возможности подключения всего оборудования. Электророзетки должны быть размещены в соответствии со схемой размещения оборудования. Электроснабжение здания должно соответствовать I категории по ПУЭ. Вся электропроводка из медного кабеля соответствующего сечения, скрыта в стенах и подведена к розеткам и выключателям из высококачественного пластика производства «Legrand», «ABB» или «Siemens». Все приборы и оборудование должны быть подключены к системе бесперебойного электроснабжения. Должна быть предусмотрена система 100% резервирования электроснабжения. Запланированная потребительская мощность электроснабжения должна иметь не менее 30% резерва на случай возникновения необходимости установки дополнительного энергозависимого оборудования. | Вход/выход из/в помещения приемки биологических объектов и биомедицинских клеточных продуктов. | Оборудование САФУ'!D359:D360
|  | Помещение приемки образцов объектов животного мира | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 2 | 12 | 1 | 12 | 2 | Требования к лабораторному помещению, кондиционер, интернет, телефон. Отделка помещений (внутренние поверхности стен, потолков) должна допускать возможность проведения влажной уборки и исключать накопление пыли. 10 розеток. Раковина (водоснабжение и водоотведение). Приточно-вытяжная вентиляция. | Выход/вход из коридора. Выход/вход из/в помещение приемки образцов объектов животного мира. Помещение приемки и выдачи образцов объектов животного мира, Помещение хранения образцов объектов животного мира могут располагаться на другом этаже или в удалении от помещений приемки и выдачи биологических объектов и биомедицинских клеточных продуктов, хранения биологических объектов и биомедицинских клеточных продуктов, криохранилища. При этом они должны находиться по соседству с Помещением пробоподготовки (разделочная). | Оборудование САФУ'!D363:D364
|  | Помещение хранения образцов объектов животного мира | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 8 | 24 | 2 | 48 | 4 | Отделка помещений (внутренние поверхности стен, потолков) должна допускать возможность проведения влажной уборки и исключать накопление пыли. Необходимо обеспечить охранную систему, позволяющую предотвращать неправомерное проникновение в любые помещения (зоны) для хранения биологических объектов. 8 морозильных ларей, 8 низкотемпературных морозильников. По 12 розеток в каждом помещении. Требования к лабораторному помещению, кондиционер, интернет, телефон. Приточно-вытяжная вентиляция. | Вход/выход из/в помещения приемки образцов объектов животного мира. Помещение приемки и выдачи образцов объектов животного мира, Помещение хранения образцов объектов животного мира могут располагаться на другом этаже или в удалении от помещений приемки и выдачи биологических объектов и биомедицинских клеточных продуктов, хранения биологических объектов и биомедицинских клеточных продуктов, криохранилища. При этом они должны находиться по соседству с Помещением пробоподготовки (разделочная). | Оборудование САФУ'!D365
|  | Кабинет заведующего лабораторией метагеномики | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | Рабочее место (стол+ стул), интернет, система оповещения, телефон. Поверхность стен, полов и потолков процедурного кабинета должна быть гладкой, без дефектов, легко доступной для влажной уборки и устойчивой при использовании моющих и дезинфицирующих средств.Освещение, приточно-вытяжная система, 8 розеток, стол для переговоров малый (на 4 человека) + 4 стула, шкаф для одежды, шкаф для документов, кондиционер, окно. | Вход/выход из/в коридор. Должен располагаться по соседству с помещениями для продуктов анализа пцр; осмотра, подготовки объектов исследовани; для выделения и хранения ДНК; постановки и проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), то устройство вентиляции должно предотвращать попадание воздуха из комнат зоны работы с амплифицированной ДНК в комнаты зоны работы до реакции амплификации. | Оборудование САФУ'!D368:D375
|  | Помещение осмотра, подготовки объектов исследования | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 4 | 20 | 1 | 20 | 2 | Площадь не менее 20 метров квадратных, водопровод и канализация, вы-тяжной шкаф (2 кв. м, на полу) и вытяжная вентиляция, естественное и искусственное освещение, электросеть 220 В, столы для осмотра вещественных дока-зательств (2 кв. м, на полу), холодильник-морозильник (1 кв. м, на полу), кондиционер (на стене). | Если помещение для продуктов анализа пцр располагают смежно с помещениями осмотра, подготовки объектов исследовани; для выделения и хранения ДНК; постановки и проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), то устройство вентиляции должно предотвращать попадание воздуха из комнат зоны работы с амплифицированной ДНК в комнаты зоны работы до реакции амплификации.
|  | Помещение для выделения и хранения ДНК | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 5 | 25 | 1 | 25 | 2 | Площадь не менее 25 метров квадратных, водопровод и канализация, вытяжной шкаф (2 кв. м, на полу) и вытяжная вентиляция, естественное и искусственное освещение, электросеть 220 В, шкафы для хранения реактивов (2 кв. м, на полу), рабочие столы (4 кв. м, на полу), столы для приборов (2 кв. м, на полу), холодильник-морозильник (1 кв. м, на полу), морозильные камеры (2 кв. м, на полу), кондиционер (на стене). | Если помещение для продуктов анализа пцр располагают смежно с помещениями хранения вещественных доказательств; осмотра, подготовки объектов исследовани; для выделения и хранения ДНК; постановки и проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), то устройство вентиляции должно предотвращать попадание воздуха из комнат зоны работы с амплифицированной ДНК в комнаты зоны работы до реакции амплификации.
|  | Комната постановки и проведения реакции ПЦР | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | Площадь не менее 8,5 метров квадратных, втяжная вентиляция, искусственное освещение, электросеть 220 В, рабочие столы (2 кв. м, на полу), стол для приборов (3 кв. м, на полу), холодильник-морозильник (1 кв. м, на полу), кондиционер (на стене). | Если помещение для продуктов анализа пцр располагают смежно с помещениями хранения вещественных доказательств; осмотра, подготовки объектов исследовани; для выделения и хранения ДНК; постановки и проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), то устройство вентиляции должно предотвращать попадание воздуха из комнат зоны работы с амплифицированной ДНК в комнаты зоны работы до реакции амплификации.
|  | Помещение для анализа амплифицированной ДНК | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 5 | 25 | 1 | 25 | 2 | Площадь не менее 25 метров квадратных, водопровод и канализация, вытяжная вентиляция, естественное и искусственное освещение, электросеть 220 В, шкафы для хранения реактивов (2 кв. м, на полу), рабочие столы (4 кв. м, на полу), столы для приборов (4 кв. м, на полу), холодильник-морозильник (1 кв. м, на полу), кондиционер (на стене). | Если помещение для продуктов анализа пцр располагают смежно с помещениями осмотра, подготовки объектов исследовани; для выделения и хранения ДНК; постановки и проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), то устройство вентиляции должно предотвращать попадание воздуха из комнат зоны работы с амплифицированной ДНК в комнаты зоны работы до реакции амплификации.
|  | Помещение для анализа продуктов ПЦР | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 5 | 25 | 1 | 25 | 2 | Площадь не менее 25 метров квадратных, водопровод и канализация, вытяжная вентиляция, естественное и искусственное освещение, электросеть 220 В, шкафы для хранения реактивов (2 кв. м, на полу), рабочие столы (4 кв. м, на полу), столы для приборов (4 кв. м, на полу), холодильник-морозильник (1 кв. м, на полу), кондиционер (на стене). | Если помещение для продуктов анализа пцр располагают смежно с помещениями осмотра, подготовки объектов исследовани; для выделения и хранения ДНК; постановки и проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), то устройство вентиляции должно предотвращать попадание воздуха из комнат зоны работы с амплифицированной ДНК в комнаты зоны работы до реакции амплификации.
|  | Кабинет заведующего лабораторией биотехнологии и протеомики | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | Рабочее место (стол+ стул), интернет, система оповещения, телефон. Поверхность стен, полов и потолков процедурного кабинета должна быть гладкой, без дефектов, легко доступной для влажной уборки и устойчивой при использовании моющих и дезинфицирующих средств.Освещение, приточно-вытяжная система, 8 розеток, стол для переговоров малый (на 4 человека) + 4 стула, шкаф для одежды, шкаф для документов, кондиционер, окно. | Вход/выход из/в коридор. Должен располагаться по соседству с Помещением Лаборантской лаборатории биотехнологии
|  | Помещение для проведения стерильной работы | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | (бокс, операционная комната) предназначена для введения растительного материала в культуру in vitro и пересадки микрокультуры. Оборудование комнаты для инокуляции растительных эксплантов на питательные среды: ламинар – боксы, лабораторные столы, стеллажи, бактерицидные лампы, шкафы для материалов и оборудования. | Вход/выход из/в лаборантскую лаборатории биотехнологии
|  | Помещение для обработки и хранения информации лаборатории биотехнологии | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 2 | 24 | 1 | 24 | 2 | Комната по исследованиям необходима для планирования, обработки и хранения данных экспериментов | Вход/выход из/в лаборантскую лаборатории биотехнологии
|  | Лаборантская лаборатории биотехнологии и протеомики | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 2 | 24 | 1 | 24 | 2 | Лаборантская комната предназначена для приготовления питательных сред. В ней должны быть: холодная и горячая вода, лабораторные столы, шкафы для хранения чистой посуды и необходимых химических реактивов надлежащей степени чистоты (ХЧ, Ч, ЧДА), холодильники для хранения химических реактивов, аналитические (электронные) весы (точностью до 0,0001 г), электроплитки, дистиллятор, посуда химическая и биологическая для приготовления, хранения и стерилизации питательных сред, пипетки и микропипетки (на 0,01 … 10 мл), инструменты (шпатели, металлические пинцеты, скальпели, препаровальные иглы).Отделка помещений (внутренние поверхности стен, потолков) должна допускать возможность проведения влажной уборки и исключать накопление пыли. Освещение, приточно-вытяжная система, кондиционер. Средства пожаротушения. | Вход из/в коридор. Вход/выход из/в световую и помещение для проведения стерильной работы.
|  | Помещение лаборатории протеомики | САФУ имени М.В. Ломоносова |  | 5 | 12 | 5 | 60 | 4 | 5 отдельных помещений. Освещение, водоснабжение, водоотведение, телефон, интернет, средства пожаротушения, рабочие места для 4 сотрудников (стол+стул+компьютер+ выкатные тумбы), принтер, приточно-выятжная вентилляция. |  | Оборудование САФУ'!D376:D395
|  | Лаборатория лесовосстановления | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр лесовосстановления и недревесной продукции леса | 2 | 20 | 1 | 20 | 2 |  |  | Оборудование САФУ'!D396:D397
|  | Лаборатория недревесной продукции леса | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр лесовосстановления и недревесной продукции леса | 7 | 80 | 1 | 80 | 3 | водоснабжение, вентиляция (кондиционер), электроснабжение 380В |  | Оборудование САФУ'!D398:D405
|  | Лаборатория физикохимии природных биополимеров | САФУ имени М.В. Ломоносова | Научно-исследовательский центр химии и технологии природных биополимеров (400 м2) | 5 | 60 | 1 | 60 | 5 | Оснащение рабочих зон холодным, горячим водоснабжением, розетки постоянного и переменного тока 220/380 V, общеобменная приточно-вытяжная вентиляция (химически устойчивая, кратность воздухообмена 4-8, разреженность воздуха воздуха 5-10 Па) в вытяженые шкафы и в местные воздухоотсосы от рабочих столов, устройство бесперебойного питания, подключение к сети интернет | Непосредственный доступ к складу химических реактивов, единое пространство с другими лабораториями Центра | Оборудование САФУ'!D406:D414
|  | Лаборатория полифункциональных полимерных материалов | САФУ имени М.В. Ломоносова | Научно-исследовательский центр химии и технологии природных биополимеров (400 м2) | 4 | 50 | 1 | 50 | 4 | Оснащение рабочих зон холодным, горячим водоснабжением, розетки постоянного и переменного тока 220/380 V, общеобменная приточно-вытяжная вентиляция (химически устойчивая, кратность воздухообмена 4-8, разреженность воздуха воздуха 5-10 Па), устройство бесперебойного питания, подключение к сети интернет | Единое пространство с другими лабораториями Центра | Оборудование САФУ'!D415:D419
|  | Лаборатория структурного и функционального анализа | САФУ имени М.В. Ломоносова | Научно-исследовательский центр химии и технологии природных биополимеров (400 м2) | 4 | 50 | 1 | 50 | 4 | Оснащение рабочих зон холодным, горячим водоснабжением, розетки постоянного и переменного тока 220/380 V, общеобменная приточно-вытяжная вентиляция (химически устойчивая, кратность воздухообмена 4-8, разреженность воздуха воздуха 5-10 Па), устройство бесперебойного питания | Единое пространство с другими лабораториями Центра | Оборудование САФУ'!D420:D422
|  | Лаборатория экспериментальных технологий | САФУ имени М.В. Ломоносова | Научно-исследовательский центр химии и технологии природных биополимеров (400 м2) | 3 | 30 | 1 | 30 | 2 | Оснащение рабочих зон холодным, горячим водоснабжением, розетки постоянного и переменного тока 220/380 V, общеобменная приточно-вытяжная вентиляция (химически устойчивая, кратность воздухообмена 4-8, разреженность воздуха воздуха 5-10 Па) в вытяженые шкафы и в местные воздухоотсосы от рабочих столов, устройство бесперебойного питания, подключение в сети интернет | Единое пространство с другими лабораториями Центра | Оборудование САФУ'!D423:D426
|  | Лаборатория растворов полимеров | САФУ имени М.В. Ломоносова | Научно-исследовательский центр химии и технологии природных биополимеров (400 м2) | 4 | 50 | 1 | 50 | 4 | Оснащение рабочих зон холодным, горячим водоснабжением, розетки постоянного и переменного тока 220/380 V, общеобменная приточно-вытяжная вентиляция (химически устойчивая, кратность воздухообмена 4-8, разреженность воздуха воздуха 5-10 Па), устройство бесперебойного питания, подключение к сети интернет | Единое пространство с другими лабораториями Центра | нет
|  | Лаборатория биоактивных соединений и комплексов | САФУ имени М.В. Ломоносова | Научно-исследовательский центр химии и технологии природных биополимеров (400 м2) | 3 | 30 | 1 | 30 | 2 | Оснащение рабочих зон холодным, горячим водоснабжением, розетки постоянного и переменного тока 220/380 V, общеобменная приточно-вытяжная вентиляция (химически устойчивая, кратность воздухообмена 4-8, разреженность воздуха воздуха 5-10 Па) в вытяженые шкафы и в местные воздухоотсосы от рабочих столов, устройство бесперебойного питания, подключение к сети интернет | Единое пространство с другими лабораториями Центра | Оборудование САФУ'!D427:D432
|  | Склад химических реактивов | САФУ имени М.В. Ломоносова | Научно-исследовательский центр химии и технологии природных биополимеров (400 м2) | 5 | 30 | 1 | 30 | 2 | Холодное, горячее водоснабжение, электрическая сеть 220 V, общеобменная приточно-вытяжная вентиляция (химически устойчивая, кратность воздухообмена 4-8, разреженность воздуха воздуха 5-10 Па) | Непосресдственный доступ к Лаборатории физикохимии природных биополимеров, единое пространство с другими лабораториями Центра | Оборудование САФУ'!D433:D435
|  | Офисное помещение | САФУ имени М.В. Ломоносова | Научно-исследовательский центр химии и технологии природных биополимеров (400 м2) | 17 | 33.3 | 3 | 100 | 17 | Электрическая сеть 220 V, кондиционирование помещения, сеть интернет | Единое пространство с лабораториями Центра
|  | Лаборатория обледенения и низких температур | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр «Энергия Арктики» | 4 | 50 | 1 | 50 | 4 | Требуется электропитание: 380 В, 3 фазы + земля + нейтраль, 50 Гц. Суммарная мощность оборудования: 230 кВт. Высота потолка – 3,5 м. Для климатических комнат необходима дополнительная вентиляция, шумоизоляция, расположение на первом этаже, подвод воды. Интернет |  | Оборудование САФУ'!D436:D445
|  | Офисное помещение Лаборатории обледенения и низких температур | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр «Энергия Арктики» | 4 | 20 | 1 | 20 | 2 | Электропитание 220 В. Мощность 5 кВт. Интернет. Температурно- влажностный режим для офисных помещений | Связано с Лабораторией обледенения и низких температур | Оборудование САФУ'!D446
|  | Лаборатория реакторных установок | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр «Энергия Арктики» | 7 | 80 | 1 | 80 | 6 | Высота потолка не менее 6 м, мощность 30 кВт, вентиляция 1000 куб.м/час, 4 класс пожаробезопасности, расположение только на 1 этаже на фундаменте, холодное и горячее водоснабжение, обязательное кондиционирования |  | Оборудование САФУ'!D447:D462
|  | Лаборатория фотоэлектрических материалов | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр «Энергия Арктики» | 7 | 80 | 1 | 80 | 4 | Потребляемая мощность оборудования 30 кВт, вентиляция 1000 куб.м/час, возможность полной изоляции от естественного освещения, горячее и холодное водоснабжение, возможность кондиционирования |  | Оборудование САФУ'!D463:D477
|  | Функциональное помещение при лаборатории по исследованию условий передачи электроэнергии в Арктической зоне | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр «Энергия Арктики» | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | Требуется 3 фазы 380 В, выводы заземляющего проводника для установок. Потребляемая мощность всего лабораторного оборудования порядка 30кВт, вентиляция от 5 до 10 смен/час, водоснабжение и водоотведение (в виду работы с жидкими средами).
|  | Лаборатория по исследованию условий передачи электроэнергии в Арктической зоне | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр «Энергия Арктики» | 5 | 62 | 1 | 62 | 5 | Требуется 3 фазы 380 В, выводы заземляющего проводника для установок. Потребляемая мощность всего лабораторного оборудования порядка 30кВт, вентиляция от 5 до 10 смен/час, водоснабжение и водоотведение (в виду работы с жидкими средами). |  | Оборудование САФУ'!D478:D491
|  | Компьютерная зона при лаборатории по исследованию электротехнических проводниковых и диэлектрических материалов в условиях Арктики | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр «Энергия Арктики» | 4 | 24 | 1 | 24 | 4 | Требуется 3 фазы 380 В, выводы заземляющего проводника для установок. Потребляемая мощность всего лабораторного оборудования порядка 30кВт, вентиляция от 10 до 15 смен/час с учетом вытяжных шкафов (необходимо для исследования трансформаторного масла, изоляции проводов и др. материалов), водоснабжение и водоотведение (в виду работы с жидкими средами).
|  | Лаборатория по исследованию электротехнических проводниковых и диэлектрических материалов в условиях Арктики | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр «Энергия Арктики» | 4 | 46 | 1 | 46 | 4 | Требуется 3 фазы 380 В, выводы заземляющего проводника для установок. Потребляемая мощность всего лабораторного оборудования порядка 30кВт, вентиляция от 10 до 15 смен/час с учетом вытяжных шкафов (необходимо для исследования трансформаторного масла, изоляции проводов и др. материалов), водоснабжение и водоотведение (в виду работы с жидкими средами). |  | Оборудование САФУ'!D492:D498
|  | Лаборатория теплофизики новых материалов для Арктики | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр «Энергия Арктики» | 4 | 40 | 1 | 40 | 4 | Требуется электропитание: 220 и 380 В, 3 фазы + земля + нейтраль, 50 Гц. Установленная мощность приборов 13 кВт, кратность воздухообмена 12-20 раз в час. Интернет. |  | Оборудование САФУ'!D499:D506
|  | Помещение пробоподготовки лаборатории теплофизики новых материалов для Арктики | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр «Энергия Арктики» | 3 | 15 | 1 | 15 | 2 | Электропитание 220 В. Мощность 2 кВт. Принудительная система приточно-вытяжной вентиляции. Интернет. | Связано с Лабораторией обледенения и низких температур теплофизики новых материалов для Арктики
|  | Лаборатория аэродинамических исследований | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр «Энергия Арктики» | 6 | 25 | 3 | 75 | 6 | Требуется электропитание: 220 и 380 В, 3 фазы + земля + нейтраль, 50 Гц. Водоснабжение. Приточно-вытяжная вентиляция. Установленная мощность приборов 20 кВт, кратность воздухообмена 12-20 раз в час. Интернет. | Кабинет сотрудников, помещения расположения аэродинамической трубы и других стендов, уборная | Оборудование САФУ'!D507:D511
|  | Лаборатория геоэкологии и гидрогеологии | САФУ имени М.В. Ломоносова | Научно-исследовательский центр по проблемам строительства в Арктической зоне РФ | 7 | 42 | 2 | 84 | 7 | водоснабжение и водоотведение | "Лаборатория геоэкологии и гидрогеологии", "Лаборатория по изучению мерзлых грунтов и материалов, эксплуатирующихся в условиях циклического промерзания-оттаивания" должны иметь общую функциональную зону для обсуждения результатов исследований | Оборудование САФУ'!D512:D513
|  | Лаборатория "Цифровая реконструкция объектов культурного наследия" | САФУ имени М.В. Ломоносова | Научно-исследовательский центр по проблемам строительства в Арктической зоне РФ | 6 | 70 | 1 | 70 | 6 | - | -
|  | Лаборатория «Контроля качества материалов, технологий и организации дорожного строительства» | САФУ имени М.В. Ломоносова | Научно-исследовательский центр по проблемам строительства в Арктической зоне РФ | 7 | 42 | 2 | 84 | 7 | 380 В, нагрузка от оборудования не менее 4кПа | Лаборатория «Контроля качества материалов, технологий и организации дорожного строительства», "Лаборатория cистемного анализа в строительном материаловедении" должным иметь общую зону для пробоподготовки образцов к испытаниям | Оборудование САФУ'!D544:D549
|  | Лаборатория cистемного анализа в строительном материаловедении | САФУ имени М.В. Ломоносова | Научно-исследовательский центр по проблемам строительства в Арктической зоне РФ | 3 | 28 | 1 | 28 | 3 | 380 В, нагрузка от оборудования не менее 4кПа | Лаборатория «Контроля качества материалов, технологий и организации дорожного строительства», "Лаборатория cистемного анализа в строительном материаловедении" должны иметь общую зону для пробоподготовки образцов к испытаниям | Оборудование САФУ'!D522
|  | Лаборатория испытания строительных конструкций зданий и сооружений | САФУ имени М.В. Ломоносова | Научно-исследовательский центр по проблемам строительства в Арктической зоне РФ | 8 | 53 | 2 | 106 | 8 | 380 В, нагрузка от оборудования не менее 4кПа | - | Оборудование САФУ'!D525:D543
|  | Лаборатория наномодифицирования строительных материалов | САФУ имени М.В. Ломоносова | Научно-исследовательский центр по проблемам строительства в Арктической зоне РФ | 3 | 28 | 1 | 28 | 3 | вентиляция | "Лаборатория наномодифицирования строительных материалов" и "Лаборатория управления физико-химическими процессами на границе раздела фаз и техногенного метасоматоза" должны иметь общую зону для пробоподготовки образцов к испытаниям
|  | Лаборатория опытного приборостроения | САФУ имени М.В. Ломоносова | Научно-исследовательский центр по проблемам строительства в Арктической зоне РФ | 9 | 39 | 3 | 117 | 9 | 380 В, нагрузка от оборудования не менее 4кПа | Должна иметь зону представления макетов, опытных образцов | Оборудование САФУ'!D517:D521
|  | Лаборатория по изучению мерзлых грунтов и материалов, эксплуатирующихся в условиях циклического промерзания-оттаивания | САФУ имени М.В. Ломоносова | Научно-исследовательский центр по проблемам строительства в Арктической зоне РФ | 5 | 28 | 2 | 56 | 5 | 380 В, нагрузка от оборудования не менее 4кПа | "Лаборатория геоэкологии и гидрогеологии", "Лаборатория по изучению мерзлых грунтов и материалов, эксплуатирующихся в условиях циклического промерзания-оттаивания" должны иметь общую функциональную зону для обсуждения результатов исследований | Оборудование САФУ'!D514:D516
|  | Лаборатория технологий информационного моделирования и цифровых двойников в строительстве | САФУ имени М.В. Ломоносова | Научно-исследовательский центр по проблемам строительства в Арктической зоне РФ | 7 | 84 | 1 | 84 | 7 | требования к ПЭВМ для организации работы по САНПИН | "Лаборатория технологий информационного моделирования и цифровых двойников в строительстве" и "Лаборатория численного моделирования зданий и сооружений" имеют общую зону для представления проектов
|  | Лаборатория управления физико-химическими процессами на границе раздела фаз и техногенного метасоматоза | САФУ имени М.В. Ломоносова | Научно-исследовательский центр по проблемам строительства в Арктической зоне РФ | 4 | 42 | 1 | 42 | 4 | 380 В, вентиляция | "Лаборатория наномодифицирования строительных материалов" и "Лаборатория управления физико-химическими процессами на границе раздела фаз и техногенного метасоматоза" должны иметь общую зону для пробоподготовки образцов к испытаниям | Оборудование САФУ'!D523:D524
|  | Лабораторный комплекс строительного и визуального контроля | САФУ имени М.В. Ломоносова | Научно-исследовательский центр по проблемам строительства в Арктической зоне РФ | 4 | 42 | 1 | 42 | 4 | - | -
|  | Лаборатория численного моделирования зданий и сооружений | САФУ имени М.В. Ломоносова | Научно-исследовательский центр по проблемам строительства в Арктической зоне РФ | 7 | 84 | 1 | 84 | 7 | требования к ПЭВМ для организации работы по САНПИН | "Лаборатория технологий информационного моделирования и цифровых двойников в строительстве" и "Лаборатория численного моделирования зданий и сооружений" имеют общую зону для представления проектов
|  | Лаборатория аддитивных технологий | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр инженерных разработок и импортозамещения | 27 | 42.5 | 8 | 340 | 27 | Шумоизоляция помещения, виброизоляция оборудования, приточно-вытяжная вентиляция оснащенная фильтрами, водоснабжение, вентиляция 2000-2500 (куб./час), розетки 380 В, вентиляция располагается у пола для работы с аргоном, только 1й этаж или подвал | Помещение для сотрудников (20м²), Мастерская для аддитивного производства металлических деталей (200м²), Зона подготовки материалов (30м²), Помещение для анализа и испытания металлических материалов (30м²), Исследовательская зона (чистая зона) (30м²), Зона постобработки изделий (15м²), склад матреиалов (10м²), помещение под балоны с аргоном (5м²) | Оборудование САФУ'!D550:D572
|  | Лаборатория обрабатывающего оборудования с ЧПУ | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр инженерных разработок и импортозамещения | 27 | 68 | 5 | 340 | 27 | Шумоизоляция помещения, виброизоляция оборудования, приточно-вытяжная вентиляция оснащенная фильтрами, водоснабжение, вентиляция 2000-2500 (куб./час), розетки 380 В, иные требования к помещениям - только 1й этаж или подвал | Кабинет для сотрудников (20м²), цех со станками ЧПУ (255м²), склад материалов (50м²), душевая/уборная (15м²) | Оборудование САФУ'!D573:D583
|  | Лаборатория цифрового проектирования | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр инженерных разработок и импортозамещения | 7 | 30 | 3 | 90 | 7 | Шумоизоляция, приточно-вытяжная вентиляция оснащенная фильтрами, водоснабжение | Компьютерный класс (55м²), помещение для сотрудников (20м²), серверная (15м²) | Оборудование САФУ'!D584:D585
|  | Лаборатория технологических измерений | САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр инженерных разработок и импортозамещения | 8 | 20 | 5 | 100 | 8 | Шумоизоляция, приточно-вытяжная вентиляция оснащенная фильтрами, водоснабжение | Помещение для сотрудников (10м²), склад оборудования (10м²), помещение для 3D - сканирования (20м²), Измерительная зона (50м²), Зона обработки и анализа данных (10м²) | Оборудование САФУ'!D586:D598
2 |  | лаборатория искусственного интеллекта в медицине | СГМУ | Зона лабораторных занятий | 15 | 60 | 1 | 60 | 2 | Оснащение отдельной силовой линей 220В, 50Гц для питания персональных компьютеров и отдельной осветительной линией. Оснащение системой автоматического контроля микроклимата. Электрические розетки должны быть рассчитаны на переменный ток до 16А. Помещение должно быть размещено так, чтобы исключить воздействие вибрацией. Наличие системы пожаротушения и охранной сигнализации. Наличие металлических дверей. Наличие окон. Система освещения должна обеспечивать: блокировку поступающего солнечного цвета. | отдельный вход со стороны кабинета сотрудников | Оборудование СГМУ Арктический ресурсный центр обра
2 |  | Учебный практикум лекционного типа | СГМУ | Зона учебных помещений | 30 | 32 | 1 | 32 | 2 | Оснащение отдельной силовой линей 220В, 50Гц для питания персональных компьютеров и отдельной осветительной линией. Оснащение системой автоматического контроля микроклимата. Электрические розетки должны быть рассчитаны на переменный ток до 16А. Помещение должно быть размещено так, чтобы исключить воздействие вибрацией. Наличие системы пожаротушения и охранной сигнализации. Наличие металлических дверей. Наличие окон. Система освещения должна обеспечивать: блокировку поступающего солнечного цвета. | отдельный вход со стороны кабинета сотрудников
2 |  | Кабинет директора центра | СГМУ | Зона административно-служебная | 4 | 24 | 1 | 24 | 2 | Оснащение отдельной силовой линей 220В, 50Гц для питания персональных компьютеров и отдельной осветительной линией. Оснащение системой автоматического контроля микроклимата. Электрические розетки должны быть рассчитаны на переменный ток до 16А. Помещение должно быть размещено так, чтобы исключить воздействие вибрацией. Наличие системы пожаротушения и охранной сигнализации. Наличие металлических дверей. Наличие окон. Система освещения должна обеспечивать: блокировку поступающего солнечного цвета. | отдельное помещение
2 |  | отдел аналитики | СГМУ | Зона административно-служебная | 6 | 20 | 1 | 20 | 2 | Оснащение отдельной силовой линей 220В, 50Гц для питания персональных компьютеров и отдельной осветительной линией. Оснащение системой автоматического контроля микроклимата. Электрические розетки должны быть рассчитаны на переменный ток до 16А. Помещение должно быть размещено так, чтобы исключить воздействие вибрацией. Наличие системы пожаротушения и охранной сигнализации. Наличие металлических дверей. Наличие окон. Система освещения должна обеспечивать: блокировку поступающего солнечного цвета. | отдельный вход со стороны лаборатоных и учебных помещений
2 |  | Преподавательская | СГМУ | Зона административно-служебная | 4 | 18 | 1 | 18 | 2 | Оснащение отдельной силовой линей 220В, 50Гц для питания персональных компьютеров и отдельной осветительной линией. Оснащение системой автоматического контроля микроклимата. Электрические розетки должны быть рассчитаны на переменный ток до 16А. Помещение должно быть размещено так, чтобы исключить воздействие вибрацией. Наличие системы пожаротушения и охранной сигнализации. Наличие металлических дверей. Наличие окон. Система освещения должна обеспечивать: блокировку поступающего солнечного цвета.
2 |  | Серверная | СГМУ | Зона административно-служебная | 1 | 100 | 1 | 100 |  | Высота потолков помещения не менее 2,44 метра. Помещение должно находиться выше уровня поверхности земли, в помещении не должны быть размещены трубопроводы и дренажная система, металлическая дверь. Без окон. Дверной проем в ширину не менее 0.91 м и высотой не менее 2 метров. Без подвесного фальшпотолка. Стены, потолок и пол должны иметь покрытие, которое затрудняет выделение, оседание и накапливание пыли на поверхности. Потолок должен иметь гидроизоляцию, чтобы исключить протечку воды. Стены должны быть окрашены светлой краской. Оснащение системой автоматического контроля микроклимата снижающей уровень аэроионов в воздухе помещения смена воздуха в помещении 100% 1 раза в час, наличие систему очистки и фильтрации поступающего воздуха в помещение. Наличие отдельной силовой линией на 220В\50Гц и резервного электропитания. электрические розетки должны быть рассчитаны на переменный ток до 16А. Подача электропитания в помещение должна осуществляться по выделенному силовому кабелю, напрямую от главного распределительного щита. Помещение должно быть размещено так, чтобы исключить воздействие вибрацией. освещение в помещении не менее 500 люкс. Наличие системы аварийного освещения. В помещении должна быть установлена магистральная телекоммуникационная заземляющая шина, к которой должны быть подключены заземляющие и соединительные проводники от монтажных конструктивов, телекоммуникационного оборудования, металлических кабелепроводов. Наличие вытяжных шахт с ручным или автоматическим открыванием. Площадь шахт должна быть не менее 0.2% от площади помещения и расстояние из любой точки помещения до шахты должно быть не более 20 метров. Наличие кондиционера. полы должны выдерживать нагрузку среверных шкафов до 3000 кг. Этажами Выше не должно быть помещенний, из-зав которых возможно затлопление
2 |  | Подсобные помещения для хранения, настройки оборудования и инвентаря. | СГМУ | Зона вспомогательных помещений | 2 | 6 | 1 | 6 |  | Оснащение отдельной силовой линей 220В, 50Гц для питания персональных компьютеров и отдельной осветительной линией. Электрические розетки должны быть рассчитаны на переменный ток до 16А. Помещение должно быть размещено так, чтобы исключить воздействие вибрацией. Наличие системы пожаротушения и охранной сигнализации. Наличие металлических дверей. | Возможно совмещение с помещением для размещения серверов и систем хранения данных
2 |  | Точка кипения | СГМУ | Зона вспомогательных помещений | 15 | 10 | 1 | 10 |  | Оснащение отдельной силовой линей 220В, 50Гц для питания персональных компьютеров и отдельной осветительной линией. Оснащение системой автоматического контроля микроклимата. Электрические розетки должны быть рассчитаны на переменный ток до 16А. Помещение должно быть размещено так, чтобы исключить воздействие вибрацией. Наличие системы пожаротушения и охранной сигнализации. Наличие окон. Система освещения должна обеспечивать: блокировку поступающего солнечного цвета. | отдельный вход
2 |  | рекреационная | СГМУ | Зона вспомогательных помещений | 8 |  | 1
2 |  | Зона упаковки и маркировки жидких лекарственных форм (помещение 1) | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | 2 | 12 | 1 | 12 | 2 | Для автоматической линии розлива мощность 3,15 кВт, напряжение 220, рабочее давление - 0,4-0,6 МПа, частота 50ГЦ. Рекомендуемые пределы микробной контаминации соответствовать классу чистоты А по правилам надлежашей практики (GMP). Линия розлива должна быть снабжена отдельным потоком для воды очищенной. | Помещения должны находиться последовательно по классу чистоты. Подвод воды и канализации необходимо провести в помещения контрольно-аналитического блока, в т.ч. В вытяжные шкафы. Для помещений класса чистоты D и С необходимо подвод воды и канализации для мойки лабораторной посуды и рук. Для соответствующего оборудования следует предусмотреть электроснабжение согласно паспортам оборудования. | Оборудование СГМУ Крылов
2 |  | Зона упаковки и маркировки жидких лекарственных форм (помещение 2) | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | 2 | 14 | 1 | 14 | 2 | Для упаковки и маркировки тары готовой продукции мощность 3,15 кВт, напряжение 220, рабочее давление - 0,4-0,6 МПа, частота 50ГЦ. Рекомендуемые пределы микробной контаминации А классу чистоты D по правилам надлежашей практики (GMP) | Помещения должны находиться последовательно по классу чистоты. Подвод воды и канализации необходимо провести в помещения контрольно-аналитического блока, в т.ч. В вытяжные шкафы. Для помещений класса чистоты D и С необходимо подвод воды и канализации для мойки лабораторной посуды и рук. Для соответствующего оборудования следует предусмотреть электроснабжение согласно паспортам оборудования.
2 |  | Зона упаковки и маркировки жидких лекарственных форм (помещение 2) | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | 2 | 14 | 1 | 14 | 2 | Рекомендуемые пределы микробной контаминации А классу чистоты А по правилам надлежашей практики (GMP) | Помещения должны находиться последовательно по классу чистоты. Подвод воды и канализации необходимо провести в помещения контрольно-аналитического блока, в т.ч. В вытяжные шкафы. Для помещений класса чистоты D и С необходимо подвод воды и канализации для мойки лабораторной посуды и рук. Для соответствующего оборудования следует предусмотреть электроснабжение согласно паспортам оборудования.
2 |  | Отдел подготовки сырья для произвоства лекарственных форм | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | 2 | 10 | 2 | 20 | 6 | Рекомендуемые пределы микробной контаминации классу чистоты помещений С по правилам надлежашей практики (GMP). Линия розлива должна быть снабжена отдельным потоком для воды очищенной. | Помещения должны находиться последовательно по классу чистоты. Подвод воды и канализации необходимо провести в помещения контрольно-аналитического блока, в т.ч. В вытяжные шкафы. Для помещений класса чистоты D и С необходимо подвод воды и канализации для мойки лабораторной посуды и рук. Для соответствующего оборудования следует предусмотреть электроснабжение согласно паспортам оборудования.
2 |  | Контрольно-аналитический блок (помещение 1) | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | 6 | 18 | 1 | 18 | 6 | Рекомендуемые пределы микробной контаминации должны соответствовать помещению отнесенному к классу чистоты С по правилам надлежашей практики (GMP) | Помещения должны находиться последовательно по классу чистоты. Подвод воды и канализации необходимо провести в помещения контрольно-аналитического блока, в т.ч. В вытяжные шкафы. Для помещений класса чистоты D и С необходимо подвод воды и канализации для мойки лабораторной посуды и рук. Для соответствующего оборудования следует предусмотреть электроснабжение согласно паспортам оборудования.
2 |  | Контрольно-аналитический блок (помещение 2) | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | 4 | 16 | 1 | 16 | 4 | Рекомендуемые пределы микробной контаминации должны соответствовать помещению отнесенному к классу чистоты С по правилам надлежашей практики (GMP) | Помещения должны находиться последовательно по классу чистоты. Подвод воды и канализации необходимо провести в помещения контрольно-аналитического блока, в т.ч. В вытяжные шкафы. Для помещений класса чистоты D и С необходимо подвод воды и канализации для мойки лабораторной посуды и рук. Для соответствующего оборудования следует предусмотреть электроснабжение согласно паспортам оборудования.
2 |  | Контрольно-аналитический блок (помещение 3) | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | 3 | 12 | 1 | 12 | 3 | Рекомендуемые пределы микробной контаминации должны соответствовать помещению отнесенному к классу чистоты С по правилам надлежашей практики (GMP) | Помещения должны находиться последовательно по классу чистоты. Подвод воды и канализации необходимо провести в помещения контрольно-аналитического блока, в т.ч. В вытяжные шкафы. Для помещений класса чистоты D и С необходимо подвод воды и канализации для мойки лабораторной посуды и рук. Для соответствующего оборудования следует предусмотреть электроснабжение согласно паспортам оборудования.
2 |  | Контрольно-аналитический блок (помещение 4) | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | 3 | 10 | 1 | 10 | 2 | Рекомендуемые пределы микробной контаминации должны соответствовать помещению отнесенному к классу чистоты С по правилам надлежашей практики (GMP) | Помещения должны находиться последовательно по классу чистоты. Подвод воды и канализации необходимо провести в помещения контрольно-аналитического блока, в т.ч. В вытяжные шкафы. Для помещений класса чистоты D и С необходимо подвод воды и канализации для мойки лабораторной посуды и рук. Для соответствующего оборудования следует предусмотреть электроснабжение согласно паспортам оборудования.
2 |  | производственное помещение | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | 4 | 14 | 1 | 14 | 4 | Рекомендуемые пределы микробной контаминации должны соответствовать помещению отнесенному к классу чистоты С по правилам надлежашей практики (GMP) | Помещения должны находиться последовательно по классу чистоты. Подвод воды и канализации необходимо провести в помещения контрольно-аналитического блока, в т.ч. В вытяжные шкафы. Для помещений класса чистоты D и С необходимо подвод воды и канализации для мойки лабораторной посуды и рук. Для соответствующего оборудования следует предусмотреть электроснабжение согласно паспортам оборудования.
2 |  | Отдел подготовки сырья | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | 3 | 20 | 1 | 20 | 3 | Рекомендуемые пределы микробной контаминации должны соответствовать помещению отнесенному к классу чистоты С по правилам надлежашей практики (GMP) | Помещения должны находиться последовательно по классу чистоты. Подвод воды и канализации необходимо провести в помещения контрольно-аналитического блока, в т.ч. В вытяжные шкафы. Для помещений класса чистоты D и С необходимо подвод воды и канализации для мойки лабораторной посуды и рук. Для соответствующего оборудования следует предусмотреть электроснабжение согласно паспортам оборудования.
2 |  | блок получения опытных образцов ЛФ (помещение 1) | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | 2 | 12 | 1 | 12 | 2 | Рекомендуемые пределы микробной контаминации должны соответствовать помещению отнесенному к классу чистоты В по правилам надлежашей практики (GMP) | Помещения должны находиться последовательно по классу чистоты. Подвод воды и канализации необходимо провести в помещения контрольно-аналитического блока, в т.ч. В вытяжные шкафы. Для помещений класса чистоты D и С необходимо подвод воды и канализации для мойки лабораторной посуды и рук. Для соответствующего оборудования следует предусмотреть электроснабжение согласно паспортам оборудования.
2 |  | блок получения опытных образцов ЛФ (помещение 2) | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | 2 | 20 | 1 | 20 | 2 | Рекомендуемые пределы микробной контаминации должны соответствовать помещению отнесенному к классу чистоты В по правилам надлежашей практики (GMP) | Помещения должны находиться последовательно по классу чистоты. Подвод воды и канализации необходимо провести в помещения контрольно-аналитического блока, в т.ч. В вытяжные шкафы. Для помещений класса чистоты D и С необходимо подвод воды и канализации для мойки лабораторной посуды и рук. Для соответствующего оборудования следует предусмотреть электроснабжение согласно паспортам оборудования.
2 |  | блок получения опытных образцов ЛФ (помещение 3) | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | 2 | 12 | 1 | 12 | 2 | Рекомендуемые пределы микробной контаминации должны соответствовать помещению отнесенному к классу чистоты В по правилам надлежашей практики (GMP) | Помещения должны находиться последовательно по классу чистоты. Подвод воды и канализации необходимо провести в помещения контрольно-аналитического блока, в т.ч. В вытяжные шкафы. Для помещений класса чистоты D и С необходимо подвод воды и канализации для мойки лабораторной посуды и рук. Для соответствующего оборудования следует предусмотреть электроснабжение согласно паспортам оборудования.
2 |  | Производственное помещение | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | 2 | 16 | 1 | 16 | 2 | Рекомендуемые пределы микробной контаминации должны соответствовать помещению отнесенному к классу чистоты С по правилам надлежашей практики (GMP) | Помещения должны находиться последовательно по классу чистоты. Подвод воды и канализации необходимо провести в помещения контрольно-аналитического блока, в т.ч. В вытяжные шкафы. Для помещений класса чистоты D и С необходимо подвод воды и канализации для мойки лабораторной посуды и рук. Для соответствующего оборудования следует предусмотреть электроснабжение согласно паспортам оборудования.
1 |  | Помещение для персонала | СГМУ | Генетическая лаборатория | 6 | 16 | 1 | 16 | 6 | Помещения должны быть оборудованы пожарной сигнализацией и обеспечены средствами пожаротушения в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Помещения лаборатории оборудуют автономной приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с нормативной документацией.Помещения ПЦР-лаборатории оборудуют приточно-вытяжной вентиляцией с HEP фильтрами, соответствующей следующим требованиям: При выполнении ПЦР воздухообмен внутри и между помещениями может повышать опасность контаминации проб из-за вероятности проникновение молекул НК и продуктов амплификации через фильтры. Снижение этой опасности достигается указанной ниже системой вентиляции лаборатории: - следует полностью исключить воздухообмен между помещением для детекции продуктов амплификации (пост-ПЦР-помещение) и остальными комнатами ПЦР-лаборатории, а также другими помещениями организации (давление воздуха в пост-ПЦР-помещении должно быть ниже, чем в указанных помещениях); - при смежном расположении комнаты приема материала и комнаты выделения нуклеиновых кислот давление в последней должно быть не ниже, чем в комнате приема материала; - при отдаленном размещении ПЦР-помещения давление воздуха в нем должно быть не ниже, чем в пре-ПЦР-помещении. Разница в давлении воздуха в помещениях ПЦР-лаборатории создается за счет различий в кратности воздухообмена в них. На раковинах локтевые смесители, установка локтевых дозаторов мыла и антисептика, держателей для бумажных полотенец | Основные документы, регламентирующие организацию генетической лаборатории: СанПиН 3.3686-21 МУ 1.3.2569-09 В соответствие с последним СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней". (приложение 4.) Обеспечение безопасности при работе с ПБА в части эксплуатации инженерно-технических систем). Лабораторию размещают в изолированной части здания (этажа). Помещения лаборатории оборудуют автономной приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с нормативной документацией. Лаборатория должна иметь 2 входа: отдельный вход в "чистую" зону и «грязную зону» (доставка и работа с биоматериалами человека), разделенные санпропускником с душем и раздевалкой. Помещения "чистой" зоны включают: гардероб (шкаф) для верхней одежды; помещение (шкаф) для рабочей одежды чистой зоны; помещения для проведения подготовительных работ, мойка лабораторной посуды, препараторская; помещение для стерилизации лабораторной посуды (стерилизационная); помещение, оснащенное холодильником(ами) (холодильными камерами) для хранения биоматериалов ( выделенной ДНК) и диагностических препаратов; комнаты для работы с документами и литературой; комната отдыха; кабинет заведующего; подсобные помещения; туалет. 3. Помещения генетической лаборатории - зона выделения ДНК, зона амплификации, зона электрофореза, секвенаторская - должны быть боксированы. Предбоксы с мойкой и УФ-облуечателями открытого типа. Передача проб в помещнеие приема и подготовки проб - через передаточное окно. Передача выделенного ДНК из помещения выделения ДНК в помещение амплификации - через передаточный шлюз. Зона выделения ДНК и амплификации должны быть отделены от зоны гель-электрофореза и секвенаторской Шлюзом. | Оборудование СГМУ Лаборатория медицинской генетики
1 |  | Комната приема материала и подготовки проб | СГМУ | Генетическая лаборатория | 2 | 14 | 1 | 14 | 2
1 |  | Помещение для выделения ДНК | СГМУ | Генетическая лаборатория | 2 | 16 | 1 | 16 | 2
1 |  | Помещение амплификации | СГМУ | Генетическая лаборатория | 2 | 16 | 2 | 32 | 2
1 |  | Помещение гель-электрофореза | СГМУ | Генетическая лаборатория | 3 | 14 | 2 | 28 | 3
1 |  | Секвенаторская | СГМУ | Генетическая лаборатория | 3 | 16 | 3 | 48 | 3
1 |  | Склад посуды и материалов, моечная | СГМУ | Генетическая лаборатория | 3 | 14 | 2 | 28
1 |  | Лаборантская | СГМУ | Генетическая лаборатория | 2 | 16 | 1 | 16 | 2
1 |  | Ординаторская | СГМУ | Генетическая лаборатория | 4 | 16 | 1 | 16 | 4
Многофункциональный корпус № 1 |  | Вестибюль консультативно-поликлинической организации (может быть выполнен в виде атриума) | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 150 | 1 | 150 |  | СП 158.13330.2014 |  | Обруд. СГМУ Универ. мед центр
Многофункциональный корпус № 1 |  | Гардероб уличной одежды посетителей | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 30 | 1 | 30 |  | СП 158.13330.2014
Многофункциональный корпус № 1 |  | Экспресс-кафетерий | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 20 | 1 | 20 |  | СП 158.13330.2014
Многофункциональный корпус № 1 |  | Справочная | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | СП 158.13330.2014
Многофункциональный корпус № 1 |  | Помещение охраны, центральная диспетчерская инженерных служб с пожарным постом | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | СП 158.13330.2014
Многофункциональный корпус № 1 |  | Регистратура | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 3 | 18 | 1 | 18 | 6 | СП 158.13330.2014
Многофункциональный корпус № 1 |  | Кабинет неотложной медицинской помощи | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Кабинет доврачебной помощи | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Кабинеты врачей терапевтов-участковых (8 кабинетов), в т.ч. 1 кабинет заведующего терапевтическим отделением | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 2 | 12 | 8 | 96 | 16 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Кабинет медицинской профилактики | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 2 | 12 | 1 | 12 | 2 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Аудитория для проведения групповой профилактики) школ здоровья) | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 10 | 24 | 1 | 24 | 12 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Кабинет кардиологический | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 2 | 12 | 1 | 12 | 4 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Кабинет урологическийс оборудованным рабочим местом | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 2 | 17 | 1 | 17 | 4 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Кабинет оториноларингологический с оборудованным рабочим местом | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 2 | 17 | 1 | 17 | 4 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Кабинет офтальмологический с оборудованным рабочим местом | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 2 | 17 | 1 | 17 | 4 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Кабинет врача-эндокринолога | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 2 | 12 | 1 | 12 | 4 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Кабинет врача-хирурга | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 2 | 17 | 1 | 17 | 4 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Кабинет врача-невролога | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 2 | 17 | 1 | 17 | 4 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Кабинет травматологии и ортопедии | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 2 | 17 | 1 | 17 | 4 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Кабинет врача акушера-гинекологас оборудованным рабочим местом | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 2 | 17 | 1 | 17 | 42 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Процедурный кабинет (процедурная для внутривенных вливаний, забора венозной крови, внутримышечных, внутрикожных инъекций) | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 2 | 24 | 1 | 24 | 2 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Смотровой кабинет (манипуляционная, смотровая с аппаратными методами диагностики и лечения при кабинете врача-специалиста) | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 2 | 16 | 2 | 32 | 2 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Малая операционная | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 2 | 24 | 1 | 24 | 4 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Предоперационная при малой операционной | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 6 | 1 | 6 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Шлюз при малой операционной | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 4 | 1 | 4 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Помещение для временного пребывания пациента после амбулаторных оперативных вмешательств | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 9 | 1 | 9 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Перевязочная, в том числе гипсовая | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 2 | 22 | 1 | 22 | 4 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Кладовая хранения гипсовых бинтов и гипса | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 4 | 1 | 4 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Прививочный кабинет | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 2 | 24 | 1 | 24 | 2 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Комната хранения вакцин | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Кабинет для взятия проб крови | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Помещение приема биоматериала на лабораторные исследования | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 6 | 1 | 6 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Помещение взятия бактериологических анализов на кишечную группу | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Комната врачей-лаборантов | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 2 | 18 | 1 | 18 | 4 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Комната старшего лаборанта | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Помещение приготовления питательных сред | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 10 | 1 | 10 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Помещение хранения сред | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 6 | 1 | 6 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Помещение пробоподготовки | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 6 | 1 | 6 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Помещение окраски мазков | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 6 | 1 | 6 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Кладовая реагентов, кислот, щелочей | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 4 | 1 | 4 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Помещения хранения горючих, легковоспламеняющихся жидкостей (со шлюзом) 4+2 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 6 | 1 | 6 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Помещение хранения ядовитых веществ | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 4 | 1 | 4 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Санитарный пропускник для персонала при входе в "заразную" зону базовой микробиологической лаборатории уровня 2 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | [5 empty] | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | отсек для хранения домашней и рабочей (больничной) одежды и одевания специальной одежды (микробиологическая лаборатория уровня 2) | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 8 | 1 | 8
Многофункциональный корпус № 1 |  | душевая (микробиологическая лаборатория уровня 2) | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 2 | 1 | 2
Многофункциональный корпус № 1 |  | отсек для сбрасывания использованной специальной одежды (микробиологическая лаборатория уровня 2) | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 6 | 1 | 6
Многофункциональный корпус № 1 |  | Клинико-диагностическая лаборатория (6 м2 на каждое рабочее место, но не менее 12 м2) | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 18 | 1 | 18 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Биохимическая лаборатория | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 44 | 1 | 44 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Кабинет эндоскопии, ультразвуковой диагностики, функциональной диагностики, в том числе исследования внешнего дыхания с нагрузочными пробами, ЭКГ с нагрузочными пробами | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 3 | 18 | 1 | 18 | 3 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Помещение разборки и мытья инструментов, эндоскопического оборудования | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 10 | 1 | 10 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Отделение рентгенодиагностики (в составе: рентгеновский кабинет, рентгеновский кабинет для рентгенографии легких (флюорографии), кабинет рентгеновский маммографический), в т.ч. | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | [5 empty] | СанПиН 2.1.3678-2 СанПиН 2.6.1.1192-03
Многофункциональный корпус № 1 |  | Рентгендиагностический кабинет для общих исследований процедурная с поворотным столом-штативом, столом и стойкой снимков (отделение рентгенодиагностики) | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 2 | 45 | 1 | 45 | 2
Многофункциональный корпус № 1 |  | комната управления (отделение рентгенодиагностики) | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 10 | 1 | 10
Многофункциональный корпус № 1 |  | подготовительная (отделение рентгенодиагностики) | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 6 | 1 | 6
Многофункциональный корпус № 1 |  | Процедурная рентгенфлюорографическая (отделение рентгенодиагностики) | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 15 | 1 | 15
Многофункциональный корпус № 1 |  | Процедурная маммографии (отделение рентгенодиагностики) | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 10 | 1 | 10
Многофункциональный корпус № 1 |  | Кабинет дерматовенеролога с процедурная врача-косметолога с парентеральными вмешательствами | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 2 | 23 | 1 | 23 | 2 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Кабинет терапевтической стоматологии (2 кресла) | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 4 | 28 | 1 | 28 | 4 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Кабинет психопрофилактики | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Зал для психологических тренингов | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 30 | 1 | 30 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Кабинет телемедицинских консультаций с референс-центром | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 1 | 12 | 1 | 12 | 1
Многофункциональный корпус № 1 |  | Организационно-методический кабинет | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Санузел для пациентов | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 3 | 2 | 6 |  | СП 158.13330.2014
Многофункциональный корпус № 1 |  | Санузел для медицинских работников | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | СП 158.13330.2014
Многофункциональный корпус № 1 |  | Помещение дневного пребывания пациентов | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 14 | 5 | 70
Многофункциональный корпус № 1 |  | Кабинет длительного внутривенного введения препаратов, кардиомониторного наблюдения и др. | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 12 | 1 | 12 |  | СП 158.13330.2014
Многофункциональный корпус № 1 |  | Кабинетэлектросветолечения, физиотерапии, теплолечения, лазерной терапии, магнитотерапии, кислородной терапии, иглорефлексотерапии, лечения электросном и др. | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 12 | 1 | 12
Многофункциональный корпус № 1 |  | Подсобное помещение при кабинете физиотерапии и теплолечения | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 1 | 1 | 8 |  | СП 158.13330.2014
Многофункциональный корпус № 1 |  | Зал лечебной физкультуры для групповых занятий на 10 человек | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 1 | 1 | 50 |  | СП 158.13330.2014
Многофункциональный корпус № 1 |  | Тренажерный зал | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 20 | 1 | 20 |  | СП 158.13330.2014
Многофункциональный корпус № 1 |  | Кабинет врачадневного стационара | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | СП 158.13330.2014
Многофункциональный корпус № 1 |  | Кабинет старшей медицинской сестры дневного стационара | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | СП 158.13330.2014
Многофункциональный корпус № 1 |  | Ожидальные места (из расчета 5 м2 на 1 кабинет) | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 50 | 5 | 250 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Кабинет главного врача | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Приемная главного врача | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 10 | 1 | 10 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Мини-кухня при приемной главного врача | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 4 | 1 | 4 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Кабинеты заместителей главного врача | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 3 | 16 | 3 | 48 | 3 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Кабинет главной медицинской сестры | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 1 | 12 | 1 | 12 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Кабинет начальника отдела кадров | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Кабинет главного бухгалтера | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Помещение инженерно-технического персонала | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 12 | 1 | 12 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Помещение сотрудников отдела кадров | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 3 | 12 | 1 | 12 | 3 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Помещение сотрудников бухгалтерии | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 3 | 12 | 1 | 12 | 3 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Медицинский архив | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Конференц-зал | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 30 | 1 | 30 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Фойе при конференц-зале | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 15 | 1 | 15 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Серверная | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 10 | 1 | 10 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Гардеробная уличной одежды для персонала | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 10 | 1 | 10 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Гардеробная уличной, домашней и рабочей одежды персонала | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 15 | 1 | 15 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Помещение приема пищи столовой персонала с раздаточной | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 12 | 1 | 12 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Подсобное помещение столовой | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 6 | 1 | 6 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Моечная столовой посуды | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 8 | 1 | 8 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Кладовая для чистого и грязного белья | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 12 | 1 | 12 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Дистилляционная | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 6 | 1 | 6 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Центрифужная | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 6 | 1 | 6 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Автоклавная | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 8 | 1 | 8 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Моечная | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 6 | 1 | 6 |  | СанПиН 2.1.3678-2
Многофункциональный корпус № 1 |  | Санузел | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр |  | 3 | 2 | 3
Многофункциональный корпус № 1 |  | Коридоры амбулаторно-поликлинических отделений,используемые как ожидальные при двустороннем размещении мест ожидания - 3,2 -ширина | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | [5 empty] | СанПиН 2.1.3678-2
1 |  | Препаративная зона (пробоподготовка) | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование |  | Оборуд. СГМУ Центр клеточных цехнологий
1 |  | Зона аналитического оборудования | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | 2 | 25 | 1 | 25 | 2 | приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование
1 |  | Микроскопическая комната | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | 2 | 15 | 1 | 15 | 2 | приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование
1 |  | Термостатируемая комната | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование, СО2
1 |  | Зона мойки и стерилизации | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование
1 |  |  | СГМУ | Лаборатория выделения стволовых клеток из пуповинной крови, костного мозга, жировой ткани | 2 | 15 | 1 | 15 | 2 | приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование
1 |  | Зона заморозки | СГМУ | Лаборатория криогенного хранения стволовых клеток | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | вентеляция должна соответствовать требования для криолабораторий (забор воздуха от пола)
1 |  | Зона хранения | СГМУ | Лаборатория криогенного хранения стволовых клеток | 2 | 25 | 1 | 25 | 3 | вентеляция должна соответствовать требования для криолабораторий (забор воздуха от пола)
1 |  |  | СГМУ | Лаборатория проточной цитофлуориметрии | 2 | 20 | 1 | 20 | 2 | приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование
1 |  | Зона выделения ДНК | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование
1 |  | Пробоподготовка ПЦР и SEQ | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование
1 |  | Зона амплификации | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование
1 |  | Зона секвенирования | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | 2 | 20 | 1 | 20 | 2 | приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование
1 |  | Зона электрофореза | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | 2 | 20 | 1 | 20 | 2 | приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование
1 |  | Зона выделения ДНК | СГМУ | Лаборатория исследования длины теломер хромосом | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование
1 |  | Пробоподготовка ПЦР | СГМУ | Лаборатория исследования длины теломер хромосом | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование
1 |  | Зона амплификации | СГМУ | Лаборатория исследования длины теломер хромосом | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование
1 |  |  | СГМУ | Лаборатория иммунологический исследований | 2 | 20 | 1 | 20 | 2 | приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование
1 |  |  | СГМУ | Комната персонала | 4 | 30 | 2 | 60 | 4 | кондиционирование
1 |  |  | СГМУ | Кабинет заведующего | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | кондиционирование
1 |  |  | СГМУ | Раздевалка для сотрудников | 4 | 15 | 1 | 15 | 8
1 |  |  | СГМУ | Комната приема пищи | 4 | 20 | 1 | 20 | 8 | кондиционирование
1 |  |  | СГМУ | Санитарная комната (туалет) | 1 | 5 | 2 | 10 | 1
1 |  |  | СГМУ | Подсобное помещение (склад) | 2 | 30 | 1 | 30 | 2
1 |  |  | СГМУ | Учебная лаборатория | 25 | 50 | 1 | 50 | 25 | кондиционирование
Технопарк |  | Кабинеты | ГАУ АО "Управление ИКТ АО" | Офис | 161 | 20 | 39 | 780 | 161 | ЛВС из расчета 2 порта на один АРМ, элетророзетки их расчета 4 розетки на 1 АРМ
Технопарк |  | Кабинеты зам. директора | ГАУ АО "Управление ИКТ АО" | Офис | 2 | 15 | 4 | 60 | 4 | ЛВС из расчета 2 порта на один АРМ, элетророзетки их расчета 4 розетки на 1 АРМ | Кабинеты объеденены общей приемной
Технопарк |  | Кабинет директора | ГАУ АО "Управление ИКТ АО" | Офис | 2 | 15 | 1 | 15 | 1 | ЛВС из расчета 2 порта на один АРМ, элетророзетки их расчета 4 розетки на 1 АРМ | Кабинеты объеденены общей приемной
Технопарк |  | Приемная | ГАУ АО "Управление ИКТ АО" | Офис | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | ЛВС из расчета 2 порта на один АРМ, элетророзетки их расчета 4 розетки на 1 АРМ | Кабинеты объеденены общей приемной
Технопарк |  | Комната приема пищи | ГАУ АО "Управление ИКТ АО" | Офис | 12 | 20 | 1 | 20 | 12 | Вода/канализация
Технопарк |  | Комната для проведения совещаний | ГАУ АО "Управление ИКТ АО" | Офис | 17 | 30 | 1 | 30 | 17
Технопарк |  | Склад | ГАУ АО "Управление ИКТ АО" | Офис | 3 | 40 | 1 | 40 | 3
Технопарк |  | Архив | ГАУ АО "Управление ИКТ АО" | Офис | 2 | 20 | 1 | 20 | 2 | Система пожаротушения
Технопарк |  | Комната для ремонта вычислительной техники | ГАУ АО "Управление ИКТ АО" | Офис | 3 | 15 | 1 | 15 | 3
Технопарк |  | Зал | ГАУ АО "Управление ИКТ АО" | Центр обработки данных | 3 | 135 | 1 | 135 | 3 | Системы кондиционирования, газового пожаротушения, два независимых входа электропитания, входы операторов связи, отсутствие труб воды и канализации как в самом помещении так и в помещении выше, антистатическое покрытие пола стен, вход кабельной системы ЛВС из помещений ГАУ АО "Управление ИКТ АО".
Технопарк |  | Помещение для обслуживающего персонала | ГАУ АО "Управление ИКТ АО" | Центр обработки данных | 3 | 15 | 1 | 15 | 3 |  | Расположен рядом с ЦОД
|  |  | Минспорт | Музей истории спорта Архангельской области (до 5 тысяч экспонатов), рассказывающий о развитии спортивного и физкультурного движения на Русском Севере (150-180 м2) |  |  |  | 150-180 |  | Помещение музея должно представляет собой комплекс основных и вспомогательных залов, предназначенных для выполнения целей и задач, определенных статьей 27 Федерального закона «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», а также задач административно-хозяйственного, технического, бытового характера и должно отвечать требованиям рациональной планировки помещений. При выборе помещения для музея необходимо учитывать ряд мероприятий, направленных на хранение музейных предметов и музейных коллекций, их долговременную сохранность, исключающих хищение, разрушение и повреждения, обеспечивающих поддержание в оптимальном физическом состоянии, а также создание благоприятных условий для их изучения и представления. Здание, в котором будут располагаться помещения музея, должно соответствовать степени огнестойкости, долговечности его основных конструкций и прочность межэтажных перекрытий с учетом потенциальных нагрузок, инженерно-технической укрепленности, техническим средствам охранно-пожарной сигнализации.
научно-исследовательский блок |  | Кабинет зав. лабораторией | ФИЦКИА | Лаборатория химии и физики торфа | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | Естественное и искуственное освещение, электросети 220 Вт, приточная вентиляция, водоснабжение, водоотведение | Кабинет зав.лабораторией | Оборуд. ФИЦКИА
научно-исследовательский блок |  | Кабинет компьютерной обработки данных | ФИЦКИА | Лаборатория химии и физики торфа | 5 | 24 | 1 | 24 | 5 | Естественное и искуственное освещение, электросети 220 Вт, приточная вентиляция, водоснабжение, водоотведение
научно-исследовательский блок |  | Кабинет оптической микроскопии и компьютерной обработки данных | ФИЦКИА | Лаборатория химии и физики торфа | 4 | 22 | 1 | 22 | 4 | Естественное и искуственное освещение, электросети 220 Вт, приточная вентиляция, водоснабжение, водоотведение
научно-исследовательский блок |  | Лабораторное помещение для проведения химического анализа и органического синтеза | ФИЦКИА | Лаборатория химии и физики торфа | 10 | 40 | 1 | 40 | 6 | Кафельное покрытие пола и стен, химическистойкое и пожаробезопасное исполнение; Вытяжная вентиляция (из расчета 3 точки вывода на помещение); Подводка холодной и горячей воды и водоотведение; Подводка инертного газа (азот, гелий); Электросети 220 Вт, Естественное и искуственное освещение.
научно-исследовательский блок |  | Лабораторное помещение для проведения физико-химического анализа | ФИЦКИА | Лаборатория химии и физики торфа | 10 | 20 | 1 | 20 | 6 | Кафельное покрытие пола и стен, химическистойкое и пожаробезопасное исполнение; Вытяжная вентиляция (из расчета 1 точка вывода на помещение), Подводка холодной и горячей воды и водоотведение; Подводка инертного газа (азот, гелия, аргон); Электросети 220 Вт; Искуственное и естественное освещение.
научно-исследовательский блок |  | Лабораторное помещение для проведения испытаний потребительских свойств продуктов синтеза | ФИЦКИА | Лаборатория химии и физики торфа | 10 | 16 | 1 | 16 | 4 | Кафельное покрытие пола и стен, химическистойкое и пожаробезопасное исполнение; Вытяжная вентиляция (из расчета 1 точка вывода на помещение); Подводка холодной и горячей воды и сток; Электросети 220 Вт. Искуственное и естественное освещение.
научно-исследовательский блок |  | Лабораторное помещение для проведения спектральных методов анализа | ФИЦКИА | Лаборатория химии и физики торфа | 10 | 16 | 1 | 16 | 4 | Кафельное покрытие пола и стен, химическистойкое и пожаробезопасное исполнение; Подводка холодной и горячей воды и водоотведение; Электросети 220 Вт; Искуственное и естественное освещение.
научно-исследовательский блок |  | Муфельная (помещения общего пользования, которыми могут пользоваться разные лаборатории) | ФИЦКИА | Лаборатория химии и физики торфа | 5 | 20 | 1 | 20 | 10 | Кафельное покрытие пола и стен, пожаробезопасное исполнение, вытяжная вентиляция (из расчета по 1 точке вывода на каждую лабораторию), электросети 220 Вт и 380 Вт. Не требуется подводка воды и естественное освещение. | Помещение общего пользования Площадь из расчета 4 м² на лабораторию
научно-исследовательский блок |  | Дистилляторная (помещения общего пользования, которыми могут пользоваться разные лаборатории) | ФИЦКИА | Лаборатория химии и физики торфа | 5 | 15 | 1 | 15 | 10 | Кафельное покрытие пола и стен, подводка холодной воды и сток, система грубой очистки воды перед подачей на дистилляторы, электросети 220 Вт и 380 Вт. Не требуется естественного освещения. | Помещение общего пользования Площадь из расчета 3 м² на лабораторию
научно-исследовательский блок |  | Помещение для хранения и предобработки образцов (помещения общего пользования, которыми могут пользоваться разные лаборатории) | ФИЦКИА | Лаборатория химии и физики торфа | 15 | 45 | 1 | 45 | 20 | Кафельное покрытие пола и стен, подводка холодной и горячей воды и сток, вытяжная вентиляция (из расчета по 1 точке вывода на каждую лабораторию), электросети 220 Вт. Не требуется естественного освещения. | Помещение общего пользования Площадь из расчета 9 м² на лабораторию
научно-исследовательский блок |  | Склад для хранения и подготовки к работе экспедиционного оборудования (помещения общего пользования, которыми могут пользоваться разные лаборатории) | ФИЦКИА | Лаборатория химии и физики торфа | 15 | 45 | 1 | 45 | 20 | Кафельное покрытие пола и стен, подводка холодной и горячей воды и сток, электросети 220 Вт. Не требуется естественное освещение. | Помещение общего пользования Площадь из расчета 9 м² на лабораторию
научно-исследовательский блок |  | Склад химических реактивов (помещения общего пользования, которыми могут пользоваться разные лаборатории) | ФИЦКИА | Лаборатория химии и физики торфа | 15 | 34 | 1 | 34 | 15 | Кафельное покрытие пола и стен, химическистойкое исполнение (в том числе, шкафов и стелажей для хранения реактивов), вытяжная вентиляция (из расчета 2 точки вывода на помещение), подводка холодной и горячей воды и водоотведение, электросети 220 Вт. Не требуется естественного освещения. | Помещение общего пользования Площадь из расчета 6 м² на лабораторию + по 2 м² на каждый вытяжной шкаф
научно-исследовательский блок |  | Склад ЛВЖ (помещения общего пользования, которыми могут пользоваться разные лаборатории) | ФИЦКИА | Лаборатория химии и физики торфа | 15 | 34 | 1 | 34 | 15 | Кафельное покрытие пола и стен, химическистойкое и пожаробезопасное исполнение (в том числе, шкафов и стелажей для хранения реактивов), вытяжная вентиляция (из расчета 2 точки вывода на помещение), подводка холодной и горячей воды и водоотведение, электросети 220 Вт. Не требуется естественного освещения. | Помещение общего пользования Площадь из расчета 6 м² на лабораторию + по 2 м² на каждый вытяжной шкаф
научно-исследовательский блок |  | Помещение для пробоподготовки | ФИЦКИА | Лаборатория разработки научных основ повышения работоспособности человека в условиях Арктики | 4 | 12 | 2 | 24 | 8 | Вентиляционные устройства, системы приточно-вытяжной вентиляции. Канализационная и водопроводная системы. Электропроводка и система освещения. Приборы для сбора и утилизации отходов. Средства противопожарной безопасности и защиты от поражения электротоком. Стены и пол должны быть в кафеле. Окно.
научно-исследовательский блок |  | Помещение для хранения лабораторной посуды. | ФИЦКИА | Лаборатория разработки научных основ повышения работоспособности человека в условиях Арктики | 3 | 11 | 1 | 11 | 3 | Вентиляционные устройства, системы приточно-вытяжной вентиляции. Канализационная и водопроводная системы. Электропроводка и система освещения. Средства противопожарной безопасности и защиты от поражения электротоком. Окно.
научно-исследовательский блок |  | Помещение для хранения реактивов. | ФИЦКИА | Лаборатория разработки научных основ повышения работоспособности человека в условиях Арктики | 3 | 10 | 1 | 10 | 3 | Вентиляционные устройства, системы приточно-вытяжной вентиляции. Канализационная и водопроводная системы. Электропроводка и система освещения. Средства противопожарной безопасности и защиты от поражения электротоком. Окно.
научно-исследовательский блок |  | Лабораторные помещения, предназначенныедля выполнения клинического анализа. | ФИЦКИА | Лаборатория разработки научных основ повышения работоспособности человека в условиях Арктики | 4 | 15 | 3 | 45 | 10 | Вентиляционные устройства (требует уточнения количество шт. и мощность), системы приточно-вытяжной вентиляции. Канализационная и водопроводная системы. Электропроводка и система освещения. Приборы для сбора и утилизации отходов. Средства противопожарной безопасности и защиты от поражения электротоком. Кафельное покрытие пола и стен. Окно.
научно-исследовательский блок |  | Моечная | ФИЦКИА | Лаборатория разработки научных основ повышения работоспособности человека в условиях Арктики | 3 | 12 | 1 | 12 | 3 | Вентиляционные устройства (требует уточнения количество шт. и мощность), системы приточно-вытяжной вентиляции. Канализационная и водопроводная системы. Электропроводка и система освещения. Приборы для сбора и утилизации отходов. Средства противопожарной безопасности и защиты от поражения электротоком. Кафельное покрытие пола и стен. Окно.
научно-исследовательский блок |  | Кабинет заведующего лабораторией | ФИЦКИА | Лаборатория разработки научных основ повышения работоспособности человека в условиях Арктики | 4 | 12 | 1 | 12 | 10 | Электропроводка и система освещения. Средства противопожарной безопасности и защиты от поражения электротоком. Окно.
научно-исследовательский блок |  | Кабинет для персонала | ФИЦКИА | Лаборатория разработки научных основ повышения работоспособности человека в условиях Арктики | 3 | 12 | 3 | 36 | 10 | Электропроводка и система освещения. Средства противопожарной безопасности и защиты от поражения электротоком. Окно.
научно-исследовательский блок |  | Химическая лаборатория | ФИЦКИА | Лаборатория промышленной экологии в Арктике | 5 | 20 | 2 | 20 | 3 | Кафельное покрытие пола и стен, ХВС и ГВС, канализация, отопление, наличие приточно-вытяжной системы вентиляции с кратностью воздухообмена не менее 10 м3/час, подключение 2-х вытяжных шкафов к системе вентиляции, к ХВС и канализации, к электросети 220В, установка устройства для локальной воздушной вытяжки загрязняющих веществ над лабораторными столами, система кондиционирования (поддержание температуры и влажности в помещении), электроснабжение 220 В, подключение к системе утилизации отработанных химреактивов, естественное и искуственное освещение, дополнительное точечное освещение лабораторных столов | соединена с моечной, соединена с весовой комнатой
научно-исследовательский блок |  | Спектрометрическая (гамма-, альфа-, бета) и РФА | ФИЦКИА |  | 6 | 22 | 1 | 22 | 4 | Отопление, наличие системы кондиционирования (поддержание температуры и влажности в помещении), электроснабжение 220 В, естественное и искуственное освещение, дополнительное точечное освещение лабораторных столов
научно-исследовательский блок |  | Масс-спектрометрическая (АСП МС) (чистая) | ФИЦКИА |  | 3 | 10 | 1 | 10 | 3 | ХВС и ГВС, канализация, отопление, наличие приточно-вытяжной системы вентиляции с кратностью воздухообмена не менее 10 м3/час с системой очистки воздуха на входе, система кондиционирования (поддержание температуры и влажности в помещении), электроснабжение 220 В, естественное и искуственное освещение, дополнительное точечное освещение лабораторных столов, подключение к газовой системе (аргон) в баллонах
научно-исследовательский блок |  | Хроматографическая (чистая) | ФИЦКИА |  | 2 | 10 | 1 | 10 | 3 | ХВС и ГВС, канализация, отопление, система кондиционирования (поддержание температуры и влажности в помещении), электроснабжение 220 В, естественное и искуственное освещение, дополнительное точечное освещение лабораторных столов
научно-исследовательский блок |  | Моечная | ФИЦКИА |  | 2 | 8 | 1 | 8 | 3 | Кафельное покрытие пола и стен, ХВС и ГВС, канализация, отопление, система вентиляции, электроснабжение 220 В, искуственное освещение, дополнительное точечное освещение лабораторных столов | взаимосвязь с помещениями химической лаборатории
научно-исследовательский блок |  | Весовая (чистая) | ФИЦКИА |  | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | Кафельное покрытие пола и стен, отопление, система вентиляции, система кондиционирования (поддержание температуры и влажности в помещении), электроснабжение 220 В, искуственное освещение, дополнительное точечное освещение лабораторных столов, антивибрационное покрытие стен и пола | взаимосвязь с помещениями химической лаборатории, рсположить вдали от вибраций
научно-исследовательский блок |  | Кабинет заведующего лабораторией | ФИЦКИА |  | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | ХВС и ГВС, канализация, отопление, система кондиционирования, электроснабжение 220 В, естественное и искуственное освещение
научно-исследовательский блок |  | Кабинет сотрудников | ФИЦКИА |  | 10 | 20 | 1 | 20 | 5 | ХВС и ГВС, канализация, отопление, система кондиционирования, электроснабжение 220 В, естественное и искуственное освещение
научно-исследовательский блок |  | Подготовка сыпучих проб (измельчение, дробление, просев) (грязная) | ФИЦКИА |  | 4 | 10 | 1 | 10 | 2 | ХВС и ГВС, канализация, отопление, приточно-вытяжная вентиляция, электроснабжение 220 В и 380 В, искуственное освещение
научно-исследовательский блок |  | Помещение для термо обработки проб (муфельные печи и сушильные шкафы) | ФИЦКИА |  | 3 | 10 | 1 | 10 | 3 | Кафельное покрытие пола и стен, пожаробезопасное исполнение, приточно-вытяжная вентиляция, обустройство вытяжных зонтов над муфельными печами и сушильными шкафами, электросети 220 Вт и 380 Вт. Искуственное освещение. Одновременная работа не менее 8 единиц.
научно-исследовательский блок |  | Помещение системы подготовки воды (чистая) | ФИЦКИА |  | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | Кафельное покрытие пола и стен, ХВС и ГВС, канализация, отопление, система кондиционирования (поддержание температуры и влажности в помещении), электроснабжение 220 В и 380 В, искуственное освещение
научно-исследовательский блок |  | Помещение для хранения проб и расходных материалов (помещения общего пользования, которыми могут пользоваться разные лаборатории) | ФИЦКИА |  | 3 | 40 | 1 |  | 2 | Отопление, приточно-вытяжная вентиляция, электроснабжение 220 В, искуственное освещение | В составе общих помещений
научно-исследовательский блок |  | Гардеробные для персонала с душевой и С/у - (М) и (Ж) (помещения общего пользования, которыми могут пользоваться разные лаборатории) | ФИЦКИА |  | 5 | 20 | 2 |  | 5 |  | В составе общих помещений
научно-исследовательский блок |  | Гардеродная для полевой спецодежды (М) и (Ж) (помещения общего пользования, которыми могут пользоваться разные лаборатории) | ФИЦКИА |  | 5 | 20 | 2 |  | 5 |  | В составе общих помещений
научно-исследовательский блок |  | Помещение для хранения газовых баллонов для масс-спектрометра (помещения общего пользования, которыми могут пользоваться разные лаборатории) | ФИЦКИА |  | 2 | 30 | 1 |  | 2 |  | В составе общих помещений
научно-исследовательский блок |  | Дистилляторная (помещения общего пользования, которыми могут пользоваться разные лаборатории) | ФИЦКИА |  | 2 | 25 | 1 |  | 1 | Кафельное покрытие пола и стен, ХВС, канлизация, система грубой очистки воды перед подачей на дистилляторы, электросети 220 Вт и 380 Вт, искуственное освещение. | В составе общих помещений
научно-исследовательский блок |  | Склад химических реактивов (помещения общего пользования, которыми могут пользоваться разные лаборатории) | ФИЦКИА |  | 3 | 20 | 1 |  | 2 | Кафельное покрытие пола и стен, химическистойкое исполнение (в том числе, шкафов и стелажей для хранения реактивов), приточно-вытяжная вентиляция (из расчета 2 точки вывода на помещение), ХВС, ГВС, канализация, электросети 220 Вт. Искуственное освещение. | В составе общих помещений
научно-исследовательский блок |  | Склад ЛВЖ (помещения общего пользования, которыми могут пользоваться разные лаборатории) | ФИЦКИА |  | 3 | 15 | 1 |  | 2 | Кафельное покрытие пола и стен, химическистойкое и пожаробезопасное исполнение (в том числе, шкафов и стелажей для хранения реактивов), вытяжная вентиляция (из расчета 2 точки вывода на помещение), ХВС, ГВС, канализация, электросети 220 Вт. Искуственное освещение. | В составе общих помещений
научно-исследовательский блок |  | Ожижительная азота (помещения общего пользования, которыми могут пользоваться разные лаборатории) | ФИЦКИА |  | 2 | 30 | 1 |  | 2 | Кафельное покрытие пола и стен, ХВС, канализация, отопление, наличие приточно-вытяжной системы вентиляции с кратностью воздухообмена не менее 30 м3/час, , электроснабжение 220В в и 380 В, искуственное освещение, даткики кислорода, система пожаротушения | В составе общих помещений. Помещение необходимо для установки Азотной ожижительной станции с производительностью 30 л/сутки жидкого азота (сгенерированый жидкий азот хранится с сосудах Дъюара), для станци требуется значительный объем воздуха
научно-исследовательский блок |  | Помещение для хранения полевого оборудования и снаряжения (помещения общего пользования, которыми могут пользоваться разные лаборатории) | ФИЦКИА |  | 4 | 100 | 1 |  |  | Кафельное покрытие пола и стен, подводка холодной и горячей воды и сток, электросети 220 Вт. Не требуется естественное освещение. | В составе общих помещений
научно-исследовательский блок |  | Площадка бетонного исполнения размером 6х4 м на улице в 10 м от здания для установки оборудования Расходомер-пробоотборник радиоактивных газоаэрозольных смесей "БРИЗ" (помещения общего пользования, которыми могут пользоваться разные лаборатории) | ФИЦКИА |  |  | 24 | 1 |  |  | электроснабжение 220В
Наукоград |  | Ресепшен | Минобрнауки |  |  |  |  | 40
|  | Раздевалка | Минобрнауки |  |  |  |  | 40
|  | Туалетные комнаты для девочек | Минобрнауки |  |  |  |  | 20
|  | Туалетные комнаты для мальчиков | Минобрнауки |  |  |  |  | 20
|  | Туалетные комнаты для персонала | Минобрнауки |  |  |  |  | 20
п.1-6 Необходимо размещение в непосредственной близости друг от друга. Лаборатории- трансформеры с возможностью объединения в одно пространство для проведения робототехнических турниров, соревнований, хакатонов, региональных чемпионатов профессионального мастерств, а также мероприятий, однородных по тематике |  |  | Минобрнауки | 1. Лаборатория «VR/AR технологии» |  |  |  | 100 |  | Потолочная или напольная система электроснабжения. Современное учебное оборудование расчитано на 220 вольт. Требуется яркое освещение. Большое количество розеток. Количество обучающихся - 30 человек. Требования согласно СанПин https://docs.cntd.ru/document/420207400. Обязательно необходимо выделить зону "бродилки", а также зону лаборантской. | Просим при проектировании учесть, что коридоры также будут задействованы под нужды Центра (фото, выставки, визуальное оформление ). Площадь коридоров не указана.
|  |  | Минобрнауки | 2. Лаборатория «IT-технологий» |  |  |  | 100 |  | Потолочная или напольная система электроснабжения. Современное учебное оборудование расчитано на 220 вольт. Требуется яркое освещение. Большое количество розеток. Количество обучающихся - 30 человек. Требования согласно СанПин https://docs.cntd.ru/document/420207400. Для направления "электроника" необходимо выделить зону для пайки и сборки с вытяжкой. Вытяжка может быть мобильной (тише в эксплуатации). Подвод воды
|  |  | Минобрнауки | 3. Лаборатория "Робототехника"/ "Энерджи" |  |  |  | 150 |  | Потолочная или напольная система электроснабжения. Современное учебное оборудование расчитано на 220 вольт. Требуется яркое освещение. Большое количество розеток. Количество обучающихся - 30 человек. Требования согласно СанПин https://docs.cntd.ru/document/420207400. Необходимо выделить зону сборки и тестирования. Выделить зону пайки с вытяжкой. Вытяка может быть мобильной (тише в эксплуатации). Подвод воды
|  |  | Минобрнауки | 4. Лаборатория «Гео, аэро и космических технологий» |  |  |  | 150 |  | Потолочная или напольная система электроснабжения. Современное учебное оборудование расчитано на 220 вольт. Требуется яркое освещение. Большое количество розеток. Количество обучающихся - 30 человек. Требования согласно СанПин https://docs.cntd.ru/document/420207400. Необходимо выделить зону сборки и тестирования. Выделить зону пайки с вытяжкой. Вытяка может быть мобильной (тише в эксплуатации). Подвод воды
|  |  | Минобрнауки | 5. Испытательный полигон, трасса |  |  |  | 150 |  | Потолочная или напольная система электроснабжения. Современное учебное оборудование расчитано на 220 вольт. Требуется яркое освещение. Большое количество розеток. Высота потолка 5 м. Требования согласно СанПин https://docs.cntd.ru/document/420207400.
|  |  | Минобрнауки | 6. Лаборатория «Автотехнологий» |  |  |  | 150 |  | Современное учебное оборудование расчитано на 220 вольт. Требуется яркое освещение. Большое количество розеток. Количество обучающихся - 10 человек. Требования согласно СанПин https://docs.cntd.ru/document/420207400. Необходимо выделить зону для автомастерской (стенды) и слесарной (для двигателей). Подвод воды
|  |  | Минобрнауки | 7. Лаборатория «Био и нейротехнологий» |  |  |  | 200 |  | Потолочная или напольная система электроснабжения. Современное учебное оборудование расчитано на 220 вольт. Требуется яркое освещение. Большое количество розеток. Количество обучающихся - 30 человек. Требования согласно СанПин https://docs.cntd.ru/document/420207400. Требуется лаборантская, специальное зонирование, в том числе для создания стерильных условий. Будем согласовывать с биологами и медиками. Подвод воды, широкие дверные проемы
|  |  | Минобрнауки | 8. Лаборатория «Нанотехнологий» |  |  |  | 100 |  | Потолочная или напольная система электроснабжения. Современное учебное оборудование расчитано на 220 вольт. Требуется яркое освещение. Большое количество розеток. Количество обучающихся - 30 человек. Требования согласно СанПин https://docs.cntd.ru/document/420207400. Требуется лаборантская, возможно вытяжка, подвод воды
|  |  | Минобрнауки | 9. Лаборатория «Промышленного дизайна» |  |  |  | 140 |  | Потолочная или напольная система электроснабжения. Современное учебное оборудование расчитано на 220 вольт. Требуется яркое освещение. Большое количество розеток. Количество обучающихся - 20 человек. Требования согласно СанПин https://docs.cntd.ru/document/420207400. Требуется выделить мастерскую под работу с материалами. 40 м предусмотреть на зону типографии
|  |  | Минобрнауки | 10. Лаборатория «Хайтек» |  |  |  | 150 |  | Потолочная система электроснабжения, вытяжка, электр 220. Количество обучающихся - 30 человек. Предусмотреть отдельно лаборантскую. Учесть нагрузку станков, поэтому требуется размещение на 1 этаже. Лучше разделить на зоны: образовательная для детей (работа с ПК), мастерские для детей (верстаки, паяльные места, 3D), мастерская с "тяжелым" оборудованием (лазер и др.). Подвод воды.Требования согласно СанПин https://docs.cntd.ru/document/420207400. Самое дальнее помещение и широкие дверные проемы
|  |  | Минобрнауки | 11. Медиазона |  |  |  | 60 |  | Потолочная система электроснабжения, электр 220. Количество обучающихся - 20 человек. Требования согласно СанПин https://docs.cntd.ru/document/420207400.
|  |  | Минобрнауки | 12. Помещение общего пользования для проектных команд, отдыха, релаксации, зона чтения, шахматы, игры |  |  |  | 120 |  | Много настенных розеток, электр 220. Количество обучающихся - 40 человек. Требования согласно СанПин https://docs.cntd.ru/document/420207400.
|  |  | Минобрнауки | Серверная |  |  |  | 20 |  | Требования сплит система 380 В. Требуется хорошая система кондиционирования, поделить на два помещения для рабочего места
|  |  | Минобрнауки | Подсобное (складское) помещение |  |  |  | 20 |  | Для хранения расходных материалов (например, фанеры)
|  |  | Минобрнауки | Кабинет директора |  |  |  | 20 |  | Количество человек - 2. Приемная с рабочим местом помощника
|  |  | Минобрнауки | Заместитель директора |  |  |  | 15 |  | Количество специалистов - 2
|  |  | Минобрнауки | Главный инженер |  |  |  | 10 |  | Количество специалистов - 2
|  |  | Минобрнауки | Кабинет специалистов/преподавателей/методистов |  |  |  | 20 |  | Количество специалистов - 6
|  |  | Минобрнауки | Служебное помещение |  |  |  | 10 |  | Для хранения инвентаря. Требуется размещение в непостредственной близости с санитарными комнатами.
|  |  | Минобрнауки | Общий лекторий |  |  |  | 260 |  | Аудитория-трасформер для проведения массовых мероприятий, для размещения порядка 150 - 200 человек, сделать прозрачную будку для управления медиа
|  |  | Минобрнауки | Помещение на персонала клининга |  |  |  | 20

## Оборудование АРР
Корпус | ВУЗ | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МАРКА | ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ЕД. ИЗМ. | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ
Технопарк | АРР | ресепшен | Центр развития науки и инноваций | Входная зона + гардероб, ресепшен +3 комплекта : Рабочее место: компьтер+ мебель+ принтер 1 цветной принтер | Россия | Россия | комплект | 3 | стоимость и наименование уточняется
Технопарк | АРР | коворкинг | Центр развития науки и инноваций | миникухня+ мебель для отдыха, экран + проектор + 15 комплектов: Рабочее место: компьтер+ мебель, 2 принтера | Россия | Россия | комплект | 15 | стоимость и наименование уточняется
Технопарк | АРР | переговорные | Центр развития науки и инноваций | 3 комплекта: Экран + проектор+комьютер+стол для переговоров +8 стульев | Россия | Россия | комплект | 3 | стоимость и наименование уточняется
Технопарк | АРР | офисные помещения | Центр развития науки и инноваций | 20 комплектов : Рабочее место: компьтер+ мебель, 10 принтеров | Россия | Россия | комплект | 20 | стоимость и наименование уточняется
Технопарк | АРР | openspace | Центр обеспечения Арбис | 10 комплектов : Рабочее место: компьтер+ мебель, 2 принтера | Россия | Россия | комплект | 10 | стоимость и наименование уточняется
Технопарк | АРР | офисные помещения | Центр обеспечения Арбис | 38 комплектов : Рабочее место: компьтер+ мебель, 19 принтеров | Россия | Россия | комплект | 38 | стоимость и наименование уточняется
Технопарк | АРР | специальное помещение | Центр защиты информации | 25 комплектов : Рабочее место: компьтер+ мебель, 3 принтера | Россия | Россия | комплект | 25 | стоимость и наименование уточняется
Технопарк | АРР | офисные помещения | Индустриальные партнеры (резиденты) | 38 комплектов : Рабочее место: компьтер+ мебель, 41 принтер | Россия | Россия | комплект | 38 | стоимость и наименование уточняется
Технопарк | АРР | офисные помещения | Индустриальные партнеры (резиденты кампуса) в бизнес зоне | 75 комплектов : Рабочее место: компьтер+ мебель, 20 принтеров | Россия | Россия | комплект | 75 | стоимость и наименование уточняется
| АРР | специальное помещение | Центр защиты информации | киберполигон |  |  | комплект | 1 | стоимость и наименование уточняется

## Оборудование САФУ
Корпус | ВУЗ | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МАРКА | ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ЕД. ИЗМ. | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ
| САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр технологического развития ЦБП России | Лаборатория "Технологии растительных и синтетических волокнистых полуфабрикатов" | Автоклавная система (вес 1200 кг; высота - 2400 мм, длина - 1800 мм, ширина - 1100 мм; потребляемая мощность 380 В) | CAS 420 | CRS Reactor Engineering AB, Швеция | шт. | 1
|  |  |  | Реакторная система (вес 1200 кг; высота - 2400 мм, длина - 1800 мм, ширина - 1200 мм; потребляемая мощность 380 В) | CRS 1030 | CRS Reactor Engineering AB, Швеция | шт. | 1
|  |  |  | Система непрерывной варки (вес 800 кг; высота - 1800 мм, длина - 1800 мм, ширина - 1100 мм; потребляемая мощность 380 В) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Лабораторный импрегнатор (Изготовление под заказ)(вес 400 кг; высота - 1200 мм, длина - 1800 мм, ширина - 1100 мм; потребляемая мощность 380 В) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Лабораторная установка озоновой отбелки (Изготовление под заказ) (вес 120 кг; высота - 600 мм, длина - 600 мм, ширина - 400 мм; потребляемая мощность 380 В) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Фракционатор костры SOMERVILLE (вес 80 кг; высота - 1200 мм, длина - 1800 мм, ширина - 1100 мм; потребляемая мощность 220 В) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Сортировка щепы (вес 80 кг; высота - 1200 мм, длина - 600 мм, ширина - 600 мм; потребляемая мощность 220 В) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | pН-метр-милливольтметр (малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 3
|  |  |  | Аквадистиллятор | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Анализатор влажности (малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 2
|  |  |  | Баня водяная (малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 3
|  |  |  | Весы аналитические (малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 3
|  |  |  | Весы технические (малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 2
|  |  |  | Водонагреватель (малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Лабораторный мембранный вакуумный насос (малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 2
|  |  |  | Лабораторный вытяжной шкаф с мойкой (вес 400 кг; высота - 2200 мм, длина - 2000 мм, ширина - 1100 мм; потребляемая мощность 280 В) | - | - | шт. | 2
|  |  | Лаборатория "Моделирования и прототипирования наноматериалов на основе биополимеров" | Мельница типа Йокро (ЦРА) (вес 400 кг; высота - 1200 мм, длина - 1200 мм, ширина - 1200 мм; потребляемая мощность 380 В) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Мельница типа PFI (вес 400 кг; высота - 2000 мм, длина - 1800 мм, ширина - 1100 мм; потребляемая мощность 380 В) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Лабораторный рафинер для целлюлозы (вес 400 кг; высота - 1200 мм, длина - 1800 мм, ширина - 1100 мм; потребляемая мощность 380 В) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Лабораторный рафинер для полуфабрикатов высокого выхода (вес 400 кг; высота - 1200 мм, длина - 1800 мм, ширина - 1100 мм; потребляемая мощность 380 В) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Пресс для отливок (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Классификатор волокна Бауэра-Макнетта | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Флотационная ячейка (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Гидроразбиватель лабораторный (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 2
|  |  |  | Дезинтегратор (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 2
|  |  |  | Современный аппарат Шоппера-Риглера (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Анализатор волокна Fiber Tester. (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Центрифуга лабораторная (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Скоростная сушилка (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Выравниватель массы (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 3
|  |  |  | Стандартный листоотливной аппарат Рапид-Кеттен (вес 880 кг; высота - 1600 мм, длина - 1800 мм, ширина - 1100 мм; потребляемая мощность 380 В) | - | - | шт. | 2
|  |  |  | Лабораторный комплекс, состоящий из динамического листоотливного аппарата, пресса с регулируемой нагрузкой и устройства контактной сушки используется для моделирования процесса получения анизотропных волокнистых материалов. (вес 800 кг; высота - 1600 мм, длина - 1800 мм, ширина - 1100 мм; потребляемая мощность 380 В) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Лабораторная меловальная установка (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Лабораторный калландр (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Гомогенизатор пилотный/промышленный (микрофлюидайзер) (вес 800 кг; высота - 1600 мм, длина - 1800 мм, ширина - 1100 мм; потребляемая мощность 380 В) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Коллоидная мельница Super-mass-colloider (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | pН-метр-милливольтметр (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 2
|  |  |  | Аквадистиллятор (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Анализатор влажности (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Баня водяная (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Весы аналитические (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 2
|  |  |  | Весы технические (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 2
|  |  |  | Водонагреватель (малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Лабораторный мембранный вакуумный насос (малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 2
|  |  |  | Лабораторный экструдер (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Анализатор Дзета Потенциала (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Анализатор заряда частиц (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Анализатор электронный степени помола и скорости обезвоживания (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Лабораторная установка для прототипирования формованных изделий (вес 400 кг; высота - 1200 мм, длина - 1800 мм, ширина - 1100 мм; потребляемая мощность 380 В) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Вакуумный насос (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Сушильный шкаф (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Пилотная установка БДМ (Размер установки возможно указать только после согласования поставки) | - | - | шт. | 1
|  |  | Лаборатория "Визуализации микроструктуры наноматериалов на основе биополимеров" | Микроскоп проходящего и отраженного света для медико-биологических исследований серии «Axio Imager.M2m» | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Стереомикроскоп SteREO Discovery V12 (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Спектрофотометр для определения белизны бумаги (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  | Лаборатория "Фильтровальных, мембранных и впитывающих материалов" | Лабораторный вытяжной шкаф с мойкой | - | - | шт. | 2
|  |  |  | Тестер фильтров (Automated Filter Tester Модель 3160) (вес 400 кг; высота - 2200 мм, длина - 1200 мм, ширина - 1100 мм; потребляемая мощность 380 В) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Прибор капиллярной впитываемости по методу Клемма (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Прибор IDM TEST для определения абсорбционных свойств в соответствии со SCAN-C33 (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  | Лаборатория "Химического анализа продуктов и материалов переработки биополимеров" | pН-метр-милливольтметр (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 2
|  |  |  | Аквадистиллятор (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Анализатор влажности (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Баня водяная (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Весы аналитические (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 2
|  |  |  | Весы технические(Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 2
|  |  |  | Водонагреватель (малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Лабораторный мембранный вакуумный насос (малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 2
|  |  |  | Лабораторный вытяжной шкаф с мойкой | - | - | шт. | 4
|  |  |  | Жидкостный термостат (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 2
|  |  |  | Вакуумный-роторный испаритель (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 2
|  |  |  | Вискозиметр для определения характеристической вязкости целлюлозы по TАPPI, SCAN, ISO, ГОСТ (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Каппа анализатор (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Муфельная печь (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Шкаф сушильный (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 3
|  |  | Лаборатория "Физико-механических испытаний" | Машина универсальная разрывная (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Разрывная машина с измерением сопротивления развитию трещины (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Прибор для определения сопротивления разрыву при нулевом зазоре (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Прибор для определения сопротивления сжатию на коротком расстоянии (SCT) (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Прибор для определения сопротивления продавливанию бумаги (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Прибор для определения сопротивления продавливанию картона (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Прибор для определения сопротивления раздиранию (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Прессы для коробок (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Пресс для испытания на сжатие (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Лабораторный гофрообразователь (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Микрометр для бумаг и картона(Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Микрометр для гофрокартона (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Четырехточечный прибор для определения сопротивления образцов изгибу (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Прибор для определения сопротивления образцов изгибу (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Ультразвуковой тестер для определения анизотропии характеристик жесткости при растяжении, в том числе по ширине БДМ и КДМ (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Прибор для определения энергии внутренних связей (сопротивление расслаиванию) по Скотт Бонду в комплекте с устройством для автоматизированной подготовки образцов (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Прибор для определения прочности межслоевых связей в Z направлении многослойной бумаги и гофрокартона (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Прибор для измерения шероховатости и воздухопроницаемости по методу Бендтсена (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Прибор для определения числа двойных перегибов (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Прибор для определения сопротивления сжатию S-образного образца (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Пробопечатный станок IGT (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Прибор для определения поверхностной впитываемости воды по методу Кобб (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Прибор для определения сопротивления расслаиванию кофро-картона (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Ножи для вырезки образцов (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 8
|  |  |  | Лабораторный прибор для определения неравномерности поверхности бумаги (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Для определения времени влагопоглощения и влагоемкости целлюлозы (Малогаборитное оборудование) | - | - | шт. | 1
|  |  | Лаборатория "Углеродных сорбентов и продуктов лесохимии" | Прибор совмещенного термогравиметрического анализа и дифференциальной сканирующей колориметрии (Малогаборитное оборудование) | TGA/DSC1 | METTLER TOLEDO | шт. | 1
|  |  | ИТ лаборатория "Моделирования волокнистых композитов" | Програмное обеспечение "Моделирование процессов Целлюлозно-бумажной промышленности" | - | - | шт. | 1
|  |  | Компрессорная | Компрессор (вес 400 кг; высота - 2400 мм, длина - 1800 мм, ширина - 1100 мм; потребляемая мощность 380 В) | - | - | шт. | 1
| САФУ имени М.В. Ломоносова | Инновационно-технологический центр центр арктических нефтегазовых лабораторных исследований | Лаборатория гидродинамических исследований скважин и отбора проб пластовых флюидов | Манометр в комплекте | PPS25 |  | комплект | 2
|  |  |  | Одноканальный устьевой манометр | PPS31 |  | комплект | 2
|  |  |  | Пробоотборник | СИМСП-20ВМА | ООО"Союзнефтегаздинамикк"(РФ) | шт. | 2
|  |  |  | Мобильный комплекс контроля глубинных проб | СИМСП-20ВМА | ООО"Союзнефтегаздинамикк"(РФ) | шт. | 3
|  |  |  | Пробоотборник | ВПП-300 |  | шт. | 2
|  |  |  | Уравнемер скважинный | Судос-автомат 2 |  | шт. | 4
|  |  |  | Комплект оборудования для первичной оценки качества глубинной пробы пластового флюида |  |  | комплект | 1
|  |  |  | Аппарат восстановления (подготовки) пробы |  |  | шт. | 1
|  |  | Лаборатория PVT-исследования пластовых флюидов | Установка PVT-исследования пластовых флюидов |  | Chandler Ingieniring (США) | шт. | 1 | Источник бесперебойного питания Напряжение - 220/380 В
|  |  |  | Аппарат рекомбинациипластовой нефти | RC 1500/1000 | Sanchez Technologies (Франция) | шт. | 1
|  |  |  | Комплексная система исследования смешиваемости при закачке газом | ММР |  | система | 1
|  |  |  | Цифровой газометр для измерения объёма газа при атмосферных условиях | 233ID | Chandler Ingieniring (США) | шт. | 1
|  |  |  | Сепаратор для контактного разгазирования | СР 2353-220V-075 | Chandler Ingieniring (США) | шт. | 1
|  |  |  | Система охлаждения | 3000-CLG-SPR-159 | Chandler Ingieniring (США) | шт. | 1
|  |  |  | Ручной насос высокого давления |  | Chandler Ingieniring (США) | шт. | 1
|  |  | Лаборатория исследования процессов образования твёрдых частиц в пластовом флюиде | Установка по выделению твёрдых веществ из пластовых флюидов | AWAY-1000 | Sanchez Technologies (Франция) | шт. | 1 | Источник бесперебойного питания Напряжение - 220/380 В
|  |  |  | Комплект оборудования для исследования термодинамических свойств и фазового поведения тяжёлых нефтей |  | Sanchez Technologies (Франция) | комплект | 1 | Источник бесперебойного питания Напряжение - 220/380 В
|  |  |  | Автоматизированная система для поточных циклических исследований | Wax Flow Loop | США | система | 1
|  |  |  | Анализатор на запас устойчивости выпадения асфальтенов по методике ASTM D 7061 | Turbiscan Glassic Oil Serios | Франция | шт. | 1
|  |  |  | Система измерения межфазового натяжения | IFT | Sanchez Technologies (Франция) | система | 1
|  |  |  | Реометр | MCR 102 | Anton Paar, США | шт. | 1
|  |  |  | Испытательный стенд | Gas Hydrate Autoclave Sistem, GHA 350 | США | комплект | 1 | Источник бесперебойного питания Напряжение - 220/380 В
|  |  |  | Испытательный стенд | Differential Scate Loop DSL | США | комплект | 1 | Источник бесперебойного питания Напряжение - 220/380 В
|  |  | Лаборатория исследования газов и газоконденсатных систем | Установка для исследования термодинамических свойств и фазового поведения газоконденсатных систем | PVT 1000/1000FV | Sanchez Technologies (Франция) | комплект | 1 | Источник бесперебойного питания Напряжение - 220/380 В
|  |  |  | Специализированный высокотемпературный вискозиметр высокого давления | HPV PSL | Systemtechnik (Германия) | шт. | 1 | Источник бесперебойного питания Напряжение - 220/380 В
|  |  | Лаборатория физико-химических исследований углеводородов | Автоматический прибор для определения температуры застывания, помутнения и текучести | ТПЗ-ЛАБ-22 | ООО "Лабораторное оборудование и Приборы" (Россия) | шт. | 1 | Напряжение 220 В + 10 %
|  |  |  | Автоматический вискозиметр для определения кинематической вязкости с двумя банями | Herzog-by-PAC , модель HVM-472 | Франция | шт. | 1 | Напряжение 220 В + 10 %
|  |  |  | Аппарат для определения концентрации фактических смол в нефтях и нефтепродуктах | ТОС-ЛАБ-02 | ООО "Лабораторное оборудование и Приборы" (Россия) | шт. | 1 | Напряжение 220 В + 10 %
|  |  |  | АвтомаТическая дистилляционная установка для определения товарных характеристик нефти | EbroDist Combi Rofa | Австрия | установка | 1 | Источник бесперебойного питания Напряжение - 220/380 В
|  |  |  | Экстрактор для определения хлористых солей в нефти | СокТрейд | Россия | шт. | 1 | Напряжение 220 В + 10 %
|  |  | Лаборатория комплексного изучения керна | Пиролизатор аналитический, энергопотребление 110-220В/10 А; 1 500 Вт. ИБП в комплекте полставки | HAWK | США | шт. | 1 | Источник бесперебойного питания. Энергопотребление 220В/10А
|  |  |  | Установка для исследования прочностных свойств керна | ПИК-УИДК-М | АО "Геологика" (Россия) | шт. | 1 | Напряжение 220 В + 10 %
|  |  |  | Установка для определения проводимости пропантной пачки | ПИК-АРI 61 | АО "Геологика" (Россия) | шт. | 1 | Напряжение 220 В + 10 %
|  |  |  | Промышленный томограф | Diondo d3 | Германия | шт. | 1 | Напряжение 220/380 В
|  |  | Лаборатория физико-химического исследования нефтепрод | Установка по исследованию смазывающей способности | ЕУ-80 Phoenix Tribology | Германия | шт. | 1 | Напряжение 380 В, 50Гц
|  |  |  | Установка по определению октанового числа | УИТ-85М | Россия | шт. | 1 | Напряжение 380 В, 50Гц
|  |  |  | Установка тпо определению цетанового числа | ИДТ-90 | Россия | шт. | 1 | Напряжение 380 В, 50Гц
|  |  | Лаборатория анализа масел | ИК-Фурье спектрометр | IR LOG | Австрия | шт. | 1
|  |  |  | Оптико-эмиссионный спектрометр сеть 220В+ 10%, однофазная, 50 Гц, 25А | ИСП-ОЭС Plasma 3500 | SchelTec, США | шт. | 1
|  |  |  | Счётчик частиц в жидкостях | LNF 230 | Spectro Scienfic, США | шт. | 1
|  |  |  | Титратор со сменными электродами | Abakus mobil fluid touch | США | шт. | 1
|  |  |  | Автоматический вискозиметр | ERZOG HVM 472 | США | шт. | 1
|  |  |  | Автоматический аппарат для определения температуры замерзания | GPA-70Xi-AF | США | шт. | 1
|  |  | Лаборатория исследования пластовых и поверхностных вод | Лабораторный трёхканальный прибор | Mettler Toledo | Швейцария | шт. | 1
|  |  |  | Анализатор определения анионов и катионов в воде |  | Россия | шт. | 2
|  |  |  | Комплект для определения нефтепродуктов в воде | ЭКРОС-5700 | Россия | шт. | 1
|  |  |  | Весы электрические , дискретность 0,001 г. Жидкокристаллический дисплей. Питание от сети 220В |  | Россия или аналог | шт. | 1
|  |  | Лаборатория хроматграфических методов исследования | Анализатор для определения сероводорода в битусах и высокавязкой нефти | DyMS | PSL Systemtechnic, Германия | шт. | 1
|  |  |  | Жидкостной хроматограф, быстрая ВЖХ, питание 220В/2кВт | LC-40 Nerexa или аналог | Shimadzu, Япония | шт. | 1
|  |  |  | Атомно-эмиссионный спектрометр , сеть 220В+ 10%, однофазная, 50 Гц, 25А | Plasma 3000 | NCS Testing Technol. | шт. | 1
|  |  | Литолого-петрографическая лаборатория | Стереоскопический микроскоп. Бинокуляр, энергопотребление: 220В/50 Гц, 0,1 кВт | Olimpus SZx7 или аналог |  | шт. | 3
|  |  |  | Стереоскопический микроскоп |  |  | шт. | 3
| САФУ имени М.В. Ломоносова | Лаборатория прикладной химии | Модуль пробоподготовки | Сушилка лиофильная напольная | LGJ-20 (-80) | Vikumer, Китай | шт | 1 | Напольное оборудование. 655×640×1200; 210 кг 2300 Вт
|  |  |  | Аналитические весы (2 шт) | Госметр | Госметр, Россия | шт | 2 | Настольный прибор. 367х212х345 мм. Масса 7 кг
|  |  |  | Микроволновый реактор | UWAVE-2000 | Sineo, Китай | шт | 1 | Настольный прибор. 500 мм х 625 мм х 580 мм (Ширина × глубина × высота), 48 кг. 500 Вт
|  |  |  | Ротационный испаритель | RV-10 | IKA, Германия | шт | 1 | Настольный прибор. 500 x 430 x 440 mm. 50 кг. 1350 W
|  |  |  | Ротационный испаритель | Bios RV- 5A | DLAB, Китай | шт | 1 | Настольный прибор. 830×345×1135 мм. 2000 Вт. 50 кг
|  |  | Модуль экстракции | Система экстракции по Сокслету | E-800 | Buchi, Швейцария | шт | 1 | Настольное оборудование. 638 x 595 x 752 mm. 1680 W. 52.6 kg
|  |  |  | Система жидкостной экстракции под давлением | ASE-150 | Thermo Scientific, США | шт | 1 | Настольный прибор. 55.6 см высота x 35.6 см ширина x 47.5 см глубина. 34 кг. 500 Вт
|  |  |  | Генератор высокочистого азота | ГЧА-180 | НПП Химэлектроника, Россия | шт | 1 | Напольное оборудование. 230х580х680; мм. 36 кг. 80 Вт
|  |  | Модуль производства жидкого азота | Генератор жидкого азота | MixNL‐40 | Китай | шт | 1 | Напольное оборудование. не более 4-ех квадратных метров. 300 кг. 5,2 кВ электропитание — 3 фазы 380 В.
|  |  | Модуль измльчения | Планетарная шаровая мельница | PM-200 | Retsch, Германия | шт | 1 | Настольный прибор. 640 x 780 x 420 mm. 76 кг. 750 Вт
|  |  |  | Ультрацентробежная мельница | ZM 200 | Retsch, Германия | шт | 1 | Настольный прибор. 410x515x365 мм. 38 кг. 1300 Вт;
|  |  |  | Вибрационная мельница | MM 500 | Retsch, Германия | шт | 1 | Настольный прибор . 690 x 375 x 585 мм. ~ 60 кг. 750 Вт
|  |  | Модуль водоподготовки | Система получения высокочистой воды | АКВАЛАБ AL-1 Plus | Медиана-фильтр, Россия | шт | 1 | Настольное оборудование. 710 х 545 х 320 мм. 38 кг. 60 Вт. Подвод воды холодной с предварительным фильтрованием бытовым фильтром
|  |  | Модуль элементного анализа | Элементный анализатор | EA-3100 | EuroVector, Италия | шт | 1 | Настольный прибор. 48 х 48 х 60 см. 60 кг.1500 Вт
|  |  |  | Рентгенофлуоресцентный спектрометр | EDX-8100 | Shimadzu, Япония | шт | 1 | Настольный прибор. (Ш) 460 мм х (Г) 590 мм х (В) 360 мм. 45 кг..1500 Вт
|  |  | Модуль хроматографии | Система препаративной хроматографии | LC-20AP | Shimadzu, Япония | шт | 1 | Настольный прибор. 100*100*60 см, 100 кг. 750 Вт. Рядом с прибором место для баллона 40 л
|  |  |  | Хроматомасс-спектрометрический комплекс на базе газового хроматографа Кристалл-5000 | Кристалл-500 | Хроматэк, Россия | шт | 1 | Настольный прибор. 4 блока размером мм : 220×495×420; 220×495×420; 580×540×520; 330×680×440; (все вместе 600х540х590 мм). Масса всего 150 кг. Пиковая мощность 2500 Вт. Номинальная мощность 1000 Вт. Наличие рядом баллона 40 л с газом
|  |  |  | Система сверхкритической препаративной хроматографии | Nexera-UC | Shimadzu, Япония | шт | 1 | Настольный прибор. Блоки: W 390 × D 730 × H 560 mm. W 390 × D 710 × H 410 mm. W 260 × D 500 × H 70 mm. W 260 × D 500 × H 140. W 260 × D 600 × H 280 mm. W 260 × D 600 × H 210 mm. 161 кг. 750 Вт. Рядом с прибором место для баллона 40 л
|  |  | Аналитический модуль | Лазерный анализатор размеров частиц | SALD-2300 | Shimadzu, Япония | шт | 1 | Настольный прибор. 2 блока: 68 х 28 х 43 см; 31 кг, 24 х 31 х 21 см; 10 кг, 500 Вт
|  |  |  | Анализатор влагосодержания | MB90 | Ohaus, США | шт | 1 | Настольный прибор. 355 мм x 180 мм x 211 мм (ДxВxШ), 5,23 кг, 500 Вт
|  |  | Модуль микронизации | Сверхкритическая флюидная система для микронизации | RESS/SAS | Waters, США | шт | 1 | Настольное оборудование, 110 * 60 *100 см, 150 кг, 3300 Вт
|  |  |  | Аналитическая сверхкритическая флюидная экстракционная система | ASFE-10 | Waters, США | шт | 1 | Настольное оборудование, 110 * 60 *100 см, 150 кг, 3300 Вт
|  |  | Модуль сверхкритической экстракции | Система препаративной сверхкритической флюидной экстракции с экстракционной колонной | Bio botanical BBES | Waters, США | шт | 1 | Напольное оборудование 400х200х150 см, 300 кг, 6000 Вт
|  |  |  | Сверхкритическая флюидная экстракционная система | PSFE-500 | Waters, США | шт | 1 | Напольное оборудование, 300х200х150 см, 300 кг, 6000 Вт
| САФУ имени М.В. Ломоносова | Лаборатория химии окружающей среды | Модуль атомной спектроскопии | Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой с системой УВЭЖХ в комплекте | EXPEC PlaAr MS | Hangzhou PuYu Technology, Китай | шт | 1 | Настольный прибор. 1050 *700 * 1500 см. 150 кг. 6000 Вт. Кондиционирование!. Газ Аргон.
|  |  | Модуль ВЭЖХ-МС | Масс-спектрометр с линейной ионной ловушкой с системой УВЭЖХ в комплекте | QTRAP 6500+System | Sciex, Канада | шт | 1 | Настольный прибор. 1050 *700 * 1500 см. 150 кг. 3000 Вт. Кондиционирование!
|  |  |  | Система ионной хроматографии | HIC-ESP | Shimadzu, Япония | шт | 1 | Настольное оборудование. 800 * 480 *420 мм. 50 кг. 500Вт. Кондиционирование!
|  |  |  | Аналитические весы (1 шт) | Госметр | Госметр, Россия | шт | 1 | Настольный прибор (1 ед). 367х212х345 мм. Масса 7 кг
|  |  | Модуль ВЭЖХ-МСВР | Времяпролетный масс-спектрометр высокого разрешения с системой УВЭЖХ в комплекте | ZenoTOF 7600 System | Sciex, Канада | шт | 1 | Настольный прибор. 1050 *700 * 1500 см. 150 кг. 3000 Вт. Кондиционирование!
|  |  |  | Масс-спектрометр сверхвысокого разрешения на основе орбитальной ионной ловушки в комплекте с УВЭЖХ системой | Orbitrap Exploris 480 | Thermo Scientific, США | шт | 1 | Настольный прибор. 1500 *670 * 1500 см. 120 кг. 4000 Вт. Кондиционирование!
|  |  | Модуль ГХ-МС | Тандемный газовый хромато-масс-спектрометр с тройным квадруполем | EXPEC G-Chrom MS | Hangzhou PuYu Technology, Китай | шт | 1 | Настольный прибор. 1000 *700 * 1500 см. 150 кг. 4000 Вт. Наличие рядом баллона 40 л с газом. Кондиционирование!
|  |  |  | Времяпролетный хромато-масс-спектрометр с системой двумерной газовой хроматографии | Pegasus BT 4D | LECO, США | шт | 1 | Настольный прибор. 200 см*80*200см. 200 кг. 4000 Вт. Наличие рядом баллона 40 л с газом. Кондиционирование
|  |  |  | Система газовой хроматографии – тандемной масс-спектрометрии высокого разрешения на основе орбитальной ионной ловушки | Q Exactive GC Orbitrap GC-MS/MS | Thermo Scientific, США | шт | 1 | Настольный прибор. 1500 *670 * 1500 см. 150 кг. 4000 Вт. Наличие рядом баллона 40 л с газом. Кондиционирование!
|  |  | Модуль водоподготовки | Система получения высокочистой воды | АКВАЛАБ AL-1 Plus | Медиана-фильтр, Россия | шт | 1 | Настольный прибор. 710 х 545 х 320 мм. 34 кг. 60 Вт. Подвод воды холодной с предварительным фильтрованием бытовым фильтром
|  |  |  | Система получения высокочистой воды | Simplicity | Merck-Millipore, Франция | шт | 1 | Настольный прибор без коммуникации
|  |  | Модуль экстракции | Автоматическая система для твердофазной экстракции | Sepaths UP | LabTech, Италия | шт | 1 | Настольный прибор. 500*600*70 мм. 10 кг.1000 Вт
|  |  |  | Система жидкостной экстракции под давлением | ASE-350 | Thermo Scientific, США | шт | 1 | Настольный прибор. 55.6 см высота x 35.6 см ширина x 47.5 см глубина. 30 кг.240 Вт
|  |  |  | Аналитические весы (2 шт) | Госметр | Госметр, Россия | шт | 2 | Настольный прибор (2 ед). 367х212х345 мм. Масса 7 кг
|  |  | Модуль концентрирования | Ротационный испаритель | RV-10 | IKA, Германия | шт | 1 | Настольное оборудование. 40 * 50 * 60 см. 5 кг. 600 Вт
|  |  |  | Аналитические весы (2 шт) | Госметр | Госметр, Россия | шт | 2 | Настольный прибор (2 ед). 367х212х345 мм. Масса 7 кг
|  |  |  | Концентратор проб в токе азота | NM-12 | Китай | шт | 1 | Настольное оборудование. 40 * 50 * 60 см. 5 кг. 600 Вт
|  |  |  | Система автоматического концентрирования | MultiVap-8 | LabTech, Италия | шт | 1 | Настольное оборудование. (ДхШхВ), см 44x68x64 (с открытой крышкой), 44x68x33 (с закрытой крышкой). 38 кг. 1500 Вт.
|  |  |  | Система концентрирования | MultiVap-6 | LabTech, Италия | шт | 1 | Настольное оборудование. 20 кг. 1000 Вт
|  |  |  | Генератор высокочистого азота | ГЧА-180 | НПП Химэлектроника, Россия | шт | 1 | Напольный прибор. 230х580х680; мм. 36 кг. 80 Вт
|  |  | Модуль пробоподготовки | Микроволновая система разложения проб | Master | Sineo | шт | 1 | Настольный прибор. 550*670*70 мм. 70 кг. 3600 Вт
|  |  |  | Комплект общелабораторного оборудования (сушильный шкаф, вакуум-сушильный шкаф, лабораторная центрифуга, лабораторная мини-центрифуга колбонагреватели, вортексы | - | Binder; IKA; Sigma; ЛОИП (Россия, Германия, Китай) | шт | 8 | Настольное оборудование. 8 единиц в размерах до 100 * 100 *60 см. Каждая весом до 100 кг. Общее потребление до 8000 Вт
| САФУ имени М.В. Ломоносова | Лаборатория генетики растений и животных | Лаборатория (чистое помещение) | Микроцентрифуга-вортекс "Микроспин" FV-2400, 2800 об/мин, роторы R-1,5, R-0.5/0.2 | BioSan | BioSan | шт | 3
|  |  |  | Дозатор пипеточный Eppendorf Research Plus, вариант исполнения: дозатор механический переменного объема одноканальный, с принадлежностями (объем 0.1-2.5 мкл) | Eppendorf | Eppendorf | шт | 2
|  |  |  | Дозатор пипеточный Eppendorf Research Plus, вариант исполнения: дозатор механический переменного объема одноканальный, с принадлежностями (объем 20-200 мкл) | Eppendorf | Eppendorf | шт | 2
|  |  |  | Дозатор пипеточный Eppendorf Research Plus, вариант исполнения: дозатор механический переменного объема одноканальный, с принадлежностями (объем 100-1000 мкл) | Eppendorf | Eppendorf | шт | 2
|  |  |  | Дозатор пипеточный Eppendorf Research Plus, вариант исполнения: дозатор механический переменного объема одноканальный, с принадлежностями (объем 2-20 мкл) | Eppendorf | Eppendorf | шт | 2
|  |  |  | Термостат твердотельный с таймером ТТ-2 "Термит" по ТУ 9452-004-46482062-2002 | ДНК-Технология | ДНК-Технология | шт | 2
|  |  |  | MPS-1 Высокоскоростной шейкер для малых объемов со встроенной функцией вортекса для пробирок | BioSan | BioSan | шт | 1
|  |  |  | Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот 1000, исполнения C1000 Touch в комплекте с модулем реакционным 96-ти луночным глубокие ячейки | BioRad | BioRad | шт | 1
|  |  |  | Микроцентрифуга MPC-P25, 2300 об/мин, с горизонтальным ротором для планшетов | Allsheng | Allsheng | шт | 1
|  |  |  | Устройство секвенирования ДНК по ТУ 9443-005-04699534-2013 | ООО "Синтол" | ИАП РАН | шт | 1
|  |  |  | Бокс для стерильных работ модель UVC/T-M-AR с встроенной розеткой | BioSan | BioSan | шт | 1
|  |  |  | Источник бесперебойного питания Smart Winner II 3000 (3000 ВА/2700Вт) в комплекте с сетевым фильтром | Ippon | Ippon | шт | 1
|  |  | Лаборатории для проведения молекулярно-генетических работ | Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот 1000, исполнения C1000 Touch в комплекте с модулем реакционным 96-ти луночным глубокие ячейки | BioRad | BioRad | шт | 4
|  |  |  | Микроцентрифуга-вортекс "Микроспин" FV-2400, 2800 об/мин, роторы R-1,5, R-0.5/0.2 | BioSan | BioSan | шт | 8
|  |  |  | Дозатор пипеточный Eppendorf Research Plus, вариант исполнения: дозатор механический переменного объема одноканальный, с принадлежностями (объем 0.1-2.5 мкл) | Eppendorf | Eppendorf | шт | 8
|  |  |  | Дозатор пипеточный Eppendorf Research Plus, вариант исполнения: дозатор механический переменного объема одноканальный, с принадлежностями (объем 20-200 мкл) | Eppendorf | Eppendorf | шт | 8
|  |  |  | Дозатор пипеточный Eppendorf Research Plus, вариант исполнения: дозатор механический переменного объема одноканальный, с принадлежностями (объем 100-1000 мкл) | Eppendorf | Eppendorf | шт | 8
|  |  |  | Дозатор пипеточный Eppendorf Research Plus, вариант исполнения: дозатор механический переменного объема одноканальный, с принадлежностями (объем 2-20 мкл) | Eppendorf | Eppendorf | шт | 8
|  |  |  | Термостат твердотельный с таймером ТТ-2 "Термит" по ТУ 9452-004-46482062-2002 | ДНК-Технология | ДНК-Технология | шт | 4
|  |  |  | ~Весы аналитические, серии Pioneer PR, 120 г/0,0001 г, внутренняя калибровка | Ohaus | Ohaus | шт | 1
|  |  |  | Весы портативные серии Scout SPX622, 620 г/0,01 г, внешняя калибровка, калиб гиря в комплекте | Ohaus | Ohaus | шт | 2
|  |  |  | Спектрофотометр NanoPhotometer N50-Touch, сканирование 200-650 нм, сенсорный экран | Implen | Implen | шт | 2
|  |  |  | Гельдокументирующая система E-BOX-CX5.TS-20.M | Vilber | Vilber | шт | 1
|  |  |  | Дистиллятор Liston A 1104 производительностью 4л/час и встроенным накопителем на 8л | Листон | Листон | шт | 1
|  |  |  | Морозильник медицинский низкотемпературный в следующем исполнении: 902 | Thermo | Thermo Fisher Scientific | шт | 1
|  |  |  | Мешалка верхнеприводная RW 16 basic, 10 л, до 1200 об/мин | IKA | IKA | шт | 1
|  |  |  | Центрифуга Eppendorf 5424R G (5404 000.410) для микропробирок, с охлаждением, с ротором 24х1,5/2,0 мл, 15000 об/мин, 21130 g, управление ручками | Eppendorf | Eppendorf | шт | 3
|  |  |  | Устройство для электрофореза нуклеиновых кислот в агарозных и акриламидных гелях УЭФ-01-"ДНК-Техн." по ТУ 9443-002-46482062-2002 ; источник питания Эльф-4 | ДНК-Технология | ДНК-Технология | шт | 4
|  |  |  | ~Камера для горизонтального электрофореза (170*118 мм) | ООО "Компания Хеликон" | ООО "Компания Хеликон" | шт | 4
|  |  |  | Мешалка магнитная с подогревом. Скорость вращения 150-1250 об/мин. (MSH-300) | BioSan | BioSan | шт | 2
|  |  |  | Трансиллюминатор ECX-F20 BlueSkyLight, фильтр 200х200 мм, 470 нм, LED, Vilber Lourmat (2131 2017 1) | Vilber | Vilber | шт | 1
|  |  |  | ЛАБ-PRO ШВ 150.70.225 F20 Шкаф вытяжной, столешница - FRIDURIT 20 | АО «Лабораторное Оборудование и Приборы» | АО «Лабораторное Оборудование и Приборы» | шт | 2
|  |  |  | Бокс для стерильных работ модель UVC/T-M-AR с встроенной розеткой | BioSan | BioSan | шт | 1
|  |  |  | Термостат типа "Драй-блок" TDB-120, вариант исполнения: Термостат TDB-120 с крышкой и термоблоком A-103 | BioSan | BioSan | шт | 4
|  |  |  | Морозильная камера с системой NoFrost, FNc 5277 Peak NoFrost | Liebherr | Liebherr | шт | 4
|  |  |  | Двухкамерный холодильник с функциями BioFresh и NoFrost, CBNd 5223 Plus BioFresh NoFrost | Liebherr | Liebherr | шт | 2
|  |  |  | Лабораторный холодильник с конвекционным охлаждением, SRFvg 4001 Performance | Liebherr | Liebherr | шт | 2
| САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр арктического биомониторинга | Пробоподготовка (разделочная) | Весы аналитические серии 0001 г, с внутренней калибровкой | СартоГосм, ОКБ Веста, НЬЮТОН ЛС и ГосМетр | Россия | шт | 1
|  |  |  | Весы технические лабораторные | СартоГосм, ОКБ Веста и ГосМетр | Россия | шт | 1
|  |  |  | Микроскоп стереоскопический | «Labor-Microscopes» | Россия | шт | 1
|  |  |  | Облучатель-рециркулятор воздуха ультафиолетовый бактерицидный ОРУБ-01-"КРОНТ | КРОНТ-Мед | Россия | шт | 1
|  |  |  | Система очистки воды для получения воды очищенной аналитического | Merck/Hydrurus Ultra Flow | Франция | шт | 1
|  |  |  | Система очистки воды Simplicity UV для получения сверхчистой воды | Merck/Hydrurus Ultra Flow | Франция | шт | 1
|  |  |  | Сушка лиофильная настольная FreeZone 2.5L –50 °С | Labconco | Америка | шт | 1
|  |  |  | Шкаф сушильный LF-60/350-VS2 | ЛОИП | Росссия | шт | 1
|  |  |  | Источник бесперебойного питания | Русэлт, TEPLOCOM или аналог | Россия | шт | 1 | совмещение с лиофильной сушкой
|  |  |  | Морозильник низкотемпературный -86 °С "Innova U101" вертикальный | New Brunswick Scientific | Америка | шт | 1
|  |  |  | Бокс для стерильных работ модель UVC/T-M-AR с передвижным столом Т-4 | Biosan | Латвия | шт | 2
|  |  |  | Ванна ультразвуковая 1,3 л "Сапфир" ТТЦ с нагревом 6579 | Сапфир | Россия | шт | 1
|  |  |  | кондиционер | Бирюса/NeoClima | Россия | шт | 1
|  |  |  | Погружной блендер, можностью 1000-1200 Вт | Любой | Россия | шт | 4
|  |  | Моечная | Система очистки воды для получения воды очищенной аналитического | Merck/Hydrurus Ultra Flow | Франция | шт | 1
|  |  |  | Шкаф сушильный LF-60/350-VS2 | ЛОИП | Росссия | шт | 1
|  |  | Конференц-зал (комната проектной работы) | проектор | любой российский производитель | Россия | шт | 2
|  |  |  | стеклянное покрытие на стене для рисования | любой российский производитель | Россия | шт | 2
|  |  |  | переговорный стол со встроенными 15 микрофонами | любой российский производитель | Россия | шт | 2
|  |  | Кабинет руководителя ЦАБ | проектор | любой российский производитель | Россия | шт | 1
|  |  |  | кондиционер | Бирюса/NeoClima | Россия | шт | 1
|  |  | Приемная | кондиционер | Бирюса/NeoClima | Россия | шт | 1
|  |  | Комната для приема пищи | стелаж для сушки посуды бытовой | любой российский производитель | Россия | шт | 1
|  |  |  | холодильник бытовой | бирюса или аналоги | Россия | шт | 1
|  |  |  | кондиционер | Бирюса/NeoClima | Россия | шт | 1
|  |  |  | плита элетрическая 1-2 комфорки | любой российский производитель | Россия | шт | 1
|  |  |  | посудомойка | любой российский производитель | Россия | шт | 1
|  |  | Холл | фитостена с автополивом 5 кв.м | любой российский производитель | Россия | шт | 1
|  |  |  | кондиционер | Бирюса/NeoClima | Россия | шт | 1
|  |  | Комната кладовщика | кондиционер | Бирюса/NeoClima | Россия | шт | 1
|  |  | Склад реактивов | Облучатель-рециркулятор воздуха ультафиолетовый бактерицидный ОРУБ-01-"КРОНТ | КРОНТ-Мед | Россия | шт | 1
|  |  | Склад экспедиционного снарежния и оборудования, | Облучатель-рециркулятор воздуха ультафиолетовый бактерицидный ОРУБ-01-"КРОНТ | КРОНТ-Мед | Россия | шт | 1
|  |  | Прачечная | стиральная машина 2 кг | Веко или аналоги | Россия | шт | 1
|  |  |  | стиральная машина 4 кг | Веко или аналоги | Россия | шт | 1
|  |  |  | сушильная машина на 4 кг | Веко или аналоги | Россия | шт | 1
|  |  | Офисные помещения | кондиционер | Бирюса/NeoClima | Россия | шт | 4
|  |  | Конференц-зал (комната проектной работы) | кондиционер | Бирюса/NeoClima | Россия | шт | 2
|  |  | Кладовая грязного белья | Облучатель-рециркулятор воздуха ультафиолетовый бактерицидный ОРУБ-01-"КРОНТ | КРОНТ-Мед | Россия | шт | 1
|  |  | Процедурный кабинет | Фармацевтический холодильник | Биоюса или аналог | Россия | шт | 2
|  |  |  | Облучатель-рециркулятор воздуха ультафиолетовый бактерицидный ОРУБ-01-"КРОНТ | КРОНТ-Мед | Россия | шт | 1
|  |  |  | кондиционер | Бирюса/NeoClima | Россия | шт | 1
|  |  | Кабинет заведующего лабораторией биомониторинга человека | кондиционер | Бирюса/NeoClima | Россия | шт | 1
|  |  | Помещение приема и регистрации биоматериала для лабораторных исследований | Облучатель-рециркулятор воздуха ультафиолетовый бактерицидный ОРУБ-01-"КРОНТ | КРОНТ-Мед | Россия | шт | 1
|  |  |  | кондиционер | Бирюса/NeoClima | Россия | шт | 1
|  |  | Лаборантская лаборатории биомониторинга человека | Облучатель-рециркулятор воздуха ультафиолетовый бактерицидный ОРУБ-01-"КРОНТ | КРОНТ-Мед | Россия | шт | 1
|  |  |  | Фармацевтический холодильник | Бирюса или аналог | Россия | шт | 2
|  |  |  | Медицинский морозильник | Бирюса или аналоги | Россия | шт | 2
|  |  |  | Термостат лабораторный | ООО «ТЕРМЭКС» и ЛОИП | Россия | шт | 1
|  |  |  | Микроском медицинский | Labor-Microscopes, ОАО "Ломо" или аналог | Россия | шт | 2
|  |  |  | Система очистки воды для получения воды очищенной аналитического | Merck/Hydrurus Ultra Flow | Франция | шт | 1
|  |  | Автоклавная | Облучатель-рециркулятор воздуха ультафиолетовый бактерицидный ОРУБ-01-"КРОНТ | КРОНТ-Мед | Россия | шт | 1
|  |  |  | Шкаф сушильный LF-60/350-VS2 | ЛОИП | Росссия | шт | 1
|  |  |  | Моечно-дезинфекционная машина | MELAG или аналог | Германия | шт | 1
|  |  |  | Система очистки воды для получения воды очищенной аналитического | Merck/Hydrurus Ultra Flow | Франция | шт | 1
|  |  |  | Стерилизатор (газовый, паровой, плазменный) | Медоборудование, ЗАО МЕДФАРМ или аналог | Россия | шт | 1
|  |  |  | Автоклав медицинский, объемом не менее 10 л, вакуумным насосос, стерилизационная камера с двойной стенкой | ГрадусВыше, ПК Вейн, М-ПАК и аналог | Россия | шт | 1
|  |  | Биохимическая лаборатория | Облучатель-рециркулятор воздуха ультафиолетовый бактерицидный ОРУБ-01-"КРОНТ | КРОНТ-Мед | Россия | шт | 1
|  |  |  | Медицинский морозильник | Бирюса или аналоги | Россия | шт | 1
|  |  |  | Медицинский холодильник | Бирюса или аналог | Россия | шт | 1
|  |  |  | Автоматический биохимический анализатор Random Access A-25 | Random/DIXION, Диакон или аналог | Испания/Россия | шт | 1
|  |  |  | Источник бесперебойного питания высокой мощности | Русэлт, TEPLOCOM или аналог | Россия | шт | 1 | совмещение с биохимическим анализатором
|  |  |  | ВЭЖХ система для определения витамина Д и разделения на Д2 и Д3 | Маэстро-МС | Россия | шт | 1
|  |  |  | Источник бесперебойного питания высокой мощности | Русэлт, TEPLOCOM или аналог | Россия | шт | 1 | совмещение с ВЭЖХ системой
|  |  |  | Рециркулятор Бактерицидный Медицинский | Армед, Бастион или аналог | Россия | шт | 1
|  |  |  | Автоматический анализатор СОЭ | Diesse или аналог | Италия | шт | 1
|  |  |  | кондиционер | Бирюса/NeoClima | Россия | шт | 1
|  |  |  | Автоматический гематологический анализатор BC-5000 | Mindray | китай | шт | 1
|  |  |  | Иммуноферментный анализатор Stat Fax 4200 | Awareness Technology | США | шт | 1
|  |  | Лаборатория спектрометрии | Холодильник однокамерный | Бирюса или анлоги | Россия | шт | 1
|  |  |  | ИСП МС 7800-7900 | Agilent | США | шт | 1
|  |  |  | Источник бесперебойного питания высокой мощности | Русэлт, TEPLOCOM или аналог | Россия | шт | 1 | возможность соединения с ИСП МС
|  |  |  | Комплект ВЭЖХ-блоков 1260 Хроматограф жидкостный серии 1260 Infinity II, интегрируемых с 7800 ICP-MS | Agilent | США | шт | 1
|  |  |  | Пластинчато-роторный вакуумный насос | любой интегрируемый с ИСП МС | Россия | шт | 1 | возможность соединения с ИСП МС
|  |  |  | низкотемпературный моноблочный чиллер | любой интегрируемый с ИСП МС | Россия | шт | 1 | возможность соединения с ИСП МС
|  |  |  | Автосемплер, для автоматического ввода проб | любой интегрируемый с ИСП МС | Россия | шт | 1 | возможность соединения с ИСП МС
|  |  |  | подвод отдельных газовых линий кислорода, хелия и аргона с чистотой 99,999% | любой интегрируемый с ИСП МС | Россия | шт | 1 | возможность соединения с ИСП МС
|  |  |  | Масс спектрометр | Маэстро-МС, ГК вектор | Россия | шт | 1
|  |  |  | АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР | КОРТЭК, Люмэкс или аналоги | Россия | шт | 1
|  |  |  | источник бесперебойного тока | Русэлт, TEPLOCOM или аналог | Россия | шт | 1 | совмещение с атомным спектрометром
|  |  |  | кондиционер | Бирюса/NeoClima | Россия | шт | 1 | Усточивый к химическому воздействию. Режим работы зима-лето. Фильтр без цинка, меди, серебра, ртути, хрома
|  |  |  | низкотемпературный моноблочный чиллер | любой интегрируемый с ИСП МС | Россия | шт | 1 | совмещение с атомным спектрометром
|  |  | Помещение проподготовки для спектрометрии | Система очистки воды для получения воды очищенной аналитического | Merck/Hydrurus Ultra Flow | Франция | шт | 1
|  |  |  | Система очистки воды Simplicity UV для получения сверхчистой воды | Merck/Hydrurus Ultra Flow | Франция | шт | 1
|  |  |  | Паровой стерилизатор | ТЗМОИ или анлог | Россия | шт | 2
|  |  |  | АВГ-60 - Анализаторы влажности | Госметр | Россия
|  |  |  | кондиционер | Бирюса/NeoClima | Россия | шт | 1
|  |  |  | Шкаф сушильный LF-60/350-VS2 | ЛОИП | Росссия | шт | 1
|  |  |  | Печь муфельная, объем 5л, T max 1100°С | СНОЛ, ЭКПС или аналог | Россия | шт | 1
|  |  |  | Экстрактор автоматический ASE 350 | Thermo Scientific | Америка | шт | 1
|  |  |  | генератор азота | АГС, Атлас Копко и аналоги | Россия | шт | 1 | совмещение с ASE и MultiVap
|  |  |  | Система концентрирования автоматическая многоканальная MultiVap 10 LV-MT10200 | LabTech | Италия | шт | 1
|  |  |  | Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-340 "POZIS" | POZIS | Россия | шт | 2
|  |  |  | Весы аналитические серии ,0001 г, с внутренней калибровкой | СартоГосм, ОКБ Веста, НЬЮТОН ЛС и ГосМетр | Россия | шт | 2
|  |  |  | Ванна ультразвуковая 3-4 "Сапфир" ТТЦ с нагревом | Сапфир | Россия | шт | 1
|  |  | Кабинет заведующего лабораторией спектрометрии | кондиционер | Бирюса/NeoClima | Россия | шт | 1
|  |  | Помещение приемки проб для спектрометрии и хроматографии | Облучатель-рециркулятор воздуха ультафиолетовый бактерицидный ОРУБ-01-"КРОНТ | КРОНТ-Мед | Россия | шт | 1
|  |  |  | Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-340 "POZIS" | POZIS | Россия | шт | 2
|  |  |  | кондиционер | Бирюса/NeoClima | Россия | шт | 1
|  |  | Помещение проподгтотовки для газовой хроматографии | генератор азота | АГС, Атлас Копко и аналоги | Россия | шт | 1 | совмещение с ASE и MultiVap
|  |  |  | кондиционер | Бирюса/NeoClima | Россия | шт | 1
|  |  |  | Система концентрирования автоматическая многоканальная MultiVap 10 LV-MT10200 | LabTech | Италия | шт | 1
|  |  |  | Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-340 "POZIS" | POZIS | Россия | шт | 2
|  |  |  | Весы аналитические серии ,0001 г, с внутренней калибровкой | СартоГосм, ОКБ Веста, НЬЮТОН ЛС и ГосМетр | Россия | шт | 2
|  |  |  | Ванна ультразвуковая 3-4 "Сапфир" ТТЦ с нагревом | Сапфир | Россия | шт | 1
|  |  |  | Облучатель-рециркулятор воздуха ультафиолетовый бактерицидный ОРУБ-01-"КРОНТ | КРОНТ-Мед | Россия | шт | 1
|  |  |  | Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-340 "POZIS" | POZIS | Россия | шт | 2
|  |  |  | Система очистки воды для получения воды очищенной аналитического | Merck/Hydrurus Ultra Flow | Франция | шт | 1
|  |  |  | Система очистки воды Simplicity UV для получения сверхчистой воды | Merck/Hydrurus Ultra Flow | Франция | шт | 1
|  |  |  | Паровой стерилизатор | ТЗМОИ или анлог | Россия | шт | 2
|  |  |  | АВГ-60 - Анализаторы влажности | Госметр | Россия
|  |  |  | Шкаф сушильный LF-60/350-VS2 | ЛОИП | Росссия | шт | 1
|  |  |  | Печь муфельная, объем 5л, T max 1100°С | СНОЛ, ЭКПС или аналог | Россия | шт | 1
|  |  |  | Экстрактор автоматический ASE 350 | Thermo Scientific | Америка | шт | 1
|  |  |  | Система экстракции жиров | Buchi | Швейцария | шт | 1
|  |  | Лаборатория газовой хроматографии | кондиционер | Бирюса/NeoClima | Россия | шт | 1
|  |  |  | Газовый хроматограф | Aglilent | США | шт | 1
|  |  | Кабинет заведующего лабораторией газовой хроматографии | кондиционер | Бирюса/NeoClima | Россия | шт | 1
|  |  | Помещение хранения биологических объектов и биомедицинских клеточных продуктов | Низкотемпературный морозильник MDF-U880VH. Габариты (Ш × Г × В), не более118×87,5×199 см. Вес без принадлежностей, не более 370 кг | MDF-U880VH | Alphavita | шт. | 5 | Необходима система альтернативного питания на случай отключения электроэнергии.
|  |  | Кабинет заведующего лабораторией "Арктический биобанк" | кондиционер | Бирюса/NeoClima | Россия | шт | 1
|  |  | Криохранилище | Криохранилище автоматизированное CryoMatrix 15K (вместимость мешков 4R9955х304 шт., контроллер Cryomonitor 3000 в комплекте). Общая высота, мм 1400. Вес пустой, кг 258.Вес полный (с ж. азотом, без инвентарной системы и образцов), кг 559. Диаметр горловины, мм 320. | CryoMatrix | Antech Scientific | шт. | 1 | Необходима система альтернативного питания на случай отключения электроэнергии.
|  |  |  | кондиционер | Бирюса/NeoClima | Россия | шт | 1
|  |  | Помещение приемки и выдачи биологических объектов и биомедицинских клеточных продуктов | Морозильник низкотемпературный биомедицинский HAIER DW-86L728 (−40 …−86 °C). Внутренние размеры, Ш х Г х В, 766 x 716 x 1310. Объем, л 728. Внешние размеры (Ш х Г х В), мм: 1041 x 980 x 1980. Мощность, Вт: 1000. Электропитание: 220-240 В / 50 Гц. Уровень шума, дБ: 50. ШxВxГ: 1041x1980x980 мм. Вес: 345000 г. | HAIER | HAIER BIOMEDICAL | шт. | 8 | Необходима система альтернативного питания на случай отключения электроэнергии.
|  |  |  | кондиционер | Бирюса/NeoClima | Россия | шт | 1
|  |  | Помещение приемки образцов объектов животного мира | Морозильник биомедицинский HAIER DW-40W380 (-20 ...-40°C). Объем, л: 380. Тип: Горизонтальный (ларь), с одной дверью. Внешние размеры (Ш х Г х В), мм: 1554 х 724 х 838. Внутренние размеры (Ш х Г х В), мм: 1375 х 453 х 640. Мощность, Вт: 550. Электропитание: 220-240 В / 50 Гц. Уровень шума, дБ: 45. ШxВxГ: 1554x838x724 мм. Вес: 82000 г. Уровень шума, дБ: 45. ШxВxГ: 1554x838x724 мм. Вес: 82000 г | HAIER | HAIER BIOMEDICAL | шт. | 8 | Необходима система альтернативного питания на случай отключения электроэнергии.
|  |  |  | кондиционер | Бирюса/NeoClima | Россия | шт | 1
|  |  | Помещение хранения образцов объектов животного мира | кондиционер | Бирюса/NeoClima | Россия | шт | 1
|  |  | помещение лабораторий метагеномики, биотехнологии и протеомики | Плита лабораторная нагревательная серии LH, до 400оС | ЛОИП | Россия | шт | 1
|  |  |  | Система для автоматического выделения и очистки нуклеиновых кислот из биологического материала Auto-Pure S32 для диагностики in vitro | Allsheng | Китай | шт | 1
|  |  | кабинет заведующего лабораторией метагеномики | кондиционер | Бирюса/NeoClima | Россия | шт | 1
|  |  | Помещение осмотра, подготовки объектов исследования | кондиционер | Бирюса/NeoClima | Россия | шт | 1
|  |  | Помещение для выделения и хранения ДНК | кондиционер | Бирюса/NeoClima | Россия | шт | 1
|  |  | Комнтата постановки и проведения реакций ПЦР | кондиционер | Бирюса/NeoClima | Россия | шт | 1
|  |  | Помещние для анализа амплифицированной ДНК | кондиционер | Бирюса/NeoClima | Россия | шт | 1
|  |  | Помещение для анализа продуктов ПЦР | кондиционер | Бирюса/NeoClima | Россия | шт | 1
|  |  | Лаборантская лаборатории биотехнологии и протеомики | кондиционер | Бирюса/NeoClima | Россия | шт | 1
|  |  | Кабинет заведующего лабораторией биотехнологии и протеомики | кондиционер | Бирюса/NeoClima | Россия | шт | 1
|  |  | помещение лабораторий метагеномики, биотехнологии и протеомики | Гомогенизатор лабораторный Bioprep-24R с функцией охлаждения на 24 образца | Allsheng | Китай | шт | 1
|  |  |  | Система анализа последовательностей ДНК DNBSEQ-G400RS | MGI | Китай | шт | 1
|  |  |  | Устройство секвенирования ДНК "Нанофор-05" с ПО для Молекулярно-Биологических исследований (секвенирование и фрагментный анализ ДНК) | Нанофор | Россия | шт | 1
|  |  |  | Система для цифровой ПЦР DropDX-2044HT, 16 образцов, 4 канала | RainSure Scientific | Китай | шт | 1
|  |  |  | Модуль для подготовки ДНК библиотек с ферментативной фрагментацией NadPrep EZ DNA Library Preparation Module v2, 96 реакций (+4°,-20°) | Nanodigmbio | Китай | шт | 1
|  |  |  | Спектрофотометр Micro Spectrophotometer Nano-500, 200-800 нм, сенсорный экран | Allsheng | Китай | шт | 1
|  |  |  | Аналитическая система на базе квадруполь-времяпролетного масс-спектрометра 6546 LC/Q-TOF в комплекте с УВЭЖХ Agilent 1290 Infinity II с DAD в компл. | Agilent | США | шт | 1
|  |  |  | Хромато-масс-спектрометр жидкостной HELICON® 5210 (LC-MSMS), ионизация ESI, в комплекте | EXPEC TECHNOLOGY | Китай | шт | 1
|  |  |  | Хроматограф жидкостной HELICON® 1800 с 4-х градиентным насосом, автосамплером с опцией охладжения, диодно-матричным и ELSD | Wufeng | Китай | шт | 1
|  |  |  | Хроматограф жидкостный AutoPure 25 - базовый модуль | Good Science | Китай | шт | 1
|  |  |  | Хроматографический холодильник MIR-1010 (1040 л, 0С...+10С, встроенные розетки слева и справа, УФ-лампа, полки, зажим для колонки) | Alphavita | Китай | шт | 1
|  |  |  | Гель-документирующая система ChemiScope 6200 Touch с треями UV, White, Blue и 5 оптическими модулями (Cy2, Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7) | Bio-Rad | США | шт | 1
|  |  |  | Высокоскростная напольная центрифуга ELITIST 30K-R (до 30000 об/мин, до 106848g, макс. вместимость 6х1000 мл) | Sigma | Япония | шт | 1
|  |  |  | Мультимодальный ридер SuPerMax 3100, в комплекте с инкубатором, инжекторами, планшетом для измерения в микрообъемах и управляющей станцией | Flash Spectrum | США | шт | 1
|  |  |  | Биореактор BIOF-13A в комплектации: блок управления, сосуд 13л, термоманжета, датчики DO и pH; 4 перистальтических насоса, серводвигатель | OmniBRx Biotechnologies | Индия | шт | 1
|  |  |  | Биореактор BIOF-3A в комплектации: блок управления, сосуд 3л, термоманжета, датчики DO и pH; 4 перистальтических насоса, серводвигатель | OmniBRx Biotechnologies | Индия | шт | 1
|  |  |  | Биореактор BIOF-7A в комплектации: блок управления, сосуд 7л, термоманжета, датчики DO и pH; 4 перистальтических насоса, серводвигатель | OmniBRx Biotechnologies | Индия | шт | 1
|  |  |  | Проточный цитофлуориметр Longcyte с 2 лазерами и 8 флуоресцентными каналами (B5R3) | Challenbio | Китай | шт | 1
|  |  |  | Сортер клеток FuTech SE309 в конфигурации SE309-BR 7(B5R2) (7 цветов, 2 лазера) | Thermo Fisher Scientific | США | шт | 1
|  |  |  | Микроскоп биологический Nexcope NE930FL (Эрготубус, 10х/25, s-apo 4x/10x/20х/40x/100x, LED-FL DAPI/FITC/TRITC/R, c-mount 1x) | Nexcope | Китай | шт | 1
| САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр лесовосстановления и недревесной продукции леса | лаборатория лесовосстановления | Установка для удаления механически поврежденных (с микротрещинами) поврежденных насекомыми и т.д. семян. (400 x 350 x 1300 мм) | Установка Превак | Щвеция | шт | 1
|  |  |  | Стол для проращивания семян (1755 мм. x 800 мм. x 1950 мм.) масса 195 кг | Стол Якобсена | Щвеция | шт | 1
|  |  | лаборатория недревесной продукции леса | Бидистиллятор БЭ-2, ПФ Ливам, размер 470х280х300 | Бидистиллятор БЭ-2 | Россия |  | 1
|  |  |  | Бокс ламинарный BA-Safe 120, Белаквилон, размер 1370х770х1520, вес 220 кг |  | Россия | шт | 2
|  |  |  | Камера уф-бактерицидная УФК-2, размер - 1180(±15)х670(±15)х632(±15). | УФК-25 | Россия | шт | 1
|  |  |  | Климатостат КС-200, СПУ, размер 1360х880х760 | Климатостат КС-200, СПУ | Россия | шт | 1
|  |  |  | Стерилизатор ВК-75-01, ТЗМОИ | ВК-75-01 | Россия | шт | 1
|  |  |  | Установка для роста растений с освещением Vitro-life Габаритные размеры без колес (ШхГхВ) - 1305 x 603 х 2185. Габаритные размеры с колесами (ШxГхВ) - 1305 x 603 х 2255. |  | Россия | шт | 4
|  |  |  | Холодильник лабораторный ХЛ-340, POZIS Высота 2080. Глубина без ручки 607. Глубина с ручкой 650. Ширина 600. |  | Россия | шт | 1
|  |  |  | Установка гидропонная многоярусная Габаритные размеры (ШхГхВ) 2000 x 1000 х 2500. Высота установки 2700. |  | Россия | шт | 1
| САФУ имени М.В. Ломоносова | Научно-исследовательский центр химии и технологии природных биополимеров (400 м2) | Лаборатория физикохимии природных биополимеров | Дистиллятор проточный, 220 В / 50 Гц, 3 кВт, 620х320х493 мм | LD-104 | ЛОиП | шт | 2 | Подключение к системе холодного водоснабжения, водоотвода
|  |  |  | Морозильник низкотемпературный (-40...-86 С ), 240 В / 50 Гц, 955х675х815 мм | Bios BD-86L108 | Bios | шт | 1
|  |  |  | Холодильник ( +2...+8 С ), 756 л, 240 В / 50 Гц, 970х808х1920 мм | Bios BC- 5L756 | Bios | шт | 1
|  |  |  | Муфельная печь 1100 °С, 220 В/50 Гц, 490х690х730 мм, 0.92 кВт | BWF-12/12 | Being Instrument | шт | 1
|  |  |  | Сушилка лиофильная, 230 В/50 Гц, 390х415х540 мм | Alpha 1-4 LSCbasic | Martin Christ | шт | 1 | УБП
|  |  |  | СКФ экстракционная система с противоточной колонной | Helix | Helix | шт | 1 | Подключение к источнику СО2 (баллон)
|  |  |  | Экстрактор под давлением, 725×670×500 мм, макс. мощность 1750 Вт, 50/60 Гц | Speed Extractor Е-914 | Buchi | шт | 1 | Подача азота
|  |  |  | Спектрометр оптико-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой, 935×659×732 мм, питание однофазное 220 ± 22В, 50 ± 0,1 Гц, ток <20 А | EXPEC 6500 | Focused Photonics (Hangzhou) Inc. | шт | 1 | УБП, вытяжная вентиляция ~4 м³/мин или 6 м/с в воздуховоде Ø 120 мм, подключение к источнику аргона (баллон)
|  |  |  | Шкаф вытяжной с водой, 2000х900х2145, патрубок d=200 мм для подключения к системе вентиляции, розетки 220 В (6 шт) | 56.0427.04.08 | Экрос | шт | 3
|  |  | Лаборатория полифункциональных полимерных материалов | Исследовательский ИК-Фурье микроскоп | Bruker HYPERION | Bruker | шт | 1
|  |  |  | Анализатор размера наночастиц, 62,5 x 40 x 24,5 см, 100 ~ 240 В, 50/60 Гц , 200 Вт | Benano 90 Zeta | Bettersize | шт | 1
|  |  |  | Анализатор удельной поверхности и размеров пор | QUICK 200 | Altamira | шт | 1
|  |  |  | Холодильник ( +2...+8 С ), 316 л, 240 В / 50 Гц, 595х603х1920 мм | Bios BC- 5L316 | Bios | шт | 1
|  |  |  | Шкаф вытяжной с водой, 2000х900х2145, патрубок d=200 мм для подключения к системе вентиляции, розетки 220 В (6 шт) | 56.0427.04.08 | Экрос | шт | 1
|  |  | Лаборатория структурного и функционального анализа | Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой, 980 × 602 × 559 мм | SUPEC 7000 | Focused Photonics (Hangzhou) Inc. | шт | 1 | УБП, подключение к источнику аргона (баллон)
|  |  |  | Анализатор CHNS-O, 500 x 510 x 410 мм, 570 Вт | EMA502 | Velp Scientifica | шт | 1 | Подключение к источнику аргона/гелия (баллон)
|  |  |  | Шкаф вытяжной с водой, 2000х900х2145, патрубок d=200 мм для подключения к системе вентиляции, розетки 220 В (6 шт) | 56.0427.04.08 | Экрос | шт | 1
|  |  | Лаборатория экспериментальных технологий | Реактор химический стеклянный, 470×430×1330 мм | Wiggens BTG2000 | Wiggens | шт | 1
|  |  |  | Реактор химический металлический, 600*360*700 мм | Wiggens VR-5000 | Wiggens | шт | 1
|  |  |  | Холодильник ( +2...+8 С ), 316 л, 240 В / 50 Гц, 595х603х1920 мм | Bios BC- 5L316 | Bios | шт | 1
|  |  |  | Шкаф вытяжной с водой, 2000х900х2145, патрубок d=200 мм для подключения к системе вентиляции, розетки 220 В (6 шт) | 56.0427.04.08 | Экрос | шт | 1
|  |  | Лаборатория биоактивных соединений и комплексов | ВЭЖХ система гель-проникающей хроматографии, 390х390х710 мм, 220 В/2 кВт | LC-20 Prominence | Shimadzu | шт | 1
|  |  |  | Система для ВЭЖХ, 390х390х710 мм, 220 В/2 кВт | LC-20 Prominence | Shimadzu | шт | 1
|  |  |  | Газовый хроматограф, 515х440х530 мм, 220 В/3.4 кВт | GC-2010 Plus | Shimadzu | шт | 1 | Подключение к источнику газов (баллон)
|  |  |  | Аналитический хроматограф на сверхкритических флюидах | LC 2080 SFC | Jasco | шт | 1 | Подключение к источнику газов (баллон)
|  |  |  | Холодильник ( +2...+8 С ), 316 л, 240 В / 50 Гц, 595х603х1920 мм | Bios BC- 5L316 | Bios | шт | 1
|  |  |  | Шкаф вытяжной с водой, 2000х900х2145, патрубок d=200 мм для подключения к системе вентиляции, розетки 220 В (6 шт) | 56.0427.04.08 | Экрос | шт | 1
|  |  | Склад для хранения химических реактивов | Шкаф для реактивов 2 секции, 4 двери 905*435*1970, фланец для вытяжки d=125 мм | 56.0516.10.00 | Экрос | шт | 4
|  |  |  | Шкаф для хранения горючих жидкостей 600*600*1950, фланец для вытяжки d=125 мм | 56.0590.30.00 | Экрос | шт | 4
|  |  |  | Холодильник ( +2...+8 С ), 756 л, 240 В / 50 Гц, 970х808х1920 мм | Bios BC- 5L756 | Bios | шт | 1
| САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр «Энергия Арктики» | Лаборатория обледенения и низких температур | Климатическая камера тепла-холода-влаги. Габариты (ШхГхВ): 4300х6000х3200 мм. Э: 380 В, 130 кВт | ERSTEVAK Walk-in EVCLIM-КТХВ-40000 или аналог | ERSTEVAK, Япония или аналог | шт. | 1
|  |  |  | Климатическая камера тепла-холода-влаги. Габариты (ШхГхВ): 2300x3450x2670 мм. Э: 380 В, 42 кВт | ERSTEVAK Walk-in EVCLIM КТХВ-8000 или аналог | ERSTEVAK, Япония или аналог | шт. | 1
|  |  |  | Аэродинамическая труба закрытого типа. Габариты (ШхГхВ): 4000х1000х2500 мм. Э: 380 В, 20 кВт | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Тепловизор | FLIR A615 или аналог | FLIR Systems, Inc., США или аналог | шт. | 2
|  |  |  | Прибор для измерения скорости и оценки качества воздуха в помещении | Комплект Testo 440 delta P или аналог | Testo, Германия или аналог | шт. | 2
|  |  |  | Дифференциальный манометр с трубками Пито | Testo 521-3 или аналог | Testo, Германия или аналог | шт. | 2
|  |  |  | 3-канальный термометр с зондами измерения температуры воздуха и поверхности | Testo 735-2 или аналог | Testo, Германия или аналог | шт. | 2
|  |  |  | Многофункциональный термогигрометр с зондами измерения температуры и влажности | Testo 635-2 или аналог | Testo, Германия или аналог | шт. | 1
|  |  |  | Инфракрасный термометр с интегрированным модулем влажности | Testo 835-H1 или аналог | Testo, Германия или аналог | шт. | 1
|  |  |  | Термоанемометр | Testo 405 I или аналог | Testo, Германия или аналог | шт. | 1
|  |  | Офисное помещение Лаборатории обледенения и низких температур | ПК | MSI MAG Infinite S3 13TC-655XRU или аналог | MSI, Тайвань или аналог | шт. | 2
|  |  | Лаборатория реакторных установок | Микродозатор шнековый со встроенной системой взвешивания | DCC 32 Loss-In-Weight Feeder | Torex, Италия | шт. | 1
|  |  |  | Высоковакуумный диффузионный насос | Agilent Technologies AX-65 | Aglient, Италия | шт. | 1
|  |  |  | Высоковакуумный управляемый дисковый поворотный затвор с интегрированным контроллером для регулировки давления | VAT серия 612 40-PEWY | VAT, Швейцария | шт. | 2
|  |  |  | Трубчатая печь с газонепроницаемой рабочей трубой из кварцевого стекла и вакуумными фланцами с водяным охлаждением | Nabertherm RSV 120/750/13 | Nabertherm, Герман я | шт. | 1
|  |  |  | Кварцевая трубка для печи | Nabertherm | Nabertherm, Герман я | шт. | 4
|  |  |  | Керамическая трубка для печи | Nabertherm | Nabertherm, Герман я | шт. | 4
|  |  |  | Улавливатель биоугля (сепаратор) |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Компаратор массы | Mettler Toledo XPR26003LC | Mettler Toledo, Швейцария | шт. | 1
|  |  |  | Телескопическая двухступенчатая подъемная колонна | SKF CPI 10-FT2 700 NС0-000 | SKF, Швеция | шт. | 1
|  |  |  | Газоанализатор | АГМ-510ГН или Dekati ELPI+ | Россия или Финляндия | шт. | 1
|  |  |  | Стальной охлаждаемый топливный контейнер |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стальной топливный контейнер |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стальная платформа для обслуживания реактора. |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стальная платформа для обслуживания шнекового микродозатора. |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Титановая трубка-ловушка |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Выскопроизводительный ПК, оперативная памать 24 Гб, видеокарта 16 Гб, SSD-накопитель 1 Тб, процессор 8-ядерный |  |  | шт. | 3
|  |  | Лаборатория фотоэлектрических материалов | Тестер механического воздействия на солнечные батареи, Прямая нагрузка -5400 Па, обратная нагрузка - 2400 па (настраиваемые) Время цикла: пользовательская установка Частота тестирования динамической нагрузкой:7s±3s Динамическая нагрузка:1000 Пa, 1000 раз Точность установки нагрузки - 5% Точность датчика на растяжение - 0,1 Н Максимальный размер тестируемой панели:2000 мм × 1000 мм Телескопический ход: 125мм Количество присосок: 4 группы, всего 32 штуки Диаметр присоски: 120 мм Угол поворота присоски:≥15° Специализированное ПО. Экспорт данных в World, Excel, PDF, JPG... Отображаемые данные: давление, деформации, время тестирования, время цикла,ток Графики давление - деформация Размеры:L 280 × D 180 × H 195 см | HTPV-08 Mechanical Load Tetser или аналог | Dongguan Hong Tu Instrument Information, Китай или аналог | шт. | 1
|  |  |  | Система тестирования вольтамперной характеристики солнечных батарей, Широкий диапазон выходной мощности, 280 Вт (7 В/40 А, 14 В/20 А, 2 8 В/10 А) 320 Вт (20 В/16 А, 40 В/8 А, 80 В/4 А) Автоматическая оценка характеристик I-V солнечных элементов и панелей Покрытие всех типов солнечных элементов, включая кристаллические, пленочные и тандемные Оценка годен/не годен для всех параметров измерения | Keithley 2450 или аналог | Keithley, США или аналог | шт. | 1
|  |  |  | Система исследования фотовольтаических характеристик солнечных батарей, Эффективная испытательная зона 2.0 м ×2.0 м Класс ИСИ: AAA Ионная лампа Мощность освещения: от 800 до 1100 Вт/м2, регулируемая освещенность Испытания при низкой освещенности 200 Вт/м2 Испытательный цикл измерения IV характеристик - ≤100 сек. Воздушное охлаждение |  | Q-Lab, США или аналог | шт. | 1
|  |  |  | Камера ускоренного старения, QUV и Q-SUN системы Режим работы 24/7 | XL-1000 | AI SI LI TEST EQUIPMENT, Китай или аналог | шт. | 1
|  |  |  | Климатическая специализированная испытательная камера (солнце, вода, температура), Освещенность: от до 1120Вт/м2 Спектр: от 280 нм до 3000 нм Температура : от -40°C до +180°C Относительная влажность : до 95% Размер камеры: макс 1100мм x 1100мм x 1100мм (WxHxD) | Q-SUN Xe-1-SC или аналог | Q-Lab, США или аналог | шт. | 1
|  |  |  | Лазерная сканирующая система отображения дефектов, Длина волны: 405±1 нм (возможно увеличение до 4 длин - 650±1 нм, 850±1 нм , 980±1 нм), Pmax. 200 mВт, стабильность <2% (в течение 4 часов) Лучевая мода TEM00 Min. размер пятна: <40 um Площадь сканирования: ≧16 см x 16 см Разрешение: ≦40 um Диапазон токов:1 uA to 10 mA Пространственное разрешение:40 микрон Функции переключения длины волны возбуждения и мощности 2D анализ профиля |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Скретч-тестер, Максимальная нагрузка царапания:500Н Ход:210мм Скорость испытания:50-500мм/мин Скорость шелушения:50±5 мм/мин Максимальное усилие шелушения:≥200N |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Тестер, солнечных панелей на влагу, солевой туман, Размер ванны на влагу:2100*1000*250мм(W*D*H) Выходное напряжение max 0-500V (перестраиваемое) Максимальный ток утечки:5mA Размер ванны на солевой туман: 600*450*400(мм) Режим распыления: Непрерывный/периодический вариант Равномерность температуры:±2℃ Осаждение тумана: 1~2 мл/80с㎡ | Q-FOG CRH или аналог | Q-Lab, США или аналог | шт. | 1
|  |  |  | Инверторы, 30/100/500/1000/3000 Вт | Delta или аналог | Delta, Китай или аналог | шт. | 5
|  |  |  | MPPT-контроллеры, 12/24/48/96 В | Delta или аналог | Delta, Китай или аналог | шт. | 10
|  |  |  | Аккумуляторные батареи 12В, свинцово-кислотные, различной емкости 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Ач | Delta или аналог | Delta, Китай или аналог | шт. | 10
|  |  |  | Аккумуляторные батареи 12В, гелевые, различной емкости 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Ач | Delta или аналог | Delta, Китай или аналог | шт. | 10
|  |  |  | Сварочный аппарат, Тип сварки: MIG/MAG/MMA (полуавт./дуговая) Макс. сварочный ток: 200 А Электроды: 1,6-5 мм ПВ-фактор: 60% | Зубр или аналог | Зубр, Россия или аналог | шт. | 1
|  |  |  | Сверлильный станок, Мощность (Вт):750 Напряжение:380 В Частота вращения шпинделя:150-2150 об/мин Число скоростей:плавная регулировка Размер рабочего стола:290х290 мм Max диаметр сверла:16 мм | Proma или аналог | Proma, Чехия или аналог | шт. | 1
|  |  |  | Выскопроизводительный ПК, оперативная памать 24 Гб, видеокарта 16 Гб, SSD-накопитель 1 Тб, процессор 8-ядерный |  |  | шт. | 4
|  |  | Лаборатория по исследованию условий передачи электроэнергии в Арктической зоне | ПК Intel Core i5-10400F, 6x2.9 ГГц, 16 ГБ DDR4, Radeon RX 580, SSD 512 ГБ, Windows 10 Home Single Language | DEXP Mars E319 или аналог | DEXP или аналог | шт. | 6
|  |  |  | Сервер DELL PowerEdge R730XD 12LFF | DELL PowerEdge R730XD 12LFF или аналог | DELL или аналог | шт. | 1
|  |  |  | 8 ТБ Жесткий диск HDD 3.5" | WD Purple Surveillance или аналог | Western Digital или аналог | шт. | 6
|  |  |  | Лабораторные источники тока/напряжения | OMICRON CMC 356 | OMICRON, Австрия | шт. | 1
|  |  |  | Лабораторные источники тока/напряжения | RETOM 71 | НПП «Динамика», Россия | шт. | 2
|  |  |  | MSO2204-S, Осциллограф цифровой, 4 канала x 200МГц + Генератор сигналов | MSO2204-S или аналог | Uni Trend Group (UNI-T), Китай, или аналог | шт. | 4
|  |  |  | Коммутаторы для обеспечения изолированной локальной сети Ethernet Switch 4000 с RJ45 и оптоволоконными портами | Switch 4000 или аналог | Phoenix Contact, Германия, или аналог | шт. | 5
|  |  |  | Преобразователь AC-DC силовой 380В (выпрямительная установка), выходное напряжение 110 или 220В, мощность не менее 10кВт | ГОРН-КМ или аналог | Лаборатория силовых источников, Россия, или аналог | шт. | 1
|  |  |  | Цифровое КРУ 10 кВ (IEC 61850) | Цифровая КРУ «Волга» 10 кВ | ИЦ Энергосервис,ПО Элтехника, Россия | шт. | 1
|  |  |  | Шкаф РЗА 110 кВ | Цифровая централизованная РЗА ПС 110-220 кВ (схема 4Н, 5Н, 5АН) или аналог | ООО «Релематика», Россия, или аналог | шт. | 1
|  |  |  | Шкаф устройства сбора данных | ЭНТМ-1.4 | ИЦ Энергосервис, Россия | шт. | 2
|  |  |  | Шкаф системы мониторинга переходных режимов | ЭНТМ-2.4 | ИЦ Энергосервис, Россия | шт. | 1
|  |  |  | Шкафы системы обеспечения единого времени | ЭНТМ-2.5 | ИЦ Энергосервис, Россия | шт. | 1
|  |  |  | ИБП 3000ВА или более | DEXP CEE-E LCD или аналог | DEXP или аналог | шт. | 7
|  |  | Лаборатория по исследованию электротехнических проводниковых и диэлектрических материалов в условиях Арктики | Криогенная морозильная камера | DW-ZW128 | MELING BIOMEDICAL, Китай | шт. | 1
|  |  |  | MSO2204-S, Осциллограф цифровой, 4 канала x 200МГц + Генератор сигналов | MSO2204-S или аналог | Uni Trend Group (UNI-T), Китай, или аналог | шт. | 4
|  |  |  | ПК Intel Core i5-10400F, 6x2.9 ГГц, 16 ГБ DDR4, Radeon RX 580, SSD 512 ГБ, Windows 10 Home Single Language | DEXP Mars E319 или аналог | DEXP или аналог | шт. | 6
|  |  |  | ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СПЕКТРОМЕТР BDS50 | Novocontrol BDS50 | Novocontrol, Германия | шт. | 1 | Анализатор импеданса с высоким разрешением и функцией смещения по постоянному напряжению/току ALPHA-AТ. Радиочастотный анализатор импеданса с функцией смещения по постоянному току Е4991А. Активная ячейка с двумя электродами для измерения импеданса и тестовым интерфейсом для анализатора импеданса. Ячейка для измерения импеданса с радиочастотным анализатором импеданса. Криосистема. Ячейки для измерения импеданса различных веществ.
|  |  |  | Измеритель теплопроводности | ИТП-МГ4 "300" | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР", Россия | шт. | 1
|  |  |  | ИБП 3000ВА или более | DEXP CEE-E LCD или аналог | DEXP или аналог | шт. | 7
|  |  |  | Шкаф вытяжной, две мойки, смеситель 1520х750х2190 мм Нержавеющая сталь | Экология | ЭКОпроект | шт. | 1
|  |  | Лаборатория теплофизики новых материалов для Арктики | система термофизического анализа Flashline 5000 с двумя модулями EM-200 и EM-1600 и источником лазерного импульса DLF-2, вакуумным насосом, сосудом Дьюара и баллонами с инертым газом. Габариты (ШхГхВ): 2300x2300x1600 мм. Э: 220 и 380 В, 6 кВт | Flashline 5000 | TA Instruments, США | шт. | 1
|  |  |  | прибор для измерения теплопроводности Captec Cond meas с градиентными датчиками теплового потока. Габариты (ШхГхВ): 500x500x300 мм. Э: 220 В, 3 кВт | Captec Cond meas | Captec, Франция | шт. | 1
|  |  |  | измеритель теплопроводности при стационарном режиме. Габариты (ШхГхВ): 500x500x500 мм. Э: 220 В, 3 кВт | ПИТ-2 | ООО «ИзТех», Россия | шт. | 1
|  |  |  | измеритель теплоемкости. Габариты (ШхГхВ): 210х 210 х125 мм. Э: 220 В, 1 кВт | КИТТ НАНОКОМПОЗИТ 50 | НПК Научприбор, Россия | шт. | 1
|  |  |  | устройство для подготовки проб и изготовления картриджей для образцов. Габариты (ШхГхВ): 210х 210 х125 мм. Э: 220 В, 1 кВт | FD 150/E | Proxxon, Германия | шт. | 1
|  |  |  | пресс лабораторный гидравлический. Габариты (ШхГхВ): 225х185 х440 мм. 33 кг | ПЛГ-25 | ООО «ЛабТулс», Россия | шт. | 1
|  |  |  | устройство автоматизированного сбора данных с модулями ввода/вывода | National Instrument (cRIO 9025) | NI, США | шт. | 3
|  |  |  | ПК | MSI MAG Infinite S3 13TC-655XRU или аналог | MSI, Тайвань или аналог | шт. | 3
|  |  | Лаборатория аэродинамических исследований | Аэродинамическая труба, габаритные размеры: 5000х2000х3000 мм | - | - | шт. | 1
|  |  |  | Система панорамной диагностики газожидкостных потоков ПОЛИС 2D-200 в составе: - Система регистрации (видеокамера); - Объективы с разным фокусным расстоянием – 2 шт. - Полосовый фильтр – 1 шт. - Пороговый фильтр – 1 шт. - Лазерная система – 1 шт. - Объектив для формирования лазерного ножа – 1 шт. - Блок синхронизации работы видеокамеры и лазера – 1 шт. - Комплект соединительных кабелей для аппаратуры – 1 шт. - Защитные очки – 1 шт. - Управляющий компьютер – 1 шт. - Специализированное программное обеспечение – 1 шт. | ПОЛИС 2D-200 |  | шт. | 1
|  |  |  | Термоанемометрическая система ТПС-22-8 | ТПС-22-8 | группа компаний Научное оборудование или аналог | шт. | 1
|  |  |  | Вентилятор с частотным преобразователем | ВР 86-77 или аналог | Elektror или аналог | шт. | 1
|  |  |  | Персональный компьютер не менее 12 вычислительных ядер, не менее 128 Гб ОЗУ, Видеокарта c не менее 12 ГБ памяти (позволяющая подключить 2 монитора), SSD не менее 2000Гб. 2 монитора не менее 24 дюйма. | HP или аналог | HP или аналог | шт. | 3
| САФУ имени М.В. Ломоносова | Научно-исследовательский центр по проблемам строительства в Арктической зоне РФ | Лаборатория геоэкологии и гидрогеологии | Габариты 600x600x1000мм (ШxГxВ), 3 КВт, 120кг | Прибор автоматизированный автоматизированный ГТ 1.3.8 для проведения фильтрационных испытаний (диспперсные грунты) |  | шт. | 5
|  |  |  | 590 х 590 х 770 мм (В х Ш х Г), 98 кг, 220 В, 50 Гц, 450 Вт | Универсальный рентгеновский спектрометр Clever С-31 |  | шт. | 1
|  |  | Лаборатория по изучению мерзлых грунтов и материалов, эксплуатирующихся в условиях циклического промерзания-оттаивания | Габариты 750x750x900мм (ШxГxВ), 6 КВт, 120кг | Лабораторный комплекс TEMPERATURE CONTROLLED / NORMAL TRIAXIAL TESTING SYSTEM для проведения трехосных испытаний мерзлых, промерзающих и оттаивающих грунтов или эквивалент |  | шт. | 5
|  |  |  | Габариты 750x750x900мм (ШxГxВ), 6 КВт, 120кг | Лабораторный комплекс THERMAL CONSOLIDATION (THM) TESTING SYSTEM для проведения консолидационных испытаний мерзлых, промерзающих и оттаивающих грунтов или эквивалент |  | шт. | 5
|  |  |  | Габариты 750x750x900мм (ШxГxВ), 6 КВт, 120кг | Лабораторный комплекс TEMPERATURE CONTROLLED DIRECT AND SIMPLE SHEAR SYSTEM (DSS) для проведения испытания на срез мерзлых, промерзающих и оттаивающих грунтов или эквивалент |  | шт. | 5
|  |  | Лаборатория опытного приборостроения | Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм) 2750х2350х3000, Вес (нетто/брутто) (кг) 5500, 380В | Фрезерный станок HALKAN серии HV500A |  | шт. | 1
|  |  |  | Вес 2000 кг, Длина, мм 2050, Ширина, мм 1400, Высота, мм, 1620 | Токарный станок с ЧПУ CKE6180Z /1500 |  | шт. | 1
|  |  |  | Вес 550 кг, Мощность двигателя 3,0 кВт, Габариты 900x900x1100мм (ШxГxВ) | Сверлильный станок с ЧПУ Alzmetall AC 32 TURRET |  | шт. | 1
|  |  |  | Длина: 2300 мм, Ширина: 2400 мм, Высота: 2300 мм Вес: около 4500 кг, 5кВт | Шлифовально-заточной центр Beiping T6 |  | шт. | 1
|  |  |  | Вес станка, кг 4000 Габариты (ДхШхВ), мм 2250х1800х2500, 5кВт | Точильный станок TE-5 CNC |  | шт. | 1
|  |  | Лаборатория cистемного анализа в строительном материаловедении | Масса, кг, не более 500,Габаритные размеры в упаковке, ДхГхВ, мм 1200х800х1700, Параметры питания 220В/50Гц | Пресс ПГМ-2000МГ4 |  | шт. | 1
|  |  | Лаборатория управления физико-химическими процессами на границе раздела фаз и техногенного метасоматоза | Электропитание должно соответствовать следующим требованиям ГОСТ 13109-97 с параметрами: 380±20 В, 3-фазное, 50±0,5 Гц; Габариты прибора, мм (ШхВхГ) 1360(1700)х1020х850 | Климатическая камера МАС |  | шт. | 1
|  |  |  | Габариты рабочей камеры (Ш*Г*В) 500х500х500 мм., Вес ~130 кг, Напряжение, мощность ~9 кВт, 220 В. | Печь электрическую промышленную "ПМВ-12500п" |  | шт. | 1
|  |  | Лаборатория испытания строительных конструкций зданий и сооружений | Мощность электродвигателя, кВт 3.7, Габаритные размеры, мм 820x1375x1855, 250кг | Климатическая камера тепла-холода Climats 2214Т 2 шт. |  | шт. | 2
|  |  |  | габаритные размеры (В×Ш×Г), мм 1490×2330×2015, максимальная потребляемая мощность, кВт 15,1, масса камеры, кг 1000 | Камера для испытания бетонов REOCAM TCH-1000-Ct |  | шт. | 1
|  |  |  | габаритные размеры (В×Ш×Г), мм 1490×2330×2015, максимальная потребляемая мощность, кВт 15,1, масса камеры, кг 1000 | Камера для определения теплопроводности ограждающих конструкций REOCAM TC-1500-Ct |  | шт. | 1
|  |  |  | Габариты: 1220x700x1360 мм Масса: 125 кг | Установка для резки образцов бетона C349 |  | шт. | 1
|  |  |  | Масса рамы.~ 2600 кг, Высота помещения.не менее 4050 мм | Испытательная машина на изгиб металлов в холодном состоянии matest |  | шт. | 1
|  |  |  | Габариты: 440x560x500 мм Электропитание: 230В 1ф 50/60Гц 3,7кВт Масса: 60 кг | Муфельная печь A024 (MATEST) |  | шт. | 1
|  |  |  | Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ, мм): 2230х1340х1070, брутто 3200 кг 1800х900х1460, брутто 730 кг, Масса нетто , не более, кг 3500 | Комплекс из прессов ИП-2000М-авто и ИП-100М-авто |  | шт. | 1
|  |  |  | Габариты станка 3050х1900х2000 мм Питание, В220 v / 380v 50hz Вес, кг1500 | Фрезерный станок с ЧПУ Wattsan M3 1325 |  | шт. | 1
|  |  |  | Габариты ВхШхГ, мм 1582х756х707 Масса, кг 110 | Универсальная электромеханическая машина Instron-5966, 10 кН (1 т) США, 2014 |  | шт. | 1
|  |  |  | Габариты ВхШхГ, мм 1582х756х707 Масса, кг 110 | Универсальная электромеханическая машина Instron-5982, 100 кН (10 т) США, 2014 |  | шт. | 1
|  |  |  | Габариты ВхШхГ, мм 1582х756х707 Масса, кг 110 | Универсальная электромеханическая машина Instron-5989, 600 кН (60 т) США, 2014 |  | шт. | 1
|  |  |  | Вес станка, кг 1000 Габариты (ДхШхВ), мм 2250х1800х2500, 5кВт | Серво-гидравлическая испытательная система UT 25 кН (2,5 т). Статика, динамика |  | шт. | 1
|  |  |  | Вес станка, кг 1000 Габариты (ДхШхВ), мм 2250х1800х2500, 5кВт | Серво-гидравлическая испытательная система UTM 100 кН (10 т). Статика, динамика Индия, 2014 |  | шт. | 1
|  |  |  | Вес станка, кг 1000 Габариты (ДхШхВ), мм 2250х1800х2500, 5кВт | Серво-гидравлическая испытательная система Magnum 2000 кН (200 т). Статика, динамика Индия, 2014 |  | шт. | 1
|  |  |  | Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм) 2750х2350х3000, Вес (нетто/брутто) (кг) 5500, 380В | Станок фрезерный с наклоняемым шпинделем WoodTec FS 150 A |  | шт. | 1
|  |  |  | Длина, мм 2482 Ширина, мм 810 Высота, мм 1050 Вес, кг 450, Мощность эл./двигателя, кВт 4 | Станок рейсмусовый WoodTec SR 600 W ECO |  | шт. | 1
|  |  |  | Длина, мм 2482 Ширина, мм 810 Высота, мм 1050 Вес, кг 450, Мощность эл./двигателя, кВт 4 | Станок фуговальный WoodTec F 400 W ECO |  | шт. | 1
|  |  |  | Габаритный размер (Д × Ш × В) 2400 × 3200 × 1100 мм Масса нетто 141,5 кг | Станок круглопильный BELMASH TS-250ST1600 |  | шт. | 1
|  |  |  | Вес, кг 127.5 Размер 1100*510*1000 | Сварочный источник METEOR MIG/MAG MIG 500 Pulse ЦУС11972 |  | шт. | 1
|  |  | Лаборатория «Контроля качества материалов, технологий и организации дорожного строительства» | Мощность 2,1 кВт (3,1 кВт с подогревом вальцов и стола) Габариты (Д*Ш*В) 2200*1030*1880 мм (2410 мм с открытым кожухом) Масса 1300 кг | Установка на колееобразование MATEST B039N |  | шт. | 1
|  |  |  | Мощность 2,1 кВт (3,1 кВт с подогревом вальцов и стола) Габариты (Д*Ш*В) 2200*1030*1880 мм (2410 мм с открытым кожухом) Масса 1300 кг | Установка для определения колееобразования по ГОСТ Р 58406.3 ( MATEST B038AM) |  | шт. | 1
|  |  |  | Габаритные размеры ВхШхГ, мм, не менее 1400х800х500, масса 450 кг | Климатическая или морозильная камера с возможностью поддержания температуры -20оС |  | шт. | 1
|  |  |  | Электропитание: 230 В 50 Гц Размеры: 1400x750x1500 мм. Вес: 240 кг. | MATEST B003-01 |  | шт. | 1
|  |  |  | Габ. внешние (ш/д/в) 600 х 775 х 1000 мм Вес (кг) 120 | Анализатор асфальтобитумной смеси АВА 7/35 |  | шт. | 1
|  |  |  | Приблизительные габариты 1005 х 820 х 950 мм Приблизительный вес 350 кг Мощность 740 Вт | Установка Лос-Анжелес |  | шт. | 1
| САФУ имени М.В. Ломоносова | Центр инженерных разработок и импортозамещения | Лаборатория аддитивных технологий | Установка селективного лазерного сплавления для реализации технологии селективного лазерного сплавления | EOS M 290 | EOS GmbH, Германия |  | 1 | габариты 3000Х4000Х3500
|  |  |  | 3D сканер стационарный | RangeVision PRO | RangeVision PRO, Россия | шт. | 1
|  |  |  | 3D сканер | Shining 3D OptimScan 5M | Shining 3D, Китай | шт. | 1
|  |  |  | Установка плазменного выращивания габариты | Hypertherm Powermax | Hypertherm, США | шт. | 1 | 3000Х4000Х3500
|  |  |  | Винтовой компрессор | HRS-9521000VSD | Harrison | шт. | 1 | 2700х1550х1800, вес: 2400 кг.
|  |  |  | Гидросепоратор | 500FG | Parker Racor, США | шт. | 1 | Габариты:1500х1500
|  |  |  | Лабораторный стенд лазерно-дуговой сварки | TruLaser Weld 5000 | Trumpf, Германия | шт. | 1 | габариты: 5000х8000
|  |  |  | Металлографический низкосростной прецизионный станок для бездеформационного точного резания металлов, керамик, электронных компонентов, кристаллов, биоматериалов, минералов с применением алмазных дисков | TEK-CUT 5000A | ООО "ЛАБОРТЕК", Москва | шт. | 1 | габариты: 1000х1035х1200 мм
|  |  |  | Автоматический шлифовально-полировальный станок | TEK-POL 3S |  | шт. | 1 | 758 х 785 х 687 мм
|  |  |  | Автоматический шлифовально-полировальный станок | TEK-POL 2S |  | шт. | 1 | 758 х 785 х 687 мм
|  |  |  | Гидравлическая универсальная испытательная машина с компьютерным управлением | TIME WAW-600C |  | шт. | 1 | 1180x750x2633 мм
|  |  |  | Инвертированный микроскоп | MICROTEK-IM2 |  | шт. | 1
|  |  |  | Металлографический пресс с двумя пресс-формами | TEK-PRESS 5S | TEKTEST | шт. | 1
|  |  |  | Шлифовально-полировальная машина | QPOL XL | QATM GmbH, Германия | шт. | 1 | 860Х1055Х1600
|  |  |  | Шлифовально-полировальная машина saphir 560 | SAPHIR 560 | ATM GmbH, Германия | шт. | 1
|  |  |  | Автоматическая шлифовально-полировальная машина | QPOL 300 BOT | ATM GmbH, Германия | шт. | 1 | 2700Х950Х1750
|  |  |  | Микроскоп отсчётный по бринеллю с автоматической измерительной системой | QMOBILE |  | шт. | 1
|  |  |  | Измерение твердости на коленвалах, вкл. Фланцыпозволяет измерять твердость в труднодоступных местах | Equotip Leeb Hardness Tester | Proceq | шт. | 1 | 3100Х1150Х2300
|  |  |  | Портал для измерения твердости по роквеллуразработан для крупногабаритных и тяжелых образцов | HR-500 | TIME Group Inc. | шт. | 1 | 1183Х1189Х1314
|  |  |  | Криоэлектронный микроскоп | ThermoFisher Talos Arctica | Thermo Fisher Scientific | шт. | 1
|  |  |  | Твердомер универсальный стационарный | UH750/3000 |  | шт. | 1
|  |  |  | Испытательные машины на растяжение серии | FastTrack 8850 | Instron | шт. | 1
|  |  |  | Сервогидравлическая машина | KN 2240 | Instron | шт. | 1
|  |  | Лаборатория обрабатывающего оборудования с ЧПУ | Фрезерный обрабатывающий центр IRONMAC IMU-5X 800 EVO | IRONMAC IMU-5X 800 EVO | IronMac | шт. | 1 | габариты 4800Х3900Х3500 масса 17000 кг.
|  |  |  | Портальные фрезерные центры SKY MASTER VM-3018A или аналог | VM-3018A | SKY MASTER | шт. | 1 | габариты 8950Х5535Х4500 масса 26000 кг.
|  |  |  | Автоматизированные комплексы лазерной резки YAWEI SMD HLS или аналог | SMD HLS | YAWEI | шт. | 1 | 16500Х5000Х2200 масса 16000 кг.
|  |  |  | Горизонтальные обрабатывающие центры KMT KHL или аналог | SPECTR MHM-1000 | KMT | шт. | 1 | габариты 7500Х5000Х4700 масса 27000 кг.
|  |  |  | Фрезерный обрабатывающий центр | IMC-5X | IRONMAC | шт. | 1 | 10000Х7700Х6350 масса 85000кг.
|  |  |  | Плоскошлифовальный станок Spitzen SSG-40100NCAC или аналог | SSG-40100NCAC | Spitzen | шт. | 1 | габариты 4450Х2020Х2400 масса 4000кг.
|  |  |  | Фрезерный обрабатывающий центр IRONMAC IMU-5XP 2518 или аналог | IMU-5XP 2518 | IRONMAC | шт. | 1 | габариты 7950Х5360Х5600 масса 45000 кг.
|  |  |  | Круглошлифовальные станки Spitzen SOG-32 или аналог | SOG-32 | Spitzen | шт. | 1 | габариты 6365Х1650Х1730 масса 5000 кг.
|  |  |  | Токарные центры SKM NL 6000 или аналог | NL 6000 | SKM | шт. | 1 | габариты 7043Х2382Х2380 масса 19800
|  |  |  | Оптоволоконная установка лазерного раскроя KMT L5 или аналог | L5 | KMT | шт. | 1 | габариты 4950Х2280Х2200 масса 7000 кг.
|  |  |  | Токарные центры SKM NL 4000/5000 или аналог | NL 4000/5000 | SKM | шт. | 1 | габариты 6885Х2340Х2895 масса 17800
|  |  | Лаборатория цифрового проектирования | Персональный компьютер не менее 12 вычислительных ядер, не менее 128 Гб ОЗУ, Видеокарта c не менее 12 ГБ памяти (позволяющая подключить 2 монитора), SSD не менее 2000Гб. 2 монитора не менее 24 дюйма. | HP или аналог | HP или аналог | шт. | 20
|  |  |  | Вычислительный сервер | HP или аналог | HP или аналог | шт. | 1
|  |  | Лаборатория технологических измерений | Стенд для измерения твердости с помощью дюрометров | 659210 (арктикул: 78602) | Wikselen | шт. | 1
|  |  |  | Рентгенфлуоресцентный анализатор состава металла | ANK PROSPECTOR 3 | ООО "СИНТЕЗ НПФ" | шт. | 1
|  |  |  | Спектрометр для анализа металлов и сплавов | СПАС-02 | СЗПК "Актив" | шт. | 1
|  |  |  | Спектрометр | Agilent 8453 UV-Visible Spectrophotometer | Agilent Technologies | шт. | 1
|  |  |  | Оптико-эмиссионный спектрометр | ДФС-100Н. | ООО "НПФ "ФТИМП" | шт. | 1
|  |  |  | Стационарный твердомер | Anton Paar DMA™ 5000 M | Anton Paar | шт. | 1
|  |  |  | Твердомер | ИТР- 15/150-АМ | ООО "Метротест", г.Нефтекамск | шт. | 1
|  |  |  | твердомер комбинированный: динамический, ультразвуковой и статический по Rockwell | Equotip 550 Leeb/Portable Rockwell | Proceq | шт. | 2
|  |  |  | Твердомер универсальный | Vogel | Vogel Germany | шт. | 1
|  |  |  | Твердомер цифровой со встроенным бойком | Vogel | Vogel Germany | шт. | 1
|  |  |  | Дюрометр индикаторный по Шор шкале А | Vogel | Vogel Germany | шт. | 1
|  |  |  | Дюрометр индикаторный по Шор шкале D | Vogel | Vogel Germany | шт. | 1
|  |  |  | Персональный компьютер | HP или аналог | HP или аналог | шт. | 5

## Оборудование СГМУ Арктический р
Корпус | ВУЗ | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МАРКА | ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ЕД. ИЗМ. | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ
2 | СГМУ | Зона лабораторных занятий | лаборатория искусственного интеллекта в медицине | Рабочая станция Платформа Mini Tower mATX, без БП - 1 Блок питания 600W ActivePFC - 1 Система жидкостного охлаждения процессора 2 х120мм - 1 Процессор 10-ядерный Intel Core i5-13400 2.5-4.6GHz,20M, S1700 - 1 Системная плата/чипсет B760M LGA1700 4 x DDR4 - 1 Оперативная память 32GB (2x16GB) DDR5 5200MHz non-ECC PC5-41600 - 2 Видеокарта Nvidia T600 4GB GDDR6 640 CUDA cores 4 x miniDP - 1 SSD NVMe M.2 512GB SSD M.2 NVMe - 1 HDD SATA HDD 2TB 64MB Cache 7200 об/мин SATA 3.5 Desktop - 1 | FORSITE 350D |  | шт | 15 | http://forsite-company.ru/configurator/99440/
2 | СГМУ | Зона лабораторных занятий | лаборатория искусственного интеллекта в медицине | Монитор 27" разрешение 2560×1440 2K , IPS, 144 Гц, 600 кд/м2, вход HDMI x 2, вход DisplayPort, покрытие экрана антибликовое, матовое, встроенные колонки, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте | Dell |  | шт | 15
2 | СГМУ | Зона лабораторных занятий | лаборатория искусственного интеллекта в медицине | Клавиатура для настольного компьютера интерфейс подключения USB: тип клавиатуры механическая: подсветка клавиш, цвет черный, тип механических, переключателей Blue, длина кабеля 1.8 м общее количество клавиш 104. Мышь Razer Deathadder V2 X HyperSpeed | Logitech |  | шт | 15
2 | СГМУ | Зона лабораторных занятий | лаборатория искусственного интеллекта в медицине | МФУ лазерное цвеное. A4, USB/Ethernet/Wi-Fi (C315V_DNI) Код производителя: C315V_DNI. Количество цветов: 4. объем: 178624 КУБ. СМ. вес брутто: 25 КГ. вес нетто товара: 31 КГ. Цвет корпуса: белый/черный. Гарантийный срок: 36 МЕС. Объем памяти: 2 ГБ. Тип печати: цветная. Максимальная нагрузка: 80000 страниц/МЕ. Автоматическая двусторонняя печать: да. Функция факса: да. Картридж в комплекте: стартовый. Интерфейс Wi-Fi: да. Интерфейс Ethernet (RJ-45): да. Поддержка AirPrint: да. Максимальный формат: А4. Телефонная трубка: Нет. Интерфейс USB: Да. Кабель USB в комплекте: Нет. Максимальное разрешение печати: 1200x1200 точек на Д. Устройство подачи оригиналов: автоподатчик двусторонний. Типы печатных материалов: Тонкая, плотная, цветная, глянцевая бумага, наклейки, конверты, листы с печатью. Плотность бумаги (диапазон): 60-216 Г/КВ. М. Кабель USB артикул: нет. Емкость дополнительного лотка подачи: 650 лист. Емкость выходного лотка: 150 лист. Потребляемая мощность во время печати: 530 ВТ. Потребляемая мощность в режиме ожидания: 26.2 ВТ. Максимальный уровень шума во время работы: 68 ДБ. Емкость лотка подачи: 250 лист. Разрешение сканера: 600х600 точек на Д. Максимальный размер сканирования (планшетный): 210x297 ММ. Максимальный размер сканирования (протяжной): 216x355 ММ. Скорость ч/б копирования (страниц/мин): 33. Заполнение гарантийного талона: Да. Скорость монохромной печати, страниц/мин: 33. Скорость цветной печати, страниц/мин: 33. Вес, кг: 27.1. Размер, мм: 588x442x462 | Xerox C315 Color MFP | или аналог | шт | 2
2 | СГМУ | Зона лабораторных занятий | лаборатория искусственного интеллекта в медицине | Интерактивная панель диагональ экрана 75" разрешение 3840x2160 широкоформатный да сенсорный экран да VGA, DisplayPort, HDMI, Line In, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth | iT Touch 75" или Senke SK-75GB | или аналог | шт | 1
2 | СГМУ | Зона лабораторных занятий | лаборатория искусственного интеллекта в медицине | стол компьютерный офисный с пропусками, кабель-каналом, подвесом сист. блока дуб галифакс/черный (глубина: 700 мм (70 см); длина: 2000 мм (120 см)) | Linda (тиа 2) | Zamm мебель | шт | 17
2 | СГМУ | Зона лабораторных занятий | лаборатория искусственного интеллекта в медицине | Стул компьютерный эргономичный обивка: искусственная кожа/текстиль, цвет: серый, ширина 44 см высота 85,5-99 см диаметр 65 см ширина сиденья 44 см высота сиденья 43,5-57 см глубина сиденья 44 см | Bloody GC-100 |  | шт | 17
2 | СГМУ | Зона лабораторных занятий | лаборатория искусственного интеллекта в медицине | Дока маркерная (от стены до стены) |  |  | шт | 3
2 | СГМУ | Зона лабораторных занятий | лаборатория искусственного интеллекта в медицине | Мобильная стойкадля интерактивных панелей (49" - 86"), с предельной нагрузкой до 200 кг. | Interwrite HY-680A | или аналог | шт | 1
2 | СГМУ | Зона лабораторных занятий | лаборатория искусственного интеллекта в медицине | (шкаф-купе) гардероб. На металлокаркасе 1200. B=600 (Ш:1200, Г:600, В:1902) Толщина ЛДСП Топ 22 мм., каркас и полки, нижнее отделение 16 мм. Цвет дуб |  |  |  | 1
2 | СГМУ |  | лаборатория искусственного интеллекта в медицине | Шкаф закрытый Габариты: Г(Ш): 450 мм Д: 900 мм В: 2070 мм Толщина ЛДСП Топ 22 мм., каркас и полки, нижнее отделение 16 мм. Цвет дуб |  |  |  | 3
2 | СГМУ |  | лаборатория искусственного интеллекта в медицине | Шкаф для бумаг Габариты: Г(Ш): 450 мм Д: 900 мм В: 2070 мм. Стелянные дверцы.Толщина ЛДСП Топ 22 мм., каркас и полки, нижнее отделение 16 мм цвет дуб Верхнее отделение - закрытая ниша с тонированным стеклом 4 мм., двумя навесными полками. Количество полок не мнее 3 |  |  |  | 3
2 | СГМУ | Зона учебных помещений | Учебный практикум лекционного типа | Стол офисный, цвет Дуб Аризона, цвет опор Дуб Тёмный Материал. Массив дерева. Толщина столешницы 25 мм. Количество мест 2 Габаритные размеры: ширина 196 см, глубина 80 см, высота 75 см. Офисный стол | OW.RS-2.1.8-Д-Аризона-Д-Тёмный | МебельСтиль |  | 12
2 | СГМУ |  |  | Интерактивная панель диагональ экрана 75" разрешение 3840x2160 широкоформатный да, сенсорный экран да VGA, DisplayPort, HDMI, Line In, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth | iT Touch 75" или Senke SK-75GB | или аналог | шт | 1
2 | СГМУ |  |  | Дока маркерная (от стены до стены) |  |  | шт | 3
2 | СГМУ |  |  | Мобильная стойкадля интерактивных панелей (49" - 86"), с предельной нагрузкой до 200 кг. | Interwrite HY-680A | или аналог | шт | 1
2 | СГМУ |  |  | Кресло Габаритные размеры: ширина 58 см, глубина 56 см, высота 99 см. цвет Сетка (черный), обивка Ткань серии TW/Сетчатый акрил | TW-01 | МебельСтиль |  | 27
2 | СГМУ
2 | СГМУ
2 | СГМУ | Зона административно-служебная | Кабинет директора центра | Рабочая станция FULL TOWER, E-ATX, 9 x 2.5", 9 x 3.5" - 1 Блок питания 2000W ActivePFC модульный - 1 Система жидкостного охлаждения процессора 2 х140мм - 2 Процессор 32-ядерный AMD EPYC 75F3 2.95-4.0GHz, 256M, TDP 280W - 2 Оперативная память 64GB DDR4 3200Mhz ECC REG PC4-25600 16 Видеокарта Nvidia RTX A6000 48GB GDDR6 10752 CUDA cores 4xDP - 1 Встроенный Raid-контроллер RAID SAS/SATA PCIE 8P 12GB/S 1GB 9361-8i LSI (0,1,5,6,10,50,60) - 1 Батарейка RAID-контроллера - LSI флэш модуль BBU LSICVM02 для 9361 - 1 SSD NVMe M.2 2TB SSD M.2 NVMe - 1 SSD SATA 960GB Intel S4510 Series Servers SSD SATA 3.0 2.5" (R:560MB/s;W:510MB/s) - 2 HDD SATA - HDD 10TB 256MB Cache 7200 об/мин SATA 3.5 Server - 4 Встроенный сетевой контроллер 2 x 10 Gigabit Ethernet LAN ports - 1 Контроллер удаленного управления IPMI 2.0 with KVM and Dedicated LAN - 1 | FORSITE 1000D |  | шт | 1
2 | СГМУ | Зона административно-служебная | Кабинет директора центра | МФУ лазерное цвеное. A4, USB/Ethernet/Wi-Fi (C315V_DNI) Код производителя: C315V_DNI. Количество цветов: 4. объем: 178624 КУБ. СМ. вес брутто: 25 КГ. вес нетто товара: 31 КГ. Цвет корпуса: белый/черный. Гарантийный срок: 36 МЕС. Объем памяти: 2 ГБ. Тип печати: цветная. Максимальная нагрузка: 80000 страниц/МЕ. Автоматическая двусторонняя печать: да. Функция факса: да. Картридж в комплекте: стартовый. Интерфейс Wi-Fi: да. Интерфейс Ethernet (RJ-45): да. Поддержка AirPrint: да. Максимальный формат: А4. Телефонная трубка: Нет. Интерфейс USB: Да. Кабель USB в комплекте: Нет. Максимальное разрешение печати: 1200x1200 точек на Д. Устройство подачи оригиналов: автоподатчик двусторонний. Типы печатных материалов: Тонкая, плотная, цветная, глянцевая бумага, наклейки, конверты, листы с печатью. Плотность бумаги (диапазон): 60-216 Г/КВ. М. Кабель USB артикул: нет. Емкость дополнительного лотка подачи: 650 лист. Емкость выходного лотка: 150 лист. Потребляемая мощность во время печати: 530 ВТ. Потребляемая мощность в режиме ожидания: 26.2 ВТ. Максимальный уровень шума во время работы: 68 ДБ. Емкость лотка подачи: 250 лист. Разрешение сканера: 600х600 точек на Д. Максимальный размер сканирования (планшетный): 210x297 ММ. Максимальный размер сканирования (протяжной): 216x355 ММ. Скорость ч/б копирования (страниц/мин): 33. Заполнение гарантийного талона: Да. Скорость монохромной печати, страниц/мин: 33. Скорость цветной печати, страниц/мин: 33. Вес, кг: 27.1. Размер, мм: 588x442x462 | Xerox C315 Color MFP | или аналог | шт | 1
2 | СГМУ | Зона административно-служебная | Кабинет директора центра | Стол письменный Толщина столешницы 48 мм. Габаритные размеры: ширина 210 см, глубина 90 см, высота 76 см. Цвет светлый дуб. | Pointex | МебельСтиль
2 | СГМУ | Зона административно-служебная | Кабинет директора центра | Тумба подкатная Габаритные размеры: ширина 43 см, глубина 51 см, высота 66 см Толщина столешницы 48 мм. Цвет светлый дуб. | Pointex | МебельСтиль
|  | Зона административно-служебная | Кабинет директора центра | Брифинг-приставка Ширина, см 120 Глубина, см 80 Высота, см 71 Вес, кг 39.1 Объем, литры 0.102 Толщина столешницы, 48 мм Цвет светлый дуб Форма Прямой Покрытие Матовое Опоры ЛДСП-каркас Материал МДФ/ЛДСП | Pointex | МебельСтиль
|  | Зона административно-служебная | Кабинет директора центра | Монитор 27" разрешение 3840×2160 4K 16:9 , 163 PPI, IPS, 60 Гц, 600 кд/м2, вход HDMI x 2, вход DisplayPort, покрытие экрана антибликовое, матовое, встроенные колонки, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте | ASUS ROG PG27UQR
2 | СГМУ | Зона административно-служебная | Кабинет директора центра | Клавиатура для настольного компьютера интерфейс подключения USB: тип клавиатуры механическая: подсветка клавиш, цвет черный, тип механических, переключателей Blue, длина кабеля 1.8 м общее количество клавиш 104. Мышь Razer Deathadder V2 X HyperSpeed | Logitech
2 | СГМУ | Зона административно-служебная | отдел аналитики | Рабочая станция специалиста FULL TOWER, E-ATX, 9 x 2.5", 9 x 3.5" - 1 Блок питания 2000W ActivePFC модульный - 1 Система жидкостного охлаждения процессора 2 х140мм - 2 Процессор 32-ядерный AMD EPYC 75F3 2.95-4.0GHz, 256M, TDP 280W - 2 Оперативная память 64GB DDR4 3200Mhz ECC REG PC4-25600 - 16 Видеокарта Nvidia RTX A6000 48GB GDDR6 10752 CUDA cores 4xDP - 1 Встроенный Raid-контроллер RAID SAS/SATA PCIE 8P 12GB/S 1GB 9361-8i LSI (0,1,5,6,10,50,60) - 1 Батарейка RAID-контроллера - LSI флэш модуль BBU LSICVM02 для 9361 - 1 SSD NVMe M.2 2TB SSD M.2 NVMe - 1 SSD SATA 960GB Intel S4510 Series Servers SSD SATA 3.0 2.5" (R:560MB/s;W:510MB/s) - 2 HDD SATA - HDD 10TB 256MB Cache 7200 об/мин SATA 3.5 Server - 4 Встроенный сетевой контроллер 2 x 10 Gigabit Ethernet LAN ports - 1 Контроллер удаленного управления IPMI 2.0 with KVM and Dedicated LAN - 1 | FORSITE 1000D |  | шт | 6
|  |  |  | МФУ лазерное цвеное. A4, USB/Ethernet/Wi-Fi (C315V_DNI) Код производителя: C315V_DNI. Количество цветов: 4. объем: 178624 КУБ. СМ. вес брутто: 25 КГ. вес нетто товара: 31 КГ. Цвет корпуса: белый/черный. Гарантийный срок: 36 МЕС. Объем памяти: 2 ГБ. Тип печати: цветная. Максимальная нагрузка: 80000 страниц/МЕ. Автоматическая двусторонняя печать: да. Функция факса: да. Картридж в комплекте: стартовый. Интерфейс Wi-Fi: да. Интерфейс Ethernet (RJ-45): да. Поддержка AirPrint: да. Максимальный формат: А4. Телефонная трубка: Нет. Интерфейс USB: Да. Кабель USB в комплекте: Нет. Максимальное разрешение печати: 1200x1200 точек на Д. Устройство подачи оригиналов: автоподатчик двусторонний. Типы печатных материалов: Тонкая, плотная, цветная, глянцевая бумага, наклейки, конверты, листы с печатью. Плотность бумаги (диапазон): 60-216 Г/КВ. М. Кабель USB артикул: нет. Емкость дополнительного лотка подачи: 650 лист. Емкость выходного лотка: 150 лист. Потребляемая мощность во время печати: 530 ВТ. Потребляемая мощность в режиме ожидания: 26.2 ВТ. Максимальный уровень шума во время работы: 68 ДБ. Емкость лотка подачи: 250 лист. Разрешение сканера: 600х600 точек на Д. Максимальный размер сканирования (планшетный): 210x297 ММ. Максимальный размер сканирования (протяжной): 216x355 ММ. Скорость ч/б копирования (страниц/мин): 33. Заполнение гарантийного талона: Да. Скорость монохромной печати, страниц/мин: 33. Скорость цветной печати, страниц/мин: 33. Вес, кг: 27.1. Размер, мм: 588x442x462 | Xerox C315 Color MFP | или аналог | шт | 2
|  |  |  | Шкаф для одежды Ширина, см 120 Глубина, см 42 Высота, см 200 Вес, кг 43 Объем, литры 0.08 Внешний вид Форма Прямой Материал МДФ/ЛДСП толщина не менее 16 мм | Pointex | МебельСтиль | шт | 1
|  |  |  | Стол письменный -Тёмный, цвет Дуб Аттик, цвет опор Дуб Тёмный. Размеры Ширина, см 138 Глубина, см 80 Высота, см 75 Толщина столешницы, мм 25 Внешний вид Форма Прямой Покрытие Матовое Опоры Массив дерева Стиль современный/стильный/ в стиле лофт/дизайнерский/хай тек | OW.SP-3.8-Д-Аттик-Д | МебельСтиль | шт | 6
|  |  |  | Кресло офисное Габаритные размеры: ширина 66 см, глубина 69 см, высота 118 см. Вес, кг 19 Объем, литры 0,168 | 007 NEW H-051 black frame |  | шт | 10
|  |  |  | Монитор 27" разрешение 3840×2160 4K 16:9 , 163 PPI, IPS, 60 Гц, 600 кд/м2, вход HDMI x 2, вход DisplayPort, покрытие экрана антибликовое, матовое, встроенные колонки, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте | ASUS ROG PG27UQR |  | шт | 6
|  |  |  | Клавиатура для настольного компьютера интерфейс подключения USB: тип клавиатуры механическая: подсветка клавиш, цвет черный, тип механических, переключателей Blue, длина кабеля 1.8 м общее количество клавиш 104. Мышь Razer Deathadder V2 X HyperSpeed | Logitech |  | шт | 6
2 | СГМУ |  |  | Эргономичное офисное кресло-реклайнер | Falto Air Comfort-180 | Falto | шт | 6
2 | СГМУ | Зона научных работ | Преподавательская | Рабочая станция (компьютерный класс) Платформа Mini Tower mATX, без БП - 1 Блок питания 600W ActivePFC - 1 Система жидкостного охлаждения процессора 2 х120мм - 1 Процессор 10-ядерный Intel Core i5-13400 2.5-4.6GHz,20M, S1700 - 1 Системная плата/чипсет B760M LGA1700 4 x DDR4 - 1 Оперативная память 32GB (2x16GB) DDR5 5200MHz non-ECC PC5-41600 - 2 Видеокарта Nvidia T600 4GB GDDR6 640 CUDA cores 4 x miniDP - 1 SSD NVMe M.2 512GB SSD M.2 NVMe - 1 HDD SATA HDD 2TB 64MB Cache 7200 об/мин SATA 3.5 Desktop - 1 | FORSITE 350D |  |  | 4
2 | СГМУ | Зона научных работ
2 | СГМУ | Зона научных работ | Преподавательская | Монитор 27" 2K разрешение 2560x1440 , 144 Hz, IPS, вход HDMI x 2, вход DisplayPort, покрытие экрана антибликовое, матовое, встроенные колонки, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте | BenQ |  | шт | 4
2 | СГМУ | Зона научных работ | Преподавательская | Клавиатура для настольного компьютера интерфейс подключения USB: тип клавиатуры механическая: подсветка клавиш, цвет черный, тип механических, переключателей Blue, длина кабеля 1.8 м общее количество клавиш 104. Мышь Razer Deathadder V2 X HyperSpeed |  |  | шт | 4
2 | СГМУ |  |  | МФУ лазерное цвеное. A4, USB/Ethernet/Wi-Fi (C315V_DNI) Код производителя: C315V_DNI. Количество цветов: 4. объем: 178624 КУБ. СМ. вес брутто: 25 КГ. вес нетто товара: 31 КГ. Цвет корпуса: белый/черный. Гарантийный срок: 36 МЕС. Объем памяти: 2 ГБ. Тип печати: цветная. Максимальная нагрузка: 80000 страниц/МЕ. Автоматическая двусторонняя печать: да. Функция факса: да. Картридж в комплекте: стартовый. Интерфейс Wi-Fi: да. Интерфейс Ethernet (RJ-45): да. Поддержка AirPrint: да. Максимальный формат: А4. Телефонная трубка: Нет. Интерфейс USB: Да. Кабель USB в комплекте: Нет. Максимальное разрешение печати: 1200x1200 точек на Д. Устройство подачи оригиналов: автоподатчик двусторонний. Типы печатных материалов: Тонкая, плотная, цветная, глянцевая бумага, наклейки, конверты, листы с печатью. Плотность бумаги (диапазон): 60-216 Г/КВ. М. Кабель USB артикул: нет. Емкость дополнительного лотка подачи: 650 лист. Емкость выходного лотка: 150 лист. Потребляемая мощность во время печати: 530 ВТ. Потребляемая мощность в режиме ожидания: 26.2 ВТ. Максимальный уровень шума во время работы: 68 ДБ. Емкость лотка подачи: 250 лист. Разрешение сканера: 600х600 точек на Д. Максимальный размер сканирования (планшетный): 210x297 ММ. Максимальный размер сканирования (протяжной): 216x355 ММ. Скорость ч/б копирования (страниц/мин): 33. Заполнение гарантийного талона: Да. Скорость монохромной печати, страниц/мин: 33. Скорость цветной печати, страниц/мин: 33. Вес, кг: 27.1. Размер, мм: 588x442x462 | Xerox C315 Color MFP | или аналог | шт | 2
2 | СГМУ |  |  | Шкаф для одежды Ширина, см 120 Глубина, см 42 Высота, см 200 Вес, кг 43 Объем, литры 0.08 Внешний вид Форма Прямой Материал МДФ/ЛДСП толщина не менее 16 мм | Pointex | МебельСтиль
2 | СГМУ | Зона административно-служебная | Серверная | Платформа 4U, 2 x AMD EPYC 7003, 6 x 2.5" Gen4 NVMe/SATA, 2 x M.2, БП 4x3000W (8 x SXM4 GPUs) 1 Процессор 64-ядерный AMD EPYC 7763 2.45-3.5GHz, 256M, TDP 280W - 2 Оперативная память 128GB DDR4 3200Mhz ECC REG PC4-25600 - 32 Видеокарта BMC integrated Aspeed AST2500 1 Сопроцессор 8 x NVIDIA HGX™ A100 80GB SXM4 GPUs 1 Слот расширения x16 #1 ConnectX-6 VPI, HDR IB (200Gb/s) and 200GbE, dual-port QSFP56, PCIe4.0 x16 1 SSD NVMe U.2 1.92TB PM9A3 Series SSD PCIe NVMe 4.0x4 U.2 R:6800MB/s;W:2700MB/s) 2 Встроенный сетевой контроллер 2 x 10GbE RJ-45 ports 1 Контроллер удаленного управления IPMI 2.0 with KVM and Dedicated LAN 1 Рельсы в 19" стойку Комплект телескопических направляющих 1 Операционная система Linux Ubuntu 22.04 LTS 1 Дополнительное ПО DOCKER COMMUNITY EDITION 1 Дополнительное ПО NVIDIA Container Toolkit 1 | FORSITE HGX-8100AI | NVIDIA | шт | 2
2 | СГМУ |  | Серверная | Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S300X-24FQ Тип основных портов 10 GigabitEthernet SFP+ Интерфейсы 10/100/1000BaseT 8 Интерфейсы 10GBase-X SFP+ 24 Интерфейсы 40GBase-X 2 Интерфейсы для стекирования Встроенные 40G QSFP+ Management порт 10/100/1000BaseT Количество основных портов 12 Тип Uplink портов 40GigabitEthernet QSFP+ Напряжение питания 48V DC; ~220V AC Блоки питания Встроенный Поддержка стекирования Да Количество VLAN 4094 Размер таблицы MAC адресов 32000 Количество правил ACL 3000 Протоколы L2 резервирования STP; MRPP; ERPS; MSTP; RSTP Агрегирование портов LACP 802.3ad, статическое, максимум 128 групп, до 8 портов в группе Multicast IGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Fast-leave, Multicast Filter QoS 8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, DWRR, SP+DWRR Количество multicast групп 4096 Размер таблицы маршрутизации 16000 Размер таблицы ARP 16000 Протоколы маршрутизации MSDP; PIM; RIP; OSPF; BGP | SNR-S300X-24FQ |  | шт | 3
2 | СГМУ |  | Серверная | Шнур монтажный LС/UPC - LC/UPC, SM (G.657.A1), 2 метра (диаметр 0,9 мм) |  |  | шт
|  |  | Серверная | Сервер комлект Data Node (Qty) 32 2x SKL 5118 4/2P 12C/24T 2.3G 105W 192GB Total Data Drive 448 (NVMe) Total Cores 768 Total Memory 6.144TB | SRS-IOBT32-HADP-01 SYS-2029BT-HNR | suprmicro | шт | 2
2 | СГМУ | Зона административно-служебная | Серверная | СХД INFORTREND DS1024B 2U 24x2.5" Количество дисков в комплекте 30 х SSD 10 Tb 2.5". Установленных - 24 | INFORTREND DS1024B |  | шт | 2
2 | СГМУ | Зона административно-служебная | Серверная | тип коммутатора: управляемый (Layer 2); технология доступа: Ethernet; количество LAN портов: 12 шт; тип LAN портов: 10GBase-T (10000 мбит/с); количество uplink-портов: 2 шт; тип uplink-портов10: GBase-T (10000 мбит/с), Combo SFP; наличие SFP (mini GBIC): есть; внутренняя пропускная способность: 240 ГБит/с; размер таблицы MAC-адресов: 32000; поддержка IPv6: есть; поддержка Auto-MDI/MDI-X: есть; поддержка IEEE 802.1d (Spanning Tree): есть; поддержка IEEE 802.1p (Priority tags): есть; поддержка IEEE 802.1q (VLAN): есть; максимальное количество VLANs: 256; поддержка IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree): есть; поддержка IEEE 802.3x (Flow control): есть; Web-интерфейс: есть; Telnet: есть; DHCP-сервер: есть; поддержка IGMP (Multicast): есть; поддержка SNMP: есть; возможность установки в стойку: да; габариты: 440 x 43 x 257 мм; вес нетто: 4.04 кг; вес брутто: 4 кг. | Cisco, Dlink |  | шт | 8
2 | СГМУ | Зона административно-служебная | Серверная | Шкаф телекоммуникационный напольный 42U, 800*1100*2000 with sides, выдерживаемая статическая нагрузка 1100кг |  |  | шт | 3
2 | СГМУ | Зона административно-служебная | Серверная | Шкаф телекоммуникационный настенный 19-дюймовый (19"), 12U, 662x600х600мм, стеклянная дверь с перфорацией по бокам, ручка с замком, с возможностью установки на ножки (в комплекте), цвет черный (RAL 9004) |  |  | шт | 5
2 | СГМУ | Зона административно-служебная | Серверная | SuperServer 6029U-TR25M
2 | СГМУ | Зона вспомогательных помещений | Подсобные помещения для хранения, настройки оборудования и инвентаря. | 10G MM SR LC-трансивер. |  |  | шт | 20
2 | СГМУ | Зона вспомогательных помещений | Подсобные помещения для хранения, настройки оборудования и инвентаря. | кабель Cat6 |  |  | м | 500
2 | СГМУ | Зона вспомогательных помещений | Подсобные помещения для хранения, настройки оборудования и инвентаря. | кабель Cat6A. |  |  | м | 500
2 | СГМУ |  |  | LC-разъемы для подключения оптики к трансиверу. |  |  | шт | 25
2 | СГМУ |  |  | Средство для очистки оптики One-Click Cleaner MU/LC. |  |  | шт | 5
2 | СГМУ |  |  | Модуль SFP+ Direct Attached Cable (DAC), дальность до 2м | Cisco |  | шт | 15
2 | СГМУ |  |  | Модуль SFP+ Direct Attached Cable (DAC), дальность до 3м | Cisco |  | шт | 15
|  |  |  | Модуль SFP+ Direct Attached Cable (DAC), дальность до 7м | Cisco |  | шт | 5
|  |  |  | Модуль, QSFP28 100GBASE-LR4, разъем LC дальность до 10км | Cisco |  | шт | 4
|  |  |  | Модуль, QSFP28 100GBASE-SR4, разъем LC дальность до 300 м | Cisco |  |  | 5
|  |  |  | Сетевая карта SFP+ под DAC 2 порта | QLE3440-CU-CK
2 | СГМУ | Зона вспомогательных помещений | Точка кипения | Стол переговоров , цвет Грецкий Орех Габаритные размеры: ширина 360 см, глубина 160 см, высота 76 см Столешница - МДФ Е0, 25мм , кромка из массива дерева 5мм Каркас - белый алюминиевый сплав, опоры полы из алюминиевого сплава По середине стола - белый короб для вывода проводов. Врезной аутлет. Количество мест не мнее 12 | EA78.3600-Г-Орех | МебельСтиль
|  |  |  | Кресло, цвет Бежевый, обивка Эко-кожа Габаритные размеры: ширина 63 см, глубина 73 см, высота 123 см. Вес, кг 20.3 Объем, литры 0.18 | Riva Chair 9024-Б-Э | МебельСтиль
экран - панель
звуковое сопровождение
конфренц-связь
шкаф-полка
2 | СГМУ | Зона вспомогательных помещений | рекреационная

## Оборудование СГМУ Крылов
Корпус | ВУЗ | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МАРКА | ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ЕД. ИЗМ. | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Зона упаковки и маркировки жидких лекарственных форм (помещение 1) | Автоматическая линия розлива фармацевтических и ветеринарных препаратов «Мастер», производительность 2000 шт/ч; тип дозатора - перистатический, тип наклеиваемой этикетки: самоклеющаяся, диапазон розлива 5-10 мл. Тип тары пластиковая, мощность 3,15 кВт, напряжение 220, рабочее давление - 0,4-0,6 МПа, количество позиций стола - 16 шт., частота 50ГЦ. | Мастер | компания «Завод АВРОРА» | шт | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Зона упаковки и маркировки жидких лекарственных форм (помещение 2) | Упаковочная линия «УМ-5 Паропак-200" для этикеровки темоусадочной этикетки на поверхность тары. Тип: ручной | «УМ-5 Паропак-200" | компания «Завод АВРОРА» | шт | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Зона упаковки и маркировки жидких лекарственных форм (помещение 2) | Маркировочная машина «А500», настольный маркиратор с электрическим ленточным принтером реализует качественную термопечать любых цифро-буквенных символов на картонной таре и вакуумных пакетах. Модель имеет полуавтоматический тип управления и используется для нанесения даты производства, номера партии, серии, состава и других сведений о продукте. габариты: 440х345х260, Вес: 23кг, Мощность: 180 Вт, Промежуточная емкость: 300 шт/мин | «А500» | компания «Завод АВРОРА»
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Зона упаковки и маркировки жидких лекарственных форм (помещение 2) | Маркировочный принтер «Domino A100 Оснащенность счетчиком продукции позволяет отслеживать количество маркируемой продукции, избавляя оператора от необходимости контроля за счетом. Тип: ручной, Вес: 40 кг, Количество печатаемых строк: от 2 шт, Направление печати: горизонтальное расположение, вертикальное расположение, Длина кондуита печатающей головки: 3 м, Высота символов: 1 - 20 мм | Domino A100 | компания «Завод АВРОРА»
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Зона упаковки и маркировки жидких лекарственных форм (помещение 2) | Датировщик «ДЭ-2» Тип: ручной Вес: 4,5 кг, Напряжение: 220, Скорость печати: 100 удар/мин, Высота знака: 3 мм, Ширина термоленты в риббоне: 30-35 мм, Длина термоленты в риббоне: 100 мм, Внутренний диаметр риббона: 25 мм, Максимальное количество строк: 3 | «ДЭ-2» | компания «Завод АВРОРА»
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Зона упаковки и маркировки жидких лекарственных форм (помещение 3) | Машина наполнения и укупорки шприцев, флаконов и картриджей 10000 ед./час машина предназначена для дозированной подачи продукта в шприцы, флаконы и картриджи, а также последующей укупорки тары крышками. Материал изготовления: нержавеющая сталь и фармацевтическая пластмасса. Рабочий цикл выполняется в автоматическом режиме в соответствии с заданной программой. Установка располагает поворотным столом, который осуществляет перемещение транспортных лотков с емкостями. | - | компания «Завод АВРОРА»
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Отдел подготовки сырья | Весы технические OHAUS V31X3 Максимальная нагрузка 3 кг, дискретность 1 г, масса весов, 1,3 кг, размеры рабочей платформы 146 × 158 мм, габаритные размеры, 218 × 186 × 77 мм, Класс точности III. Тип калибровки цифровая с использованием внешних калибровочных гирь. Источник питания от 4 батареек типа AA или от сети 220 В через адаптер 9 В, Тип индикации ЖК, 6-разрядный, диапазон рабочих температур - от 0 до +40 С, Относительная влажность - от 10 до 95% | OHAUS V31X3 | ОХАУС СНГ | шт | 2
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Контрольно-аналитический отдел (блок) | Тестер плавления суппозиториев. Тестируемый параметр: температура плавления, приложения: для суппозиториев. Настольный в комплекте с 3 держателями суппозиториев на 1 грамм, тип Б стеклянная пробирка для образца весом до 2 г.(3 шт); тип Б стеклянная пробирка для образца весом до 3 г. | «ERWEKA SSP» | компания «ERWEKA SSP» | шт | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Контрольно-аналитический блок | Весы аналитические Полумикровесы Explorer OHAUS. Высокоточное взвешивание с дискретностью до 0,01 мг и НПВ до 220 г. Бесконтактные датчики, автоматические дверки и ионизатор. | Explorer OHAUS | ОХАУС СНГ | шт | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Контрольно-аналитический блок | Тестер определения времени полной деформации суппозиторий, ERWEKA PM 30 (тип А) Тестер определения времени полной деформации суппозиториев, в комплекте с 3 держателями суппозиториев на 1 грамм, тип Б стеклянная пробирка для образца весом до 2 г.(3 шт), тип Б стеклянная пробирка для образца весом до 3 г. | «ERWEKA PM 30» | компания «ERWEKA SSP» | шт | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Контрольно-аналитический блок | Тестер насыпной плотности после утряски с двумя тестовыми станциями (по методу USP1/USP2 и ГФ XIV), в комплекте USB принтер интерфейс Опция для SVM: Стеклянный цилиндр с держателем, 250 мл, метод USP 2 1 шт; Опция для SVM: Стеклянный цилиндр с держателем, 100 мл, метод USP 2 1 шт | «ERWEKA SVM 121» | компания «ERWEKA SSP» | шт | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Контрольно-аналитический блок | Тестер растворения таблеток PT-DT 70. Количество сосудов - 7, Объем сосудов 1 л., скорость вращения мешалок 25-250 об/мин, температура термостатирующей бани 25-40 C, Дисплей светодиодный, габариты 760*650*750 мм. Вывод на дисплей следующих данных: номинальная и текущая скорость вращения, номинальная и текущая температура, заданное время и оставшееся время теста. Пневматический подьем корзин/лопастей вверх по окончании теста. Акустический сигнал о завершении работы | PT-DT 70 | PharmaTest
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Контрольно-аналитический блок | Электронный тестер распадаемости таблеток ERWEKA ZT 322 с 2 независимыми тестовыми станциями (автоматическое опускание и поднятие корзин до и после теста). В комплекте датчик температуры PT-100, USB принтер интерфейс 1 шт, Опция для ZT: Корзинка типа "А"(6 тестовых трубок) 2 шт; стабилизатор для водяной бани с синим красителем-индикатором, 100 мл 1 шт | «ERWEKA ZT 322» | компания «ERWEKA SSP» | шт | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Контрольно-аналитический блок | Тестер истираемости и ломкости таблеток ERWEKA TAR II в комплекте тестер истираемости и ломкости таблеток ERWEKA TAR II (2 станции) в комплекте с USB-принтер интерфейсом 1 шт; опция для TAR: барабан на истираемость (однолепестковый), левый 1 шт; опция для TAR: Барабан на ломкость (многолепестковый), правый 1 шт. | ERWEKA TAR II | компания «ERWEKA SSP» | шт | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Контрольно-аналитический блок | Анализатор влажности. Масса образца 0,1...150 г, Разрешение 0,001 г; Диапазон 0,05...99,95 %; Дискретность 0,01 %; Температура 40...180 С; Дискретность 1 С, Габариты 213х320х181 мм, Масса 5,1 кг | «Sartorius MA-150» | Sartorius, Германия | шт | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Отдел подготовки сырья | Анализатор ситовой А 20x4 (на базе ВП 50), Диаметр сита, мм 200; Количество сит, не более 4х10 шт.;Размер ячеек сетки, 0,02-10,0 мм; Размер отверстий перфорированного полотна, 0,8-125,0 мм; Тип вибропривода 50 ВП; Частота колебаний, 1500 кол./мин; Амплитуда колебаний (в зависимости от массы пробы и количества сит), 0,5 - 1,5*мм; Напряжение питания, 50 ГЦ, В 220 / 380; Длина (диаметр), мм, не более 576; Высота, не более 1000мм; Масса с Пультом управления не более 105 кг | А 20x4 (на базе ВП 50) |  | шт | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Контрольно-аналитический блок | Микроскоп биологический инвертированный Оптическая система на "Бесконечность"; Методы наблюдения Светлое поле, Фазовый контраст, ДИК, Хофман контраст,Поляризация, Эпифлуоресценция; Визуальный тубус Бинокулярный тубус с углом наклона 45°, межзрачковое расстояние 48-75 мм.; Фотопорт тубуса Деление светового потока 100:0 / 50:50 / 0:100; Фотопорт штатива Деление светового потока: Левый : окуляры - 100:0, Правый : окуляры 80:20, Окуляры 100; Окуляры 10x(22), 10х(25); Револьвер объективов 6-ти гнездный (моторизованный); Объективы ,LWD Plan Acromat 4х, 10х, 20х, 40х, LWD Plan Acromat Ph 10х, 20х, 40х, LWD Plan S-APO Fluor 4х, 10х, 20х, 40х, 60х,LWD Plan S-APO Ph 4х, 10х, 20х, 40х, 60х; Конденсор LWD NA=0,55 Рабочее расстояние 26 мм с моторизованной турелью фильтров; Предметный стол Моторизованный, 340х230 мм, диапазон перемещения 130х100 мм, джойстик; Фокусировка Моторизованная, точность фокусировки 1 мкм, Джойстик, коаксиальные рукоятки; Система диаскопического освещения 10W S-LED, настройка по Келлеру; Эпи флуоресцентный модуль 6 позиционная моторизованная турель для установки кубов фильтров, полевая и апертурная диафрагмы, фильтры ND25/ND50; Флуоресцентные осветители HBO 100Вт, LED, LED 4-канальный; Наборы эпифлуоресцентных фильтров B / G / U / DAPI / FITC / TRITC/ R; Лазерный модуль Твердотельные лазеры 405нм, 488нм, 561нм, 640нм; Детектор 4 PMT MA детектора. Детекция в диапазоне 400-750 нм; Скорость сканирования 2 fps（512 x 512), 18 fps（256 x 256),0.5fps(1024×1024), 0.12fps(2048×2048), 0.03fps(4096×4096); Режимы сканирования X-Y, X-Y-Z, X-Y-T; Пинхол Гексагональный, 0 -500 мкм; Поле сканирования Квадрат вписанный в окружность φ18 мм; Глубина цветности 12 bits; Software NOMIS Advanced C, Display/Image Processing/Analysis 2D/3D/4D, Analysis,Time-lapse Aanalysis,3D Volume, Render/Orthogonal,Image Stitching,Multi-channel, Color Confocal Image | NIB950 | Nexcope | шт | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Контрольно-аналитический блок | Вискозиметр Brookfield DV2TLV, 5–дюймовый полноцветный сенсорный дисплей, Новый интерфейс пользователя, Усовершенствованный контроль, Индикатор измерений, работающий в режиме реального времени, Поддержка нескольких языков интерфейса; Отображаемая информация:Вязкость (сПз или мПа•с), Температура (°C или °F), Скорость сдвига / напряжение сдвига, % Крутящий момент, Скорость вращения/Шпиндель, Статус текущего шага выполнения программы,Диапазон значений вязкости сПз (мПа*с): Мин. 1, Макс. 6М | Brookfield DV2TLV | Brookfield | шт. | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Контрольно-аналитический блок | Тест система с вертикальными диффузионными ячейками для 1 ед. Вертикальная диффузионная испытательная система HDT 1 (для 1 ячейки), Стеклянная диффузионная ячейка 11,28 мм x 7 мл типа "B" ,Стеклянная диффузионная ячейка 15 мм x 11 мл типа "C" ,Диффузионная ячейка 15 мм x 12 мл (стекло/Tecapro),Шприц в комплекте с люэром и пробиркой, 2мл ,Шприц в комплекте с люэром и пробиркой, 20 мл ,Бокс для хранения 10 вертикальных диффузионных ячеек ,Квалификационные инструменты для HDT1000,Комплект мембран из Polysulfone, OD25 мм, 100 шт./уп., Комплект мембран Strat-M, OD25 мм, 60 шт./уп., Перфоратор для VDC мембран, 25мм, IQ/OQ/OQ-документация | HDT1000 | Copley Scientific Limited | шт. | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Контрольно-аналитический блок | Тестер растворения «проточная ячейка» (метод USP 4) EFD-07 Возможно оснащение ячейками для тестирования мазей, микрогранул, имплантов и суппозиториев, Поддержание температуры в диапазоне 20°C - 45°C С с точностью ± 0.1°C, Синусоидально пульсирующий насос с частотой пульсаций 120 ± 10 пульсаций в минуту., Скорость потока: от 2 до 32 мл/мин с точностью ± 5 %, Фильтры диаметром 25 мм, Водяная баня из нержавеющей стали, Настраиваемые интервалы пробоотбора от 1 мин до 999 часов, Большой сенсорный дисплей, диагональю 7 дюймов., Программное обеспечение соответствует требованиям 21 CFR часть 11., Многоуровневое разграничение прав доступа, Возможность создавать до 250 пользователей с индивидуальным паролем, Возможность запрограммировать до 1000 пользовательских протоколов тестирования, Сохранение в памяти до 10000 протоколов выполненных исследований, Настраиваемые интервалы для забора проб (до 24) длительностью от 1 мин до 23 ч 59 мин. Серийный порт для подключения принтера или ПК. | EFD-07 | Electrolab | шт. | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Контрольно-аналитический блок | ИК-Фурье спектрометр, Cпектральный диапазон, см-1 — 9000-350; спектральный диапазон, см-1 — 53000-10 (опция); максимальное разрешение, см-1 — 0,06; соотношение сигнал/шум - 16000:1; интерферометр — типа Майкельсона, 38 мм, 60°, динамическая юстировка, механические подшипники; полное соответствие требованиям GLP/GMP; габариты, мм — 708×756×344;, вес, кг — 80. Cary 660, Agilent Technologies | Cary 660 | Agilent Technologies | шт. | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Контрольно-аналитический блок | Универсальный привод «ERWEKA AR 403» Исполнение стандарт / -S усиленный, Электропитание 230 В, 50/60 Hz*115 В/60 Hz*127 В/60 Hz, Ширина 450 мм, Длина 400 мм, Высота 440 мм, Масса 30 кг, Двигатель Трехфазный асинхронный, Мощность 740 Вт, Класс условий эксплуатации Tropics insulation Class F, Скорость вращения 20-400 об/мин, Точность +/- 1 об/мин, Тип передачи Червячная передача, Макс. Крутящий момент 23 Н·м, КПД 89 %, Таймер Часы/минуты, Макс значение таймера 9 ч 59 мин, Точность таймера +/- 1 сек | ERWEKA AR 403 | ERWEKA | шт | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Контрольно-аналитический блок | Хромато-масс-спектрометр жидкостной LCMS-8080, Shimadzu | LCMS-8080, Shimadzu диапазон определяемых масс, m/z - 10 - 1500; чувствительность: электроспрей (ESI); регистрация положительно заряженных ионов (для 1 пг резерпина S/N>6000 (RMS)); MRM-переходы; разрешение: R<0,7; минимальное время между измерениями (pause time), мсек – 5; минимальное время измерения (dwell time), мсек – 1; скорость сканирования, а.е.м/сек - до 5,000; время переключения полярности ионизации, мсек – 20; метод ионизации: электроспрей (ESI) (стандартно); химическая ионизация при атмосферном давлении (APCI) (опционально); диапазон скорости подачи подвижной фазы - от 5 мкл/мин до 3 мл/мин; скорость MRM-перехода, MRM/сек - до 166; максимальная температура HSID, °C – 300; максимальная температура пробы °C - 500; режимы анализа: Q1 Scan/SIM;Q3 Scan/SIM; MRM; сканирование ионов-предшественников (Precursor ion scan); сканирование ионов-продуктов (Product ion scan); регистрация потерь нейтральных частиц (Neutral loss scan). | Shimadzu | шт | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Контрольно-аналитический блок | Тестер электронный для измерения сыпучести гранулированного материала «ERWEKA GTB» ,Диапазон измерений угла естественного откоса, градус (для тестеров GTB) от 2 до 45, Диапазон измерений времени, от 2 с до 99 ч 59 мин 59 с, Диапазон измерений массы, г (для тестеров GT и GTB) от 1 до 4 000 | ERWEKA GTB | ERWEKA | шт | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Контрольно-аналитический блок | Тестер электронный определения высоты, диаметра и прочности таблеток «ERWEKA TBH 125 TDP» Твердость 10 - 300 Н, Расширенный диапазон измерения твердости 10–500 Н (± 1 Н), Диаметр/длина/толщина 0,9–25,0 мм (± 0,05 мм)Принципы измерения, Постоянная скорость 0,5 - 3,1 мм/сек., Постоянная сила 10 - 200 Н/сек. Детали устройства, Мощьность 100–240 В ± 10 % /50–60 Гц/100 Вт, Ширина/глубина/высота 310 мм / 300 мм / 160 мм, Вес 6 кг, Дополнительно: AutoCal 2.0 | ERWEKA TBH 125 TDP | ERWEKA | шт | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Контрольно-аналитический блок | Ячейка вертикальной диффузии (ячейка Франца) Вертикальная диффузионная испытательная система HDT 1 (для 1 ячейки), Количество ячеек: 1 шт, Тип мешалки: магнитная, Стеклянная диффузионная ячейка 11,28 мм x 7 мл типа "B" , Стеклянная диффузионная ячейка 15 мм x 11 мл типа "C" , Диффузионная ячейка 15 мм x 12 мл (стекло/Tecapro), Шприц в комплекте с люэром и пробиркой, 2мл , Шприц в комплекте с люэром и пробиркой, 20 мл , Бокс для хранения 10 вертикальных диффузионных ячеек , Квалификационные инструменты для HDT1000, Комплект мембран из Polysulfone, OD25 мм, 100 шт./уп., Комплект мембран Strat-M, OD25 мм, 60 шт./уп., Перфоратор для VDC мембран, 25мм, IQ/OQ/OQ-документация | HDT 1 | copley | шт | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Отдел подготовки сырья | Гранулятор-смеситель универсальный лабораторный для фармацевтических продуктов со сменными термостатируемыми емкостями | «ERWEKA Gllatt TMG 1/6» | компания «ERWEKA SSP» | шт | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Отдел подготовки сырья | Гранулятор псевдоожиженного слоя лабораторный Рабочая производительность составляет 30 кг/ч (зависит от используемого материала и размера ячеек сита). В стандартной комплектации машина оснащается двумя ситами с размерами ячеек 1.0 мм и 1.6 мм соответственно. Доступны следующие сита (размер ячейки): 0.315; 0.63; 0.8; 1.0; 1.25; 1.6; 2.0; 2.5 и 3.15 мм. Специальное исполнение сит доступно по запросу. | «ERWEKA FB 05» | компания «ERWEKA SSP» | шт | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Отдел подготовки сырья | Encapsulator B-390 «Bushi» (производство микрокапсул и микрогранул) РАЗМЕРЫ 320 х 340 х 290 мм, МАССА 7 кг, НАПРЯЖЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 100-240 В переменного тока, ЧАСТОТА 50/60 Гц, ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ от 40 до 6000 Гц, НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДА от 250 до 2500 В, | Encapsulator B-390 | Bushi | шт | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Производственное помещение по изготовлению ЛФ (помещение 1) | Таблеточный пресс FAST TAB 3000. Максимальный диаметр таблетки 22 mm, Максимальная сила компрессии : 30 kN, питание: 230 В, 50/60 Гц, (Опция 400В), Вспомогательные: 24 вольт, Сила мотора: 0:37 кВт, Размеры: 35 х 50 х 72 см Вес: 90 кг | FAST TAB 3000 | Farmalabor | шт | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Производственное помещение по изготовлению ЛФ (помещение 1) | Сушилка лиофильная «ALPHA 1-2/LD Мин. температура конденсора -55°C, Производительность конденсера 2 кг/24 ч, Объем рабочей камеры 3,5 л, Внешние размеры 315 х345 х460 мм, Вес 28 кг,Напряжение 230В/50 Гц, Потребляемая мощность 0.7 кВт, ЖК-дисплей, отображающий наиболее важные характеристики процесса сушк, Температура окружающей среды от +10°С до +32°C | ALPHA 1-2/LD | Martin Christ Alpha | шт | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Производственное помещение по изготовлению ЛФ (помещение 1) | Ламинарный бокс Bios II класса A2 BSC-2000IIA2-X Внешние габаритные размеры, мм (Ш*Г*В) 1950*750*2250мм Внутренние габаритные размеры, (Ш*Г*В) 1800*600*660 мм, Высота рабочей поверхности, 750 мм Высота фронтального стекла во время эксперимента,200 мм Максимальная высота открытия фронтального стекла, 400 мм Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проем, 0,53±0,025 м/с Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса, м/c 0,33±0,025 ULPA фильтр 2 фильтра с 99,9995% эффективностью; индикатор срока службы фильтра, Фронтальное стекло, двухслойное закаленное стекло толщиной 5 мм с УФ-барьером, Шум, ≤ 61 дБ Уф лампа, 40 Вт;таймер и индикатор срока службы, эмиссия 253,7 нм для наиболее эффективного обеззараживания, Осветительная лампа, 2 Вт, светодиодные лампы по 16, Освещенность, ≥1000 лк Энергопотребление, 1500Вт , Розетки, две водонепроницаемых, Дисплей, ЖК-дисплей с параметрами: давление выпускного фильтра и фильтра нисходящего потока, время работы фильтра и УФ-лампы, скорость входящего и нисходящего потока, срок службы фильтра, влажность, температура, время работы системы, Система контроля, Микропроцессор, Система воздушного потока, 70% рециркуляция воздуха, 30% вытяжка, Визуальная и звуковая сигнализация, отклонение от нормальной скорости воздушного потока, замена фильтра, фронтальное стекло на небезопасной высоте, Материал рабочей зоны, нержавеющая сталь AISI 304, Материал корпуса. холоднокатаная сталь с антибактериальным порошковым покрытием, Ролики со стопором и регулировкой, Источник питания, 220В±10%, 50/60Гц, 110В±10%, 60Гц, Стандартные аксессуары пульт дистанционного управления, ножной переключатель, Дополнительные опции (по запросу)водопроводный и газовый кран, электрически регулируемая по высоте подставка, Общий вес, 420 кг | Bios II класса A2 BSC-2000IIA2-X | Bios | шт. | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Производственное помещение по изготовлению ЛФ (помещение 1) | Распылительная сушка «Buchi B-290» Размер частиц продукта, мкм — 1-25, с выходом около 70%; производительность испарения, л/ч — 1 (для воды, выше для органических растворителей); распылительный газ — сжатый воздух или азот 200-800 л/ч; 5-8 бар; пьезоэлектрическая распылительная головка; для работы с органическими растворителями; распылительные колпачки со встроенными мембранами, диаметр отверстий, мкм — 0,7; 1,4; 2; интерфейс USB; габариты, Ш×Г×В, мм — 650×700×1100; масса, кг — 46. | Buchi B-290 | Bushi | шт. | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Производственное помещение по изготовлению ЛФ (помещение 1) | Encapsulator B-390 «Bushi» (производство микрокапсул и микрогранул) РАЗМЕРЫ 320 х 340 х 290 мм, МАССА 7 кг, НАПРЯЖЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 100-240 В переменного тока, ЧАСТОТА 50/60 Гц, ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ от 40 до 6000 Гц, НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДА от 250 до 2500 В, ДИАМЕТР СОПЛА ОДИНОЧНЫХ СОПЕЛ 0,08, 0,12, 0,15, 0,2, 0,3, 0,45, 0,75, 1,0 мм | Encapsulator B-390 «Bushi» | Bushi | шт. | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Производственное помещение по изготовлению ЛФ (помещение 2) | Миксер-гомогенизатор вакуумный МГ-ГУРТ 160 л, «Агромаш» Емкость трехслойная с термоизоляцией. Материал – внутри и рубашка Aisi304, облицовка Aisi430 зеркальная. Все швы внутри качественно зачищены Рубашка обогрева с ТЭН 15 кВт ( в рубашку заливается вода) , насос для циркуляции типа грюнфос. Дополнительно для охлаждения в рубашку врезан змеевик под холодную воду с кранами (может использоваться для обогрева паром). В дно встроен гомогенизирующий узел РПГ- 11кВт 2850об/мин. Сверху мешалка тихоходная с фторопластовыми скребками для очистки поверхности нагрева, привод мотор-редуктор с креплением в крышке 1,1 кВт, 35 об./мин. Крышка герметичная с силиконовым уплотнением, откидная с разъединением с мешалкой. Температурный датчик в продукт и в рубашку. Вакуум до -0,9 кг/см2. Вакуумный насос ВВН-1-0,75 с гибкой подводкой к емкости, для регулировки вакуума – электроконтактный мановакууметр. Технологический люк, два смотровых окна Ду80 стекло, воронка для внесения доп. ингредиентов с краном. Выгрузка снизу сбоку дисковый затвор Ду50или Ду80 (осуществляется при наклоненной чаше) Аппарат на раме Ст.3. с ручным опрокидыванием через редуктор. ( возможна установка мотор-редуктора для автоматического опрокидывания - доплата ) Пульт управления с возможностью выноса на стену , со встроенным стабилизирующим устройством для входящей электроэнергии , включая двухканальный измеритель-регулятор на нагрев – поддержание температуры продукта и рубашки и одноканальный измеритель-регулятор на охлаждение , с регуляторами частоты вращения на привод тихоходной мешалки и донного гомогенизатора , таймер . Управление нагревом и охлаждением , электромагнитными клапанами . Терморегулятор для контроля температуры продукта. Раздельное управление электродвигателями тихоходной мешалки , донного гомогенизатора, вакуумного насоса . Емкость на рамной конструкции с опрокидыванием с помощью штурвала редуктора | МГ-ГУРТ 160 л | Агромаш | шт. | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Контрольно аналитический блок | Мешалка магнитная с подогревом до 380°С «MSH-20A Witeg от 70°С до 380°С до 1500 об/мин, алюминиевая пластина с керамическим покрытием 180x180 / 260x260 мм, термо-, химически- и ограниченно кислотостойкий, никакая жидкость не может попасть в тело, корпус с порошковым покрытием, легко очистить, мешалка 30 мм в комплекте, Сертификат CE и уникальный серийный номер для отслеживания | MSH-20A Witeg | Witeg | шт. | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Контрольно аналитический блок | Мешалка магнитная с подогревом до 500 С «IKAC-MAG HS 7» Мощный двигатель для перемешивания объемов до 10 л (H2O), Фиксированная схема безопасности 550 °C, Индикатор Hot Top >> предупреждение о горячей поверхности во избежание ожогов!, Точная настройка температуры с помощью цифрового дисплея (светодиод),Ввод в соответствии с DIN 12878 для подключения контактного термометра, например, ETS-D5, обеспечивает точный контроль температуры, Цифровой дисплей кода ошибки, Приподнятая панель управления для защиты от протекающих жидкостей | IKAC-MAG HS 7 | IKAC | шт. | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Производственное помещение по изготовлению ЛФ (помещение 2) | Котёл сироповарочный емкостью 150 л, «Агромаш», Россия Емкость трехслойная 150л из пищевой нержавеющей стали AISI304 (08Х18Н10) облицовка нержавеющая сталь AISI430, с термоизоляцией, с коническим дном, с ТЭНами 15кВт(3х5-ступенчатый нагрев), рубашка под глицерин или воду с расширительным бачком, 1/3 крышки подъемная , датчики ТСП (платиновые) в рубашку и в продукт, на сливе пробка-грибок, затвор дисковый Ду50. Перемешивающее устройство рамного типа, с фторопластовыми скребками, мотор-редуктор 1,1 кВт, с донным опорным узлом. Пульт управления, включая 2-х канальный измеритель-регулятор, пускатель перемешивающего устройства и канальный. Запорная арматура Ду-50 мм | СВК-Э-150. | Агромаш | шт. | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Контрольно аналитический блок | Мешалка вертикальная «HS-50A-Set» (Daihan) со штативом + мешальник + комплект перемешивающих насадок Скоростные мешалки для жидкостей с вязкостью до 50 000 мПс («кетчуп-горчица»), Контроллер Встроенный аналоговый, Макс объём пробы (по воде), 10л, Макс. вязкость, мПа*с 10.000, Скорость вращения, 200-3000об/мин , Диаметр вала мешальника до 8 мм, Дисплей нет,Таймер нет, Условия окружающей среды 0-40°С, относительная влажность 80%, Размеры блока, мм 90×145×180, Вес, 4.5кг, Электропитание 220В, 50Гц, Стандартная комплектация, Штатив KA1177, Лопастная мешалка PL010 | HS-50A-Set | Daihan (Witeg) | шт | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Производственное помещение по изготовлению ЛФ (помещение 3) | Автоматический паровой стерилизатор типа «ГКа-100 ПЗ» Максимальное рабочее давление, МПа 0,22, Объем дистиллированной воды, заливаемой при первом запуске стерилизатора, 30 л,Точность поддержания давления, МПа ±0,2, Тип камеры Круглая, Полезный объём камеры, 100 л, Внутренние размеры камеры (ШхГхВ), 400х771 (±3)мм, Внешние габариты (ШхГхВ), 600х1130х1400 (±50)мм , Масса, кг 200±20 кг, Потребляемая мощность, не более, 11кВт, Питание, 380/50 В/Гц , Задаваемые температурные режимы, °С 134°С - 5 мин - 0,31 мПа, 121°С – 20 мин – 0,21 мПа,Время нагрева стерилизатора, не более, мин.45, Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, °С, не более ±2,Время непрерывной работы в сутки, ч, не менее 16,Наработка на отказ не менее, циклов 1000 | ГКа-100 ПЗ | Касимовский приборный завод | шт | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Производственное помещение по изготовлению ЛФ (помещение 3) | Установка мембранной фильтрации с дозированием МДП-200Ф (дозатор полуавтомат Тип: полуавтомат, Производительность: до 600 шт/ч, Вес: 6 кг, Тип продукта: Жидкий, Средневязкий, Высота: 180 мм, Скорость: 10 — 600 об/мин, Тип дозатора: Полуавтоматические перистальтические дозаторы, Диапазон розлива: 1 — 1000 мл, Тип тары: Стеклянная тара, Пластиковая тара, Мощность: 0,14 кВт, Напряжение: 220, Количество разливочных головок: 1 шт, Внутренний диаметр горла тары: от 10 мм, Высота тары: от 55 мм, Диаметр корпуса тары: от 22 мм, Продолжительность переналадки: 1 - 2 мин, Диапазон расхода: до 1500 мл/мин, Длина: 292 мм, Ширина: 185 мм, Количество дозирующих сопел: 1 шт | МДП-200Ф | компания «Завод АВРОРА» | шт | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Помещение для хранения реактивов | Шкаф для кислот и щелочей Labor Security System SAFETYBOX A 600 NEW - 3 съемных полки, поддон с перфорированной вставкой, замок с набором ключей, 4 установочные ножки, фильтр с активированным углем Carbox и электронным устройством Cunctator (опционально), электроаспиратор IMQ IPX4 (опционально), индикатор включения/выключения вытяжной установки, клемма заземления, Габаритные размеры шкафа SAFETYBOX A 600 NEW (внешние): 600*500*1690 мм (Ш*Г*В), Габаритные размеры шкафа SAFETYBOX A 600 NEW (внутренние): 530*450*1500 мм (Ш*Г*В), Вес: 80 кг | Labor Security System SAFETYBOX A 600 NEW | Security System | шт | 2
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Производственное помещение | Экстрактор Сокслета «Behr R 306» на 6 проб с объёмом испарительных колб 30 мл - Напряжение: 230 В, Частота: 50/60 гЦ, Мощность: 2250 Вт, Вес: 20 кг, Размеры (ДхШхВ): 76х32х74 см, Разложение в ряд на 6 проб, Объем экстрактора: 30 мл | Behr R 306 | Behr | шт | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Производственное помещение | Экстрактор Сокслета «Behr R 106 S» на 6 проб с объёмом испарительных колб 100 мл - Напряжение: 230 В, Частота: 50/60 гЦ, Мощность: 2250 Вт, Вес: 20 кг, Размеры (ДхШхВ): 76х32х74 см, Разложение в ряд на 6 проб, Объем экстрактора: 100 мл | «Behr R 106 S | Behr | шт | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Производственное помещение | Мельница лабораторная ЛМ Масса размалываемого продукта, 10 - 150г , Время размола навески массой 50 г, 5 ... 60с , Допускаемое количество 60 размолов в час , Объем загрузочного бункера изменяемый, 85 - 400мл, Объем приемного бункера, 500 - 1мл , Частота вращения рабочего органа, 17000 об/мин, Электропитание, 220 / 50В/Гц ,Потребляемая мощность, 550Вт , Потребление воды, 3л/мин, Габаритные размеры, мм 300 х 170 х 460, Масса, 13 кг | ЛМ-202 | Плаун | шт | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Производственное помещение | Ротационный испаритель ЭКРОС-8920 ЖК-дисплей, отображающий частоту вращения ротора; Моторизованный лифт, максимальный подъём до 160 мм; Автоматическое поднятие при отключении питания; Безопасный зажим для крепления колб; Холодильник с двойной спиралью. Технические характеристики: Основной элемент; Объём испарения, 50-3000 мл,Скорость вращения, об/мин 20-240, Регулировка частоты вращения ручная, Максимальный угол наклона холодильника 60°, Мощность двигателя, 40 Вт, Конденсатор - диагональный, Нагревательная баня:5-ти литровая ванна с тефлоновым покрытием; ЖК-дисплей, отображающий текущую и заданную температуры; Возможность использования в качестве теплоноси- теля воды или масла; Максимальная температура нагрева – 100°С (для воды), 180°С (для масла);, Точность поддержания температуры ±1° С (вода) ±2° С (масло),Мощность нагрева, 1300Вт , Объём ванны, 5л, Автоматическое отключение при отсутствии тепло- носителя в бане., Габаритные размеры (Д*Ш*В) (лифт 160 мм входит в комплект), -380*340*692мм, Масса - 23, кг, Транспортные габариты: 1020х540х520 мм, масса, кг - 39 | ЭКРОС-8920 | ЭКРОСХИМ | шт. | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Производственное помещение | Насос вакуумный (безмасляный) мембранный «ME 4 NT» для ротационных испарителей , Макс. скорость откачки 50 Гц 4 м 3 /ч , Выберите диаграмму, Макс. скорость откачки 60 Гц 2,6 кубических футов в минуту , Выберите диаграмму, Предельный вакуум 70 мбар / 52 торр , Количество головок 2 , Количество ступеней 1 , Более низкая температура окружающей среды (эксплуатация) 10°С Верхняя температура окружающей среды (эксплуатация) 40°С ,Более низкая температура окружающей среды (хранение) -10°С , Верхняя температура окружающей среды (хранение) 60°С , Макс. противодавление (абс.) 2 бар , Входное соединение Насадка для шланга DN 8-10 мм , Выходное соединение 2 х G1/4" , Номинальная мощность двигателя 0,18 кВт , Номинальная скорость двигателя при 50/60 Гц 1500/1800 мин -1 , Класс защиты IEC 60529 IP 40 ,Размер L в мм 245 мм ,Размер W в мм 239 мм ,Размер Н в мм 198 мм , Масса 11,0 кг ,Шум (уровень звукового давления) в дБА при 50 Гц или 1500 об/мин/62% (VARIO)/1500 об/мин (VARIO-SP)/12500 об/мин (VACUU·PURE®) 45 дБА , Соответствие ATEX II 3/- G Ex h IIC T3 Gc X Внутренн. Атм. только , Сертификация NRTL Да , Предметы поставки Насос полностью смонтирован, готов к использованию, глушитель, насадка для шланга, инструкция. , Диапазон номинального напряжения сети 1 230 В , Частота сети 1 50-60 Гц | ME 4 NT | VACUUBRAND | шт. | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Производственное помещение | Экстрактор «ES-8110» - Объем перемешиваемой пробы воды - 0,5 л;, Скорость вращения вала - 100-3000 об./мин.;, Максимальная потребляемая мощность 50 Вт;, Питание от сети переменного тока (50 Гц) - 220 ± 10 В;, Габаритные размеры (ДxШxВ) 420x380х800;, Масса экстрактора - 7,5 кг. | ES-8110 | ЭКРОСХИМ | шт. | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Производственное помещение | Печь муфельная SNOL 0,2/1250 LXC 04 (1250 ºC, 0,2 л., камера - керамическая трубка, электронный терморегулятор)Температура, 50 ... 1250 С°,Максимальная температура нагрева, 1250 С°, Время разогрева электропечи до номинальной температуры без садки, мин 50, Объём камеры, 0,2л,Габаритные размеры камеры, 35×200 мм, Габаритные размеры, 420×542×562 ммМасса, 40 кг , Номинальная мощность, 3,7кВт,Напряжение питающей сети, 220В,Материал керамика | SNOL 0,2/1250 LXC 04 | SNOL | шт. | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Производственное помещение | Баня водяная «LOIP LB-160» (ЛАБ-ТБ-6) (6 мест., 7-10 л) Температурный диапазон, С° (Токр+5) … +100,Точность поддержания температуры, ±1С°, Погрешность установления температуры, ±1С°, Потребляемая мощность от сети переменного тока 220 В, 1600 Вт, Количество рабочих мест, 6 шт, Диаметр рабочего места, 110 мм,Объем рабочей жидкости, 13 л,Полезная часть ванны / глубина, мм 420х280 / 70 мм, Габаритные размеры, 530х300х140 мм, Масса прибора без жидкости, 6,5 кг | LOIP LB-160 | LOIP | шт. | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Производственное помещение | Плита нагревательная «LOIP LH-402» (ЛАБ-ПН-01, алюм,435х310мм, 400гр) СТК Максимальная температура нагрева, 400 С° Разница температур по платформе, , не более ±5 С° Размеры нагревательной платформы, 435х315 мм, Потребляемая мощность, 2500 Вт, Материал платформы алюминиевый сплав, Габаритные размеры, 470х453х110, мм Масса, 15 кг | LOIP LH-402 | LOIP | шт. | 2
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Производственное помещение | Шкаф сушильный «LOIP LF-25/350-GG1» максимальная температура нагрева, +350 С°,Погрешность воспроизведения заданной температуры ±5 С°Погрешность поддержания температуры, ± 2С°, Время разогрева до максимальной температуры, не более, 45мин, Объем камеры, 28л,Размеры рабочей камеры, (ШхВхГ), 310х310х310ммГабаритные размеры, (ШхВхГ), 600х500х520мм,Номинальное напряжение питания, 220 В, Номинальная мощность, 1200 Вт | LOIP LF-25/350-GG1 | LOIP | шт. | 1
2 |  | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Производственное помещение | Автоматическая ультразвуковая моечная машина «МО-5000» Тип: автомат, Производительность: до 6000 шт/ч, Вес: 2200 кг, Высота: от 2200 мм, Тип тары: Стеклянная тара, Мощность: от 17.6 кВт, Напряжение: 380, Реализуемые моечные операции: , обработка моющим раствором, обработка проточной водой, обработка фильтрованной водой, обработка чистой водой, обработка дистиллированной водой; Внутренний диаметр горла тары: до 12 мм; Высота тары: до 55 мм; Диаметр корпуса тары: до 22 мм; Потребление воды: до 0.0004 л/ч; Потребление воздуха для очистки: до 0.000030 м³/ч; Длина: от 1450 мм; Ширина: от 2100 мм | МО-5000 | компания «Завод АВРОРА» | шт. | 1
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Контрольно-аналитический блок | Шкаф лабораторный вытяжной цельнометаллический «ШВЛ-05.1» (артикул 52-08.212) с подключением воды | ШВЛ-05.1 | FAR | шт. | 2
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Контрольно-аналитический блок | Стол лабораторный с шкафом-надстройкой ЛАБТЕХ ЛК-1200 СН (GranTec, сталь) | ЛАБТЕХ ЛК-1200 СН | ЛАБТЕХ | шт. | 4
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Контрольно-аналитический блок | Стол весовой ЛАБТЕХ ЛК-1500 СВ (Гранит, Lab HPL) | ЛАБТЕХ ЛК-1500 СВ | ЛАБТЕХ | шт. | 2
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Контрольно-аналитический блок | Стол-мойка ЛАБТЕХ ЛК-1500 СМС-Д (GranTec, корпус полипропилен) | ЛАБТЕХ ЛК-1500 СМС-Д | ЛАБТЕХ | шт. | 2
2 | СГМУ | Лаборатория Арктический Фармбиотехкомплекс | Контрольно-аналитический блок | Шкаф с выдвижной колонной ЛАБТЕХ ЛК-450 ШР (сталь) | ЛАБТЕХ ЛК-450 ШР | ЛАБТЕХ | шт. | 3

## Оборудование СГМУ Лаборатория м
Корпус | ВУЗ | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МАРКА | ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ЕД. ИЗМ. | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение амплификации | Бокс микробиологической безопасности. II Класс бокса по ГОСТ Р ЕН 12469-2010, NSF/ANSI 49. Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса 0,35+0,01 м/с. Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проем с каждой стороны 0,47±0,03 м/с. Степень рециркуляции воздуха в боксе 50%. Габаритные размеры бокса в сборе с подставкой 1770х730х2050 мм, габариты рабочей камеры (ШхГхВ): 1410х700х670 мм. Э: 220В/50Гц, 790Вт, суммарная допустимая мощность на встроенные розетки 1000Вт. Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса 885-915 м3/час. Производительность по чистому воздуху, удаляемому из бокса, при двух открытых рабочих проемах 930-1005 м3/час. Производительность по чистому воздуху, удаляемому из бокса, при одном открытом рабочем проеме 460-500 м3/час. Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от бокса 60 дБ. | БМБ-II-«Ламинар-С»- 1,5 VIS-A-VIS | Амедис - инжиниринг | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение амплификации | Стул со спинкой крутящийся лабораторный. размер сиденья - 460х450 мм, спинки -305х400 мм. Материал сиденья и спинки лабораторного стула GEMA - мягкий литой полиуретан черного цвета. Подходит для работы за столами высотой от 750 до 900 мм (регулировка по высоте в диапазоне 500-690 мм). Допустимая нагрузка на изделие при правильной эксплуатации не должна превышать 120 кг. | GEMA или аналог | Simple pro или аналог | шт. | 4
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение амплификации | Стол-мойка одинарная 600х750х900 мм. В основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием. Подвесная тумба из листовой стали с химически стойким порошковым покрытием. Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола. Допоборудование: навесная сушка для лабораторной посуды. Раковина Darcon по центру. | СМЛ-01.1 или аналог | НПО "Техноком" или аналог | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение амплификации | УФ-лампы открытого типа |  |  | шт. | 4
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение амплификации | Штатив «рабочее место» для пробирок 1,5 мл, 50 мест, оргстекло | RA-5015 |  | шт. | 4
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение амплификации | Штатив «рабочее место» для пробирок 0,2 мл, 200 мест, оргстекло | RA-20002 |  | шт. | 3
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение амплификации | Штативы для дозаторов |  |  | шт. | 3
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение амплификации | ОБЛУЧАТЕЛЬ - РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА УФ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ Производительность рециркулятора – 60±10 м3 /час.Эффективность обеззараживания воздушного потока по золотистому стафилококку – 95,0 %. Источник излучения – 2 бактерицидные ртутные безозоновые ультрафиолетовые лампы мощностью 16 Вт типа TUV фирмы «PHILIPS» или LTC 16W T5 фирмы LightTech, с суммарным бактерицидным потоком 6,4 Вт. Питание рециркулятора от сети переменного тока напряжением 220 В±10 % частотой 50 Гц. Мощность рециркулятора 35 Вт (ВА) при номинальном значении напряжения 220 В. | ОРУБн-2-01- «КРОНТ» или аналог | Торговая сеть | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение амплификации | Стол прямоугольный лабораторный. С покрытием типа «DURCON». Лицевой съемный экран для быстрого доступа к коммуникациям. В комплекте тумба подвесная лабораторная МРЛ-20.1. Корпус листовая сталь, скос фасадов 450 и двери со специальными петлями полного открывания 2700. Габариты: 1500х520х670 мм. комплектуется крепежом для подвешивания к каркасу лабораторных и островных столов. Допустимая нагрузка 350 кг. Габариты 1500х620х900 мм. | стол СЛ-06.8 3 и тумба МРЛ-20.1 | Эксперт или аналог | шт. | 4
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение амплификации | Надстройка сервисная МРЛ-23.3. Габариты: 1500х330х1000 мм. исп.3, алюм., пристеннная, 2 полки, электрика, метал. экран, панель для коммуникаций. Э: 220В/50Гц, 2 розетки суммарная мощность 2,0кВт. | МРЛ-23.3 или аналог | Эксперт или аналог | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение амплификации | Холодильник с морозильной камерой Liebherr, диапазон, ˚С +2+8 и -9-30, объем камер 254 л холодильной и 107 л морозильной Внешние размеры: высота / ширина / глубина 200,3 / 60,1 / 61,8 см Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) 2 055,0 / 615,0 / 709,0 мм Вес (без упаковки) 83,00 кг Вес (с упаковкой) 89 кг Общий чистый объем 345 л Секция холодильника с чистым объемом 240 л Объем нетто морозильного отделения 105 л Допустимая нагрузка на полку холодильного отделения 45 кг Допустимая нагрузка на полку морозильного отделения 24 кг | LCv 4010 | Австрия,Liebherr | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение амплификации | Лабораторный морозильник Liebherr, -10-35C, 597 л, дверь - сталь нешние размеры: высота / ширина / глубина 216 / 70 / 83 см Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) 2 220,0 / 745,0 / 875,0 мм Вес (без упаковки) 136 кг Вес (с упаковкой) 162 кг Общий чистый объем 430 л Объем нетто морозильного отделения 430 л Допустимая нагрузка на полку морозильного отделения 60 кгПолезная Глубина полки 65,0 см | LGPv 6520 | Австрия,Liebherr | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение амплификации | Пассивное передаточное окно. Ровные наружные поверхности без горизонтальных выступов. Есть окно для обзора. Двойные дверцы снабжены уплотнителями по периметру и замками. НЕРА фильтр - нет. УФ лампа - 1 шт. Блокировка - механическая. Материал рабочей поверхности, материал корпуса - нержавеющая сталь 304. Внутренние размеры (ШхГхВ) 750х750х750 ммГабариты внешние: 950х750х840 мм. Э:220В/50Гц, 50Вт | MCR SB-03 или аналог | MAX Clean Room | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение амплификации | Система для цифровой ПЦР DropDX-2044HT, 16 образцов, 4 канала;Объем реакции до 25 мкл;Количество капель в сформированной эмульмии образца до 30000;Объем капли <1 нл;Равномерность размера капли CV <±3%;Время подготовки эмульсии образцов < 2 минут;Встроенный в генератор капель термоциклер Наличие;Возможность установки температурного градиента в термоциклере для оптимизации отжига праймеров Наличие; Средняя скорость нагрева > 1,5 С/сек; Точность температуры < 0,5 С; Равномерность температуры < 1 С; Источник возбуждения флуоресценции Светодиод; Детектор CCD-камера; Динамический диапазон 5 порядков; Каналы детекции Канал 1: FAM/SYBR Green; Канал 2: HEX/VIC; Канал 3: ROX; Канал 4: CY5; Коэффициент вариации при определении интенсивности флуоресценции Не более 3%; Чувствительность изменений уровня экспрессии генов В диапазоне ±10%; Количество образцов за запуск До 16; Время анализа 2,5 мин./образец (2 канала);3,5 мин./образец (4 канала);Размеры генератора капель 340*440*360мм, Вес: 34 кг;Размеры сканера картриджей 560*560*510мм, Вес: 48 кг | DropDX-2044HT или аналог | RainSure Scientific | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение амплификации | Дозаторы пипеточные Eppendorf Research Plus с принадлежностями, варианты исполнения: дозаторы механические переменного объема одноканальные (3 шт.: 0,5-10мкл, 10-100мкл, 20-200мкл) | Research Plus | Eppendorf | шт. | 1 набор
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение амплификации | Амплификатор в реальном времени с термоблоком 96 х 0.2 мл с ПО в комплекте: 6 каналов детекции, температурный градиент, FRET, сенсорный дисплейформат термоблока — 96 луночный; количество каналов измерения флуоресценции — 5 + FRET (канал резонансного переноса энергии флуоресценции); мультиплексный анализ на 1 пробу — 5; рабочий диапазон градиента температур, °С — 30-100; объем реакционной смеси, мкл — 1-50 (10-50 рекомендованный); исполнительное устройство термоблока — элемент Пельтье; источник возбуждения — 6 светодиодов; детектор оптический — 6 фотодиодов; длина волны возбуждения, нм — 450-684; длина волны флуоресценции, нм — 510-730; время сканирования (для всех каналов), сек — 12; режим быстрого сканирования (только для FAM или только для SYBR Green), сек — 3; дисплей с технологией TouchScreen; габариты, Ш × Г × В, см — 33 × 56 × 36; вес, кг — 22. | CFX Opus 96 | Bio-Rad | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение амплификации | ДНК-амплификатор в "реальном времени", 5 каналов, 96×0,2 мл, моноблок, ПО | DTprime | ДНК-Технология | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение амплификации | Автоматизированная система дозирования жидкостей для раскапывания ПЦР-смесейТехнические характеристики системы дозирования жидкостей QIAgility: Полностью автоматическая система дозирования жидкостей; Ёмкость рабочего стола: 6 планшетов, 37 пробирок; Наличие УФ-лампы, HEPA-фильтра; Одноканальная дозирующая головка, скорость пипетирования — 20-150 мкл/секунду; Минимальный детектируемый объём: 10 мкл в 200 мкл пробирке; Большое количество готовых протоколов и решений для лабораторий, возможность создания кастомных протоколов; Габариты и масса: 550×630×450 мм, 41 кг | Система дозирования жидкостей QIAgility | Qiagen | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение амплификации | Микроцентрифуга 2300 об/мин, с горизонтальным ротором для планшетов. Возможность центрифугирования планшетов для ПЦР с юбкой/без юбки, иммунологических планшетов, стрипов, пробирок объемом 0,2 мл Максимальная скорость 2200 об/мин Максимальное ускорение 480 g Максимальное врямя установки таймера 10 мин Прозрачная крышка из поликарбоната Габариты 29x36x14 см Вес без принадлежностей 3,6 кг | MPC-P25 | . Allsheng | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение амплификации | ПЦР-бокс для стерильных работ с бактерицидным проточным УФ-рециркулятором воздуха, с рабочей поверхностью из нержавеющей стали, шириной 1200 мм. Стенки из ударопрочного стекла. | UVT-S-AR | BioSan | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение амплификации | Твердотельный термостат, рассчитанный на использование пробирок типа Eppendorf объемом 1,5 и 0,5 мл. Материал корпуса Пластик Trovidur (ПХВ ES6705) Светодиод для индикации общего состояния прибора Наличие Выключатель питания с индикацией поданного сетевого напряжения Наличие Дисплей - Графический жидкокристаллический индикатор Таймер От 1 мин до 99 час Инкремент по времени 1 мин. Габариты (Ш×Г×В), мм 195x185х125 Вес прибора 2,3 кгМатериал термоблока Алюминиевый сплав Формат термоблока, шт. Моноблок Число пробирок в термоблоке, шт. 1,5 мл – 40 0,5 мл – 28 Формат пробирок, мл - 0,5 и 1,5 Нагревательный элемент - Керамический Управляемое охлаждение прибора Охлаждение за счет встроенного вентилятора Контроль температуры: встроенный микропроцессор Диапазон регулирования температуры, °С: от температуры окружающей среды до + 99 Нижняя температура диапазона регулирования: Температура окружающей среды Исходная температура матрицы, °С Ттемпература окружающей среды Предельно допустимая температура корпуса прибора, °С: при температуре окружающей среды от 10 до 35°С - не более 75°С. Максимальная скорость нагрева матрицы, °С/мин - не менее 8 Дискретность задания температуры, °С - 1,0 Однородность температуры в термоблоке В установившемся режиме не более ± 0,5 Точность поддержания температуры в термоблоке От температуры окружающей среды до 65°C: ± 0,2°С От 66°C до 99°C: ± 0,5°С Крышка блока Наличие (стационарная) Формат крышки блока: теплоизолирующая, с ручной регулировкой прижима пробирок Фиксируется механическим запором Управление и программирование:в ручном режиме Встроенная память прибора Емкость памяти прибора 3 режима термостатирования | Гном | ДНК-Технология | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение амплификации | Твердотельный термостат с функцией охлаждения и нагрева в диапазоне температур от - 3°C до 150°C, с 2-мя независимыми и объединенными в общем корпусе модулями, с широким выбором взаимозаменяемых блоков для пробирок различных форматов Звуковой сигнал таймера + Дисплей ЖК Программы регулируемые пользователем (температура и время) 16 (для нагревания) + 16 (для охлаждения) Размеры (Д×Ш×В) 295х285х220 мм Вес 5,6 кг Потребляемый ток / мощность 1,8 A / 430 Вт Питание 230 В, 50/60 Гц | Твердотельный термостат CH 3-150 | BioSan | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение амплификации | Амплификатор GeneExplorer, градиент (RT)Реакционный блок — 96 × 0,2 мл (пробирки, стрипы, планшеты без юбки и с полу-юбкой); максимальная скорость нагрева — 6,0 °С/сек; максимальная скорость охлаждения — 5,5 °С/сек; диапазон температурного градиента — 1 - 30 °С; подогреваемая крышка (30 - 110 °С); диапазон рабочих температур — 4 - 105 °C (с шагом 0,1 °С); точность поддержания температур — ± 0,2 °C; гомогенность температуры по блоку — ± 0,2 °C; максимальное количество циклов — 99; диапазон изменения времени цикла — 0 - 9 мин 59 сек; диапазон изменения температуры цикла — 0,1 - 9,9 °C; количество протоколов в памяти — 2000; цветной сенсорный дисплей 8 дюймов;интерфейс с ПК — USB, LAN, WIFI; использование мобильных приложений для iOS/Android для отслеживания процессов в реальном времени;потребляемая мощность — 600 Вт; габариты (Ш × Г × В) — 269 × 420 × 254 мм; вес — 10,5 кг. | модель GE-96G, 96x0,2мл | Bioer, Китай | шт. | 1
1 | [6 empty] | шт.
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение выделения ДНК | Бокс микробиологической безопасности. II Класс бокса по ГОСТ Р ЕН 12469-2010, NSF/ANSI 49. Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса 0,35+0,01 м/с. Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проем с каждой стороны 0,47±0,03 м/с. Степень рециркуляции воздуха в боксе 50%. Габаритные размеры бокса в сборе с подставкой 1770х730х2050 мм, габариты рабочей камеры (ШхГхВ): 1410х700х670 мм. Э: 220В/50Гц, 790Вт, суммарная допустимая мощность на встроенные розетки 1000Вт. Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса 885-915 м3/час. Производительность по чистому воздуху, удаляемому из бокса, при двух открытых рабочих проемах 930-1005 м3/час. Производительность по чистому воздуху, удаляемому из бокса, при одном открытом рабочем проеме 460-500 м3/час. Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от бокса 60 дБ. | БМБ-II-«Ламинар-С»-1,5 VIS-A-VIS | Амедис - инжиниринг | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение выделения ДНК | Ламинарное укрытие для защиты продукта в условиях беспылевой абактериальной воздушной среды, Размеры рабочей камеры (ШхГхВ) 1430х625х650 мм, предназначен для одновременной работы 2-х операторов. Класс чистоты воздуха рабочей зоны ламинарного укрытия по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002 - 5 ИСО. Класс чистоты воздуха рабочей зоны ламинарного укрытия по ГОСТ Р 52249-2009 - А. Класс предварительного фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014 - G4. Класс фильтров HEPA согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 - Н14. Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочем режиме 0,4 м/с. Освещенность рабочей поверхности ламинарного укрытия не менее 2000 Лк. Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от ламинарного укрытия, 55дБ. Суммарная максимально допустимая нагрузка на блоки розеток не более 1,0 кВт, 220В/50Гц. Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру ламинарного укрытия 1000 м3/ч. Э: 220В/50Гц, Мощность, потребляемая боксом (без учета нагрузки на встроенный блок розеток 410 Вт. Габариты бокса в сборе с подставкой 1500х760х1870 мм. | БАВнп-01-"Ламинар-С"-1,5 LORICA VIS-A-VIS (422.150) | Ламинарные системы | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение выделения ДНК | Стул со спинкой крутящийся лабораторный. размер сиденья - 460х450 мм, спинки -305х400 мм. Материал сиденья и спинки лабораторного стула GEMA - мягкий литой полиуретан черного цвета. Подходит для работы за столами высотой от 750 до 900 мм (регулировка по высоте в диапазоне 500-690 мм). Допустимая нагрузка на изделие при правильной эксплуатации не должна превышать 120 кг. | GEMA или аналог | Simple pro или аналог | шт. | 4
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение выделения ДНК | Стол-мойка одинарная 600х750х900 мм. В основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием. Подвесная тумба из листовой стали с химически стойким порошковым покрытием. Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола. Допоборудование: навесная сушка для лабораторной посуды. Раковина Darcon по центру. | СМЛ-01.1 или аналог | НПО "Техноком" или аналог | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение выделения ДНК | ОБЛУЧАТЕЛЬ - РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА УФ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ Производительность рециркулятора – 60±10 м3 /час.Эффективность обеззараживания воздушного потока по золотистому стафилококку – 95,0 %. Источник излучения – 2 бактерицидные ртутные безозоновые ультрафиолетовые лампы мощностью 16 Вт типа TUV фирмы «PHILIPS» или LTC 16W T5 фирмы LightTech, с суммарным бактерицидным потоком 6,4 Вт. Питание рециркулятора от сети переменного тока напряжением 220 В±10 % частотой 50 Гц. Мощность рециркулятора 35 Вт (ВА) при номинальном значении напряжения 220 В. | ОРУБн-2-01- «КРОНТ» или аналог | Торговая сеть | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение выделения ДНК | Стол прямоугольный лабораторный. С покрытием типа «DURCON». Лицевой съемный экран для быстрого доступа к коммуникациям. В комплекте тумба подвесная лабораторная МРЛ-20.1. Корпус листовая сталь, скос фасадов 450 и двери со специальными петлями полного открывания 2700. Габариты: 1500х520х670 мм. комплектуется крепежом для подвешивания к каркасу лабораторных и островных столов. Допустимая нагрузка 350 кг. Габариты 1500х620х900 мм. | стол СЛ-06.8 3 и тумба МРЛ-20.1 | Эксперт или аналог | шт. | 4
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение выделения ДНК | Надстройка сервисная МРЛ-23.3. Габариты: 1500х330х1000 мм. исп.3, алюм., пристеннная, 2 полки, электрика, метал. экран, панель для коммуникаций. Э: 220В/50Гц, 2 розетки суммарная мощность 2,0кВт. | МРЛ-23.3 или аналог | Эксперт или аналог | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение выделения ДНК | Холодильный шкаф общелабораторный, температурный режим от +4°С до + 15 °С, морозильная камера от -10 до -25С, объём 400 л, дверь стеклопакет+металлическая. Количество полок 3 шт, количество ящиков 5 шт. Объем холодильной камеры 270 л, объем морозильной камеры 130 л. Э:220В/50Гц, 0,3кВт. Габариты: 600х610х2080 мм. | ХЛ-340 | Позис или аналог Позис или аналог | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение выделения ДНК | Микроцентрифуга-вортекс "Микроспин" , 2800 об/мин, роторы R-1,5, R-0.5/0.2 Постоянная скорость вращения (50Гц) 2800 об/мин Относительная центробежная сила (RCF) (50 Гц) 500 x g Постоянная скорость вращения (60 Гц) 3500 об/мин Относительная центробежная сила (RCF) (60 Гц) 700 x g Два режима работы непрерывный и импульсный + | FV-2400 | biosan | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение выделения ДНК | Шейкер с термоблоком для 24 пробирок 1,5 мл Диапазон температур 0°C / +100°C Мин.скорость вращения, об/мин300 Макс.скорость вращения, об/мин1500 | Шейкер Thermomixer F1.5 | Eppendorf | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение выделения ДНК | Лабораторная микроцентрифуга MiniSpin, вариант исполнения Компактная персональная центрифуга Максимальное ускорение – до 14 100g (14500 об/мин) Низкий уровень шума;Вместимость 12х1,5/2,0 мл;Таймер до 99 минут;Функция непрерывной работы;Время разгона и торможения ротора – менее 13 секунд;Автоматическое открывание крышки после завершения центрифугирования;Отдельная кнопка кратковременного центрифугирования;Автоклавируемые роторы;Адаптеры для пробирок 0,2/0,4/0,5/0,6 мл (поставляются отдельно); Цифровой дисплей с отображением времени и скорости | MiniSpin plus | Eppendorf AG или аналог | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение выделения ДНК | Дозаторы пипеточные Eppendorf Research Plus с принадлежностями, варианты исполнения: дозаторы механические переменного объема одноканальные (3 шт.: 2,0-20 мкл, 20-200 мкл, 100-1000 мкл) | Research Plus | Eppendorf | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение выделения ДНК | Дозаторы пипеточные Eppendorf Research Plus с принадлежностями, варианты исполнения: дозаторы механические переменного объема одноканальные (3 шт.: 0,5-10мкл, 10-100мкл, 100-1000мкл) | Research Plus | Eppendorf | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение выделения ДНК | Пассивное передаточное окно. Ровные наружные поверхности без горизонтальных выступов. Есть окно для обзора. Двойные дверцы снабжены уплотнителями по периметру и замками. НЕРА фильтр - нет. УФ лампа - 1 шт. Блокировка - механическая. Материал рабочей поверхности, материал корпуса - нержавеющая сталь 304. Внутренние размеры (ШхГхВ) 750х750х750 ммГабариты внешние: 950х750х840 мм. Э:220В/50Гц, 50Вт | MCR SB-03 или аналог | MAX Clean Room | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение выделения ДНК | УФ-лампы открытого типа |  |  | шт. | 4
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение выделения ДНК | Штатив «рабочее место» для пробирок 1,5 мл, 50 мест, оргстекло | RA-5015 |  | шт. | 4
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение выделения ДНК | Штатив «рабочее место» для пробирок 0,2 мл, 200 мест, оргстекло | RA-20002 |  | шт. | 3
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение выделения ДНК | Станция для автоматического выделения и очистки ДНК, РНК и белков с комплектом расходных материалов | QIAcube Connect или аналоги | Qiagen | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение выделения ДНК | Штативы для дозаторов |  |  | шт. | 3
1 | СГМУ |  | Генетическая лаборатория -Помещение выделения ДНК | Спектрофотометр, сканирование 200-900 нм, сенсорный экран, термостатируемое кюветное отделение | NanoPhotometer NP80-Touch | Miulab | шт. | 2
1 | СГМУ |  | Генетическая лаборатория -Помещение выделения ДНК | Мешалка магнитная с подогревом. Скорость вращения 150-1250 об/мин. | MSH-300
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение выделения ДНК | Термостат dry block, 25-120 гр.С, предназначен для поддержания постоянной температуры образцов в пробирках, помещенных в гнезда алюминиевого блок. Диапазон установки температуры +25°C ... +120°CДисплей ЖК, 2 × 16 знаков Размеры (Д×Ш×В) 230 × 210 × 110 mm Вес 2,8 кг Потребляемая мощность (230В) 200 Вт (870 мА) Питание 230 В, 50/60 Гц или 120 В, 50/60 Гц | Термостат модель TDB-120, dry block, 25-120 гр.С, блок A53 (32x1,5; 21x0,5) | BioSan | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение выделения ДНК | Микроцентрифуга 5430R с охлаждением (от -11 до +40С) с пленочной клавиатурой с ротором FA-45-30-11;Максимальное ускорение 30130 g Максимальная скорость 17500 об/мин;Максимальная вместимость 48 × 1,5/2 мл, 6 × 50 мл, 2 × микропланшета;Время разгона 14 с; Время торможения 15 с;Таймер от 30 с до 99:59 ч, бесконечно; Функция плавной остановки есть;Уровень шума < 54 дБ(A) с ротором F-45-30-11;Мощность 1050 Вт;Габариты 380×640×290 мм;Диапазон регулировки температуры -11 °C 40 °C;Масса 56 кг | 5430R | Eppendorf | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение выделения ДНК | Гомогенизатор лабораторный ЖК-дисплей; Широкий диапазон регулировки скорости; В комплект входит насадка с зубцами М-образной формы; Насадка стерилизуется, что позволяет использовать многократно.Мощность двигателя, Вт 360, Регулирование скорости, об/мин 2800-28000 с шагом 100/1000 Установка времени, мин 0,1-9,9 Электропитание В/Гц 220/50, Вес, кг 10,5 Размеры (ШхГхВ), мм 235х395х580 | Лабораторный гомогенизатор STEGLER DG-360 | STEGLER | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение выделения ДНК | Бокс микробиологической безопасности. II Класс бокса по ГОСТ Р ЕН 12469-2010, NSF/ANSI 49. Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса 0,35+0,01 м/с. Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проем с каждой стороны 0,47±0,03 м/с. Степень рециркуляции воздуха в боксе 50%. Габаритные размеры бокса в сборе с подставкой 1770х730х2050 мм, габариты рабочей камеры (ШхГхВ): 1410х700х670 мм. Э: 220В/50Гц, 790Вт, суммарная допустимая мощность на встроенные розетки 1000Вт. Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса 885-915 м3/час. Производительность по чистому воздуху, удаляемому из бокса, при двух открытых рабочих проемах 930-1005 м3/час. Производительность по чистому воздуху, удаляемому из бокса, при одном открытом рабочем проеме 460-500 м3/час. Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от бокса 60 дБ. | БМБ-II-«Ламинар-С»- 1,5 VIS-A-VIS | Амедис - инжиниринг | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Помещение гель-электрофореза | Стул со спинкой крутящийся лабораторный. размер сиденья - 460х450 мм, спинки -305х400 мм. Материал сиденья и спинки лабораторного стула GEMA - мягкий литой полиуретан черного цвета. Подходит для работы за столами высотой от 750 до 900 мм (регулировка по высоте в диапазоне 500-690 мм). Допустимая нагрузка на изделие при правильной эксплуатации не должна превышать 120 кг. | GEMA или аналог | Simple pro или аналог | шт. | 4
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Помещение гель-электрофореза | Стол-мойка одинарная 600х750х900 мм. В основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием. Подвесная тумба из листовой стали с химически стойким порошковым покрытием. Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола. Допоборудование: навесная сушка для лабораторной посуды. Раковина Darcon по центру. | СМЛ-01.1 или аналог | НПО "Техноком" или аналог | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Помещение гель-электрофореза | ОБЛУЧАТЕЛЬ - РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА УФ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ Производительность рециркулятора – 60±10 м3 /час.Эффективность обеззараживания воздушного потока по золотистому стафилококку – 95,0 %. Источник излучения – 2 бактерицидные ртутные безозоновые ультрафиолетовые лампы мощностью 16 Вт типа TUV фирмы «PHILIPS» или LTC 16W T5 фирмы LightTech, с суммарным бактерицидным потоком 6,4 Вт. Питание рециркулятора от сети переменного тока напряжением 220 В±10 % частотой 50 Гц. Мощность рециркулятора 35 Вт (ВА) при номинальном значении напряжения 220 В. | ОРУБн-2-01- «КРОНТ» или аналог | Торговая сеть | шт. | 4
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение выделения ДНК | Стол прямоугольный лабораторный. С покрытием типа «DURCON». Лицевой съемный экран для быстрого доступа к коммуникациям. В комплекте тумба подвесная лабораторная МРЛ-20.1. Корпус листовая сталь, скос фасадов 450 и двери со специальными петлями полного открывания 2700. Габариты: 1500х520х670 мм. комплектуется крепежом для подвешивания к каркасу лабораторных и островных столов. Допустимая нагрузка 350 кг. Габариты 1500х620х900 мм. | стол СЛ-06.8 3 и тумба МРЛ-20.1 | Эксперт или аналог | шт. | 5
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Помещение гель-электрофореза | Надстройка сервисная МРЛ-23.3. Габариты: 1500х330х1000 мм. исп.3, алюм., пристеннная, 2 полки, электрика, метал. экран, панель для коммуникаций. Э: 220В/50Гц, 2 розетки суммарная мощность 2,0кВт. | МРЛ-23.3 или аналог | Эксперт или аналог | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Помещение гель-электрофореза | Камера Mini-PROTEAN Tetra Cell (4 геля, 1,0 мм, 2 заливочных столика, 4 заливочных рамки)Количество гелей 1-4;Размер короткого стекла, см 10,1 х 7,3;Размер спейсерного стекла, см 10,1 х 8,2;Размер готового геля, см 8,3 х 7,3;Размер геля, приготовленного самостоятельно, см 8,3 х 6,8;Верхний объем буфера для 2 гелей, мл 160;Верхний объем буфера для 4 гелей, мл 320;Нижний объем буфера для 2 гелей, мл 550;Нижний объем буфера для 4 гелей, мл 680;Среднее время постановки SDS-PAGE электрофореза, мин 45 | Mini-PROTEAN® Tetra | Bio-Rad, Соединенные Штаты | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Помещение гель-электрофореза | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С по ТУ 9452-010-51495026-2011 в исполнении БМБ-II-"Ламинар-С.»-1.5 |  | ЗАО Ламинарные Системы, Россия | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Помещение гель-электрофореза | Камера для вертикального электрофореза на два геля, размер стекла 20 см х 20 см;Размер стекол, мм 200 х 200;Размер геля, мм 178 х 175;Максимальное количество образцов 2 х 30;Объем верхнего буфера, мл 1100;Объем нижнего буфера, мл 420;Вес, г 970 | VE-20 | Bio-Rad, Соединенные Штаты | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория -Помещение выделения ДНК | Камера Wide Mini-Sub Cell GT, 15х7 см, с заливочным столиком и упорами для заливки ;Размеры геля, см 15 х 7 или 15 х 10; Количество образцов от 10 до 60;Объем буфера, мл 650;Габариты, мм 260 х 200 х 75 | Wide Mini-Sub Cell GT | Bio-Rad, Соединенные Штаты | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Помещение гель-электрофореза | Камера Sub-Cell GT, 15х10 см, с заливочным столиком;Размеры геля, см 15 х 10, 15 х 15 или 15 х 20; Количество образцов от 1 до 120; Объем буфера, мл 1000;Габариты, мм 420 х 200 х 100 | Sub-Cell GT | Bio-Rad, Соединенные Штаты | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Помещение гель-электрофореза | Система капиллярного электрофореза QIAxcel Advanced Instrument; Время обработки (типичное) 15 мин - 12 образцов; Разрешение 3 – 5 п.о. размер фрагмента 15 п.о. – 10 000 п.о.; Количество образцов до 96, партии по 12 образцов | QIAxcel Advanced Instrument | QIAGEN | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Помещение гель-электрофореза | Камера для вертикального электрофореза | VE-20 | Helicon | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Помещение гель-электрофореза | Камера для вертикального электрофореза Criterion™ Dodeca | Criterion™ Dodeca | Bio-Rad | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Помещение гель-электрофореза | УФ-лампы открытого типа |  |  | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Помещение гель-электрофореза | Штатив «рабочее место» для пробирок 1,5 мл, 50 мест, оргстекло | RA-5015 |  | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Помещение гель-электрофореза | Штатив «рабочее место» для пробирок 0,2 мл, 200 мест, оргстекло | RA-20002 |  | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Помещение гель-электрофореза | Штативы для дозаторов |  |  | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Помещение гель-электрофореза | Гельдокументирующая система , 5 Мп, моторизованный зум, верхний УФ 254/365 нм, , фильтр 590 нм | QUANTUM-CX5 Edge - Epi UV PadBox | Vilber | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Помещение гель-электрофореза | Запаиватель микропланшет автоматический | PX1 PCR plate sealer |  | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Помещение гель-электрофореза | Система гель-документирования с возможностью работы с мультиплексной флуоресценцией в диапазоне 400-900 нм от синего до ближнего инфракрасного света. Максимальный размер образца: 18,8 х 22 см | ChemiDoc MP | Bio-Rad | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Помещение гель-электрофореза | Холодильный шкаф общелабораторный, температурный режим от +4°С до + 15 °С, морозильная камера от -10 до -25С, объём 400 л, дверь стеклопакет+металлическая. Количество полок 3 шт, количество ящиков 5 шт. Объем холодильной камеры 270 л, объем морозильной камеры 130 л. Э:220В/50Гц, 0,3кВт. Габариты: 600х610х2080 мм. | ХЛ-340 | Позис или аналог Позис или аналог | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Помещение гель-электрофореза | Микроцентрифуга-вортекс "Микроспин" , 2800 об/мин, роторы R-1,5, R-0.5/0.2 Постоянная скорость вращения (50Гц) 2800 об/мин Относительная центробежная сила (RCF) (50 Гц) 500 x g Постоянная скорость вращения (60 Гц) 3500 об/мин Относительная центробежная сила (RCF) (60 Гц) 700 x g Два режима работы непрерывный и импульсный + | FV-2400 | biosan | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Помещение гель-электрофореза | Термостат dry block, 25-120 гр.С, предназначен для поддержания постоянной температуры образцов в пробирках, помещенных в гнезда алюминиевого блок. Диапазон установки температуры +25°C ... +120°CДисплей ЖК, 2 × 16 знаков Размеры (Д×Ш×В) 230 × 210 × 110 mm Вес 2,8 кг Потребляемая мощность (230В) 200 Вт (870 мА) Питание 230 В, 50/60 Гц или 120 В, 50/60 Гц | Термостат модель TDB-120, dry block, 25-120 гр.С, блок A53 (32x1,5; 21x0,5) | BioSan | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Помещение гель-электрофореза | Весы аналитические, 220г/0,001 г с внутренней калибровкой Максимальная допустимая нагрузка 220 г; Дискретность 1 мг;Размер платформы (2) 130 мм;Внутренняя калибровка AutoCal™ — автоматическая калибровка;Ветрозащитный кожух Да;Линейность ± 0,002 г;Минимальная масса (по USP, 0,1 %, стандартная) 1,6 г | Explorer, EX223 |  | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Помещение приема и подготовки проб | Стул со спинкой крутящийся лабораторный. размер сиденья - 460х450 мм, спинки -305х400 мм. Материал сиденья и спинки лабораторного стула GEMA - мягкий литой полиуретан черного цвета. Подходит для работы за столами высотой от 750 до 900 мм (регулировка по высоте в диапазоне 500-690 мм). Допустимая нагрузка на изделие при правильной эксплуатации не должна превышать 120 кг. | GEMA или аналог | Simple pro или аналог | шт. | 3
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Помещение приема и подготовки проб | Стол-мойка одинарная 600х750х900 мм. В основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием. Подвесная тумба из листовой стали с химически стойким порошковым покрытием. Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола. Допоборудование: навесная сушка для лабораторной посуды. Раковина Darcon по центру. | СМЛ-01.1 или аналог | НПО "Техноком" или аналог | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Помещение приема и подготовки проб | ОБЛУЧАТЕЛЬ - РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА УФ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ Производительность рециркулятора – 60±10 м3 /час.Эффективность обеззараживания воздушного потока по золотистому стафилококку – 95,0 %. Источник излучения – 2 бактерицидные ртутные безозоновые ультрафиолетовые лампы мощностью 16 Вт типа TUV фирмы «PHILIPS» или LTC 16W T5 фирмы LightTech, с суммарным бактерицидным потоком 6,4 Вт. Питание рециркулятора от сети переменного тока напряжением 220 В±10 % частотой 50 Гц. Мощность рециркулятора 35 Вт (ВА) при номинальном значении напряжения 220 В. | ОРУБн-2-01- «КРОНТ» или аналог | Торговая сеть | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Помещение приема и подготовки проб | Стол прямоугольный лабораторный. С покрытием типа «DURCON». Лицевой съемный экран для быстрого доступа к коммуникациям. В комплекте тумба подвесная лабораторная МРЛ-20.1. Корпус листовая сталь, скос фасадов 450 и двери со специальными петлями полного открывания 2700. Габариты: 1500х520х670 мм. комплектуется крепежом для подвешивания к каркасу лабораторных и островных столов. Допустимая нагрузка 350 кг. Габариты 1500х620х900 мм. | стол СЛ-06.8 3 и тумба МРЛ-20.1 | Эксперт или аналог | шт. | 3
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Помещение приема и подготовки проб | Надстройка сервисная МРЛ-23.3. Габариты: 1500х330х1000 мм. исп.3, алюм., пристеннная, 2 полки, электрика, метал. экран, панель для коммуникаций. Э: 220В/50Гц, 2 розетки суммарная мощность 2,0кВт. | МРЛ-23.3 или аналог | Эксперт или аналог | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Помещение приема и подготовки проб | Комбинированный холодильник/морозильник MPR-441Fi (218 л/226 л, +2С...+8С/-20С...-40С)..Объем морозильной камеры 226 л; Температурный диапазон морозильной камеры от -20°С до -40°С; Габариты морозильной камеры (ШхГхВ) 649х614х600 мм;Объем холодильной камеры 218 л;Температурный диапазон морозильной камеры от 2°С до 8°С;Общие габариты 793х770х1806 мм;Вес без принадлежностей 175 кг | MPR-441Fi | Alphavita | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Помещение приема и подготовки проб | Центрифуга многофункциональная TFS SL16 настольная вентилируемая, 15200 об/мин, 25830 g, Русскоязычный интерфейс, система Autolock. Ротор угловой 48 х 2 с крышкой 48 x 2 Алюминиевый угловой ротор для центрифуг TFS SL 16/ SL 40/SL 40F, Sorvall, 15200 об/мин, 25314 g, Auto-lock. Габариты: 440х605х360мм; Э: 220В/1,4кВт | TFS SL16 или аналог | Thermo Fisher Scientific или аналог | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Секвенаторская | Бокс микробиологической безопасности. II Класс бокса по ГОСТ Р ЕН 12469-2010, NSF/ANSI 49. Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса 0,35+0,01 м/с. Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проем с каждой стороны 0,47±0,03 м/с. Степень рециркуляции воздуха в боксе 50%. Габаритные размеры бокса в сборе с подставкой 1770х730х2050 мм, габариты рабочей камеры (ШхГхВ): 1410х700х670 мм. Э: 220В/50Гц, 790Вт, суммарная допустимая мощность на встроенные розетки 1000Вт. Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса 885-915 м3/час. Производительность по чистому воздуху, удаляемому из бокса, при двух открытых рабочих проемах 930-1005 м3/час. Производительность по чистому воздуху, удаляемому из бокса, при одном открытом рабочем проеме 460-500 м3/час. Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от бокса 60 дБ. | БМБ-II-«Ламинар-С»- 1,5 VIS-A-VIS | Амедис - инжиниринг | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Секвенаторская | Стул со спинкой крутящийся лабораторный. размер сиденья - 460х450 мм, спинки -305х400 мм. Материал сиденья и спинки лабораторного стула GEMA - мягкий литой полиуретан черного цвета. Подходит для работы за столами высотой от 750 до 900 мм (регулировка по высоте в диапазоне 500-690 мм). Допустимая нагрузка на изделие при правильной эксплуатации не должна превышать 120 кг. | GEMA или аналог | Simple pro или аналог | шт. | 4
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Секвенаторская | Стол-мойка одинарная 600х750х900 мм. В основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием. Подвесная тумба из листовой стали с химически стойким порошковым покрытием. Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола. Допоборудование: навесная сушка для лабораторной посуды. Раковина Darcon по центру. | СМЛ-01.1 или аналог | НПО "Техноком" или аналог | шт. | 3
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Секвенаторская | Стол прямоугольный лабораторный. С покрытием типа «DURCON». Лицевой съемный экран для быстрого доступа к коммуникациям. В комплекте тумба подвесная лабораторная МРЛ-20.1. Корпус листовая сталь, скос фасадов 450 и двери со специальными петлями полного открывания 2700. Габариты: 1500х520х670 мм. комплектуется крепежом для подвешивания к каркасу лабораторных и островных столов. Допустимая нагрузка 350 кг. Габариты 1500х620х900 мм. | стол СЛ-06.8 3 и тумба МРЛ-20.1 | Эксперт или аналог | шт. | 3
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Секвенаторская | Надстройка сервисная МРЛ-23.3. Габариты: 1500х330х1000 мм. исп.3, алюм., пристеннная, 2 полки, электрика, метал. экран, панель для коммуникаций. Э: 220В/50Гц, 2 розетки суммарная мощность 2,0кВт. | МРЛ-23.3 или аналог | Эксперт или аналог | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Секвенаторская | Стол-мойка одинарная 600х750х900 мм. В основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием. Подвесная тумба из листовой стали с химически стойким порошковым покрытием. Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола. Допоборудование: навесная сушка для лабораторной посуды. Раковина Darcon по центру. | СМЛ-01.1 или аналог | НПО "Техноком" или аналог | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Секвенаторская | ОБЛУЧАТЕЛЬ - РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА УФ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ Производительность рециркулятора – 60±10 м3 /час.Эффективность обеззараживания воздушного потока по золотистому стафилококку – 95,0 %. Источник излучения – 2 бактерицидные ртутные безозоновые ультрафиолетовые лампы мощностью 16 Вт типа TUV фирмы «PHILIPS» или LTC 16W T5 фирмы LightTech, с суммарным бактерицидным потоком 6,4 Вт. Питание рециркулятора от сети переменного тока напряжением 220 В±10 % частотой 50 Гц. Мощность рециркулятора 35 Вт (ВА) при номинальном значении напряжения 220 В. | ОРУБн-2-01- «КРОНТ» или аналог | Торговая сеть | шт. | 4
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Секвенаторская | Ноутбук. Э:220В/50Гц, 400Вт. Объем энергонезависимого твердотельного накопителя: 240 Гбайт. Количество портов стандарта USB 3.0: 2 шт. • Количество цифровых выходов HDMI: 1. • Количество сетевых интерфейсов стандарта RJ45 с пропускной способностью 1 Гбит/с Ethernet: 1. • Разрешение встроенной видеокамеры 0,8 Мп. • Внутренний WiFi модуль поддерживаемый стандарт беспроводных сетей: IEEE 802.11a/b/g/n/ac. • Наличие: микрофона, стереодинамиков, модуля чтения накопителей информации формфактора SD, USB-манипулятора «мышь», внутреннего устройства DVD+/-RW • Операционная система Windows, версия-не ниже 10 64 bit Rus. | HP 15-bw017ur (1ZK06EA) A10-9620P (2.5) / 8Gb / 256Gb SSD / 15.6" HD / Radeon 530 2Gb / Win 10 Home / Jet Black | Торговая сеть | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Секвенаторская | Комбинированный холодильник/морозильник MPR-441Fi (218 л/226 л, +2С...+8С/-20С...-40С)..Объем морозильной камеры 226 л; Температурный диапазон морозильной камеры от -20°С до -40°С; Габариты морозильной камеры (ШхГхВ) 649х614х600 мм;Объем холодильной камеры 218 л;Температурный диапазон морозильной камеры от 2°С до 8°С;Общие габариты 793х770х1806 мм;Вес без принадлежностей 175 кг | MPR-441Fi | Alphavita | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Секвенаторская | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G400 (MGISEQ-2000)Характер прочтений Одноконцевые (SE), парноконцевые (PE) Возможные варианты прочтений SE50, SE100, SE400, PE50, PE100, PE150, PE200; Длительность секвенирования в режиме PE100 48 часов Длительность секвенирования в режиме PE150 72 часа Точность прочтения каждого фрагмента для ˃85% прочтений 99,90%;Выход секвенирования с одной ячейки/за один запуск 720 Гб /1440 Гб;Количество прочитываемых одноцепочечных фрагментов ДНК с одной ячейки/за один запуск 1800 млн/3600 млн;Количество проточных ячеек за запуск от 1 до 2;Количество дорожек на проточной ячейке 2 (ячейка FCS), 4 (ячейка FCL);Сенсорный экран высокого разрешения для управления прибором Наличие; Формат выдаваемых после первичной обработки данных FASTQ, BAM;Габариты 108,6 х 75,6 х 71 см;Вес 200 кг | DNBSEQ-G400 (MGISEQ-2000) | MGI | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Секвенаторская | Автоматическая система пробоподготовки образцов для секвенирования | SP-100 | BGI | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Секвенаторская | Загрузчик проточных ячеек (автоматизация процесса нанесения библиотеки "наношариков" ДНК на проточные ячейки FCS и FCL) | MGIDL- 200 | BGI | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Секвенаторская | ПО для анализа данных секвенирования Локализация биоинформатики и интерпретация данных Генерация отчетов Управление образцами и процессом секвенирования | BGI Halos | BGI
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Секвенаторская | Генетический анализатор капилярный для секвенирования и фрагментного анализа с ПО | Honor 1616 | Nanjing Superyears Gene Technology Co., Ltd. | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Секвенаторская | Термостат модель TDB-120, dry block, 25-120 гр.С, блок A53 (32x1,5; 21x0,5); Диапазон регулирования температуры, °C от 5 выше комнатной до 120; Шаг установки температуры, °C 0,1; Стабильность температуры, °C ±0,1; Равномерность распределения температуры при 37°C, °C ±0,1; Дисплей ЖК, 2 × 16 знаков; Цифровая установка времени 1 мин - 96 ч (шаг 1 мин); Размеры (Д×Ш×В), мм 230 × 210 × 110; Вес, кг 2,8 | TDB-120 | Термостат модель TDB-120, dry block, 25-120 гр.С, блок A53 (32x1,5; 21x0,5) | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Секвенаторская | Стол лабораторный усиленный для приборов. Нагрузка до 350 кг. Габариты: 1500х750х900 мм. | СЛ-12.2 или аналог | Техноком или аналог | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Секвенаторская | Дозаторы пипеточные Eppendorf Research Plus с принадлежностями, варианты исполнения: дозаторы механические переменного объема одноканальные (3 шт.: 2,0-20 мкл, 20-200 мкл, 100-1000 мкл) | Research Plus | Eppendorf | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Секвенаторская | Дозаторы пипеточные Eppendorf Research Plus с принадлежностями, варианты исполнения: дозаторы механические переменного объема одноканальные (3 шт.: 0,5-10мкл, 10-100мкл, 100-1000мкл) | Research Plus | Eppendorf | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Секвенаторская | Дозатор пипеточный Eppendorf Research Plus с принадлежностями, вариант исполнения: дозатор механический переменного объема восьмиканальный (объем 30-300 мкл) | Research Plus | Eppendorf | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Склад посуды и материалов, моечная | Система очистки воды Direct-Q 3 UV в комплекте с картриджами;Производительность: 3/5/8 литров в час воды III типа, 0,5 литров в минуту воды I типа; | Direct-Q 3 UV или аналог | Millipore | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Склад посуды и материалов, моечная | Термостат суховоздушный ТВ-20-ПЗ-К, объем камеры 20л, 2 полки, 2 двери (1 из которых доп. стеклянная). Рабочая камера 300х250х286мм, задаваемые температурные режимы +5.. .70°С, дискретность задаваемой температуры 0,1°С, время достижения установившегося режима при t =37°C 2ч, конвекция. Габариты: 360х430х535мм; Э: 220В/0,3кВт. | ТВ-20-ПЗ-К или аналог | Касимовский приборный завод или аналог | шт. | 1
1 | СГМУ |  | Генетическая лаборатория - Склад посуды и материалов, моечная | Комбинированный холодильник/морозильник MPR-441Fi (218 л/226 л, +2С...+8С/-20С...-40С)..Объем морозильной камеры 226 л; Температурный диапазон морозильной камеры от -20°С до -40°С; Габариты морозильной камеры (ШхГхВ) 649х614х600 мм;Объем холодильной камеры 218 л;Температурный диапазон морозильной камеры от 2°С до 8°С;Общие габариты 793х770х1806 мм;Вес без принадлежностей 175 кг | MPR-441Fi | Alphavita | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Склад посуды и материалов, моечная | Шкаф для хранения химических реактивов, габаритные размеры: 600х600х1920мм Э: 220/230В, 0,05кВт | Эксперт, арт. 02- 01.611 |  | шт. | 4
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Склад посуды и материалов, моечная | Стеллаж открытый, металлический, габариитные размеры: 900х500х1850мм. | ШХА-900(50) или аналог | Металл-завод или аналог | шт. | 3
1 | СГМУ |  | Генетическая лаборатория - Склад посуды и материалов, моечная | Стол-мойка двойная 600х750х900 мм. В основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием. Подвесная тумба из листовой стали с химически стойким порошковым покрытием. Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола. Допоборудование: навесная сушка для лабораторной посуды. Раковина Darcon по центру. | СМЛ-01.1 или аналог | НПО "Техноком" или аналог | шт. | 1
1 | СГМУ |  | Генетическая лаборатория - Склад посуды и материалов, моечная | Стеллаж из нержавеющей стали, медицинский Габ. 1500х500х1800 (мм) |  |  | шт | 4
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Склад посуды и материалов, моечная | Шкаф для приборов и лабораторной посуды (хранение коррекций), габаритные размеры: 900х600х1920 мм. Шкафы стандартно изготавливаются с нижними дверьми из металла. Все двери глухие металлическими. Все двери закрываются на замки. | ШЛ-06.2 или аналог | Торговая сеть | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - Склад посуды и материалов, моечная | Система лабораторной водоподготовки Puris Evo-CB - Получение воды I и III типа, которая соответствует ASTM, ISO3696, CLSI, EP и USP Скорость потока (до) (л/мин) 10/2,0 Качество воды: - Удельная электропроводность при 25°C, мкСм/см 1 - 25 - Удельное сопротивление (UP), МОм-см при 25°C 18,2 - TOC, ppb (мкг/л) <10 - Частицы (0,2 мкм), шт / мл <1 - Бактерии, КОЕ / мл <1 - Эндотоксины", ЕЭ / мл - - - <0,001(*) - РНКаза, нг / мкг - - - <0,01(*) - ДНКаза, пг / мг - - - <4(*) - Неорганические вещества, ppb <0,03 Мониторинг и отображение информации Настройка времени для дозатора Напоминание о замене фильтра Программируемый таймер для очистки мембраны обратного осмоса Мониторинг ТОС (модель ТОС) Защита от высокой температуры и низкого качества исходной воды Общая информация: -Питание 120/240 В, 50/60 Гц, 1,6 А -Размер Ш 350 × Г 430 × В 520 (мм) Основной блок / S-дозатор -Масса 22,5 кг / 5,0 кг Стандартные аксессуары Картридж Dico-PC 1~2 Dico-RO мембрана Картридж Dio-Packlll Комплект кабелей и трубок Фильтр тонкой очистки, 0,2 мкм Dio-УФ лампа (185/254) Dio-фильтр Для ультрафильтрации Dio-УФ лампа (185/254) Dio-фильтр Для ультрафильтрации Дополнительные аксессуары Резервуар, 35л Принтер для вывода данных (*) с фильтром Dio-UF в качестве финального | Puris Evo-CB | MIRAE ST | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока |  | Система лабораторной водоподготовки Puris Excel-Excel-EDI Med (для задач биомедицины)Производство воды типа II с широким диапазоном производительности до 150 л/ч Встроенный модель для электродеионизации Система подачи для медицинских целей Производительность (до) 35 л/ч Удельное сопротивление 15 МОм-см Содержание ТОС < 30 ппм Содержание бактерий <1 КОЕ/мл(*) Содержание частиц <1 КОЕ/мл(*) Монитор - Широкий графический ЖК-дисплей (128 х 64) Вывод информации о качестве воды Таймер очистки мембраны обратного осмоса Автоматический слив в случае низкого качества продукта Предупреждающие и аварийные сообщения о замене фильтров и неисправности УФ-лампы Питание 220 В, 4 А, 8800 Вт 220 В, 5 А, 1100 Вт Размеры Ш 510*Д 450*В 790 Масса прибора 45 кг | Puris Excel-Excel-EDI Med | MIRAE ST | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - лаборантская | Шкаф для хранения химических реактивов, габаритные размеры: 600х600х1920мм Э: 220/230В, 0,05кВт | Эксперт, арт. 02- 01.611 |  | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - лаборантская | Стул со спинкой крутящийся лабораторный. размер сиденья - 460х450 мм, спинки -305х400 мм. Материал сиденья и спинки лабораторного стула GEMA - мягкий литой полиуретан черного цвета. Подходит для работы за столами высотой от 750 до 900 мм (регулировка по высоте в диапазоне 500-690 мм). Допустимая нагрузка на изделие при правильной эксплуатации не должна превышать 120 кг. | GEMA или аналог | Simple pro или аналог | шт. | 3
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - лаборантская | Стол-мойка одинарная 600х750х900 мм. В основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием. Подвесная тумба из листовой стали с химически стойким порошковым покрытием. Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола. Допоборудование: навесная сушка для лабораторной посуды. Раковина Darcon по центру. | СМЛ-01.1 или аналог | НПО "Техноком" или аналог | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - лаборантская | ОБЛУЧАТЕЛЬ - РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА УФ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ Производительность рециркулятора – 60±10 м3 /час.Эффективность обеззараживания воздушного потока по золотистому стафилококку – 95,0 %. Источник излучения – 2 бактерицидные ртутные безозоновые ультрафиолетовые лампы мощностью 16 Вт типа TUV фирмы «PHILIPS» или LTC 16W T5 фирмы LightTech, с суммарным бактерицидным потоком 6,4 Вт. Питание рециркулятора от сети переменного тока напряжением 220 В±10 % частотой 50 Гц. Мощность рециркулятора 35 Вт (ВА) при номинальном значении напряжения 220 В. | ОРУБн-2-01- «КРОНТ» или аналог | Торговая сеть | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - лаборантская | Стол прямоугольный лабораторный. С покрытием типа «DURCON». Лицевой съемный экран для быстрого доступа к коммуникациям. В комплекте тумба подвесная лабораторная МРЛ-20.1. Корпус листовая сталь, скос фасадов 450 и двери со специальными петлями полного открывания 2700. Габариты: 1500х520х670 мм. комплектуется крепежом для подвешивания к каркасу лабораторных и островных столов. Допустимая нагрузка 350 кг. Габариты 1500х620х900 мм. | стол СЛ-06.8 3 и тумба МРЛ-20.1 | Эксперт или аналог | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - лаборантская | Надстройка сервисная МРЛ-23.3. Габариты: 1500х330х1000 мм. исп.3, алюм., пристеннная, 2 полки, электрика, метал. экран, панель для коммуникаций. Э: 220В/50Гц, 2 розетки суммарная мощность 2,0кВт. | МРЛ-23.3 или аналог | Эксперт или аналог | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - лаборантская | Шкаф для приборов и лабораторной посуды (хранение коррекций), габаритные размеры: 900х600х1920 мм. Шкафы стандартно изготавливаются с нижними дверьми из металла. Все двери глухие металлическими. Все двери закрываются на замки. | ШЛ-06.2 или аналог | Торговая сеть | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - лаборантская | Лабораторная посудомоечная машина Aurora-2. Объём камеры 198л; материал камеры - нержавеющая сталь ANSI 316L, материал корпуса мойки - нержавеющая сталь ANSI 304; количество программ 36шт предусмотренных, 50шт пользовательских; нагрев воды до 95⁰С; количество насосов - 2шт. Расход воды за цикл 16л. Габариты: 625х765х1005мм; Э: 220В/3кВт | Aurora-2 или аналог | XPZ или аналог | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - лаборантская | Система очистки воды Direct-Q 3 UV в комплекте с картриджами;Производительность: 3/5/8 литров в час воды III типа, 0,5 литров в минуту воды I типа; | Direct-Q 3 UV или аналог | Millipore | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - лаборантская | Холодильник с морозильной камерой Liebherr, диапазон, ˚С +2+8 и -9-30, объем камер 254 л холодильной и 107 л морозильной ; Внешние размеры: высота / ширина / глубина 200,3 / 60,1 / 61,8 см; Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) 2 055,0 / 615,0 / 709,0 мм; Вес (без упаковки) 83,00 кг Вес (с упаковкой) 89 кг ;Общий чистый объем 345 л;Секция холодильника с чистым объемом 240 л; Объем нетто морозильного отделения 105 л ;Допустимая нагрузка на полку холодильного отделения 45 кг ;Допустимая нагрузка на полку морозильного отделения 24 кг | LCv 4010 | Австрия,Liebherr | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория - лаборантская | Весы аналитические, серии Explorer, EX223, 220г/0,001 г с внутренней калибровкой;Максимальная допустимая нагрузка 220 г; Дискретность 1 мг;Размер платформы (2) 130 мм;Внутренняя калибровка AutoCal™ — автоматическая калибровка;Ветрозащитный кожух Да;Линейность ± 0,002 г;Минимальная масса (по USP, 0,1 %, стандартная) 1,6 г | EX223 | Ohaus | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория раздевалка | Шкаф для верхней одежды |  |  | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория Комната для персонала | Шкаф для медицинской одежды |  |  | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория Комната для персонала | Тумба для уличной обуви |  |  | шт. | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория Комната для персонала | Холодильник двухкамерный бытовой POZIS RK-102 | RK-102 | POZIS | шт | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория Комната для персонала | Диван Вейт Модуль двухместный 1400х730х780 Oregon 14 | Oregon 14 | Феликс | шт | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория Комната для персонала | Модульная кухня Ева 280x60x82.2 антрацит + белый |  | Феликс | компл | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория Комната для персонала | Обеденная группа стол и 4 стула |  | Феликс | шт | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория Комната для персонала | Микроволновая печь соло Haier HMB-MM208SA | HMB-MM208SA | Haier | шт | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория Комната для персонала | Кофемашина автоматическая Polaris PACM 2050SW черный | PACM 2050SW | Polaris | шт | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория Комната для персонала | Термопот DEXP THP-5900 | DEXP THP-5900 |  | шт | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория Комната для персонала | Кулер для воды LC47 | LC47 |  | шт | 1
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория раздевалка | Шкафчики для персонала с замком |  |  | шт. | 8
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория Ординаторская | Шкаф для документов с верхними стеклянными дверями в рамах из софтформинга "Серый-Джинс" ЛАБ-PRO ШД 80.50.193 | ЛАБ-PRO ШД 80.50.193 | ЛОИП | шт. | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория Ординаторская | Композиция коллекции Логистика (2 рабочих места, 2 шкафа для документов, тумба) |  | Феликс | шт | 2
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория Ординаторская | Кресло Бюрократ CH-695N, DG, TW-11 спинка сетка серый TW-04 сиденье черный TW-11 | CH-695N | Феликс | шт | 8
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория Ординаторская | ПК (Управляющий компьютер с монитором) |  |  | шт | 4
1 | СГМУ | Зона научно-исследовательского блока | Генетическая лаборатория Ординаторская | Лазерное МФУ Kyocera Ecosys M2040dn | Ecosys M2040dn | Kyocera | шт | 2

## Обруд. СГМУ Универ. мед центр
Корпус | ВУЗ | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МАРКА | ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ЕД. ИЗМ. | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Вестибюль консультативно-поликлинической организации (может быть выполнен в виде атриума)
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Гардероб уличной одежды посетителей
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Экспресс-кафетерий
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Справочная
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Помещение охраны, центральная диспетчерская инженерных служб с пожарным постом
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Регистратура
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кабинет неотложной медицинской помощи | Персональные компьютер с программным обеспечением |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Стол |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Стул |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Пульсоксиметр |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Термометр медицинский |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Весы напольные |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Лента сантиметровая |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Ширма |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Кушетка |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Ростомер |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Фонендоскоп |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Шпатель |  |  | шт. | 3
|  |  |  | Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Фонарик диагностический с элементом питани |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Мешок Амбу |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Портативная система контроля уровня глюкозы многопользовательска |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Зонды желудочные разных размеров |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Катетер уретральный |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Резиновый жгут |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Лейкопластырь |  |  | шт. | 10
|  |  |  | одноразовые перчатки |  |  | шт. | 10
|  |  |  | Шприцы одноразовые емкостью 1, 2, 5, 10 мл с набором игл |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Пинцет |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Ножницы |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Грелка медицинская |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Пузырь для льда |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Почкообразный лоток |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Емкость для сбора бытовых отходов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Емкость для сбора медицинских отходов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Емкость с дезинфицирующим раствором |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот" |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Носилки |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Травматологическая укладка |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Холодильник |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кабинет доврачебной помощи | Ростомер |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Весы медицинские |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях |  |  | шт. | 1
|  |  |  | тонометр портативный для измерения внутриглазного давления |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Шкаф для хранения медицинской документации |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стол |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стул |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Кресло |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Персональные компьютер с программным обеспечением |  |  | шт. | 2
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кабинеты врачей терапевтов-участковых (8 кабинетов), в т.ч. 1 кабинет заведующего терапевтическим отделением | 1) Измеритель артериального давления, Сфигмоманометр |  |  | шт. | 8
|  |  |  | 2) Стетофонендоскоп |  |  | шт. | 8
|  |  |  | 3) Лупа ручная |  |  | шт. | 8
|  |  |  | 4)Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками |  |  | шт. | 8
|  |  |  | 5) Весы с ростомером |  |  | шт. | 8
|  |  |  | 6) Анализатор глюкозы в крови (глюкометр),экспресс-анализатор портативный |  |  | шт. | 8
|  |  |  | 7) Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи |  |  | шт. | 8
|  |  |  | 8) Лента измерительная |  |  | шт. | 8
|  |  |  | 9) Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) |  |  | шт. | 8
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кабинет медицинской профилактики | 1) Тонометр |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 2) Экспресс анализатор для определения общего уровня холестерина крови |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 3) Анализатор глюкозы в крови (глюкометр),экспресс-анализатор портативный |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 4) Анализатор окиси углерода, выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина(смокелайзер) |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 5) Тонометр портативный для измерения внутриглазного давления |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 6) Спирометр |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 7) Весы |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 8) Ростомер |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 9) Секундомер |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 10) Комплект для наглядной пропаганды ЗОЖ |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 11) Персональный компьютер |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 12) Принтер - сканер - копир |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 13) Лента измерительная |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 14) Кушетка |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 15) Стол письменный |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 16) Стулья |  |  | шт. | 2
|  |  |  | 17) Шкаф |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 18) Вешалка для вещей |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 19) Процедурный столик |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 20) Бактерицидная лампа переносная |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 21) Контейнер для замачивания одноразовых мундштуков, тест полосок |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Аудитория для проведения групповой профилактики) школ здоровья) | Персональные компьютер с программным обеспечением |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Стол |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Стул |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Стол для обучающихся |  |  | шт. | 10
|  |  |  | Стулья для обучающихся |  |  | шт. | 20
|  |  |  | Видеопроектор мультимедийный |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Экран для проектора |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Меловая доска |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кабинет кардиологический | Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Фонендоскоп |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стол |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Стул |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Кресло |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Кушетка медицинская |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Шкаф для белья |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Шкаф для лекарственных средств и препаратов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Секундомер |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Термометр медицинский |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Весы напольные |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Ростомер |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Лента сантиметровая |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Шкаф для хранения медицинских документов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Ширма |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Облучатель бактерицидный |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Емкость для сбора бытовых отходов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Емкость для сбора медицинских отходов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Принтер |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Персональные компьютер с программным обеспечением |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Шкаф для одежды |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аппарат для экспресс определения международного нормализованного отношения портативный |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кабинет урологический с оборудованным рабочим местом | Кресло гинекологическое |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Негатоскоп |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Облучатель бактерицидный |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Урофлоуметр с принтером |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Набор инструментов для жесткой цистоскопии |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Набор инструментов для гибкой цистоскопии |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Автоматическое устройство для биопсии предстательной железы |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Набор уретральных бужей (жестких) |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Набор уретральных бужей (мягких) |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Набор общехирургических инструментов для выполнения неполостных операций и зеркала для влагалищного осмотра |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кабинет оториноларингологический с оборудованным рабочим местом | 1) Рабочее место врача - ЛОРа |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 2) Аппарат электрохирургический высокочастотной |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 3) Осветитель налобный |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 4) Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 5) Лупа бинокулярная |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 6) Отоскоп, оториноскоп |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 7) Баллон для продувания ушей с запасными оливами купить |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 8) Воронка Зигля |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 9) Риноскоп, риноларингофиброскоп |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 10) Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 11) Негатоскоп |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 12) Аудиометр |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 13) Аудиометр импедансный, импедансметр |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 14) Прибор для регистрации отоакустической эмиссии |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 15) Набор камертонов медицинских |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 16) Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 17) Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 18) Кресло вращающееся (Барани) |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 19) Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кабинет офтальмологический с оборудованным рабочим местом | 1) Рабочее место офтальмолога |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 2) Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 3) Автоматический проектор знаков с принадлежностями |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 4) Щелевая лампа с принадлежностями |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 5) Офтальмоскоп с зарядным устройством |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 6) Автоматический пневмотонометр |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 7) Тонометр аппланационный Маклакова |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 8) Экзофтальмометр |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 9) Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 10) Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 11) Офтальмологический фонарик |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 12) Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 13) Стол инструментальный |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 14) Стол манипуляционный |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 15) Пинцеты офтальмологические |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 16) Тест-полоски для пробы Ширмера |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 17) Копье |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 18) Набор магнитов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 19) Набор для промывания слезных путей |  |  | шт. | 2
|  |  |  | 20) Скальпель микрохирургический |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 21) Ножницы микрохирургические |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 22) Векорасширитель |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 23) Векоподъемник |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кабинет врача-эндокринолога | 1) Рабочее место врача эндокринолога |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 2) Стулья медицинские |  |  | шт. | 3
|  |  |  | 3) Рабочее место медсестры |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 4) Компьютерное рабочее место с возможностью выхода в информационно-коммуникационную сеть "Интернет" |  |  | шт. | 2
|  |  |  | 5) Принтер - сканер- копир |  |  | шт. | 2
|  |  |  | 6) Лента измерительная |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 7) Монофиламент 10 |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кабинет врача-хирурга | Стол рабочий |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Кресло рабочее |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Стул |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Кушетка |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Шкаф для перевязочных и лекарственных средств |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Шкаф для медицинских документов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Ростомер |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Настольная лампа |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аппарат лазерный для резекции и коагуляции |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Мешок Амбу |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аспиратор хирургический |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Тонометр |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стол операционный |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стол перевязочный |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Столик манипуляционный |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Столик инструментальный |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Малый хирургический набор |  |  | шт. | 3
|  |  |  | Стерилизатор для медицинских инструментов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Сухожаровой шкаф для стерилизации медицинских инструментов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Холодильник |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Негатоскоп |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Бестеневая лампа |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Весы |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Сейф для хранения лекарственных препаратов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Персональный компьютер с принтером, выходом в Интернет |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стетофонендоскоп |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Шина для лечения переломов ключицы |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Шина для фиксации кисти и пальцев |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Шина проволочная для верхних и нижних конечностей |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Шина транспортная для нижних конечностей |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Головодержатель (воротник Шанца) |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Переносной набор для реанимации |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Шпатель |  |  | шт. | 3
|  |  |  | Сантиметровая лента |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Медицинский термометр |  |  | шт. | 3
|  |  |  | Емкости для сбора бытовых и медицинских |  |  | шт. | 1
[7 empty] | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кабинет врача-невролога | 1) Рабочий стол |  |  | шт. | 2
|  |  |  | 2) Кресло рабочее |  |  | шт. | 2
|  |  |  | 3) Стул |  |  | шт. | 2
|  |  |  | 4) Кушетка |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 5) Настольная лампа |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 6) Лента измерительная |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 7) Ширма |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 8) Пеленальный стол |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 9) Шкаф для хранения медицинских документов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 10) Шкаф для хранения лекарственных средств |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 11) Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 12) Ростомер |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 13) Весы электронные для детей до 1 года |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 14) Весы |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 15) Термометр медицинский |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 16) Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 17) Стетофонендоскоп |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 18) Негатоскоп |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 19) Камертон |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 20) Неврологический молоточек |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 21) Компьютерное рабочее место с возможностью выхода в информационно-коммуникационную сеть "Интернет" |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 22) Шкаф двухсекционный для одежды |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 23) Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 24) Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |  |  | шт. | 2
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кабинет травматологии и ортопедии | 1) Рабочее место врача ортопеда-травматолога |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 2) Стулья медицинские |  |  | шт. | 3
|  |  |  | 3) Рабочее место медсестры |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 4) Негатоскоп |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 5) Весы электронные для детей до 1 года |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 6) Весы |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 7) Ростомер |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 8) Угломер складной |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 9) Шина транспортная для нижних конечностей |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 10) Шина проволочная для верхних и нижних конечностей |  |  | шт. | 2
|  |  |  | 11) Шина для фиксации кисти и пальцев |  |  | шт. | 3
|  |  |  | 12) Шина для лечения переломов ключицы у детей |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 13) Антистеплер для снятия скоб (швов) |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 14) Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кабинет врача акушера-гинеколога с оборудованным рабочим местом | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аппарат для измерения артериального давления |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Весы медицинские |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Кольпоскоп |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов |  |  | шт. | 1
[7 empty] | шт. | 1
|  |  |  | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Контейнер для хранения стекол и доставки в лабораторию |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Кресло гинекологическое |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Кушетка медицинская |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Набор гинекологических инструментов |  |  | шт. | 10
|  |  |  | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Противошоковая укладка |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Ростомер |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Сантиметровая лента |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Светильник медицинский передвижной |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стетоскоп акушерский |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стетофонендоскоп |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стул медицинский |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Стул медицинский винтовой |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Тазомер |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Термометр медицинский |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Укладка для профилактики парентеральных инфекций |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Холодильник медицинский |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Ширма |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Шкаф для медикаментов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Шкаф для хранения медицинской документации |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Процедурный кабинет (процедурная для внутривенных вливаний, забора венозной крови, внутримышечных, внутрикожных инъекций) | 1) Рабочее место медсестры |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 2) Компьютерное рабочее место с возможностью выхода в информационно-коммуникационную сеть "Интернет" |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 3) Кушетка |  |  | шт. | 2
|  |  |  | 4) Штатив для внутривенного капельного вливания |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 5) Стол для лекарственных препаратов и медицинских изделий |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 6) Стол манипуляционный |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 7) Кресло или стол для забора крови |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 8) Холодильник фармацевтический |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 9) Шкаф для хранения медицинских инструментов, стерильных расходных материалов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 10) Шкаф для хранения медицинских изделий |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 11) Шкаф для хранения лекарственных средств |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 12) Термометр медицинский |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 13) Стетофонендоскоп |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 14) Ширма |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 15) Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 16) Емкости для сбора медицинских отходов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 17) Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 18) Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Смотровой кабинет (манипуляционная, смотровая с аппаратными методами диагностики и лечения при кабинете врача-специалиста)
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Малая операционная | Аппарат для измерения артериального давления |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аппарат наркозно-дыхательный |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I, II, III) |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Источник кислорода |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Каталка медицинская |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Монитор анестезиологический |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Набор для катетеризации центральных вен |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Набор интубационный |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Назогастральный зонд |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Насос инфузионный |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Светильник передвижной операционный |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стойка (штатив) для инфузионных систем |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Стол процедурный |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стул медицинский винтовой |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Укладка для профилактики парентеральных инфекций |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Шкаф для медикаментов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Шкаф для хранения стерильного материала |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Стол операционный |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Набор операционных инструментов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Противошоковая укладка |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Емкость с дезинфицирующим раствором |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |  |  | шт. | 2
[7 empty] | шт. | 2
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Предоперационная при малой операционной |  |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Шлюз при малой операционной |  |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Помещение для временного пребывания пациента после амбулаторных оперативных вмешательств |  |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Перевязочная, в том числе гипсовая | 1) Рабочее место врача ортопеда-травматолога |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 2) Рабочее место заведующего |  |  | шт. | 2
|  |  |  | 3) Рабочее место медсестры |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 4) Негатоскоп |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 5) Кушетка |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 6) Весы |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 7) Ростомер |  |  | шт. | 2
|  |  |  | 8) Угломер складной |  |  | шт. | 3
|  |  |  | 9) Шина транспортная для нижних конечностей |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 10) Шина проволочная для верхних и нижних конечностей |  |  | шт. | 2
|  |  |  | 11) Шина для фиксации кисти и пальцев |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 12) Шина для лечения переломов ключицы у детей |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 13) Деротационная шина |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 14) Аппарат для репозиции костей предплечья |  |  | шт. | 10
|  |  |  | 15) Аппарат для репозиции лодыжек и пяточной кости |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 16) Набор силовых инструментов для операций (дрель, осцилляторная пила, трепан) |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 17) Набор спиц разного диаметра и размера |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 18) Устройство для разрезания гипсовых повязок (нож, ножницы, фреза) |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 19) Антистеплер для снятия скоб (швов) |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 20) Стерилизатор для инструментов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 21) Стерилизатор для инструментов электрический (суховоздушный шкаф) |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 22) Подушка кислородная с эбонитовой воронкой |  |  | шт. | 1
|  |  |  | 23) Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей |  |  | шт.
|  |  |  | 24) Измеритель артериального давления, Сфигмоманометр |  |  | шт.
|  |  |  | 25) Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке |  |  | шт.
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кладовая хранения гипсовых бинтов и гипса |  |  |  | шт.
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Прививочный кабинет | Персональные компьютер с программным обеспечением |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стол |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стул |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Термометр медицинский |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Шкаф для медикаментов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Кушетка |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Медицинский стол с маркировкой по видам прививок |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Шпатель |  |  | шт. | 3
|  |  |  | Холодильник |  |  | шт. | 3
|  |  |  | Термоконтейнер или сумка-холодильник с набором хладоэлементов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Шприцы одноразовые емкостью 1, 2, 5, 10 мл с набором игл |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Пинцет |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Ножницы |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Резиновый жгут |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Емкость с дезинфицирующим раствором |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Лейкопластырь |  |  | шт. | 10
|  |  |  | одноразовые перчатки |  |  | шт. | 10
|  |  |  | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |  |  | шт. | 1
[7 empty] | шт. | 1
|  |  |  | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Комната хранения вакцин | Шкаф для медикаментов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Холодильник |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стеллаж |  |  | шт. | 2
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кабинет для взятия проб крови
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Помещение приема биоматериала на лабораторные исследования
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Помещение взятия бактериологических анализов на кишечную группу
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Комната врачей-лаборантов | Автоматизированный иммуноферментный анализатор с дополнительным оборудованием и компьютерным обеспечением учета результатов анализов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Центрифуга настольная лабораторная |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Встряхиватель типа вортекс |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Биохимический анализатор |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Гематологический анализатор (для экспресс-лаборатории) |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Анализатор газов крови и электролитов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Термостат водяной |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Микроскоп бинокулярный |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Гематологический счетчик |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Сушильный шкаф (термошкаф) |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стерилизатор воздушный |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Коагулометр |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Анализатор мочи |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Вытяжной шкаф |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Автоматический хемилюминесцентный анализатор |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аппарат высоковольтного электрофореза |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Иммуногематологический анализатор |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Комната старшего лаборанта
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Помещение приготовления питательных сред | Автоматизированная система приготовления и розлива стерильных, питательных сред |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Помещение хранения сред | Морозильники для биоматериала на -40 и на -70 град. C |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стеллаж |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Стул лабораторный |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Холодильник медицинский |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Шкаф для хранения химических реактивов |  |  | шт. | 2
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Помещение пробоподготовки |  |  |  | шт.
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Помещение окраски мазков | Автомат для фиксации и окраски мазков |  |  | шт.
|  |  |  | Вытяжной шкаф |  |  | шт.
|  |  |  | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей |  |  | шт.
|  |  |  | Стул лабораторный |  |  | шт.
|  |  |  | Термостат |  |  | шт.
|  |  |  | Стол лабораторный |  |  | шт.
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кладовая реагентов, кислот, щелочей
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Помещения хранения горючих, легковоспламеняющихся жидкостей (со шлюзом) 4+2
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Помещение хранения ядовитых веществ
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Санитарный пропускник для персонала при входе в "заразную" зону базовой микробиологической лаборатории уровня 2
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | отсек для хранения домашней и рабочей (больничной) одежды и одевания специальной одежды (микробиологическая лаборатория уровня 2)
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | душевая (микробиологическая лаборатория уровня 2)
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | отсек для сбрасывания использованной специальной одежды (микробиологическая лаборатория уровня 2)
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Клинико-диагностическая лаборатория (6 м2 на каждое рабочее место, но не менее 12 м2)
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Биохимическая лаборатория | Анализатор кислотно-щелочного состояния |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Анализатор биохимический |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аппарат для электрофореза белков плазмы |  |  | шт.
|  |  |  | Емкости для сбора медицинских отходов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стул лабораторный |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Холодильник медицинский |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Анализатор газов крови и электролитов |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кабинет эндоскопии | Эндоскопическая система |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) |  |  | шт. | 1
[7 empty] | шт. | 1
[7 empty] | шт. | 1
|  |  |  | Эндоскопический стол (кушетка) |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аптечка для оказания неотложной помощи |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Персональные компьютер с программным обеспечением |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стол |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стул |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кабинет ультразвуковой диагностики | Ультразвуковой аппарат не ниже среднего класса |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Кушетка |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Ширма |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Персональные компьютер с программным обеспечением |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стол |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стул |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Лазерный принтер |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кабинет функциональной диагностики, в том числе исследования внешнего дыхания с нагрузочными пробами, ЭКГ с нагрузочными пробами | Электрокардиограф |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аппарат для измерения артериального давления |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аппарат для суточного мониторирования артериального давления |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Спирограф |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Электроэнцефалограф |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Персональные компьютер с программным обеспечением |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стол |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стул |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стресс система |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Помещение разборки и мытья инструментов, эндоскопического оборудования | Автоматическая моечная машина для инструментов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стул лабораторный |  |  | шт. | 2
|  |  |  | МЕДИЦИНСКИЙ ШКАФ |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Шкаф сухожаровой |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Отделение рентгенодиагностики (в составе: рентгеновский кабинет, рентгеновский кабинет для рентгенографии легких (флюорографии), кабинет рентгеновский маммографический), в т.ч. |  |  |  | шт.
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Рентгендиагностический кабинет для общих исследований процедурная с поворотным столом-штативом, столом и стойкой снимков (отделение рентгенодиагностики) | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Принтер для печати цифровых изображений |  |  | шт. | 1
|  |  |  | защитные средства и приспособления для пациентов и персонала, |  |  | шт. | 3
|  |  |  | Негатоскоп |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Устройство переговорное |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Персональные компьютер с программным обеспечением |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стол |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стул |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | комната управления (отделение рентгенодиагностики)
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | подготовительная (отделение рентгенодиагностики)
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Процедурная рентгенфлюорографическая (отделение рентгенодиагностики) | Флюорограф цифровой |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Принтер для печати цифровых изображений |  |  | шт. | 1
|  |  |  | защитные средства и приспособления для пациентов и персонала, |  |  | шт. | 3
|  |  |  | Негатоскоп |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Устройство переговорное |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Персональные компьютер с программным обеспечением |  |  | шт. | 1
|  |  |  | PAKS (цифровое хранилище всех RG снимков) |  |  |  | 1
|  |  |  | Стол |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стул |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Процедурная маммографии (отделение рентгенодиагностики) | Маммограф |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аппарат ультразвуковой общего назначения с линейным датчиком для поверхностных структур |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Принтер для печати цифровых изображений |  |  | шт. | 1
|  |  |  | защитные средства и приспособления для пациентов и персонала, |  |  | шт. | 3
|  |  |  | Негатоскоп |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Устройство переговорное |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Персональные компьютер с программным обеспечением |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стол |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стул |  |  | шт. | 1
|  |  |  | аппарат кт (компьютерный томограф) |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кабинет дерматовенеролога с процедурная врача-косметолога с парентеральными вмешательствами | Персональные компьютер с программным обеспечением |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стол |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стул |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Кушетка |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Дерматоскоп |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Лупа с подстветкой |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стерилизатор ультрафиолетовый для медицинских инструментов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аппарат для удаления клинических проявлений доброкачественных новообразований кожи и слизистых |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Медицинское оборудование для криотерапии, в том числе криодеструкции |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Лампа Вуда для осмотра больных в затемненном помещении |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Комплект оборудования для обработки кожи, ногтевых пластинок кистей и стоп |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Кольпоскоп |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Кресло гинекологическое |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Вагиноскоп |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Светильник медицинский передвижной |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Уретроскоп |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кабинет терапевтической стоматологии (2 кресла) | Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Стоматологический ультразвуковой скалер для удаления зубного камня, пародонтологии, а также лечения корневого канала (Woodpecker DTE D-7) |  |  | шт. | 2
[7 empty] | шт. | 1
|  |  |  | аппарата рентгеновского цифрового панорамного и томографического MyRay HYPERION X9 PRO |  |  | шт. | 1
|  |  |  | стоматологический диодный лазер |  |  | шт. | 1
шт.
|  |  |  | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |  |  | шт. | 2
[7 empty] | шт. | 6
|  |  |  | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Столик стоматологический |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Холодильник |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стул для врача-стоматолога |  |  | шт.
|  |  |  | Стерилизатор газовый формальдегидный |  |  | шт.
|  |  |  | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |  |  | шт.
|  |  |  | Стерилизатор паровой |  |  | шт.
|  |  |  | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |  |  | шт.
|  |  |  | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |  |  | шт.
|  |  |  | Стерилизатор сухожаровой |  |  | шт.
|  |  |  | Стерилизатор химический жидкостный |  |  | шт.
|  |  |  | Стерилизатор-кипятильник |  |  | шт.
|  |  |  | Стерилизатор этиленоксидный |  |  | шт.
|  |  |  | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |  |  | шт.
|  |  |  | Стерилизатор плазменный |  |  | шт.
|  |  |  | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |  |  | шт.
|  |  |  | «Паровой стерилизатор В-класса с лабораторными программами |  |  | шт.
|  |  |  | Стерилизатор электролитический |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  | шт. | 1 на отделение (кабинет)
|  |  |  | Система дистилляционной очистки воды |  |  | шт. | не менее 1 на рабочее место врача
|  |  |  | Система анализа состояния пульпы зуба |  |  | шт. | не менее 1 комплекта (на отделение/кабинет)
|  |  |  | Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений |  |  | шт.
|  |  |  | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая |  |  | шт.
шт.
[7 empty] | шт. | не менее 1
шт.
|  |  |  | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  | шт.
|  |  |  | Контейнер для стерилизации |  |  | шт. | не менее 2
|  |  |  | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов |  |  | шт.
|  |  |  | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  | шт.
|  |  |  | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  | шт. | не менее 1
|  |  |  | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |  |  | шт. | не менее 3 на рабочее место врача
|  |  |  | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  | шт. | с учетом расчетной мощности
|  |  |  | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Компрессор воздушный для медицинских изделий |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая |  |  | шт.
|  |  |  | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная |  |  | шт.
|  |  |  | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  | шт.
|  |  |  | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  | шт.
|  |  |  | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  | шт. | не менее 2
|  |  |  | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  | шт. | не менее 2 на рабочее место
|  |  |  | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением |  |  | шт.
|  |  |  | Наконечник стоматологической бормашины |  |  | шт.
|  |  |  | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети |  |  | шт. | не менее 2 на рабочее место
|  |  |  | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением |  |  | шт. | 1 на отделение
|  |  |  | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический |  |  | шт.
|  |  |  | Негатоскоп медицинский, с электропитанием |  |  | шт. | 1 на рабочее место врача
|  |  |  | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  | шт.
|  |  |  | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Светильник отраженного света стоматологический |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стол для хирургических инструментов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Табурет стоматолога |  |  | шт.
|  |  |  | Шкаф для стоматологических инструментов |  |  | шт.
|  |  |  | Стеллаж общего назначения |  |  | шт.
|  |  |  | Шкаф для хранения лекарственных средств |  |  | шт. | не менее 15 на рабочее место врача
|  |  |  | Шкаф медицинский для инструментов |  |  | шт. | не менее 5 на рабочее место врача
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кабинет психопрофилактики | Щипцы для удаления зубов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Элеватор корневой |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Кресло психотерапевтическое |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Персональные компьютер с программным обеспечением |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стол |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стул |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Прибор динамической заливки света |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Световая каскадирующая труба |  |  | шт. | 2
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Зал для психологических тренингов | Шкаф для хранения медицинской документации |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Персональные компьютер с программным обеспечением |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Стол |  |  | шт. | 10
|  |  |  | Стул |  |  | шт. | 20
|  |  |  | Стол для обучающихся |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стулья для обучающихся |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Видеопроектор мультимедийный |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кабинет телемедицинских консультаций с референс-центром | Экран для проектора |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Меловая доска |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Комплект периферийного оборудования для телемедицинских консультаций, включающий камеру, а также устройства для записи и воспроизведения звука |  |  | шт. | 1
[7 empty] | шт. | 1
[7 empty] | шт. | 1
|  |  |  | Персональные компьютер с программным обеспечением |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Организационно-методический кабинет | Стол |  |  | шт. | 3
|  |  |  | Стул |  |  | шт. | 3
|  |  |  | Шкаф для хранения медицинской документации |  |  | шт. | 3
|  |  |  | Персональные компьютер с программным обеспечением |  |  | шт. | 3
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Санузел для пациентов | Стол |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Стул |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Унитаз |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Раковина |  |  | шт. | 2
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Санузел для медицинских работников | Зеркало |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Диспенсер |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Унитаз |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Раковина |  |  | шт. | 2
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Помещение дневного пребывания пациентов | Зеркало |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Диспенсер |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Набор реанимационный |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аппарат для диагностики функций внешнего дыхания |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Ростомер |  |  | шт. | 10
|  |  |  | Измеритель артериального давления, Сфигмоманометр |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Штатив для длительных инфузионных вливаний |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Спирограф электронный |  |  | шт. | 10
|  |  |  | Пульсоксиметр |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Кровать медицинская |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кабинет длительного внутривенного введения препаратов, кардиомониторного наблюдения и др. | Весы |  |  | шт.
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кабинет электросветолечения, физиотерапии, теплолечения, лазерной терапии, магнитотерапии, кислородной терапии, иглорефлексотерапии, лечения электросном и др. | Стетофонендоскоп |  |  | шт. | 1
[7 empty] | шт. | 1
|  |  |  | Аппарат для аэроионотерапии |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии) |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аппарат для гидролазерного вакуумного массажа |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аппарат для дарсонвализации |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аппарат для импульсной магнитотерапии |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аппарат для индуктотермии коротковолновый (КВЧ) |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аппаратура для инфракрасной (ИК) терапии |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аппарат для мезодиэнцефальной модуляции (МДМ) |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аппарат для микроволновой (МВ), СВЧ-терапии (диатермии) |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аппарат для УВЧ-терапии |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аппарат магнитолазерной терапии |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аппарат для динамической чрескожной электронейростимуляции |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аппарат ультразвуковой терапевтический |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аппарат для лечения диадинамическими токами |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аэрофитогенератор |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Ванна бальнеологическая (рекомендуемая) |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Ванна сухая углекислая (рекомендуемая) |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Галоингалятор индивидуальный |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аппарат для вибротерапии |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Тонометр для измерения артериального давления с манжетами для детей разного возраста, стандартный размер |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аппарат для амплипульстерапии |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Матрац для вибрационного массажа |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аппарат для коротковолнового ультрафиолетового облучения |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Облучатель ультрафиолетовый интегральный |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Парафинонагреватель |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Галокамера |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Небулайзер |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Установка для проведения жемчужных ванн |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Термостат |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Аппарат для импульсной высокоинтенсивной магнитотерапии |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Подсобное помещение при кабинете физиотерапии и теплолечения | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Рециркулятор |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Зал лечебной физкультуры для групповых занятий на 10 человек | Шкаф медицинский |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Вытяжка |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Компьютерное рабочее место с возможностью выхода в информационно-коммуникационную сеть "Интернет" |  |  | шт. | 10
|  |  |  | Стол для кинезотерапии |  |  | шт. | 10
|  |  |  | Мат напольный |  |  | шт. | 5
|  |  |  | Комплект мягких модулей для зала лечебной физкультуры |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Скамья гимнастическая |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Шведская стенка |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Тренажеры для механотерапии для верхней конечности (рекомендуемые) |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Тренажеры для механотерапии нижних конечностей (рекомендуемые) |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Степпер |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Велотренажер для механотерапии |  |  | шт. | 2
|  |  |  | Оборудования для ЛФК |  |  | шт. | 10
|  |  |  | Зеркало настенное |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Гимнастические коврики |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Шкаф |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Тренажерный зал | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Дорожка беговая стандартная, с электропитанием |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Велоэргометр медицинский с электропитанием |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Велоэргометр медицинский роботизированный с биологической обратной связью |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Велоэргометр роботизированный с активно-пассивным режимом для нижних конечностей |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Тренажер, имитирующий подъем по лестнице, с электроприводом |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Тренажер, имитирующий подъем по лестнице, без электропитания |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Тренажер с вибрационной платформой, стационарный |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы, без электропитания |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Система электростимуляции для улучшения ходьбы, внешняя |  |  | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кабинет врача дневного стационара | Роботизированный комплекс для локомоторной терапии и реабилитации нижних конечносте |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Тренажеры с биологической обратной связью для тренировки ходьбы и равновесия |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Измеритель артериального давления, Сфигмоманометр |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Стетофонендоскоп |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Лупа ручная |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Весы с ростомером |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр),экспресс-анализатор портативный |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Лента измерительная |  |  | шт. | 2
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кабинет старшей медицинской сестры дневного стационара | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Компьютерное рабочее место с возможностью выхода в информационно-коммуникационную сеть "Интернет" |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Рабочее место медицинской старшей сестры палатной с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет" |  |  | шт. | 1
[7 empty] | шт. | 1
[7 empty] | шт. | 1
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Ожидальные места (из расчета 5 м2 на 1 кабинет)
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кабинет главного врача
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Приемная главного врача
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Мини-кухня при приемной главного врача
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кабинеты заместителей главного врача
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кабинет главной медицинской сестры
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кабинет начальника отдела кадров
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кабинет главного бухгалтера
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Помещение инженерно-технического персонала
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Помещение сотрудников отдела кадров
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Помещение сотрудников бухгалтерии
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Медицинский архив
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Конференц-зал
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Фойе при конференц-зале
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Серверная
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Гардеробная уличной одежды для персонала
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Гардеробная уличной, домашней и рабочей одежды персонала
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Помещение приема пищи столовой персонала с раздаточной
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Подсобное помещение столовой
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Моечная столовой посуды
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Кладовая для чистого и грязного белья
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Дистилляционная
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Центрифужная
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Автоклавная
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Моечная
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Санузел
Многофункциональный корпус № 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России | Университетский медицинский центр | Коридоры амбулаторно-поликлинических отделений,используемые как ожидальные при двустороннем размещении мест ожидания - 3,2 -ширина

## Оборуд. СГМУ Центр клеточных це
Корпус | ВУЗ | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МАРКА | ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ЕД. ИЗМ. | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Препаративная зона (пробоподготовка) | Облучатель-рециркулятор бактерицидный ультрафиолетовый настенный | «ДЕЗАР-3» | Кронт | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Препаративная зона (пробоподготовка) | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 (SAVVY SL), II класс, тип А2, пониж шум, сенсорный экран, подставка, 2 розетки (223.120) | БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 (SAVVY SL) | ЗАО Ламинарные Системы | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Препаративная зона (пробоподготовка) | Центрифуга 1580R (15000 об/мин, 25910хg) с бакет-ротором G-750 (4*750мл), крышками bio-safe и адаптерами для пробирок Falcon на 15/50 мл | 1580R | Gyrozen | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Препаративная зона (пробоподготовка) | Дистиллятор Liston A 1104 производительностью 4л/час и встроенным накопителем на 8л | A 1104 | Liston | шт | 1 | подключение к воде
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Препаративная зона (пробоподготовка) | АКВАЛАБ Supreme 18+. Система получения сверхчистой воды, 100 л/ч, с встроенной емкостью хранения 5 л. | АКВАЛАБ Supreme 18+ | ЗАО Медиана Фильтр | компл | 1 | подключение к воде
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Препаративная зона (пробоподготовка) | Водяная баня-рециркулятор комн.+5 - 150 С, 22,5 литров, с емкостью из нержавеющей стали BEING BP-19H | BEING BP-19H | BEING | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Препаративная зона (пробоподготовка) | Весы аналитические, серии Explorer, 120г/0,1 мг с внутренней калибровкойили аналог | Explorer | OHAUS | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Препаративная зона (пробоподготовка) | Магнитная мешалка BM-09B5 (20-1600 об/мин, нагрев до +320С, до 5 л) | BEING BM-09B5 | BEING | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Препаративная зона (пробоподготовка) | Низкотемпературный морозильник MDF-U580VH (521 л, -50С...-86С, эффективная термоизоляция (VIP)) | MDF-U580VH | Alphavita | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Препаративная зона (пробоподготовка) | Холодильник фармацевтический MPR-1011 (1040 л, +2С...+8С, двухстворчатый) | MPR-1011 | Alphavita | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Препаративная зона (пробоподготовка) | Морозильник медицинский ММШ-220 "POZIS" (-20,,,-40, 200л) (Pozis, Россия) | ММШ-220 | POZIS | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Препаративная зона (пробоподготовка) | Автоматизированная система визуализации живых клеток Celloger Mini Plus (RFP, 10X) | Celloger Mini Plus | Curiosis | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Препаративная зона (пробоподготовка) | Автоматическое устройство для подсчета клеток Facscope B | Curiosis-CRFCB-01 | Curiosis | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Препаративная зона (пробоподготовка) | Дозатор для серологических пипеток Pipette controller | Pipette controller | Accumax | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Препаративная зона (пробоподготовка) | Комплект механических дозаторов FAB, Accumax обьемы 0,5-10 мкл, 10-100 мкл, 20-200 мкл, 100-1000 мкл | FAB | Accumax | компл | 1
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Препаративная зона (пробоподготовка) | Штатив-подставка для пипеток универсальный на 5 дозаторов LS-2 | LS-2 | Компания Хеликон | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Препаративная зона (пробоподготовка) | Программируемый 3D шейкер Multi Bio 3D типа "балерина" (орбитальное, покачивающее и вортекс.движ) с платформой | BS-010125-AAG | BioSan | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Препаративная зона (пробоподготовка) | Ротатор-миксер программируемый Multi RS-60 платформа PRS-48 (48мест диам15мм) | BS-010118-AAI | BioSan | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Препаративная зона (пробоподготовка) | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR Стол пристенный, столешница цельная – TRESPA, тумба | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR_t | ЛОИП | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Препаративная зона (пробоподготовка) | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR Стол пристенный, столешница цельная – TRESPA, стеллаж | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR_st | ЛОИП | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Препаративная зона (пробоподготовка) | Шкаф для лабораторной посуды со стеклянными дверями в алюминиевых рамах ЛАБ-PRO ШПА 80.50.193 | ЛАБ-PRO ШПА 80.50.193 | ЛОИП | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Препаративная зона (пробоподготовка) | Шкаф для документов с верхними стеклянными дверями в рамах из софтформинга "Серый-Джинс" ЛАБ-PRO ШД 80.50.193 | ЛАБ-PRO ШД 80.50.193 | ЛОИП | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Препаративная зона (пробоподготовка) | Стол островной ЛАБ-PRO 150.150.90 на опорных тумбах, столешница – TRESPA | ЛАБ-PRO 150.150.90 | ЛОИП | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Препаративная зона (пробоподготовка) | Кресло КР10-2/К, сиденье и спинка из литого полиуретана (цвет черный), каркас металлик, винтовой механизм регулировки высоты сидения, подлокотники, кольцо для ног, ролики | Кресло КР10-2/К | ЛОИП | шт | 4
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Зона аналитического оборудования | Облучатель-рециркулятор бактерицидный ультрафиолетовый настенный | «ДЕЗАР-3» | Кронт | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Зона аналитического оборудования | Проточный цитофлуориметр Longcyte с 3 лазерами и 14 флуоресцентными каналами (B5R3V6) | B5R3V6 | Challenbio | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Зона аналитического оборудования | Мультимодальный ридер SuPerMax 3000FA, в комплекте с инкубатором, инжекторами, планшетом для измерения в микрообъемах и управляющей станцией | SuPerMax 3000FA | Good Science | компл | 1
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Зона аналитического оборудования | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR Стол пристенный, столешница цельная – TRESPA, тумба | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR_t | ЛОИП | шт | 3
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Зона аналитического оборудования | Кресло КР10-2/К, сиденье и спинка из литого полиуретана (цвет черный), каркас металлик, винтовой механизм регулировки высоты сидения, подлокотники, кольцо для ног, ролики | Кресло КР10-2/К | ЛОИП | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Зона аналитического оборудования | Шкаф для лабораторной посуды со стеклянными дверями в алюминиевых рамах ЛАБ-PRO ШПА 80.50.193 | ЛАБ-PRO ШПА 80.50.193 | ЛОИП | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | микроскопическая комната | Облучатель-рециркулятор бактерицидный ультрафиолетовый настенный | «ДЕЗАР-3» | Кронт | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | микроскопическая комната | Микроскоп биологический инвертированный Nexcope NIB920 (Тринокуляр, 10x/22, S-Apo 4x/10x/20x/40x/60x, DIC, LED-FL DAPI/FITC/TRITC/ R, 1x c-mount) | NIB920 | Nexcope | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | микроскопическая комната | Микроскоп биологический инвертированный NIB620FL | NIB620FL | Nexcope | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | микроскопическая комната | Кресло КР10-2/К, сиденье и спинка из литого полиуретана (цвет черный), каркас металлик, винтовой механизм регулировки высоты сидения, подлокотники, кольцо для ног, ролики | Кресло КР10-2/К | ЛОИП | шт | 3
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | микроскопическая комната | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR Стол пристенный, столешница цельная – TRESPA, тумба | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR_t | ЛОИП | шт | 3
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | микроскопическая комната | Шкаф для документов с верхними стеклянными дверями в рамах из софтформинга "Серый-Джинс" ЛАБ-PRO ШД 80.50.193 | ЛАБ-PRO ШД 80.50.193 | ЛОИП | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Термостатируемая комната | Облучатель-рециркулятор бактерицидный ультрафиолетовый настенный | «ДЕЗАР-3» | Кронт | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Термостатируемая комната | СО2-инкубатор MCO-170I (170 л, сенсорный дисплей, ИК-датчик, 4 полки, УФ-лампа) | MCO-170I | Alphavita | шт | 2 | подключение к СО2
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Термостатируемая комната | Шейкер-инкубатор ST-203Rx2 (30-300 об/мин, орбитальное движение, 25 мм, охлаждение, от +4С до +60С,, ЖК-дисплей) | ST-203Rx2 | Senova | шт | 2 | подключение к СО2
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Термостатируемая комната | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR Стол пристенный, столешница цельная – TRESPA, тумба | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR_t | ЛОИП | шт | 4
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Термостатируемая комната | Шкаф для лабораторной посуды со стеклянными дверями в алюминиевых рамах ЛАБ-PRO ШПА 80.50.193 | ЛАБ-PRO ШПА 80.50.193 | ЛОИП | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Зона мойки и стерилизации | Облучатель-рециркулятор бактерицидный ультрафиолетовый настенный | «ДЕЗАР-3» | Кронт | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Зона мойки и стерилизации | Автоклав вертикальный MVS-83G (75 л, встроенный принтер, USB интерфейс, самописец данных температуры и давления) | MVS-83G | Alphavita | шт | 1 | подключение к воде
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Зона мойки и стерилизации | Моечная машина Eurping LW220, насос 600 л/мин | LW220 | Eurping | шт | 1 | подключение к воде
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Зона мойки и стерилизации | Установка для получения очищенной воды и воды для инъекций УВОИ-"М-Ф" по ТУ 9452-025-46824383-2013, вариант исполнения «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-4 производительность 20 л/ч (I и III тип) | УВОИ-«МФ»-1812-4 | ЗАО Медиана-Фильтр | шт | 1 | подключение к воде
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Зона мойки и стерилизации | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR Стол пристенный, столешница цельная – TRESPA, тумба | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR_t | ЛОИП | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Зона мойки и стерилизации | Шкаф для лабораторной посуды со стеклянными дверями в алюминиевых рамах ЛАБ-PRO ШПА 80.50.193 | ЛАБ-PRO ШПА 80.50.193 | ЛОИП | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Зона мойки и стерилизации | Стол-мойка, столешница – единый модуль из н/ж стали | ЛАБ-М МО30 МЕ 120.65.90 SS | ЛОИП | шт | 1 | подключение к воде
1 | СГМУ | Лаборатория клеточных культур | Зона мойки и стерилизации | Кресло КР10-2/К, сиденье и спинка из литого полиуретана (цвет черный), каркас металлик, винтовой механизм регулировки высоты сидения, подлокотники, кольцо для ног, ролики | Кресло КР10-2/К | ЛОИП | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория выделения стволовых клеток из пуповинной крови, костного мозга, жировой ткани |  | Облучатель-рециркулятор бактерицидный ультрафиолетовый настенный | «ДЕЗАР-3» | Кронт | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория выделения стволовых клеток из пуповинной крови, костного мозга, жировой ткани |  | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 (SAVVY SL), II класс, тип А2, пониж шум, сенсорный экран, подставка, 2 розетки (223.120) | БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 (SAVVY SL) | ЗАО Ламинарные Системы | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория выделения стволовых клеток из пуповинной крови, костного мозга, жировой ткани |  | Сепаратор крови автоматический MacoPressSmart | MacoPressSmart | MACO PHARMA S.A.S | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория выделения стволовых клеток из пуповинной крови, костного мозга, жировой ткани |  | Устройство для запаивания пластиковых магистралей медицинское MACOSEAL Twin | MACOSEAL Twin | MACO PHARMA S.A.S | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория выделения стволовых клеток из пуповинной крови, костного мозга, жировой ткани |  | Центрифуга ROTIXA 500 RS для пакетов с кровью | ROTIXA 500 RS | Hettich | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория выделения стволовых клеток из пуповинной крови, костного мозга, жировой ткани |  | Программируемый 3D шейкер Multi Bio 3D типа "балерина" (орбитальное, покачивающее и вортекс.движ) с платформой | BS-010125-AAG | BioSan | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория выделения стволовых клеток из пуповинной крови, костного мозга, жировой ткани |  | Плазмоэкстрактор автоматический Гемопресс | Гемопресс | ООО "НПИ ФИРМА"ГИПЕРИОН" | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория выделения стволовых клеток из пуповинной крови, костного мозга, жировой ткани |  | Холодильник фармацевтический MPR-1011 (1040 л, +2С...+8С, двухстворчатый) | MPR-1011 | Alphavita | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория выделения стволовых клеток из пуповинной крови, костного мозга, жировой ткани |  | Морозильник медицинский ММШ-220 "POZIS" (-20...-40, 200л) (Pozis, Россия) | ММШ-220 | POZIS | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория выделения стволовых клеток из пуповинной крови, костного мозга, жировой ткани |  | Импульсный запайщик пакетов FS-400 | FS-400 | HUALIAN | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория выделения стволовых клеток из пуповинной крови, костного мозга, жировой ткани |  | Принтер этикеток BMP71, 300 dpi, монохромная печать, стационарный/портативный, клавиатура латиница/кириллица, с ПО, Brady | BMP71 | Brady | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория выделения стволовых клеток из пуповинной крови, костного мозга, жировой ткани |  | Стол островной ЛАБ-PRO 150.150.90 на опорных тумбах, столешница – TRESPA | ЛАБ-PRO 150.150.90 | ЛОИП | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория выделения стволовых клеток из пуповинной крови, костного мозга, жировой ткани |  | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR Стол пристенный, столешница цельная – TRESPA, тумба | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR_t | ЛОИП | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория выделения стволовых клеток из пуповинной крови, костного мозга, жировой ткани |  | Шкаф для лабораторной посуды со стеклянными дверями в алюминиевых рамах ЛАБ-PRO ШПА 80.50.193 | ЛАБ-PRO ШПА 80.50.193 | ЛОИП | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория выделения стволовых клеток из пуповинной крови, костного мозга, жировой ткани |  | Кресло КР10-2/К, сиденье и спинка из литого полиуретана (цвет черный), каркас металлик, винтовой механизм регулировки высоты сидения, подлокотники, кольцо для ног, ролики | Кресло КР10-2/К | ЛОИП | шт | 3
1 | СГМУ | Лаборатория выделения стволовых клеток из пуповинной крови, костного мозга, жировой ткани |  | Шкаф для документов с верхними стеклянными дверями в рамах из софтформинга "Серый-Джинс" ЛАБ-PRO ШД 80.50.193 | ЛАБ-PRO ШД 80.50.193 | ЛОИП | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория криогенного хранения стволовых клеток | Зона заморозки | Облучатель-рециркулятор бактерицидный ультрафиолетовый настенный | «ДЕЗАР-3» | Кронт | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория криогенного хранения стволовых клеток | Зона заморозки | Програмный замораживатель CryoVita 18 | CryoVita 18 | Antech Scientific | шт | 1 | жидкий азот
1 | СГМУ | Лаборатория криогенного хранения стволовых клеток | Зона заморозки | Сосуд питающий Cryocenter 100S для программного замораживателя | Cryocenter 100S | Antech Scientific | шт | 1 | жидкий азот
1 | СГМУ | Лаборатория криогенного хранения стволовых клеток | Зона заморозки | Комплект криозащиты (перчатки, фартук, лицевая маска) |  | Antech Scientific | компл | 1
1 | СГМУ | Лаборатория криогенного хранения стволовых клеток | Зона заморозки | Принтер этикеток BMP71, 300 dpi, монохромная печать, стационарный/портативный, клавиатура латиница/кириллица, с ПО, Brady | BMP71 | Brady | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория криогенного хранения стволовых клеток | Зона заморозки | Сканер штрих-кода ручной, разрешение 1280х800 пикселей, беспроводное подключение (Bluetooth), S2290 SR, Mindeo | S2290 SR | Mindeo | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория криогенного хранения стволовых клеток | Зона заморозки | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR Стол пристенный, столешница цельная – TRESPA, тумба | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR_t | ЛОИП | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория криогенного хранения стволовых клеток | Зона заморозки | Кресло КР10-2/К, сиденье и спинка из литого полиуретана (цвет черный), каркас металлик, винтовой механизм регулировки высоты сидения, подлокотники, кольцо для ног, ролики | Кресло КР10-2/К | ЛОИП | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория криогенного хранения стволовых клеток | Зона заморозки | Шкаф для документов с верхними стеклянными дверями в рамах из софтформинга "Серый-Джинс" ЛАБ-PRO ШД 80.50.193 | ЛАБ-PRO ШД 80.50.193 | ЛОИП | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория криогенного хранения стволовых клеток | Зона хранения | Облучатель-рециркулятор бактерицидный ультрафиолетовый настенный | «ДЕЗАР-3» | Кронт | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория криогенного хранения стволовых клеток | Зона хранения | Криохранилище CryoMaster 6000 в комплекте с инвентарной системой | CryoMaster 6000 | Antech Scientific | шт | 4 | жидкий азот
1 | СГМУ | Лаборатория криогенного хранения стволовых клеток | Зона хранения | Сосуд для запаса азота Cryocenter 240S | Cryocenter 240S | Antech Scientific | шт | 2 | жидкий азот
1 | СГМУ | Лаборатория криогенного хранения стволовых клеток | Зона хранения | Система мониторинга Wendum CryoNet, комплект с учетом 4х криохранилищ (уровнемеры, оксигенмонитор, сервер, ПО, сканер и принтер этикеток) | CryoNet | Wendum | компл | 1
1 | СГМУ | Лаборатория криогенного хранения стволовых клеток | Зона хранения | Комплект криозащиты (перчатки, фартук, лицевая маска) |  | Antech Scientific | компл | 1
1 | СГМУ | Лаборатория криогенного хранения стволовых клеток | Зона хранения | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR Стол пристенный, столешница цельная – TRESPA, тумба | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR_t | ЛОИП | шт | 3
1 | СГМУ | Лаборатория криогенного хранения стволовых клеток | Зона хранения | Кресло КР10-2/К, сиденье и спинка из литого полиуретана (цвет черный), каркас металлик, винтовой механизм регулировки высоты сидения, подлокотники, кольцо для ног, ролики | Кресло КР10-2/К | ЛОИП | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория проточной цитофлуориметрии |  | Облучатель-рециркулятор бактерицидный ультрафиолетовый настенный | «ДЕЗАР-3» | Кронт | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория проточной цитофлуориметрии |  | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 (SAVVY SL), II класс, тип А2, пониж шум, сенсорный экран, подставка, 2 розетки (223.120) | БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 (SAVVY SL) | ЗАО Ламинарные Системы | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория проточной цитофлуориметрии |  | Центрифуга 1580R (15000 об/мин, 25910хg) с бакет-ротором G-750 (4*750мл), крышками bio-safe и адаптерами для пробирок Falcon на 15/50 мл | 1580R | Gyrozen | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория проточной цитофлуориметрии |  | Комплект механических дозаторов FAB, Accumax обьемы 0,5-10 мкл, 10-100 мкл, 20-200 мкл, 100-1000 мкл | FAB | Accumax | компл | 1
1 | СГМУ | Лаборатория проточной цитофлуориметрии |  | Штатив-подставка для пипеток универсальный на 5 дозаторов LS-2 | LS-2 | Компания Хеликон | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория проточной цитофлуориметрии |  | Холодильник/морозильник Pozis ХЛ 340-1, с одной стеклянной и одной металлической дверью, 400 л, с блоком управления | ХЛ 340-1 | POZIS | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория проточной цитофлуориметрии |  | Лабораторная центрифуга-вортекс ЦВ-2500 | ЦВ-2500 | Компания Хеликон | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория проточной цитофлуориметрии |  | Проточный цитофлуориметр Longcyte с 3 лазерами и 14 флуоресцентными каналами (B5R3V6) | B5R3V6 | Challenbio | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория проточной цитофлуориметрии |  | Ротатор-миксер программируемый Multi RS-60 платформа PRS-48 (48мест диам15мм) | BS-010118-AAI | BioSan | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория проточной цитофлуориметрии |  | Центрифуга Mini (13500 об/мин, 12300хg) с ротором на 12*1,5-2мл | GZ-1312 | Gyrozen | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория проточной цитофлуориметрии |  | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR Стол пристенный, столешница цельная – TRESPA, тумба | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR_t | ЛОИП | шт | 3
1 | СГМУ | Лаборатория проточной цитофлуориметрии |  | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR Стол пристенный, столешница цельная – TRESPA, стеллаж | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR_st | ЛОИП | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория проточной цитофлуориметрии |  | Шкаф для лабораторной посуды со стеклянными дверями в алюминиевых рамах ЛАБ-PRO ШПА 80.50.193 | ЛАБ-PRO ШПА 80.50.193 | ЛОИП | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория проточной цитофлуориметрии |  | Кресло КР10-2/К, сиденье и спинка из литого полиуретана (цвет черный), каркас металлик, винтовой механизм регулировки высоты сидения, подлокотники, кольцо для ног, ролики | Кресло КР10-2/К | ЛОИП | шт | 3
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона выделения ДНК | Облучатель-рециркулятор бактерицидный ультрафиолетовый настенный | «ДЕЗАР-3» | Кронт | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона выделения ДНК | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 (SAVVY SL), II класс, тип А2, пониж шум, сенсорный экран, подставка, 2 розетки (223.120) | БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 (SAVVY SL) | ЗАО Ламинарные Системы | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона выделения ДНК | Термостат твердотельный 'Термит' | ТТ | ДНК-Технологии | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона выделения ДНК | Микроцентрифуга с охлаждением M1324R (15000 об/мин/21130g, в комплекте ротор M-F24G 24х1,5/2,0 мл), RWD 913-03002-00 | 913-03002-00 | RWD | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона выделения ДНК | Центрифуга Mini (13500 об/мин, 12300хg) с ротором на 12*1,5-2мл | GZ-1312 | Gyrozen | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона выделения ДНК | Лабораторная центрифуга-вортекс ЦВ-2500 | ЦВ-2500 | Компания Хеликон | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона выделения ДНК | Комплект механических дозаторов FAB, Accumax обьемы 0,5-10 мкл, 10-100 мкл, 20-200 мкл, 100-1000 мкл | FAB | Accumax | компл | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона выделения ДНК | Штатив-подставка для пипеток универсальный на 5 дозаторов LS-2 | LS-2 | Компания Хеликон | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона выделения ДНК | Спектрофотометр Micro Spectrophotometer Nano-500, 200-800 нм, сенсорный экран | AS-11060-00 | Allsheng | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона выделения ДНК | Холодильник/морозильник Pozis ХЛ 340-1, с одной стеклянной и одной металлической дверью, 400 л, с блоком управления | ХЛ 340-1 | POZIS | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона выделения ДНК | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR Стол пристенный, столешница цельная – TRESPA, стеллаж | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR_st | ЛОИП | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона выделения ДНК | Шкаф для документов с верхними стеклянными дверями в рамах из софтформинга "Серый-Джинс" ЛАБ-PRO ШД 80.50.193 | ЛАБ-PRO ШД 80.50.193 | ЛОИП | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона выделения ДНК | Кресло КР10-2/К, сиденье и спинка из литого полиуретана (цвет черный), каркас металлик, винтовой механизм регулировки высоты сидения, подлокотники, кольцо для ног, ролики | Кресло КР10-2/К | ЛОИП | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона выделения ДНК | Аспиратор лабораторный с сосудом-ловушкой АЛ-1000 | АЛ-1000 | Компания Хеликон | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Пробоподготовка ПЦР и SEQ | Облучатель-рециркулятор бактерицидный ультрафиолетовый настенный | «ДЕЗАР-3» | Кронт | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Пробоподготовка ПЦР и SEQ | Бокс для ПЦР-диагностики с подставкой, 2 розетки, рециркуляционный облучатель, выдвижной УФО, подсветка (Стар: LS 622.100) | LS 622.100 | ЗАО Ламинарные Системы | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Пробоподготовка ПЦР и SEQ | Лабораторная центрифуга-вортекс ЦВ-2500 | ЦВ-2500 | Компания Хеликон | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Пробоподготовка ПЦР и SEQ | Комплект механических дозаторов FAB, Accumax обьемы 0,5-10 мкл, 10-100 мкл, 20-200 мкл, 100-1000 мкл | FAB | Accumax | компл | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Пробоподготовка ПЦР и SEQ | Штатив-подставка для пипеток универсальный на 5 дозаторов LS-2 | LS-2 | Компания Хеликон | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Пробоподготовка ПЦР и SEQ | Холодильник/морозильник Pozis ХЛ 340-1, с одной стеклянной и одной металлической дверью, 400 л, с блоком управления | ХЛ 340-1 | POZIS | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Пробоподготовка ПЦР и SEQ | Система капиллярного электрофореза QIAxcel Advanced Instrument | Q-9001941 | Qiagen | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Пробоподготовка ПЦР и SEQ | Морозильник медицинский ММШ-220 "POZIS" (-20,,,-40, 200л) (Pozis, Россия) | ММШ-220 | POZIS | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Пробоподготовка ПЦР и SEQ | Система ультразвуковой фрагментации образцов под NGS (фокусированный ультрасоникатор) BoFU-100 (1 образец) | Longlight BoFU-100 | LongLight | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Пробоподготовка ПЦР и SEQ | Микроцентрифуга с охлаждением M1324R (15000 об/мин/21130g, в комплекте ротор M-F24G 24х1,5/2,0 мл), RWD 913-03002-00 | 913-03002-00 | RWD | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Пробоподготовка ПЦР и SEQ | АКВАЛАБ Supreme 18+. Система получения сверхчистой воды, 100 л/ч, с встроенной емкостью хранения 5 л. | АКВАЛАБ Supreme 18+ | ЗАО Медиана Фильтр | компл | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Пробоподготовка ПЦР и SEQ | Флуориметр Fluo-100B (синий и красный каналы) | AS-18020-00 | Allsheng | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Пробоподготовка ПЦР и SEQ | Микроцентрифуга MPC-P25 | AS-08090-00 | Allsheng | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Пробоподготовка ПЦР и SEQ | Магнитный штатив МагниРэк-1615-О-Р (8х0,5 мл + 8х1,5/2,0 мл) | МагниРэк-1615-О-Р | Компания Хеликон | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Пробоподготовка ПЦР и SEQ | Штатив магнитный на 96 лунок для пробирок 0,2 мл | Маг-24 | Компания Хеликон | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Пробоподготовка ПЦР и SEQ | Термошейкер лабораторный MSC-3000, с охлаждением, в комплекте с термоблоками |  | Allsheng | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Пробоподготовка ПЦР и SEQ | Комплект механический 8-канальных дозаторов FAB: 0,5-10 мкл, 30-300 мкл, 10-100 мкл | FAB | Accumax | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Пробоподготовка ПЦР и SEQ | Дозатор для серологических пипеток Pipette controller | Pipette controller | Accumax | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Пробоподготовка ПЦР и SEQ | Аспиратор лабораторный с сосудом-ловушкой АЛ-1000 | АЛ-1000 | Компания Хеликон | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Пробоподготовка ПЦР и SEQ | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR Стол пристенный, столешница цельная – TRESPA, тумба | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR_t | ЛОИП | шт | 3
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Пробоподготовка ПЦР и SEQ | Шкаф для документов с верхними стеклянными дверями в рамах из софтформинга "Серый-Джинс" ЛАБ-PRO ШД 80.50.193 | ЛАБ-PRO ШД 80.50.193 | ЛОИП | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Пробоподготовка ПЦР и SEQ | Кресло КР10-2/К, сиденье и спинка из литого полиуретана (цвет черный), каркас металлик, винтовой механизм регулировки высоты сидения, подлокотники, кольцо для ног, ролики | Кресло КР10-2/К | ЛОИП | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона амплификации | Облучатель-рециркулятор бактерицидный ультрафиолетовый настенный | «ДЕЗАР-3» | Кронт | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона амплификации | Амплификатор GeneExplorer, модель GE-96G, 96x0,2мл, градиент | GE-96G | Bioer | шт | 2 | обязательное кондиционирование помещения
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона амплификации | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR Стол пристенный, столешница цельная – TRESPA, тумба | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR_t | ЛОИП | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона амплификации | Кресло КР10-2/К, сиденье и спинка из литого полиуретана (цвет черный), каркас металлик, винтовой механизм регулировки высоты сидения, подлокотники, кольцо для ног, ролики | Кресло КР10-2/К | ЛОИП | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона секвенирования | Облучатель-рециркулятор бактерицидный ультрафиолетовый настенный | «ДЕЗАР-3» | Кронт | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона секвенирования | Устройство секвенирования ДНК "Нанофор-05" или аналог | Нанофор-05 | Синтол | шт | 1 | обязательное кондиционирование помещения
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона секвенирования | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G400RS | BGI-900-000170-00 | BGI | шт | 1 | обязательное кондиционирование помещения
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона секвенирования | Стол лабораторный передвижной усиленный с нижней полкой (ДхГхВ) H-С-1600-НП 1600х800х750 мм | H-С-1600-НП | Компания Хеликон | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона секвенирования | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR Стол пристенный, столешница цельная – TRESPA, тумба | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR_t | ЛОИП | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона секвенирования | Кресло КР10-2/К, сиденье и спинка из литого полиуретана (цвет черный), каркас металлик, винтовой механизм регулировки высоты сидения, подлокотники, кольцо для ног, ролики | Кресло КР10-2/К | ЛОИП | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона секвенирования | Комплект механических дозаторов FAB, Accumax обьемы 0,5-10 мкл, 10-100 мкл, 20-200 мкл, 100-1000 мкл | FAB | Accumax | компл | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона секвенирования | Штатив-подставка для пипеток универсальный на 5 дозаторов LS-2 | LS-2 | Компания Хеликон | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона секвенирования | Комплект механический 8-канальных дозаторов FAB: 0,5-10 мкл, 30-300 мкл, 10-100 мкл | FAB | Accumax | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона электрофореза | Облучатель-рециркулятор бактерицидный ультрафиолетовый настенный | «ДЕЗАР-3» | Кронт | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона электрофореза | Весы аналитические, серии Explorer, 120г/0,1 мг с внутренней калибровкойили аналог | Explorer | Ohaus | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона электрофореза | Магнитная мешалка BM-09B5 (20-1600 об/мин, нагрев до +320С, до 5 л) | BEING BM-09B5 | BEING | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона электрофореза | Дистиллятор Liston A 1104 производительностью 4л/час и встроенным накопителем на 8л | A 1104 | Liston | шт | 1 | подключение к воде
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона электрофореза | рН-метр AB33PH-F в комплекте с пластиковым электродом ST310 | AB33PH-F | Ohaus | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона электрофореза | Гельдокументирующая система GenoSens 2250 Touch с управляющим ПК | GenoSens 2250 Touch | Clinx Science | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона электрофореза | Микроволновая печь |  |  | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона электрофореза | Источник питания 'Эльф-8' (800V) | Эльф-8 | ДНК-Технологии | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона электрофореза | Камера для горизонтального электрофореза (170*120 мм) SE-2 | SE-2 | Компания Хеликон | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона электрофореза | Комплект механических дозаторов FAB, Accumax обьемы 0,5-10 мкл, 10-100 мкл, 20-200 мкл, 100-1000 мкл | FAB | Accumax | компл | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона электрофореза | Штатив-подставка для пипеток универсальный на 5 дозаторов LS-2 | LS-2 | Компания Хеликон | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона электрофореза | Комплект механический 8-канальных дозаторов FAB: 0,5-10 мкл, 30-300 мкл, 10-100 мкл | FAB | Accumax | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона электрофореза | Комбинированный холодильник MPR-441FHI (218 л/226 л, +2С...+8С/-20С...-40С), Alphavita MPR-441FHI | MPR-441FHI | Alphavita | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона электрофореза | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR Стол пристенный, столешница цельная – TRESPA, тумба | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR_t | ЛОИП | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона электрофореза | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR Стол пристенный, столешница цельная – TRESPA, стеллаж | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR_st | ЛОИП | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона электрофореза | Шкаф для лабораторной посуды со стеклянными дверями в алюминиевых рамах ЛАБ-PRO ШПА 80.50.193 | ЛАБ-PRO ШПА 80.50.193 | ЛОИП | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона электрофореза | Шкаф для документов с верхними стеклянными дверями в рамах из софтформинга "Серый-Джинс" ЛАБ-PRO ШД 80.50.193 | ЛАБ-PRO ШД 80.50.193 | ЛОИП | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона электрофореза | Стол-мойка, столешница – единый модуль из н/ж стали | ЛАБ-М МО30 МЕ 120.65.90 SS | ЛОИП | шт | 1 | подключение к воде
1 | СГМУ | Лаборатория HLA-типирования | Зона электрофореза | Кресло КР10-2/К, сиденье и спинка из литого полиуретана (цвет черный), каркас металлик, винтовой механизм регулировки высоты сидения, подлокотники, кольцо для ног, ролики | Кресло КР10-2/К | ЛОИП | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория исследования длины теломер хромосом | Зона выделения ДНК | Облучатель-рециркулятор бактерицидный ультрафиолетовый настенный | «ДЕЗАР-3» | Кронт | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория исследования длины теломер хромосом | Зона выделения ДНК | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 (SAVVY SL), II класс, тип А2, пониж шум, сенсорный экран, подставка, 2 розетки (223.120) | БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 (SAVVY SL) | ЗАО Ламинарные Системы | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория исследования длины теломер хромосом | Зона выделения ДНК | Термостат твердотельный 'Термит' | ТТ | ДНК-Технологии | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория исследования длины теломер хромосом | Зона выделения ДНК | Микроцентрифуга с охлаждением M1324R (15000 об/мин/21130g, в комплекте ротор M-F24G 24х1,5/2,0 мл), RWD 913-03002-00 | 913-03002-00 | RWD | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория исследования длины теломер хромосом | Зона выделения ДНК | Центрифуга Mini (13500 об/мин, 12300хg) с ротором на 12*1,5-2мл | GZ-1312 | Gyrozen | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория исследования длины теломер хромосом | Зона выделения ДНК | Лабораторная центрифуга-вортекс ЦВ-2500 | ЦВ-2500 | Компания Хеликон | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория исследования длины теломер хромосом | Зона выделения ДНК | Комплект механических дозаторов FAB, Accumax обьемы 0,5-10 мкл, 10-100 мкл, 20-200 мкл, 100-1000 мкл | FAB | Accumax | компл | 1
1 | СГМУ | Лаборатория исследования длины теломер хромосом | Зона выделения ДНК | Штатив-подставка для пипеток универсальный на 5 дозаторов LS-2 | LS-2 | Компания Хеликон | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория исследования длины теломер хромосом | Зона выделения ДНК | Спектрофотометр Micro Spectrophotometer Nano-500, 200-800 нм, сенсорный экран | AS-11060-00 | Allsheng | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория исследования длины теломер хромосом | Зона выделения ДНК | Холодильник/морозильник Pozis ХЛ 340-1, с одной стеклянной и одной металлической дверью, 400 л, с блоком управления | ХЛ 340-1 | POZIS | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория исследования длины теломер хромосом | Зона выделения ДНК | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR Стол пристенный, столешница цельная – TRESPA, стеллаж | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR_st | ЛОИП | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория исследования длины теломер хромосом | Зона выделения ДНК | Шкаф для документов с верхними стеклянными дверями в рамах из софтформинга "Серый-Джинс" ЛАБ-PRO ШД 80.50.193 | ЛАБ-PRO ШД 80.50.193 | ЛОИП | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория исследования длины теломер хромосом | Зона выделения ДНК | Кресло КР10-2/К, сиденье и спинка из литого полиуретана (цвет черный), каркас металлик, винтовой механизм регулировки высоты сидения, подлокотники, кольцо для ног, ролики | Кресло КР10-2/К | ЛОИП | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория исследования длины теломер хромосом | Зона выделения ДНК | Аспиратор лабораторный с сосудом-ловушкой АЛ-1000 | АЛ-1000 | Компания Хеликон | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория исследования длины теломер хромосом | Зона пробоподготовки ПЦР | Облучатель-рециркулятор бактерицидный ультрафиолетовый настенный | «ДЕЗАР-3» | Кронт | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория исследования длины теломер хромосом | Зона пробоподготовки ПЦР | Бокс для ПЦР-диагностики с подставкой, 2 розетки, рециркуляционный облучатель, выдвижной УФО, подсветка (Стар: LS 622.100) | LS 622.100 | ЗАО Ламинарные Системы | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория исследования длины теломер хромосом | Зона пробоподготовки ПЦР | Лабораторная центрифуга-вортекс ЦВ-2500 | ЦВ-2500 | Компания Хеликон | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория исследования длины теломер хромосом | Зона пробоподготовки ПЦР | Комплект механических дозаторов FAB, Accumax обьемы 0,5-10 мкл, 10-100 мкл, 20-200 мкл, 100-1000 мкл | FAB | Accumax | компл | 1
1 | СГМУ | Лаборатория исследования длины теломер хромосом | Зона пробоподготовки ПЦР | Штатив-подставка для пипеток универсальный на 5 дозаторов LS-2 | LS-2 | Компания Хеликон | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория исследования длины теломер хромосом | Зона пробоподготовки ПЦР | Холодильник/морозильник Pozis ХЛ 340-1, с одной стеклянной и одной металлической дверью, 400 л, с блоком управления | ХЛ 340-1 | POZIS | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория исследования длины теломер хромосом | Зона пробоподготовки ПЦР | Морозильник медицинский ММШ-220 "POZIS" (-20,,,-40, 200л) (Pozis, Россия) | ММШ-220 | POZIS | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория исследования длины теломер хромосом | Зона пробоподготовки ПЦР | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR Стол пристенный, столешница цельная – TRESPA, тумба | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR_t | ЛОИП | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория исследования длины теломер хромосом | Зона пробоподготовки ПЦР | Шкаф для документов с верхними стеклянными дверями в рамах из софтформинга "Серый-Джинс" ЛАБ-PRO ШД 80.50.193 | ЛАБ-PRO ШД 80.50.193 | ЛОИП | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория исследования длины теломер хромосом | Зона пробоподготовки ПЦР | Кресло КР10-2/К, сиденье и спинка из литого полиуретана (цвет черный), каркас металлик, винтовой механизм регулировки высоты сидения, подлокотники, кольцо для ног, ролики | Кресло КР10-2/К | ЛОИП | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория исследования длины теломер хромосом | Зона амплификации | Облучатель-рециркулятор бактерицидный ультрафиолетовый настенный | «ДЕЗАР-3» | Кронт | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория исследования длины теломер хромосом | Зона амплификации | Амплификатор реал-тайм Gentier 96E, 96x0,2мл, 6 каналов, сенсорный экран, градиент | Gentier 96E | Tianlong | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория исследования длины теломер хромосом | Зона амплификации | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR Стол пристенный, столешница цельная – TRESPA, тумба | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR_t | ЛОИП | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория исследования длины теломер хромосом | Зона амплификации | Кресло КР10-2/К, сиденье и спинка из литого полиуретана (цвет черный), каркас металлик, винтовой механизм регулировки высоты сидения, подлокотники, кольцо для ног, ролики | Кресло КР10-2/К | ЛОИП | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория иммунологический исследований |  | Облучатель-рециркулятор бактерицидный ультрафиолетовый настенный | «ДЕЗАР-3» | Кронт | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория иммунологический исследований |  | Планшетный промыватель Microplate Washer APW-200 | APW-200 | Allsheng | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория иммунологический исследований |  | Микропланшетный ридер AMR-100T с функцией термостатирования | AMR-100T | Allsheng | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория иммунологический исследований |  | Мини-шейкер PSU-2T для иммунологии со стандартной платформой IPP-2 | PSU-2T | BioSan | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория иммунологический исследований |  | Термошейкер PST-60HL-4, с платформой для 4-х планшет, греющей крышкой, блоком питания | PST-60HL-4 | BioSan | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория иммунологический исследований |  | Комплект механических дозаторов FAB, Accumax обьемы 0,5-10 мкл, 10-100 мкл, 20-200 мкл, 100-1000 мкл | FAB | Accumax | компл | 1
1 | СГМУ | Лаборатория иммунологический исследований |  | Штатив-подставка для пипеток универсальный на 5 дозаторов LS-2 | LS-2 | Компания Хеликон | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория иммунологический исследований |  | Термостат суховоздушный MIR-280 (167 л, от 5С выше комн. до 80С) | MIR-280 | Alphavita | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория иммунологический исследований |  | Комбинированный холодильник MPR-441FHI (218 л/226 л, +2С...+8С/-20С...-40С), Alphavita MPR-441FHI | MPR-441FHI | Alphavita | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория иммунологический исследований |  | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR Стол пристенный, столешница цельная – TRESPA, тумба | ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR_t | ЛОИП | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория иммунологический исследований |  | Шкаф для документов с верхними стеклянными дверями в рамах из софтформинга "Серый-Джинс" ЛАБ-PRO ШД 80.50.193 | ЛАБ-PRO ШД 80.50.193 | ЛОИП | шт | 2
1 | СГМУ | Лаборатория иммунологический исследований |  | Стол островной ЛАБ-PRO 150.150.90 на опорных тумбах, столешница – TRESPA | ЛАБ-PRO 150.150.90 | ЛОИП | шт | 1
1 | СГМУ | Лаборатория иммунологический исследований |  | Кресло КР10-2/К, сиденье и спинка из литого полиуретана (цвет черный), каркас металлик, винтовой механизм регулировки высоты сидения, подлокотники, кольцо для ног, ролики | Кресло КР10-2/К | ЛОИП | шт | 2
1 | СГМУ | Комната персонала (4 человека) |  | Композиция коллекции Логистика (2 рабочих места, 2 шкафа для документов, тумба) |  | Феликс | шт | 4 | количество комнат необходимо расчитывать исходя из общего количества лабораторий. Оптимальная посадка в одной комнате - 4 человека
1 | СГМУ | Комната персонала (4 человека) |  | Кресло Бюрократ CH-695N, DG, TW-11 спинка сетка серый TW-04 сиденье черный TW-11 | CH-695N | Феликс | шт | 8
1 | СГМУ | Комната персонала (4 человека) |  | Вейт Диван двухместный (1400х730х780) Santorini 0405 - 0419 |  | Феликс | шт | 2
1 | СГМУ | Комната персонала (4 человека) |  | ПК (Управляющий компьютер с монитором) |  |  | шт | 8
1 | СГМУ | Комната персонала (4 человека) |  | Лазерное МФУ Kyocera Ecosys M2040dn | Ecosys M2040dn | Kyocera | шт | 2
1 | СГМУ | Комната персонала (4 человека) |  | Кулер для воды LC47 | LC47 |  | шт | 2
1 | СГМУ | Кабинет заведующего |  | Композиция коллекции Лидер для руководителя (стол руководителя, стол для переговоров, шкаф для документов, тумбы) |  | Феликс | шт | 1
1 | СГМУ | Кабинет заведующего |  | Кресло руководителя Астра А PC-900 (топган) с хромированной крестовиной, черный |  | Феликс | шт | 1
1 | СГМУ | Кабинет заведующего |  | Конференц-кресло Самба Z-11, кожзам черный / подлокотники Д8 темный орех |  | Феликс | шт | 4
1 | СГМУ | Кабинет заведующего |  | ПК (Управляющий компьютер с монитором ) |  |  | шт | 1
1 | СГМУ | Кабинет заведующего |  | Лазерное МФУ Kyocera Ecosys M2040dn | Ecosys M2040dn | Kyocera | шт | 1
1 | СГМУ | Кабинет заведующего |  | V-700 Норд 2-х местный диван с подлокотниками 128*72*73 | V-700 | Феликс | шт | 1
1 | СГМУ | раздевалка для сотрудников |  | Шкаф для одежды ЛАБ-М ШМО 90.50.194 | ЛАБ-М ШМО 90.50.194 | ЛОИП | шт | 4
1 | СГМУ | раздевалка для сотрудников |  | Вешалка стойка для одежды напольная В1.01.06 |  |  | шт | 4
1 | СГМУ | раздевалка для сотрудников |  | Банкетка со спинкой медицинская МСК-208 |  |  | шт | 2
1 | СГМУ | Комната приема пищи |  | Холодильник двухкамерный бытовой POZIS RK-102 | RK-102 | POZIS | шт | 1
1 | СГМУ | Комната приема пищи |  | Диван Вейт Модуль двухместный 1400х730х780 Oregon 14 | Oregon 14 | Феликс | шт | 1
1 | СГМУ | Комната приема пищи |  | Модульная кухня Ева 280x60x82.2 антрацит + белый |  | Феликс | компл | 1
1 | СГМУ | Комната приема пищи |  | Обеденная группа стол и 4 стула |  | Феликс | шт | 1
1 | СГМУ | Комната приема пищи |  | Микроволновая печь соло Haier HMB-MM208SA | HMB-MM208SA | Haier | шт | 1
1 | СГМУ | Комната приема пищи |  | Кофемашина автоматическая Polaris PACM 2050SW черный | PACM 2050SW | Polaris | шт | 1
1 | СГМУ | Комната приема пищи |  | Термопот DEXP THP-5900 | DEXP THP-5900 |  | шт | 1
1 | СГМУ | Комната приема пищи |  | Кулер для воды LC47 | LC47 |  | шт | 1
1 | СГМУ | Санитарная комната (туалет) | [6 empty] | Сантехника как правло учитывается в смете ремонта/стройки
1 | СГМУ | Подсобное помещение (склад) |  | Стеллаж из нержавеющей стали, медицинский Габ. 1500х500х1800 (мм) |  |  | шт | 4 | расчет исходя из площади
1 | СГМУ | Учебная аудитория |  | Комплексное решение

## Оборуд. ФИЦКИА
Корпус | ВУЗ/Учреждение | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МАРКА | ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ЕД. ИЗМ. | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ
научно-исследовательский блок | Сектор инновационных (перспективных) исследований и разработок ФИЦКИА УрО РАН
Лаборатории химии и физики торфа
| ФИЦКИА | Лаборатории химии и физики торфа | Кабинет оптической микроскопии и компьютерной обработки данных | Микроскоп лабораторный (проходящий свет) Альтами БИО 8 с камерой U3CMOS14000KPA 40X-2000X. Освещение: - по классической схеме Кёлера; - галогенная лампа 6 В/20 Вт; - встроенная регулируемая полевая диафрагма; - плавная регулировка яркости освещения. можно заказать микроскоп со светодиодным осветителем вместо галогенной лампы. Предметный столик: - прямоугольный с габаритами 150x180 мм; - препаратоводителем на два микропрепарата; - диапазон перемещений 50x80 мм; - коаксиально расположенные ручки управления перемещением стола . возможно заказать микроскоп со столом, снабженным стеклянной вставкой. Револьверное устройство: 4-позиционное (или 5-позиционное), с точной фиксацией объективов относительно оптической оси. Конденсор: - конструкция Аббе, числовая апертура 1.25; - регулируемая апертурная диафрагма; - держатель светофильтров. Фокусировка: - коаксиально расположенные ручки грубой и точной фокусировки; - диапазон фокусировки 20 мм; - стопорный винт вертикального перемещения стола. Светофильтры: - голубой d=32 мм; - нейтральный d=32 мм*; - желтый d=32 мм; - зеленый d=32 мм. Камера: Модель сенсора Aptina MT9F002 Развертка Прогрессивная Максимальное разрешение 4096 x 3288 Размер сенсора 1/2.3" (диагональ 7.672 мм) Размер пикселя 1.4x1.4 мкм Чувствительность 0.724 В/люкс-с (550 нм) Динамический диапазон 65.3 дБ АЦП 12 бит, 8 бит RGB -> ПК Сигнал/шум 35.5 дБ Спектральный диапазон 380-650 нм (с ИК-фильтром) Скорость передачи (зависит от ПК) 6.2 кадра в секунду (4096 x 3288); 21 кадр в секунду (2048x1644); 54 кадра в секунду (1024х822) Биннинг 1х1, 2х2, 4х4 Экспозиция Автоматическая/Ручная, Электронный скользящий затвор (ERS), 0.1~2000 мс Рабочая температура -10~50°C Температура хранения -20~60°C Допустимая влажность 30~80% Питание от USB (+5 В) Системные требования Microsoft® Windows® XP SP3/7 SP1/8/8.1/10 (32 и 64 бит) CPU: Intel Core i3 и выше (или эквивалент) RAM: 4 Гб и более Свободный порт USB 3.0 SuperSpeed | БИО 8 с камерой U3CMOS14000KPA | Альтами, Россия | шт. | 1 | Насадка: - тринокулярная; - межзрачковое расстояние 48~75 мм; - угол наклона окуляров 30°. Окуляры: - WF10X/18; - WF10X/18 со шкалой*; - WF10X/20*; - WF20X/11.
| ФИЦКИА | Лаборатории химии и физики торфа | Лабораторное помещение для проведения химического анализа и органического синтеза | Автоматическая система сверхбыстрой экстракции для твердых и полутвердых образцов с блоком для упаривания растворителя (на 10 и более ячеек) При экстракции используется повышенная температура (200°С) и давление (100 бар). • Встроенный контроллер элюентов (смешение или выбор до 3-х растворителей); • Полная автоматизированная эктракция, включая фильтрацию и очистку; • Автоматическая экстракция до 24 образцов; • Экономически выгоден для лабораторий с большой нагрузкой пробоподготовки или исследовательских лабораторий; • Размер ячеек для образцов: 1, 5, 10, 22, 34, 66 и 100 мл; • Бутыли для экстрактов на 60 и 250 мл; • Рабочее давление 1500 PSI (100 Bar). | ASE 350 | Dionex, США | шт. | 1 | Полный комплект поставки с с блоком для упаривания растворителя (на 10 и более ячеек)
|  |  |  | Установка для параллельного синтеза Характеристика: Количество пробирок-реакторов ≤12. Объем пробирки-реактора 1 – 20 мл. Интервал температур -78…+220 °С. Работа в инертной атмосфере или под вакуумом | Cooled Carousel 12 plus | Radleys, Великобритания | шт. | 1 | Рабочая станция Cooled Carousel 12 Plus. Резервуар для охлаждающих смесей из ПЭНД. Магнитная мешалка. Крестообразные мешальники из редкоземельного магнита. Быстроразъемные газонепроницаемые крышки из PTFE (6 шт.).
|  |  |  | Весы аналитические Наибольший предел взвешивания 220 г; дискретность 0,0001 г; Калибровка внутреннияя/самокалибровка; Наименьший предел взвешивания 0,01 г; Диаметр чаши весов 91 мм; Цена поверочного деления 1 мг; Пределы допускаемой погрешности в интервалах взвешивания при поверке, мг: от 0,01г до 50г вкл. ±0,5; св.50г до 200г вкл. ±1,0; св. 200 г до 220г вкл.±1,5; Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 - I специальный; юстировочная гиря встроенная; первичная поверка в наличии | ВЛ-224В-С | Россия | шт. | 3
|  |  |  | Весы лабораторные Наибольший предел взвешивания 2100 г; дискретность 0,01 г; Калибровка внутреннияя/самокалибровка; Наименьший предел взвешивания 0,5 г; размер чаши весов 175*145мм; Цена поверочного деления 100 мг; Пределы допускаемой погрешности в интервалах взвешивания при поверке, мг: от 0,5г до 500г вкл. ±50; св.500г до 2000г вкл. ±100; св. 2000г до 2100г вкл.±150; Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 - II высокий; юстировочная гиря встроенная; первичная поверка в наличии | ВЛТЭ-2100С | Россия | шт. | 2
|  |  |  | Шкаф сушильный LOIP Максимальная температура нагрева 300°С; Погрешность воспроизведения заданной температуры ±3°С; Погрешность поддержания температуры ±1°С; Время разогрева до максимально температуры не более 45 мин.; номинальное питание 220В; номинальная мощность 2200 Вт | LF-120/300-VS2 | LOIP, Россия | шт. | 2
|  |  |  | Шкаф муфельный LOIP Максимальная температура нагрева 1300°С; Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме ±10 °С ; Время разогрева до максимальной температуры не более 120 мин; Объем рабочей камеры 15л; Номинальное напряжение питания 380В; Номинальная мощность 6100Вт | LF 15/13-V2 | LOIP, Россия | шт. | 1 | в общую муфельную
|  |  |  | Аквадистиллятор автоматический LOIP Полностью автоматическое управление; Качество дистиллята: проводимость не более 2,5 мкСм/см; Форм-фактор «единого блока» полностью выполненного из нержавеющей стали; Высоконадежные нагревательные элементы в оболочке из нержавеющей стали; Автоматическая система защиты от перелива; Детектор загрязнения; Защита от перегрева; Выпускное отверстие для дегазации; Настольное/ настенное размещение прибора; Система эффективного охлаждения; Индикация режимов работы; Сливной кран испарителя; Комплект шлангов для подключения аппарата к водопроводной сети; Комплект адаптеров регулировки расхода воды. Производительность 4л/ч; Объем бака-накопителя 8 л; Расход воды 54 л/ч; Питание 220 В / 50 Гц | LD-104 | LOIP, Россия | шт. | 1 | в общую дистиляторную
|  |  |  | Центрифуга лабораторная лабораторная универсальная ЖК-дисплей, сенсорный экран и микропроцессорная система управления - Металлический корпус с порошковым покрытием - Камера из нержавеющей стали - Система защиты с акустическим сигналом от превышения скорости - Бесщеточный двигатель - Автоматическое сохранение последних рабочих параметров - Таймер до 999 минут; Максимальная скорость 16000 об/мин; Дискретность установки скорости 100 об/мин; Максимальная вместимость ротора 6*50мл; | ОПН-16 | Labtex, Россия | шт. | 1
|  |  |  | Универсальный анализатор жидкостей "Эксперт - 001-4.0.4" портативный Питание аккумуляторное / сетевое - да; Подключение магнитной мешалки - да; Подключение к СОМ-порту ПК - да; Подключение к USB-порту ПК - да; Мощность, не более 6 Вт; Время установления рабочего режима (предварительный прогрев) не более 15 минут; Продолжительность непрерывной работы, не более 8 часов; Исполнение корпуса переносное; Диапазон измерений показателя активности ионов водорода (рН) 0-14; Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений рН (в комплекте с электродной системой)±0,05; Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений рН, вызванной изменением сопротивления измерительного электрода в диапазоне от 0 до 500 МОм и вспомогательного электрода в диапазоне от 0 до 20 кОм ±0,01; Пределы жопускаеиой суммарной абсолютной погрешности измерений рН с учетом дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры анализируемой жидкости в диапазоне от +5 до +80 °С (погрешности термокомпенсации) ±0,07; Диапазон измерений показателя активности ионов (рХ) - 1-7; Диапазон измерений ЭДС, мВ -3200-+3200; Диапазон измерений ОВП (Eh), мВ -3200-+3200; Диапазон измерений температуры контролируемой среды, °С 5-80; |  | Эксперт, Россия | шт. | 2 | комплект электродов и датчиков для измерения: окислительно-восстановительного потенциала Еh, активности рН (рХ), молярной (М) и массовой (С) концентраций ионов, удельной электрической проводимости (УЭП) и степени минерализации растворов (C NaCl), концентрации растворённого кислорода в жидких средах, а также для регистрации условий проведения анализов - атмосферного давления, температуры в природных условиях
|  |  |  | Универсальный анализатор жидкостей АНИОН 4100 лабораторный с комплектом датчиков возможность введения до 6-ти точек градуировки, наличие АТК, напоминание о градуировке, контроль правильности градуировки по значению крутизны электродной функции (S), допусковый контроль результатов измерения, выбор удобной единицы измерения pH или мВ, электронный блокнот на 199 групп измерений (pH + °С) с ручной и автоматической регистрацией данных, одновременное отображение значений основного параметра и температуры, справка об установках и значений напряжения автономного питания, интерфейс связи RS-232 С, часы и календарь реального времени. Диапазон (дискретность) ЭДС, мВ: -2000...+2000 (1) Погрешность, мВ: 2 Диапазон (дискретность) ph: -2...14 (0,01) Погрешность ph: 0,02 Температура (дискретность), С: 0...100 (0,1) Погрешность, С: 0,3 | АНИОН 4100 | Россия | шт. | 1 | комплект электродов и датчиков для измерения: окислительно-восстановительного потенциала Еh, активности рН (рХ), молярной (М) и массовой (С) концентраций ионов, удельной электрической проводимости (УЭП) и степени минерализации растворов (C NaCl), концентрации растворённого кислорода в жидких средах, а также для регистрации условий проведения анализов - атмосферного давления, температуры в природных условиях
|  |  |  | Холодильная камера Тип двухкамерный количество дверец - 2; общий объем - 364 л; Климатический класс ST, N; Уровень шума 39 дБ; Класс энергопотребления А+; Автономное сохранение холода - 20 ч | ХМ 4625-101 | ATLANT, Россия | шт. | 2
|  |  |  | Термостат-водяная баня Диапазон устанавливаемой температуры в ванне, 3-100°С; Точность поддержания температуры в ванне, 0,5°С ; Температура окружающей среды, 10-45°С; max время выхода на заданную температуру, 50 мин; max объём жидкости заливаемый в ванну 8,5 л; родуктивность насоса внешнего контура,2-5 л/мин; Сеть, 220/50 В/Гц;Потребляемая мощность, не более 1,5 кВт | ТW 2.02 | Латвия (дистрибьютор Россия) | шт. | 1
|  |  |  | Ультразвуковая ванна Напряжение питания - 220 В/ 50-60 Гц; Рабочая частота - 35 кГц; Объем - 2,8 л; Таймер цифровой - 1 - 99 мин; Термостат цифровой - 15 - 70 С; Потребляемая мощность - 250 Вт; Мощность генератора - 100 Вт; Мощность нагревателя - 150 Вт; Количество излучателей – 2; |  | Россия | шт. | 1
|  |  |  | Колбонаргеватель трехместный Объем нагреваемых колб 250-1000 мл; Максимальная температура нагрева 600 °С; Количество штативных стоек 3 шт; Диаметр/высота стоек 10/660 мм | LOIP LH-253 | LOIP, Россия | шт. | 2
|  |  |  | Колбонагреватель одноместный Объем нагреваемых колб 250-1000 мл; Максимальная температура нагрева 600 °С; Диаметр/высота стоек 10/660 мм | LOIP LH-250 | LOIP, Россия | шт. | 2
|  |  |  | Бюретка полуавтоматическая цифровая, Biotrate, Sartorius Объём бюретки, мл — 20; дискретность, мл — 0,01; точность, % — 0,2; воспроизводимость,% — 0,1; диапазон дозирования титранта, мл — 0,00-20; автоклавируемая и химически-устойчивая трубка для забора жидкости; бюретка работает, используя принцип позитивного вытеснения жидкости, что обеспечивает максимальную точность; автоматическая индикация низкого заряда аккумулятора на большом и чётком ЖК-дисплее; удобная система калибровки и восстановления заводских параметров соответствуют стандартам ISO 9000; опция сброса данных позволяет легко переходить от одного титрования к другому; в комплекте с адаптерами диаметром 33, 38 и 45 мм. | Sartorius | Biotrate, Германия | шт. | 3
|  |  |  | Шейкер возвратно-поступательный Тип движения возвратно-поступательное; Максимальная частота колебаний платформы 250 мин-1; Амплитуда перемещения платформы 10 мм; Максимальная нагрузка на платформу 2 кг; Потребляемая мощность 50 Вт Размер платформы 315х210 мм | LOIP LS-120 | LOIP, Россия | шт. | 1
|  |  |  | Комплект Сит лабораторных СЛ-200 (7 штук) Диаметр обечайки 200 мм; Высота обечайки 50 мм; Размер ячейки 0,1 мм,0,25мм, 0,5мм, 1,0 мм, 2,0 мм, 5,0 мм, 10,0 мм; Материал ситового полотна нержавеющая сталь или латунь | СЛ-200 | Россия | шт. | 2 | в общую комнату пробоподготовки
|  |  |  | Автоматическая лабораторная мельница ножевого типа с загрузкой сырья Minipress PRO-02 Загрузка до 250 г; Подача материала в зону измельчения порциями; Скорость вращения молотков 2500 об/мин; Воздушное охлаждение: нет Получаемая фракция порошка 30-300 микрон Сменные сетчатые фильтры: нет Электромотор: 220V, 50Гц Мощность: 1,1 кВт |  | Minipress, Китай | шт. | 2 | в общую комнату пробоподготовки
|  |  |  | Вибростенд электродинамический Диапазон частоты колебаний рабочего стола, Гц 12-25 Амплитуда колебаний, мм 0,25-4 Тип колебаний возвратно-поступательные Напряжение питания, В 220 Потребляемая мощность, Вт 100 Максимальная нагрузка на платформу, кг 6 Диаметр лабораторных сит, мм 120-300 Количество устанавливаемых сит (не входят в стандартную комплектацию) 7 | ПЭ-6700 | Россия | шт. | 1 | в общую комнату пробоподготовки
|  |  |  | Плита нагревательная Песчаная баня с рабочей платформой из алюминиевого сплава и лотоком для засыпки мелкодисперсного теплоносителя (песка)⁠, Максимальная температура нагрева, 400°С; Разница температур по платформе, не более ±5°С; Размеры нагревательной платформы 435×315 мм Метериал платформы алюминиевый сплав Потребляемая мощность2500 Вт | LOIP LH-403 | LOIP, Россия | шт. | 1
|  |  |  | Плита нагревательная Максимальная температура нагрева, 400°С; Разница температур по платформе, не более ±5°С; Размеры нагревательной платформы 218×315 мм Метериал платформы алюминиевый сплав Потребляемая мощность1800 Вт | LOIP LH-405 | LOIP, Россия | шт. | 4
|  |  |  | Штатив лабораторный с лапками и кольцами-держателями Зажимы (лапки), кольцо, крепежи отлиты из стали и покрыты порошковой краской. Основание штатива выполнено из стали, покрытого порошковой краской, штанга — из нержавеющей стали. Габариты: - Штанга - 12х720 мм; - Основание - 230х150х10 мм. - Штанга - 1 шт. - Основание - 1 шт.; - Лапка двупалая с крепежом - 2 шт. - Кольцо с крепежом - 1 шт.; - Лапка трехпалая с крепежом - 1 шт; | 2700 (ПЭ-2700) | ЭКРОС, Россия | шт. | 10
|  |  |  | Дозатор ОПА-1000-10000 мкл (1-канальный, механический) Дискретность 100 мкл; Тестируемый объём 1000-10000 мкл Точность, ±, 1-1% СКО, ±, 1-1% | ОПА-1000-10000 | Экохим, Россия | шт. | 5
|  |  |  | Дозатор ОПА-100-1000 мкл (1-канальный, механический) Дискретность 1 мкл; Тестируемый объём 100-1000 мкл Точность, ±, 1,5-1% СКО, ±, 2-1% | ОПА-100-1000 | Экохим, Россия | шт. | 5
|  |  |  | Дозатор ОПА-10-100 мкл (1-канальный, механический) Дискретность 0,5 мкл; Тестируемый объём 10-100 мкл Точность, ±, 2,5-1,5% СКО, ±, 3-2% | ОПА-10-100 | Экохим, Россия | шт. | 5
|  | Лаборатории химии и физики торфа | Лабораторное помещение для проведения физико-химического анализа | Дериватограф дифференциально-термического (ДТА) и термогравиметрического (ТГА) анализа Температурный диапазон измерений, °C - от +25 до +1000 Режим нагрева - дискретный Скорость нагрева, град/мин * - 0,5; 1; 2,5; 5; 7,5; 10; 20 Сосуды для образцов - кварцевые, объёмом 0,5 см3 * Погрешность определения температуры, °C - ± 1 Диапазон измерения удельной теплопроводности, Дж/г - 3,6 - 1200 Точность определения величины тепловых эффектов, Дж/г - 2,2 Точность определения изменения веса образца (только для ТГА-модификации), г - 0,02 Сопряжение THERMOSCAN-2 с ПК - USB-разъём Подъём и опускание нагревательного элемента - автоматическое Управление температурным режимом, сбор данных и их обработка - с помощью пакета программ Thermoscan ® (требование к операционной системе Windows 98 и выше) Напряжение питания от сети переменного тока с частотой 50 Гц, В 220 (± 10 %) Максимальная потребляемая мощность, Вт 1000 Габаритные резмеры, мм 430×180×740 Вес, кг, не более 10 | Термоскан-2 |  | шт. | 1 | ПК с ПО Дополнительно: подвод газов (аргон)
|  |  |  | Автоматический анализатор удельной поверхности и пористости ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: Радиусов мезо- и макропор: 20 - 5000 Ангстрем Радиусов микропор: 3.5 - 20 Ангстрем Объема пор: >0,0001 см3/г Удельной площади поверхности: от 0,01 м2/г, от 0,0005 м2/г (при использовании криптона) ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ: Диапазон измерения: от 0 до 950 мм рт.ст. Разрешение: датчик 1000 мм рт.ст. - 0.001 мм рт.ст. датчик 10 мм рт.ст. - 0.00001 мм рт.ст. датчик 1 мм рт.ст. - 0.000001 мм рт.ст. Точность измерения: датчик 1000 мм рт.ст. - ± 0,15% датчик 10 мм рт.ст. - ± 0,15% датчик 1 мм рт.ст. - ± 0,12% Вакуум: до 10-8 мбар Диапазон температур: от температуры окружающей сре­ды до 450OC (шаг 1OC) Точность поддержания температуры: ±5OC Электропитание: ~230 В ± 10%, 50/60 Гц, 700 ВА Габаритные размеры: 610 х 850 х 990 мм Вес: 115 кг | ASAP 2020MP | Micromeritics, США | шт. | 1 | КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Анализатор пористости и удельной поверхности, Встроенная система дегазации с масляным насосом, Редуктор давления для азота (c двумя портами), Редуктор давления для гелия (c двумя портами), Приставка для анализа адсорбции паров воды или паров летучих органических жидкостей, Пробирка образца 1/2" для ASAP 5 шт., Компьютерная станция для сбора, обработки и хранения данных Прецизионные весы, Стабилизатор напряжения, Система дегазации с безмасляным насосом для ASAP 2020MP, Набор принадлежностей для ASAP 2020, Набор для переноса образцов из порта дегазации в порт анализа без контакта с атмосферой, Сосуд Дьюара. ПК с ПО. Дополнительно: подвод газов (гелий, азот)
|  |  |  | Анализатор CHNS-O в органических материалах Определяемые элементы C, H, N, S, O Диапазон определения массовой доли элемента, % 0,001–100 Время одновременного анализа C, H, N, S, минут менее 5 Время анализа O, минут менее 2 Максимальная температура реактора, °С – конфигурация SINGLE – конфигурация DUAL – температура вспышки до 1800 Температура термостата, °С 40–190 Количество позиций в автосамплере 80 Среднее квадратичное отклонение случайной составляющей погрешности измерений, массовая доля, % – C 0,3 – H 0,1 – N 0,1 – S 0,3 | EuroEA 3000 | EuroVector, Италия | шт. | 1 | Полная поставка от производителя. Дополнительно: подвод газов (гелий, кислород)
|  |  | Лабораторное помещение для проведения испытаний потребительских свойств продуктов синтеза | Лиофильная сушка Емкость по льду 6 л, система охлаждения до -84оС; установка и отображение в реальном времени вакуума, температуры, система детекции, диагностические тесты, контроль процесса разморозки коллектора, сохранение, отображение на экране данных в табличном и графическом виде, экспорт данных через порт USB. Аварийная сигнализация, возможность отправки уведомлений на электронную почту пользователя, система блокировки доступа к настройкам. Датчик влажности, разморозка горячим газом, порт для слива жидкости из коллекторной камеры на передней панели; Прозрачная высокая акриловая сушильная камера, 8 портов; | Labconco FreeZone | Labconco (США) | шт. | 1 | Комплект поставки: Лиофильная сушка; Полка для образцов высокая пятиуровневая для сушки образцов в планшетах, флаконах, виалах и т.д.; Вакуумный масляный насос (163 л/мин); Колба для лиофилизации в сборе объёмом 1000 мл - 2 шт.; Колба для лиофилизации в сборе объёмом 500 мл - 2 шт.; Колба для лиофилизации в сборе объёмом 250 мл - 2 шт.; Адаптер угловой (90о) на колбы со шлифом размером 24/40 STJ, боросиликатное стекло - 4 шт.
|  |  |  | Ротационный вискозиметр Брукфильда Диапазон измерения, сПз 20 – 6 000 000 Скорость вращения шпинделя, рпм 0.3 – 100 Точность ± 1% от всей шкалы Разрешение: - При использовании адаптера малых проб: 0,01 - Для образцов с вязкостью меньшей 10000 сПз: 0,1 - Для образцов с вязкостью равной или большей 10000 сПз: 1 Воспроизводимость результатов: 0,2% Питание 240В, 50/60Гц Отображаемые данные: Установленная скорость, в рпм Тип шпинделя (SP) Значения вязкости, в сПз (мПа·с) Процентное отношение ко всей шкале Определение относительной и абсолютной вязкости Преобразователь единиц измерения из СИ в систему СГС Функция самопроверки AUTO-TEST с сигнализацией неисправности Функция AUTO-RANGE для автоматической установки диапазона измерений | SMART L | Испания | шт. | 1 | Стандартный комплект поставки: комплект стандартных шпинделей (4 шпинделя для модели L, 6 шпинделей для моделей R и H), штатив для вискозиметра, защитный кожух шпинделя.
|  |  |  | Дифференциальный сканирующий калориметр Диапазон температур от -180 до 725°C Калориметрическая воспроизводимость (по In) ±0.05% Калориметрическая точность (по In) ±0.05% Динамический диапазон измерения ±500 мВт Кривизна базовой линии (от -50 до 300°C) менее 10 мкВт Воспроизводимость базовой линии лучше чем 10 мкВт Чувствительность ДСК 0.2 мкВт Тест по In (отношение высота/ширина) 60 мВт/°C Системы охлаждения ДСК (определяет рабочий диапазон температур ДСК) Автоматизированная с жидким азотом (LNCS) Циркуляционная RSC90 Циркуляционная RCS40 Циркуляционная CCS Воздушная FACS Ручная с жидким азотом (QCA) | DSC Q1999 | TA Instruments, США | шт. | 0 | Жидкий азот
|  |  |  | Фитолампы Светодиодная; Мощность 122 Вт; Полный спектр; Световой поток 42 000 лм; Регулировка режимов по мощности и продолжительности |  | Россия | шт. | 4
|  | Лаборатории химии и физики торфа | Лабораторное помещение для проведения спектральных методов анализа | Двухлучевой спектрофотометр • Спектральный диапазон 185-900 нм с возможностью расширения до 1400 нм (при работе с опционной интегрирующей сферой ISR-2600Plus с двумя детекторами). • Варьируемая ширина щели: 0.1; 0.2; 0.5; 1; 2 и 5 нм. • Фотометрический диапазон: от – 5 до 5 Abs. Управление спектрофотометром и обработка данных — с помощью персонального компьютера. Программное обеспечение UVProbe (имеется русифицированная версия) имеет следующие режимы работы: • спектральный • фотометрический (количественный) • кинетический • выполнение валидации спектрофотометра | UV-2600 | Shimadzu, Япония | шт. | 1 | Комплект поставки: Спектрофотометр; Набор кювет; Многокюветный держатель, в том числе держатель микрокювет и держатель кювет с увеличенной длиной оптического пути (до 100 мм), с ручной или автоматической сменой образцов; Интегрирующие сферы ISR-2600Plus (с двумя детекторами); Дополнительное кюветное отделение MPC-2600 для образцов большого размера; Кюветы для порошкообразных образцов; Держатель пленок с возможностью вращения, ПК с ПО.
|  |  |  | Инфракрасный Фурье-спектрометр IRAffinity-1S Интерферометр Типа Майкельсона с углом падения 30° с электромагнитным приводом и динамической юстировкой герметизированный с автоматическим осушением Спектральный диапазон 7800–350 см-1 Разрешение 0,5; 1; 2; 4; 8; 16 см-1 Соотношение сигнал/шум > 30000:1 (для KRS-5, 4 cм-1, 1 мин, 2100 cм-1, пик к пику) | IRAffinity-1S | Shimadzu, Япония | шт. | 1 | Комплект поставки: Инфракрасный Фурье-спектрометр IRAffinity-1S с набором кювет и комплектом для изготовления таблеток KBr; Приставка для сыпучих образцов; ПК с ПО.
|  |  |  | Лазерный дифракционный анализатор размеров частиц Основной блок SALD-2300 Метод измерения Лазерная дифракция Диапазон измерения 17 нм - 2500 мкм Источник излучения Красный полупроводниковый лазер Сенсоры 84 элемента Проточная ячейка SALD-MS23 Диапазон измерения 17 нм - 2500 мкм Объем для диспергирования от 100 до 280 см3 Ультразвуковой диспергатор 32 кГц; выходная мощность 40Вт Тип жидкостного насоса Центробежный насос, макс. скорость подачи 2000 см3/мин Насос для подачи жидкости Мембранный насос, макс. скорость подачи 750 см3/ мин Емкостная ячейка SALD-BC23 Диапазон измерения 17 нм - 400 мкм Материал Кварцевое стекло Объём 12 см3 Мешалка Пластина с вертикальным перемещением Блок для измерения высоких концентраций SALD-HC23 Диапазон измерения 30 нм - 280 мкм Материал Боросиликатное стекло Требуемый объем раствора 0.15 мл Измерительный блок инжекционного типа для сухих образцов SALD-DS5 Диапазон измерений 0.3 – 2500 мкм Механизм подачи образца Циклонный метод, однократный метод, ручной метод (hand-shot) Блок диспергирования Три типа сопел на выбор Метод всасывания образца Метод центрифуги Интерфейс USB (управление через ПК) | SALD-2300 | Shimadzu, Япония | шт. | 1 | Комплект поставки: Основной блок SALD-2300 Проточная ячейка SALD-MS23 Емкостная ячейка SALD-BC23 Диапазон измерения 17 нм - 400 мкм Блок для измерения высоких концентраций SALD-HC23 Измерительный блок инжекционного типа для сухих образцов SALD-DS5; ПК с ПО.
| ФИЦКИА | Лаборатории химии и физики торфа |  | Химческая посуда для выполнения анализов торфа, выделения его компонентов, проведения органического ситеза, анализа производных и т.д. |  |  |  |  | Требуется уточнения по спецификации и количеству
| ФИЦКИА | Лаборатории химии и физики торфа |  | Химческие реактивы для выполнения анализов торфа, выделения его компонентов, проведения органического ситеза, анализа производных и т.д. |  |  |  |  | Требуется уточнения по спецификации и количеству
| ФИЦКИА | Лаборатории химии и физики торфа | Кабинет зав.лабораторией | Персональный компьютер Intel Core i7-10700F; DDR4 DIMM 32GB; HDD 1 ТБ; SSD 1 Tb; GeForce RTX 3060; монитор 19", клавиатура; мышь; предустановленная ОС |  |  | шт. | 1
|  |  |  | МФУ черно-белая печать, A4, 4800 x 1200 dpi, АПД, Ethernet (RJ-45), USB |  |  | шт. | 1
| ФИЦКИА | Лаборатории химии и физики торфа | Кабинет компьютерной обработки данных | Персональный компьютер Intel Core i7-10700F; DDR4 DIMM 32GB; HDD 1 ТБ; SSD 1 Tb; GeForce RTX 3060; монитор 19", клавиатура; мышь; предустановленная ОС |  |  | шт. | 5
|  |  |  | МФУ цветная печать, A3, 1200x1200 dpi, АПД, Bluetooth, Ethernet (RJ-45), USB |  |  | шт. | 1
|  |  |  | МФУ черно-белая печать, A4, 4800 x 1200 dpi, АПД, Ethernet (RJ-45), USB |  |  | шт. | 1
|  |  |  | Принтер лазерный, черно-белая печать, A4, 1200x1200 , USB 2.0, Wi-Fi |  |  | шт. | 2
| ФИЦКИА | Лаборатории химии и физики торфа | Каб. оптической микроскопии и компьютерной обработки данных | Персональный компьютер Intel Core i7-10700F; DDR4 DIMM 32GB; HDD 1 ТБ; SSD 1 Tb; GeForce RTX 3060; монитор 19", клавиатура; мышь; предустановленная ОС |  |  | шт. | 5
|  |  |  | Принтер лазерный, черно-белая печать, A4, 1200x1200 , USB 2.0, Wi-Fi |  |  | шт. | 2
|  |  |  | МФУ черно-белая печать, A4, 4800 x 1200 dpi, АПД, Ethernet (RJ-45), USB |  |  | шт. | 1
| ФИЦКИА | Лаборатории химии и физики торфа | Лабораторное помещение для проведения физико-химического анализа | Принтер лазерный, черно-белая печать, A4, 1200x1200 , USB 2.0, Wi-Fi |  |  | шт. | 1
| ФИЦКИА | Лаборатории химии и физики торфа | Лабораторное помещение для проведения испытаний потребительских свойств продуктов синтеза | Принтер лазерный, черно-белая печать, A4, 1200x1200 , USB 2.0, Wi-Fi |  |  | шт. | 1
| ФИЦКИА | Лаборатории химии и физики торфа | Лабораторное помещение для проведения спектральных методов анализа | Принтер лазерный, черно-белая печать, A4, 1200x1200 , USB 2.0, Wi-Fi |  |  | шт. | 1
Лаборатория разработки научных основ повышения работоспособности человека в условиях Арктики
| ФИЦКИА | Лаборатория разработки научных основ повышения работоспособности человека в условиях Арктики |  | Проточный цитометр. Фиксированная встроенная оптика и кварцевая проточная ячейка. Ччувствительность лавинных фотодиодов: FITC < 30 MESF, PE < 10 MESF. Линейность детекторов. FITC: < 30 MESF (молекул эквивалентного растворимого флуорохрома). PE: < 10 MESF. Разрешение частиц < 200 нм с помощью дополнительного параметра бокового светорассеяния на фиолетовом лазере (VSSC). габариты, Ш х Г х В, см — 42,5 x 42,5 x 34; вес, кг — 23,4. Конфигурация: 3 лазера и 13 флуоресцентных параметров.Д о 5 каналов синего лазера (488 нм), до 3 каналов красного лазера (638 нм) и до 5 каналов фиолетового лазера (405 нм). 13 переставляемых полосовых оптических фильтров. | CytoFlex, США | Beckman Coulter, США | шт. | 1
| ФИЦКИА | Лаборатория разработки научных основ повышения работоспособности человека в условиях Арктики |  | Анализатор клеточного метаболизма. Совместимость с закрепленной и свободной клеточной культурой, а также с изолированными митохондриями и пробами клеток немлекопитающих; возможность выполнить до четырех независимых вводов на лунку с автоматическим перемешиванием; автоматический расчет скорости потребления кислорода (OCR) и скорости внеклеточного окисления (ECAR); одновременное измерение OCR и ECAR в одной лунке; чувствительность к пробам малого объема; возможность количественного определения скорости митохондриального дыхания, гликолиза и производства АТФ; анализ выполняется на живой культуре в реальном времени и не требует ввода маркеров; аналитическое ПО Wave, совместимое с ОС Windows, для просмотра и экспорта данных; облачный пакет Seahorse Analytics; доступная и быстрая программа для анализа и интерпретации данных. Количество пробирок — 6; объем микрокамеры — 2 мкл; формат планшета — 8 луночный; валидирован для выполнения анализов при температурах от 16 до 40 ⁰C (8–20 ⁰C выше комнатной); совместим с мини-планшетами XFp и XFp PDL; высокая чувствительность; работа с ограниченным количеством эмбриональных клеток; работа с клеточными культурами с низкой скоростью дыхания; работа с различными типами Т-лимфоцитов; встроенный полноцветный сенсорный экран, интерфейс на базе Windows 10 (64 бит). | Seahorse XFp Analyzer, США | Seahorse Bioscience Inc. | шт. | 1
| ФИЦКИА | Лаборатория разработки научных основ повышения работоспособности человека в условиях Арктики |  | Анализатор иммуноферментный. Блок анализатора с установленным ПО "Элиза" - 1 шт. Монитор - 1 шт. Клавиатура - 1 шт. Манипулятор типа "мышь" - 1 шт. Кабель сетевой 220 В - 2 шт. Кабель VGA - 1 шт. II. Принадлежности: 1. Емкость для промывочного и консервирующего растворов с датчиком и соединительными штуцерами - 1 шт. 2. Емкость для жидких отходов с датчиком и соединительными штуцерами - 1 шт. 3. Контейнер для использованных наконечников - 1 шт. 4. Рамка-держатель - 4 шт. 5. Штатив для образцов - 8 шт. 6. Наконечники одноразовые вместимостью до 300 мкл - 1 упаковка (392 шт.) 7. Наконечники одноразовые вместимостью до 800 мкл - 1 упаковка (48 шт.) 8. Штатив для одноразовых наконечников без фильтра до 300 мкл - 4 шт. 9. Штатив для одноразовых наконечников без фильтра до 800 мкл - 1 шт. Единовременная загрузка до 184 образцов. Использование до 6 планшетов одновременно. Два пипетирующих канала с возможностью регулировки расстояния. Автоматическое вскрытие картриджей с растворами. Предварительная загрузка наконечников до 440 штук. Промывочный модуль на 24 канала Светодиодная индикация рабочих позиций для штативов с образцами и для картриджей. Считывание штрих-кодов: лазерный сканер штрих-кодов класс 2, считывает следующие системы кодов: CODE39, 1TF, Standard2of5, CODE128, GS1-I28, CODE93, UPC/EAN, GS 1 DataBar. Количество инкубаторов для проведения анализов: 9 штук, 3 поля для установки планшет, 6 инкубаторов для планшет. Инкубирование: от комнатной до 60°С с шагом 0,1С. Фотометр: в комплекте фильтры: 405, 450, 492, 630 нм Диапазон измерений: 0 - 4 Б. Погрешность измерений фотометра Диапазон измерения оптической плотности должен быть от 0 до 4 Б. Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении оптической плотности в диапазоне от 0 до 2 Б должны быть не более ± 0,06 Б. Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении оптической плотности в диапазоне от 2 до 4 Б должны быть не более ± 0,6 Б. | Элиза, Россия. | ООО "Диапроцесс", г. Новосибирск. | шт. | 1
| ФИЦКИА | Лаборатория разработки научных основ повышения работоспособности человека в условиях Арктики |  | Биохимический анализатор, автоматический. Методики — конечная точка, фиксированное время реакции, быстрая и двухточечная кинетика, одно или многоточечная калибровка, конечная точка с бланком для пробы или реагента использования стандарта или фактора, иммунотурбидиметрия; 40 проб на борту — 60 реакционных кювет; штатив-карусель на 40 реагентов; светофильтров, шт. — 9 (340, 405, 505, 550, 570, 590, 650, 700 и 767 нм); двойной луч, диапазон линейности измерений, А — 0,1–3,6; встроенный термостат для реакционного лотка; контроль температуры с помощью элементов Пельтье, °С — 25, 30 и 37; предварительное разведение проб; программируемый объем пробы, мкл – 2–100 (обычный объем реагента 200); перемешивающее устройство в пробозаборнике; автоматическая очистка пробозаборника; моющая станция на борту; автоматическое определение конфликтных ситуаций; выбор по пробе (профилю) или реагенту (серии); калибровочная кривая (до 10 стандартов), автоматическая подгонка кривых; автоматическое разбавление проб на ненормальных уровнях, чрезмерное поглощение субстратов или недостаточная линейность; полный контроль качества (графики Леви Дженнингс, правила Вестгарда); импорт/экспорт данных, методов и файла истории; автоматическая процедура резервного копирования; ПО на русском языке; многоразовые кюветы с оптическим путем 6 мм; энергонезависимая память. Производительность 200 тестов/час. Наличие охлаждающего блока для реагентов и образцов 2-8˚С. Моющая станция: автоматическая 7-ми канальная система промывки. Защита от столкновений в вертикальном и горизонтальном направлениях, автоматическая остановка и сигнализация при касании препятствия. | Dixion Torus 1210, Россия. | Dixion, Россия | шт. | 1
| ФИЦКИА | Лаборатория разработки научных основ повышения работоспособности человека в условиях Арктики |  | Спектрофотометр. Спектральный диапазон, нм - 190—1100; погрешность установки длин волн: v от 200 до 390 нм - ±0,4; v от 390 до 1100 нм - ±0,8; наименьшая спектральная ширина щели, нм - 1,0; диапазон измерения: v оптическая плотность, А - -0,3...3,0; v коэффициэнт пропускания, %Т - 0,01...200; фотометрическая точность при измерении Т, % - ±0,1 при 10% 550 нм; фотометрическая точность при измерении А - ±0,005 при А=1 550 нм; фотометрическая воспроизводимость при измерении Т, % - 0,01 при 10% 550 нм; фотометрическая воспроизводимость при измерении А - 0,0005 при А=1,0 550 нм; число образцов - 10; смена образцов - автоматическая; термостатирование, °С - нет; оптическая схема - однолучевая, монохроматор — аберрационно -скорректированная вогнутая нарезная решетка; источник излучения - дейтериевая и галогеновая лампы; сканирование во всем рабочем диапазоне длин волн; раздельные каналы УФ- и видимой области для исключения их взаимного влияния, выделение спектрального интервала, фокусировка и детектирование оптимизированы отдельно для каждого канала; фиксированная оптическая схема для надежной работы; высота луча, см - 1; высокоскоростной двунаправленный интерфейс USB/COM; измерение темнового тока, эталонного образца и образцов (до 9 шт.) автоматическое, по одной команде; режимы измерения: определение оптических плотностей, измерение спектров; расчет концентрации по запрограммированному методу (градуировочный график); определение скорости реакций (в т.ч. кинетика нескольких образцов одновременно); возможно применение держателя кювет КФК. | ОКБ Спектр СФ-2000, Россия | АОЗТ "ОКБ СПЕКТР", г. Санкт-Петербург. | шт. | 1
| ФИЦКИА | Лаборатория разработки научных основ повышения работоспособности человека в условиях Арктики |  | Комплекс аппаратно-программный для автоматизированных цитогенетических и морфологических исследований CytoLabView с принадлежностями. Цифровая камера высокого разрешения BV 300. Адаптер для камеры. Компьютерная плата для ввода изображений. Комплект соединительных кабелей. Программное обеспечение: BandView System/ FishView System/ CGHView System/ HiSKYSystem/ SpectraView System/ ScanView System. Интерферометр (оптическая голова) SD 300. Автоматическое колесо фильтров. Устройство для определения координат хромосом (XY-ридер). Сканирующая платформа SC300. Набор для окрашивания хромосом Sky Paint DNA kit. Набор Single Сhromosome Paint kit. Набор Antibody kit. | CytoLabView, Израиль. | Applied Spectral Imaging Ltd., Израиль. | шт. | 1
| ФИЦКИА | Лаборатория разработки научных основ повышения работоспособности человека в условиях Арктики |  | Сепаратор клеток на магнитных частицах, со стендом, набором для сепарации клеток, CSAK-01, RWD Life Science CSAK-01. Продукты для разделения клеток RWD включают наборы для разделения клеток с магнитными микрошариками собственной разработки и колонки для разделения клеток, которые позволяют получать клетки-мишени высокой чистоты и жизнеспособности за счет простого управления. Магнитные гранулы наноразмерного размера не нуждаются в элюировании, и отделенные клетки могут быть непосредственно использованы в последующих экспериментах, таких как проточная цитометрия, культивирование клеток, секвенирование отдельных клеток и так далее. | CSAK-01, RWD Life Science CSAK-01, Китай | RWD Life Science, Китай. | шт. | 1
| ФИЦКИА | Лаборатория разработки научных основ повышения работоспособности человека в условиях Арктики |  | Аквадистиллятор. Производительность при номинальном напряжении, дм3/ч 10 ± 10%. Расход воды на охлаждение и питание дм3/ч, не более 200. Габаритные размеры аквадистиллятора, мм 325 х 230 x 518. Габаритные размеры электрощита, мм 217 х 169 х 98. Масса, нетто, кг 10,5. Масса, брутто, кг 12. Удельный расход исходной воды на 1 дм3 получаемой воды, дм3, не более25. Время установления рабочего режима, мин, не более 30. Коэффициент очистки воды от радионуклидов, не менее 3000. | ДЭ-10 М ЭМО СПб | ООО Завод ЭМО, г. Санкт-Петербург | шт. | 1
| ФИЦКИА | Лаборатория разработки научных основ повышения работоспособности человека в условиях Арктики |  | Весы лабораторные электронные. Наибольший предел взвешивания, 310 г. Дискретность, 0,001 г . Наименьший предел взвешивания, 0,02 г. Самокалибровка. Размер чаши / платформы весов, мм 108х105. Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 II высокий. Выборка массы тары во всем диапазоне взвешивания. Автоматическая юстировка встроенной гирей при изменении температуры окружающей среды или через заданные промежутки времени (или по желанию оператора). | Demcom DL-303, Россия | Demcom, Россия | шт. | 1
| ФИЦКИА | Лаборатория разработки научных основ повышения работоспособности человека в условиях Арктики |  | Центрифуга с охлаждением RWD Life Science M1416R. Cистема управления — микропроцессор; количество программ в памяти — 100; сенсорный 7 дюймовый экран размером 800 х 480 px; быстрая смена роторов без использования инструментов; уровень шума, дБ — 61; количество режимов ускорения/торможения — 9/10; автоматическая система информирования об аварийных ситуациях; габариты, Ш х В х Г, мм — 625 × 685 × 403; вес, кг — 90. Характеристики центрифуги M1416R с ротором 24 х 2 мл: Максимальная скорость, об/мин — 18 000; максимальное ускорение, g — 30 000; максимальная вместимость пробирок 1,5/2 мл, шт. — 24. С охлаждением. | RWD Life Science M1416R, Китай. | RWD Life Science, Китай. | шт. | 1
| ФИЦКИА | Лаборатория разработки научных основ повышения работоспособности человека в условиях Арктики |  | Термостат с охлаждением СКТБ TCO-1/80. Звуковая и визуальная сигнализация при повышении температуры; диапазон температур, °C - +5…+60; точность поддержания температуры, К - ±0,2; принудительная вентиляция; ЖК дисплей; камера из зеркальной нержавеющей стали; внутренняя стеклянная дверь; освещение рабочей камеры; время установления рабочего режима, ч — не более 3; внутренний объем, л - 80; количество полок, стандартно - 2; размеры камеры, ШхДхВ, мм - 390х395х490; габариты, ШхДхВ, мм - 530х625х935; вес, кг - 57. | СКТБ TCO-1/80, Россия | Смоленское СКТБ СПУ, Россия. | шт. | 1
| ФИЦКИА | Лаборатория разработки научных основ повышения работоспособности человека в условиях Арктики |  | Морозильник MHT-80C. Регулируемый диапазон температур, ̊С — от 60 до −86; объем камеры, л — 49,5; сигнализация повышения/понижения температуры относительно заданной; замок на двери; отверстие для логгера данных температуры; хладагент – HC (углеводородный); корпус – крашеная сталь, ABS пластик; внутренняя камера – крашеная сталь; размер внутренней камеры, ШхГхВ, мм — 350×350×470; габариты, ШхГхВ, мм — 495×570×890; вес нетто, кг — 45. | MHT-80C, Россия | Смоленский завод морозильников, Россия. | шт. | 1
| ФИЦКИА | Лаборатория разработки научных основ повышения работоспособности человека в условиях Арктики |  | Холодильник с нижней морозильной камерой Бирюса M860NF. Двухкамерная модель в корпусе из металла. Оснащена двумя дверцами, покрытыми эмалью. Уровень шума не превышает 43 дБ. Прибор относится к климатическому классу ST, N. Общий полезный объем устройства составляет 340 л. Холодильное отделение (240 л) работает по системе No Frost.В случае отключения электропитания модель может сохранять холод в течение 17 часов. Габаритные размеры — 190х60х62,5 см. | Бирюса M860NF, Россия. | ОАО "Красноярский завод холодильников "Бирюса", Россия. | шт. | 1
| ФИЦКИА | Лаборатория разработки научных основ повышения работоспособности человека в условиях Арктики |  | Шейкер-термостат для планшетов. Движение - орбитальное; скорость, об/мин — 1-1300; амплитуда вращения, мм — 1,5; количество планшет на платформе, шт. — 2; нагрев до 60°С; термостатируемый герметичный контейнер с системой «объемного обогрева» позволяет избежать градиента температуры и конденсации паров; точность поддержания температуры на платформе, °C — 0,1; таймер 1-999 мин / без остановки. | ST-3M, Elmi, Латвия. | Elmi Ltd, Латвия. | шт. | 1
| ФИЦКИА | Лаборатория разработки научных основ повышения работоспособности человека в условиях Арктики |  | Автоматическая пипетка механическая 15-300 мкл, 8 канальная, с переменным расстоянием между наконечниками Research plus Move It, Eppendorf. Полностью автоклавируемый корпус. Цветовая кодировка разных объемов. Отдельнорасположенный сбрасыватель наконечника. Абсолютная устойчивость к воздействию УФ-излучения, растворителей и других химических веществ. Низкий вес - менее 80 г, благодаря использованию нового запатентованного материала. Слабое усилие при нажатии кнопок поршня и сбрасывателя наконечника. 4-х разрядный индикатор объема. Вращающаяся головка 360° . Дисплей, быстрая идентификация всех параметров. | Research plus Move It, Eppendorf,Германия. | Eppendorf, Германия | шт. | 5
| ФИЦКИА | Лаборатория разработки научных основ повышения работоспособности человека в условиях Арктики |  | Автоматические пипетки 10 - 100, 10-200 мкл, Reference 2 Eppendorf. Полностью автоклавируемый корпус. Цветовая кодировка разных объемов. Отдельнорасположенный сбрасыватель наконечника. Абсолютная устойчивость к воздействию УФ-излучения, растворителей и других химических веществ. Низкий вес - менее 80 г, благодаря использованию нового запатентованного материала. Слабое усилие при нажатии кнопок поршня и сбрасывателя наконечника. 4-х разрядный индикатор объема. | Reference 2 Eppendorf, Германия. | Eppendorf, Германия. | шт. | 8
| ФИЦКИА | Лаборатория разработки научных основ повышения работоспособности человека в условиях Арктики |  | Биомед 5ПР ЛЮМ LED. Оптика скорректированная на бесконечность. Диапазон увеличений, крат: от 40 до 1000 (1600)* опция. Тубус фактор 1,0. Револьверное устройство: 5-ти позиционный револьвер ориентированный от наблюдателя. Визуальная насадка: бинокулярная/тринокуляная, поворотная на 360° с переключением светового потока. Регулировка межзрачкового расстояния: от 55 до 75 мм или 48-75 мм. Диоптрическая подстройка ±5. Механизм фокусировки: коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки, регулировка натяжения ручки грубой фокусировки. Цена деления шкал механизма микрометрической фокусировки, мм 0,002. Предметный столик мм: 210х140, коаксиальный механизм,ограничитель верхнего предела подъема столика (для защиты препарата и быстрой настройки при его смене). Держатель препарата: для двух предметных стекол, диапазон перемещения препарата мм - 75х50. Конденсор: числовая апертура, NA -- 0,22-1,25 (центрируемый, с вертикальным перемещением с держателем фильтров проходящего света, встроенная апертурная диафрагма). Осветитель: встроенный в основание микроскопа, с ирисовой диафрагмой, с матовым фильтром, плавная регулировка яркости- галогенная лампа 6 В 30 Вт. Система освещения по Келлеру. Окуляры: Окуляр WF10× / 20 /Ø30 ( c наглазником). Объективы PL/∞: - PL 4 × / 0,1 / ∞ / 0,17 / - PL 10 × / 0,25 / ∞ / 0,17 /; - PL 20 × / 0,40 / ∞ / 0,17 /; - PL 40 × / 0,65 / ∞ / 0,17 / Пруж.; - PL 100 × / 1,25 / ∞ / 0,17 / Пруж. Cветофильтры: синий, зеленый, желтый. Люминесцентная насадка: Блоки фильтров UV,V,B,G . Источник проходящего света : галогенная лампа 6 В 30 Вт. Источник отраженного света: LED 3W или ртутная лампа HBO 100W. | 5ПР ЛЮМ LED, Россия | БИОМЕД, Россия. | шт. | 1
| ФИЦКИА | Лаборатория разработки научных основ повышения работоспособности человека в условиях Арктики |  | Лабораторная посуда мерная и немерная из стекла. Посуда должна изготовляться из химико-лабораторного и медицинского стекла, доджна быть вымерена, без дефектов, термоустойчива. | Россия | Россия | шт. |  | Требуется уточнения по спецификации и количеству
| ФИЦКИА | Лаборатория разработки научных основ повышения работоспособности человека в условиях Арктики |  | Компьютерная и оргтехника |  |  |  |  | Требуется уточнения по спецификации и количеству
Лаборатории промышленной экологии в Арктике
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Cпектрометр энергии гамма-излучения сцинтилляционный Технические характеристики: Рабочий диапазон регистрируемых энергий гамма-излучения от 50 до 3000 кэВ; Относительное энергетическое разрешение по пику с энергией 662 кэВ (¹³⁷Cs) не более 8 %; Интегральная нелинейность не более 1 %; Диапазон измеряемой удельной активности (нижний предел диапазона измерения определен как минимально измеряемая активность (МИА) для времени измерения 2 ч и погрешности 50 %, геометрия измерения — сосуд Маринелли 1 л, с водой.) Cs-137: от 1,5 до 10⁵ Бк/кг; K-40: от 25 до 10⁵ Бк/кг; Th-232: от 3 до 10⁵ Бк/кг; Ra-226: от 3 до 10⁵ Бк/кг; Масса 231 кг экран-защита «Экран-1СГ», 2,3 кг УДС-ГЦ-63×63-USB Комплектация: Экран-защита «Экран-1СГ»; УДС-ГЦ-63×63-USB; Программное обеспечение Spectraline; Комплект аттестованных методик измерения; Персональный компьютер и цветной лазерный принтер; Набор калибровочный источников; Оборудование на основе активированного угля для комплексного мониторинга радона; Стол лабораторный; Сосуды Маринелли 1 литр (10 шт.); Пластиковые стаканы 0,2 литра (10 шт.); Наличие метрологической поверки Пуско-наладочные работы. | «Гамма-1С» | АО "НПЦ "АСПЕКТ", Россия | Шт. | 2 | Электропитание 220 В, (50±1) Гц; Условия эксплуатации от +10 до +35 °С, 75 % при +30 °С и при более низких температурах без конденсации влаги
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Спектрометрический комплекс полупроводникового типа Технические характеристики: Диапазон регистрируемых энергий гамма-излучения от 0,05 до 10,0 МэВ; Диапазон измеряемых энергий гамма-излучения от 0,05 до 3,0 МэВ; Число каналов анализатора не менее 8192; Энергетическое разрешение по линии гамма-излучения с энергией 122 кэВ (⁵⁷Co): не более 0,8 кэВ; 1332 кэВ (⁶⁰Co): не более 1,8 кэВ; Относительная эффективность регистрации в пике полного поглощения гамма-квантов для точечной геометрии ⁶⁰Со по линии с энергией 1332 кэВ не менее 30 %; Интегральная нелинейность не более 0,05 %; Минимальная измеряемая активность ¹³⁷Cs в образце при использовании защитного экрана за время измерения 1 час не более 1,5 Бк; Комплектация: Экран-защита «Экран-2П»; Детектор на основе особо чистого германия HPGe, эффективность не менее 30 %; Персональный компьютер и цветной лазерный принтер; Программное обеспечение "SpectraLineUltimate" и NuclideMasterPlus", "EffMaker"; Емкостями и приспособлениями для измерения проб, устройство для заправки детектора жидким азотом, стол для аппаратуры; Набор калибровочный источников; Комплект методик измерений; Наличие метрологической поверки; Пуско-наладочные работы Дополнительная Экран-защита свинцовый "Экран-1П", Размеры, мм: 650x570x1100; Масса, кг: 600; Толщина защиты: Свинец 82 мм, кадмий 1 мм, медь 1,5 мм | «Гамма-1П» | АО "НПЦ "АСПЕКТ", Россия | Шт. | 2 | Система кондиционирования (сплит-система). Электропитание 220 В, (50±1) Гц; Условия эксплуатации от +10 до +35 °С, 75 % при +30 °С и при более низких температурах без конденсации влаги
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Cпектрометр энергии бета-излучения сцинтилляционный Технические характеристики: Рабочий диапазон регистрируемых энергий бета-излучения от 200 до 3000 кэВ; Относительное энергетическое разрешение спектрометра по линии конверсионных электронов 624 кэВ (¹³⁷Cs) не более 20 %; Диапазон измеряемой удельной активности для ⁹⁰Sr: (нижний предел диапазона измерения определен как минимально измеряемая активность для времени измерения 2 ч и погрешности 50 %, геометрия измерения — штатная кювета объемом 150 мл, диаметром 150 мм и высотой 8 мм) (от 12 до 1×10⁵) Бк/кг — без учета результата по гамма-тракту, (от 7 до 1×10⁵) Бк/кг — с учетом результата по гамма-тракту для ¹³⁷Cs и ⁴⁰K (для проб исходного сырья, без подготовки); Доверительные границы погрешности измерения активности ⁹⁰Sr, (Р = 0,95) ±(от 10 до 50) %; Масса: 3,8 кг УДС-Б-USB-150, 140 кг экран-защита «Экран-1СБ-150» Комплектация: Экран-защита «Бета-1С-150»; Сцинтилляционный детектор; Программное обеспечение "SpectraLineBG"; Персональный компьютер и лазерный принтер; Набор калибровочных источников; Методика измерпния; Комплект кювет: Ø150×8 мм (не менее 30 шт.); Лабораторный стол; Наличие метрологической поверки Пуско-наладочные работы | «Бета-1С-150» | АО "НПЦ "АСПЕКТ", Россия | Шт. | 2 | Электропитание (220+22-33) В, (50±1) Гц, 500 В·А; Условия эксплуатации от +10 до +35 °С
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Спектрометр энергии альфа-излучения полупроводниковый Технические характеристики: Тип детектора - кремниевый полупроводниковый детектор с планарной ионноимплантированной детектирующей структурой, созданной на основе п-типа. Диапазон регистрируемых энергий, МэВ от 3,5 до 9,0; Пределы допускаемой абсолютной погрешности характеристики преобразования (интегральная нелинейность), в энергетическом диапазоне до 5,5 МэВ, кэВ , не более 10; Фон в энергетическом диапазоне от 3,5 до 6,0 МэВ, с-1 , не более 0,003; Число каналов не менее 4096 Комплектация: Моноблок альфа-спектрометра, включающий в себя вакуумируемую камеру с полупроводниковым кремниевым ионно-имплантированным детектором, спектрометрический усилитель, спектрометрический АЦП и источник питания спектрометра и детектора; Вакуумный насос; Персональный компьютер с цветным лазерным принтером; Программное обеспечение "SpectraLineADA"; Комплект методик измерения; Электролитическая ячейка в сборе (3 шт); Калибровочные источники типа ОСАИ; Наличие метрологической поверки; Пуско-наладочные работы | «СЭА-13П1» | АО "НПЦ "АСПЕКТ", Россия | Шт. | 2 | Электропитание 220 В, (50±1) Гц; Условия эксплуатации от +10 до +35 °С, 75 % при +30 °С и при более низких температурах без конденсации влаги
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Спектрометр Технические характеристики: Блок детектирования гамма-излучения, сцинтилляционный детектор БДКГ-11M (2 блока), NaI(Tl) Ø63x63 мм, Диапазон энергий: 20 кэВ - 3 MэВ, Диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы: 0,03 - 150 мкЗв/ч (AT6101C), Предел основной относительной погрешности измерений: ±20%; Обнаруживаемая активность источника 137Cs, находящегося на расстоянии 1 м, за время не более 2 с: (450±10) кБк; Типовое энергетическое разрешение для энергии 662 кэВ (137Cs): 7,5% (AT6101C); блок детектирования БДКГ-04 для расширения диапазона измерения мощности дозы до 10 Зв/ч; Постоянная запись данных сканирования с GPS-привязкой для последующего анализа Комплектация: Устройство детектирования гамма-излучения сцинтилляционное УДС-ГЦА-В380-38х38-RS-BT1 (кристалл LaBr3(Ce) (38x38) мм), блок детектирования БДКГ-11M (2 шт.), блок детектирования БДКГ-04; Управляющий ноутбук и защищенный смартфон (4,7"); Программное обеспечение для расшифровки спектров и расчета активности радионуклидов; Набор калибровочных источников; Методики измерений; Удерживающее устройство для детектора на треноге; Рюкзак и ударопрочный кейс; Наличие метрологической поверки | МКС‑АТ6101С | НПУП "Атомтех", Республика Беларусь | Шт. | 2 | Электропитание 220 В, (50±1) Гц для заряда аккумуляторных батарей спектрометра и управляющих устройств
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Погружной поисковый спектрометр в комплекте с: Погружная спектрометрическая (автономная) капсула; Бортовой GPS/ГЛОНАСС-модуль; Бортовой защищенный портативный компьютер; Оборудование канала связи; Метеостанция; Устройство измерения скорости течения; Специальное программное обеспечение (СПО); ПО ГИС Акватория; Транспортировочный влагозащищенный кейс). Технические характеристики: Основной диапазон регистрируемых энергий, МэВ От 0,05 до 3 Материал сцинтилляционного детектора NaI(Tl)/BGO Размер сцинтилляционного кристалла, мм Диаметр 63, длина 63 Относительное энергетическое разрешение по линии 662 кэВ (Cs-137) при различном расположении источников излучения, %, не более 8-10 Интегральная нелинейность при облучении с боковой стороны, %, не более 1 | БПГСД | ООО «НИЦ «ЛСРМ», Россия | Шт. | 1
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Радиометр альфа и бета излучений Технические характеристики: Диапазон регистрируемых энергий: альфа - излучающих радионуклидов от 2000 до 10000 кэВ; бета - излучающих радионуклидов от 65 до 4000 кэВ.; Чувствительность радиометра: к альфа - излучению не менее 0.3 (имп/с)/(Бк), к бета - излучению не менеe 0.24 (имп/с)/(Бк); Диапазон измерения: активности альфа - излучающих радионуклидов 0.1 - 5·104 Бк (погрешность не превышает ±20%), активности бета – излучающих радионуклидов 0.1 - 5·104 Бк (погрешность не превышает ±20%); Минимально детектируемая активность радионуклида 239Pu не превышает 3∙10-3 Бк; Минимально детектируемая активность радионуклида 90Sr-90Y не превышает 0.1 Бк. Комплектация: Аналого-цифровой преобразователь (анализатора) MD-198 (модификации: встроенный в БД, в отдельном корпусе); блоки детектирования БДА-60 и БДБ-60; две низкофоновые камеры пассивной защиты от внешнего альфа и бета - излучения; Персональный компьютер; Программное обеспечение "ASW"; Набор калибровочных источников, Методики измерений; Стол для аппаратуры; Наличие метрологической поверки; Металлические подложки (100 шт); Пуско-наладочные работы | РКБА-01 "РАДЭК" | ООО «НТЦ «РАДЭК», Россия | Шт. | 1 | Электропитание 220 В, (50±1) Гц
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Комбинированный многофункциональный дозиметр-радиометр Технические характеристики: Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы (МД) от 0,03 до 300 мкЗв/ч; Диапазон измерения плотности потока альфа-частиц от 0,05 част./мин./см2 Диапазон измерения плотности потока бета-частиц от 0,5 част./мин./см2 Комплектация: Блоки детектрирования БДКГ-03, БДКГ-24, БДПА-02, БДПБ-02, БДКР-01; Блок обработки информации БОИ2 (2 шт.) и БОИ4, Чехол для БОИ4 NX8-2021; адаптер BT-DU4; Штатив для работы с блоками детектирования, BT-DU4 и БОИ4, Кабель RS232, Кабель NX-2001, Кабель БД №685621.069 длина 1,6 м (Витой гибкий кабель для подключения блоков детектирования к БОИ/БОИ2/БОИ4/BT-DU4), Штанга телескопическая 1,7 м (2 шт), Держатель №301568.023 (для крепления БОИ2 на штанге 1,7 м.), Держатель №301568.034 (для размещения БОИ4 на штанге 1,7 м.), Держатель №301568.023-04 (для крепления BT-DU4 на штанге 1,7 м.), Ручка №301156.011, Держатель №301156.025, Держатель №301156.032 (2 шт.), Держатель №301563.011 (2 шт.); Программное обеспечение и руководство оператора «AT1117M mobile»; ПО «GARM» и руководство оператора «GARM»; Кейс транспортировочный и рюкзак (2 шт.); Наличие метрологической поверки. Комплект аттестованных методик измерения | МКС-АТ1117М | НПУП "Атомтех", Республика Беларусь | Шт. | 2 | Электропитание от встроенного блока аккумуляторов / внешнего источника 230В,50Гц / внешнего источника +12В / внешней батареи
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Дозиметр Технические характеристики: Детектор ионизационная камера 500 см3 Диапазоны измерения: • мощности дозы Н*(10), Н'(3), Н'(0,07) 1 мкЗв/ч ÷ 500 мЗв/ч • дозы Н*(10), Н'(3), Н'(0,07) 0,01 мкЗв ÷ 10 Зв Диапазон энергии фотонного излучения 20 кэВ ÷ 10 МэВ Комплект аттестованных методик измерения | RAM ION | ROTEM INDUSTRIES Ltd., Израиль | Шт. | 2
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Устройство пробоотборное Технические характеристики: Скорость прокачки 40 ÷ 120 л/мин Диапазон измерений объема прокачанного воздуха 1,0·10-3 ÷ 1,0·105 м3 Относительная погрешность измерения объема ±3 % Максимальная скорость прокачки 8 м3/ч Время непрерывной работы 24 ч | ПВП-10Д | ООО НПП "Доза", Россия | Шт. | 1 | Питание 220/380 В, 50 Гц
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Расходомер-пробоотборник радиоактивных газоаэрозольных смесей в комплекте с защитным павильоном Технические характеристики: Диапазон измерений объемного расхода воздуха 48 ÷ 2800 м3/ч Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения объемного расхода воздуха не более ±20 % Комплектация: расходомер - пробоотборник радиоактивных газоаэрозольных смесей "БРИЗ"; блоки детектирования гамма, бета-излучений, спектрометрический; павильон защитный; комплекс метеорологический; устройство молниезащиты; комплекс заземления; программное обеспечение верхнего уровня "Бриз" Перечень расходных материалов: фильтрующий материал | Бриз | ООО НПП "Доза", Россия | Шт. | 1 | Оборудование используется вне помещений в стационарном режиме. Необходимо подведение электропитания к павильону. Питание: 220/380 В, 50 Гц
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Ультра-низкофоновый жидкосцинтилляционный спектрометр Технические характеристики: Энергетический диапазон: 1 – 2000 кэВ (бета); Аналого-цифровой преобразователь: 2 логарифмических АЦП, каждый состоит из двух МКА 1024 канала; Автоматическая непрерывная система стабилизации спектра: 62 раза в минуту Эффективность: 3H– 66%, 14C– 95% (для негашеных образцов); Нестабильность счета: < 0,2% за 24 часа; Минимально-детектируемая активность по тритию за время счета 100 мин. 1 Бк/л; Комплектация: жидкосцинтилляционный спектрометр QUANTULUS 1220; Сменщик образцов для виал в режиме свободного доступа; Многоканальный линейный анализатор на 4000 каналов; встроенный ПК с ОС Windows; Пассивная защита из низкофонового свинца; Активная защита на основе кристалла германата висмута и схемы антисовпадений; Встроенное ПО контроля качества; Система стабилизации температуры в измерительной камере; quanta Smart – программа под Windows для управления прибором; spectra Works – программа под Windows для анализа спектров; Управляющий компьютер; Спектрометрическое программное обеспечение; Комплект негашёных стандартов 3H, 14C и фоновая безтритиевая вода; Сцинтилляционный коктейль HiSafe 2.5 л (4 шт.); Пластиковые флаконы с крышками, 20 мл, (уп.1000 шт.), Стеклянные пробирки с крышками, 7 мл (уп.1000 шт.), Фторопластовые флаконы 3 мл (уп. 10 шт.) Комплект аттестованных методик измерения | QUANTULUS 1220 | PerkinElmer Inc., США | Шт. | 1 | Система кондиционирования (сплит-система). Электропитание 220 В, (50±1) Гц
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Азотные ожижительные станции Технические характеристики: Производительность, - литров в сутки 60 - литров в час 2,5 Чистота жидкого азота - 98% Комплектация: 1. Генератор азота c воздушным компрессором; 2. Криогенный ожижитель с гибкими шлангами и гелиевым компрессором; 3. Сосуд Дьюара с уровнемером и линией выдачи жидкого азота; 4. Электрическая защита Перечень расходных материалов: Запасные части на 8 000 часов непрерывной работы Сосуд Дьюара на 25 л (2 шт) | LNP-60 | CryoMech Inc. (США) | Шт. | 1 | Электропитание - 3 фазы 380В; приточно-вытяжня вентиялция
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Передвижная радиологическая лаборатория Технические характеристики: Передвижная лаборатория на базе автомобиля Volkswagen Crafter или УАЗ, Форд, Фиат и др.) Приборное оснащение: установка «Гамма-Сенсор» или «Гамма-Сенсор-01» (блоки детектирования БДЭГ-4 и БДБГ-200УД; контрольный источник; приемник Глонасс/GPS; Программное обеспечение «Сенсор»; паспорт, руководство по эксплуатации); сцинтилляционный гамма-(бета-) спектрометр (переносной); поисковый радиометр; радиометр-дозиметр; радиометр радона; пробоотборник воздуха, пробоотборники воды, почвы; Промышленный компьютер Advantech (установка «Гамма-сенсор-01») с подставкой; ноутбук с фиксатором; настенный узел крепления блоков детектирования. Система автономного питания в составе: преобразователь напряжения 12/220 В; внешний всепогодный ввод (для подключения к источникам бесперебойного питания); система управления электропитанием лаборатории. Система автономного жизнеобеспечения в составе: система приточной и вытяжной вентиляции; дополнительный отопитель; кондиционер. Рабочее место оператора: лабораторный стол; шкаф с полками; стеллажи; кресло; рундук. Бензиновый генератор 2,3 кВт.; Комплект инструмента. Комплект аттестованных методик измерения | «Поиск» | ООО НПП "Доза", Россия | Шт. | 1
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Комплекс измерительный для мониторинга радона Технические характеристики: лок детектирования бета-излучения БДБ-13 - 8 шт; 4-х канальный коммутатор МК-4 - 2 шт; Сорбционная колонка СК-13 с активированным углем - 400 шт; Накопительная камера НК-32 - 50 шт; Пробоотборник воздуха ПВ-2 - 1 шт; Регенератор активированного угля - 1 шт; Комплект вспомогательного оборудования для измерения объемной активности радона и радия в воде и эманирующей способности материалов - 1 шт; Персональный компьютер (ноутбук) - 1 шт; Программное обеспечение Радон 98 - 1 шт; Методики измерений - 5 шт; Контрольный источник бета-излучения 1СО Sr-90+Y-90; Уголь активированный СКТ-3 - 20,8 кг Наличие метрологической поверки | «КАМЕРА-01» | НТЦ «НИТОН» | Шт. | 1 | Электропитание 220 В, (50±1) Гц
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой с комплектом расходных материалов Технические характеристики: Двумерный малогабаритный Эшелле-полихроматор (термостабилизированный до +36°С, с двойным прохождением луча через призму перекрестной дисперсии) Диапазон длин волн 165-870 нм Спектральное разрешение <0,007 нм на 200 нм (пиксельное разрешение <0,002 нм) Твердотельный генератор 27,12 МГц с автоматической подстройкой частоты. Мощность 750-1350 Вт (модель D) и 750-1600 Вт (модель R). Стабильность мощности <0,1 %, частоты <0,01 % и КПД 81%. 3-х канальный газовый блок с контроллерами расхода по массе CCD-детектор 1024×1024 пикселя с обратной засветкой и защитой от перетекания заряда с высокой квантовой эффективностью во всем диапазоне длин волн без переизлучающих покрытий с 3-стадийным охлаждением элементами Пельтье до -45°С со встроенным датчиком влажности и продувкой аргоном. Система ввода пробы с полностью разборными кварцевыми или керамическими горелками с металлическим держателем, с керамическими 1 и 2 мм или кварцевыми 0.75, 1, 1.5, 2 и 3 мм инжекторами с пластиковым держателем, стеклянными или пластиковыми циклонными распылительными камерами со стеклянными или керамическими V-groove распылителями и концентрическими стеклянными или пластиковыми распылителями. Комплектметодик измерения | EXPEC PlaAr MS | Hangzhou EXPEC Technology Co., Ltd | Шт. | 1 | Напряжение питания переменного тока частотой (50±1 Гц), В - 220+22-33
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Электротермическая система пробоподготовки с контроллером I-Touch Технические характеристики: Максимальная температура 210℃ Точность температуры ±1.0℃ Габаритные размеры: 54x40x29cм | Digiblock ED54S | LabTech, Inc. | Шт. | 1 | 230В, 50/60Гц
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Радиометр радона Технические характеристики: Диапазон измерения ЭРОА радона от 1,0 Бк·м-3; Диапазон измерения ЭРОА торона от 0,5 Бк·м-3; Диапазон измерения ОА радона-222 в воздухе от 1,0 Бк·м-3; Диапазон измерения 216Po(ThA) 1·10-3; Диапазон измерения ОА радона-222 в пробах воды от 6 до 800 Бк·кг-1; Диапазон измерения плотности потока радона с поверхности грунта от 20 мБк/с·м2; Диапазон измерения ОА радона-222 с предварительным отбором проб воздуха в пробоотборники от 20 Бк·м-3 Комплектацтя: Блок измерения ЭРОА; блок измерения ОА; блок управления; блок питания; аккумулятор (встроенный); автономная воздуходувка АВ-07; фильтр АФА-РСП-3 (100 шт.); патрон-осушитель (5 шт.); заглушка; барботер (2 шт.); пробоотборник воды; воздушный пробоотборник; накопительная камера (3 шт.); пробоотборник почвенного воздуха (10 шт.); трубка (комплект); ПО для измерения и вычисления ЭРОА и ОА радона и торона; руководство по эксплуатации; паспорт; сумка для хранения и транспортировки. Наличие метрологической поверки | Альфарад плюс АРП | ООО "НТМ-Защита", Россия | Шт. | 1 | Напряжение питания переменного тока частотой (50±1 Гц), В - 220+22-33
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Двухканальный ионный хроматограф L-Ion 30 марки SILab c двухканальным автодозатором (с расходными материалами, запасными колонками и достаточным количеством виал) Технические характеристики: Два двухплунжерных насоса: макс. давление 42 МПа, скорость потока 0,001 – 9,999 мл/мин; Два термостатируемых кондуктометрических детектора: диапазон измерений: 0-50000 мкСм/см; Два автоматических дозирующих крана; Два блока дегазации; Два термостата колонок: диапазон температур 20-60 ˚С, точность поддержания температуры ≤0,05 ˚С; Программное обеспечение; Колонка (с предколонкой) для анализа анионов, Колонка (с предколонкой) для анализа катионов); Анионный супрессор; Катионный супрессор; Шприцевые фильтрующие насадки 0.22 мкм (500 шт.), Шприцевые фильтрующие насадки 0.45 мкм (500 шт.), Виалы с крышками и септами, 100 шт/уп, 10 уп., пробирки п/п на 5 мл (1000 шт.)Бутыль для воды – 1 шт., Бутыль для элюента – 1 шт., Аппарат для фильтрации подвижной фазы - 1 шт. Комплектметодик измерения | L-Ion 30, SILab | Qingdao Shenghan Chromatograph Technology Co., Ltd. | Шт. | 2 | Электропитание 220 В, (50±1) Гц; Условия эксплуатации от +10 до +35 °С, 75 % при +30 °С и при более низких температурах без конденсации влаги
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Аналитические весы Технические характеристики: НПВ 102/220 г; Дискретность 0,00001/0,0001 г; Класс I Специальный; самокалибровка | ВЛА-220М | Госметр, Россия | Шт. | 2 | Электропитание 220 В, (50±1) Гц
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Весовой столик Технические характеристики: Габаритные размеры: 1200х620х750 мм; Материал рабочей поверхности: ламинат высокого давления; исполнение 2; стол в столе, гранит 630х430х60 мм; для работы сидя; антивибрационные каучуковые амортизаторы; регулируемые опоры для компенсации неровностей пола; Дополнительно: электрический блока с розетками | МРЛ-09.1 Эксперт | Эксперт, Россия | Шт. | 4
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Лабораторный портативный pH метрpH-метр/иономер I30F марки SILab Технические характеристики: диапазон pH: -2.00 ~ 20.00 pH, точность ±0.01 pH диапазон pX -2.00 ~ 20.00 pX , точность ±0.01 pX диапазон ИСЭ 1.000e-9～9.999e+9 , точность ±0.5% диапазон мВ -2000.0 ~ 2000.0 мВ , точность ±0.3 мВ или ±0.1% темп. диапазон -5~110 ºC, точность ±0.2" | I30F, SILab | INESA SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD | Шт. | 2 | Электропитание 220 В, (50±1) Гц
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Ротационные испарители Технические характеристики: Скорость вращения 20 – 300 об/мин; Дисплей Жидкокристаллический; Задаваемый угол наклона 0 – 60°; Подъем колбы Вручную; Высота подъемного механизма колбы, мм 150; Температура От температуры окружающей среды – до 210 °С; Материал изготовления бани Нержавеющая сталь с тефлоновым покрытием; Контроль температуры PID; Точность установки температуры ±1°С (вода), ±2 °С (масло); Тепловая мощность 1300 Ватт; Диаметр бани 250 мм; Объем бани 5 л + комплект запасных колб (5 шт.), стол лабораторный | серия EV400 H Labtech | Поставщик: ООО “Лабконцепт” | Шт. | 3 | Электропитание 220 В, (50±1) Гц
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Лабораторные насосы Технические характеристики: Скорость откачки 30 л/мин. Макс. давление, 0.025 MПа (250 мбар) | LabTech VP30 | Поставщик: ООО “Лабконцепт”, Россия | Шт. | 3 | Электропитание 220 В, (50±1) Гц
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Мешалка верхнеприводная со штативом Технические характеристики: Объем перемешивающей жидкости до 40 л; Мощность двигателя 130 Вт; Скорость от 50 до 2200 об/мин; Точность поддержания скорости ± 3 об/мин; Максимальный крутящий момент 60 Нсм; Защита от перегрузки; Максимальная вязкость жидкости 50000 мПас; Диаметр патрона 0,5 – 10 мм | Labtex OS-40 LT | Поставщик: ООО “Лабконцепт”, Россия | Шт. | 3 | Электропитание 220 В, (50±1) Гц
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Источник постоянного тока Технические характеристики: Выходное напряжение 0 - 30 В; Точность установки выходного напряжения 0,1 В; Выходной ток 5 А; Точность установки выходного тока 0,01 А; Защита от перегрузки; Индикация значений выходного тока и напряжения LED-панели; | Mastech HY3005 или аналог | Mastech, Китай | Шт. | 3 | Электропитание ~ 220 / 110 В ± 10 %
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Системы очистки воды Технические характеристики: Подключение напрямую к водопроводу Да Производительность по чистой и сверхчистой воде 30 л/час Качество чистой воды Степень обессоливания ≥98% Качество сверхчистой воды Удельное сопротивление ≥ 18,2 МОм×см @ 25°C (лабораторная вода I типа) Метод получения свехчистой воды Обратный осмос/двойной обратный осмос, очистка на картриджах с ионообменной смолой, очистка УФ лампой, финишный фильтр Встроенная УФ лампа 254/184 нм Да | серия GWB GWB-1 | Beijing Purkinje General Instrument Co.,Ltd | Шт. | 1 | Электропитание 220 В, (50±1) Гц
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Сушильный шкаф Технические характеристики: Максимальная температура нагрева, °С +350; Погрешность воспроизведения заданной температуры °С ±3; Погрешность поддержания температуры, °С ± 1; Время разогрева до максимальной температуры, не более, мин 45; Размеры рабочей камеры, (ШхВхГ), не менее мм 340х365х370; Габаритные размеры, (ШхВхГ), не более мм 685х580х680; Номинальное напряжение питания, В 220; Номинальная мощность, Вт 2200 Стол лабораторный | LF-60/350-VS2 | АО "Лабораторное Оборудование и Приборы", Россия | Шт. | 3 | Номинальное напряжение питания, В 220 Номинальная мощность, Вт 2200
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Плитки лабораторные Томьаналит на 2 конфорки Технические характеристики: Диапазон рабочих температур нагревающей поверхности, °С от 40 до 400 Нестабильность поддержания установленной температуры, °С 3 Материал нагревательной поверхности Дюралюминий Сопротивление изоляции цепей (при нормальных условиях), МОм не менее 2 Потребляемая мощность, кВт, не более 3,2 Габаритные размеры плиты, мм 455х325х130 Размеры общей нагревательной поверхности, мм 440х284 Размеры нагревательной поверхности каждой секции, мм 284х220 Масса, кг 10 | ПЛС-02 | ООО «НПП «Томьаналит», Россия | Шт. | 4 | Электропитание 220 В, (50±1) Гц
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Ультразвуковая ванна Технические характеристики: Максимальный объём ванны 2.75 л; Эффективный объём ванны 1.90 л; Частота ультразвука 37/80 кГц; Материал ёмкости нерж. сталь V2A; Материал корпуса нерж. сталь V2A; Грузоподъёмность корзины 1.0 кг; Размер ячейки сетки корзины (Д х Ш) 7 х 7 мм; Ручки для переноса наличие; Степень защиты IP 20; Уровень шума LpUA (при закрытой крышке на расстоянии 1 м) <70 дБ | «Elmasonic Р30H» | ELMA, Германия | Шт. | 3 | Электропитание 220 В, (50±1) Гц
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Лабораторный холодильник с морозильной камерой Технические характеристики: Объем - Морозильник, л 97; Объем - Холодильник, л 185; Внешние размеры (Ш х Г х В), мм 736 х 660 х 1810; Внутренние размеры - Морозильник, (Ш х Г х В), мм 515 х 465 х 440; Внутренние размеры - Холодильник, (Ш х Г х В), мм 605 х 510 х 720 Диапазон установки температуры +2..+8 / -20...-40; Внутренняя отделка из нержавеющей стали; Микропроцессорное управление температурными параметрами в холодильной и морозильной камерах; Встроенный аккумулятор, для обеспечения работы сигнализации в течение 48 часов; Автоматическая запись температурных параметров за период 1 месяца; В конструкции используются высокотехнологичные компрессоры Danfoss и система вентиляторов EBM; Воздушная система охлаждения обеспечивает равномерность температуры внутри холодильника | Haier HYCD-282 | Haier, Китай | Шт. | 2 | Электропитание 220 В, (50±1) Гц
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Магнитная мешалка с подогревом, 200.01.2010 Технические характеристики: Корпус: нержавеющая сталь и алюминий, покрытый химически стойкой порошковой краской; Метод контроля: нагреватель – пропорциональная регулировка напряжения, двигатель - плавная регулировка скорости перемешивания; Размер нагревательной платформы: 180 мм х 180 мм; Максимальный перемешиваемый объем : 2000 мл; Максимальная температуры нагрева платформы: 320°С; Напряжение: 220-230 В, 50/60 Гц; Мощность: 550 Вт; Вес: 2,5 кг; Число оборотов: от 100 до 1700 в минуту. | ES-6120 | ООО "ЭКРОСХИМ", Россия | Шт. | 3 | Напряжение: 220-230 В, 50/60 Гц
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Шейкер лабораторный Технические характеристики: Движение платфоpмы вращательное; Регулиpуемая частота колебаний платфоpмы 0-250 кол./мин; Максимальное пеpемещение платфоpмы 25 мм; Максимальная pегулиpуемая темпеpатуpа нагpева платфоpмы 80 °С | ПЭ-6410 | ООО "ЭКРОСХИМ", Россия | Шт. | 3 | Питание от сети переменного тока 50 Гц/220 ± 10 В
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Дозаторы одноканальные с переменным объемом на 1 мл, на 2 мл, на 5 мл, на 10 мл (+комплект наконечников к ним на 1 мл, на 2 мл, на 5 мл, на 10 мл ) | Экросхим | ООО "ЭКРОСХИМ", Россия | Шт. | 16 (по 4 для каждого объема)
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Стол-мойка Эксперт Технические характеристики: Нержавеющая сталь | Эксперт | Эксперт, Россия | Шт. | 4 | Подключение к ГВС и ХВС, канализации
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Шкаф вытяжной металлический Эксперт кислотостойкое исполнение | Эксперт | Эксперт, Россия | Шт. | 5 | Подключение к электропитанию переменного тока: 220-230 В, 50/60 Гц, подключение к вытяжной вентиляции
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Штатив лабораторный (Бунзена), | ULAB | Торговая марка ULAB (Юлаб) | Шт. | 6
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Штатив лабораторный для бюреток | Labtex ЛТ-ДБ | ООО «Лабтех» | Шт. | 3
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Стол для ионного хроматографа | Эксперт | Эксперт, Россия | Шт. | 3
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Лабораторный стул со спинкой (хим стойкий) | Эксперт | Эксперт, Россия | Шт. | 10
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Спектрометр рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный с SDD детектором, моторизованный гидравлическим лабораторным прессом на 25 тонн и пресс-формой 32 мм Maassen Технические характеристик: Диапазон определения: Na(11) - U(92). Источник рентгеновского излучения 50кВ, 50Вт, Rh, Mo или Ag анод. ПО для анализа бесстандартным методом фундаментальных параметров. Фильтры: 6 позиций (автосмена) Детектор: кремниевый дрейфовый детектор (SDD); Разрешение (FWHM), при 5.9 кэВ 125эВ ± 5эВ; Окно детектора: Be. 8-позиционный автосамплер. Рабочая среда: воздух/ вакуум/ гелий. Обработка сигнала: высокоскоростной многоканальный цифровой анализатор. Встроенный ПК. LCD монитор, клавиатура и мышь в комплекте, лабораторный стол. Чашечка для образцов, 100 шт. в упак. (2 упак.); Плёнка майларовая в рулоне, толщина 3,6 мкм, ширина 7,6 см, длина 91,4 м (10 рулонов). Комплект запасных деталей. Пресс Размеры пресс-форм: от 13 мм до 50 мм. Ширина рабочей поверхности: 150 мм; Дисплей/разрешение: Аналоговый/ 1 тонн; Диаметр шпинделя: 45 мм; Макс. ход шпинделя: 112 мм; Диаметр поршня/ макс. ход поршня: 107 мм/ 22 мм; Размеры: 609 х 360 х 400 мм; Вес: 68 кг | X-Calibur | Xenemetrix LTD, Israel | Шт. | 1 | Электропитание 220 В, (50±1) Гц
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Лабораторные весы Технические характеристик: НПВ 1020 г; Дискретность 0,001 г ; Класс I Специальный; самокалибровка | ВЛЭ-1023CI | Госметр, Россия | Шт. | 1 | Электропитание 220 В, (50±1) Гц
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Лабораторные весы Технические характеристик: НПВ 4200г; Дискретность 0,01 г; Класс II Высокий; самокалибровка | ВЛЭ-4202С | Госметр, Россия | Шт. | 1 | Электропитание 220 В, (50±1) Гц
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Вибропривод Технические характеристики: Сита 20 мкм, 40 мкм, 63 мкм, 125 мкм, 250 мкм, 500 мкм, 1 мм, 2 мм, 5 мм, 10 мм. Диаметр сит 30 см | ВП 50 (380В) с МПУ 3-Т | ООО «ВИБРОТЕХНИК», Россия | Шт. | 1
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Муфельная печь LF-9/11-V1 Технические характеристики: Максимальная температура нагрева, °С +1100 Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, °С ±10 Время разогрева до максимальной температуры, не более, мин 120 Размеры рабочей камеры, ШхВхГ, не менее мм 200х150х290 Габаритные размеры, ШхВхГ, не более мм 525х1015х620 Номинальное напряжение питания, В 220 Номинальная мощность, Вт 5500 | LF-9/11-V1 | АО "Лабораторное Оборудование и Приборы", Россия | Шт. | 2 | Номинальное напряжение питания, В 220; Номинальная мощность, Вт 5500
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Шкаф для муфельной печи LF-9/11-V1 | Эксперт | Эксперт, Россия | Шт. | 2 | Подключение к вытяжной вентиляции
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Дробилка щековая с подставкой, доп комплектом броней, дополнительным комплектом футеровок и пультом управления Техническая характеристика ДЩ 60х60 (ДЩ 6S) Размер загрузочного отверстия, мм 60х60 Крупность исходного материала, мм, не более 50 Размер разгрузочной щели, мм 1÷15 Крупность дробленого продукта при минимальной щели не менее 50%, мм 1 Производительность, кг/ч до 40 Мощность привода, кВт 0,55 | ДЩ 60х60 (ДЩ 6S) | НПК "МЕХАНОБР-ТЕХНИКА", Россия | Шт. | 1 | Подключение к сети 220В или 380В
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Стол для РФА | Эксперт | Эксперт, Россия | Шт. | 1
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Лабораторный стол общего назначения | Эксперт | Эксперт, Россия | Шт. | 6
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Изотопный анализатор воды Технические характеристики: Анализаторами изотопов воды L2130-i с Автосамплером Picarro A0325 и вапорайзером A0211 (the Picarro A0325 Autosampler and A0211 Vaporizer), режима производительности: Экспресс - 500 инъекций в день (50 образцов); Точность δ18O – 0.015 ‰, δD – 0,05‰; Смещение нуля (24 часа) δ18O – 0.100 ‰, δD – 0.43 ‰; Пропускная способность 29 минут на образец / 50 образцов в день; В комплекте: Программное обеспечение для последующей обработки ChemCorrect ™ для маркировки загрязнения и стандартных измерений; Дополнительные периферийные устройства: Для дискретной жидкой воды: A0211 – Высокоточный испаритель, A0325 – Автоматический пробоотборник, A0214 – Модуль микросжига (MCM); Для непрерывной подачи жидкой воды: A0217 – Непрерывный пробоотборник воды (CWS); Для водяного пара: A0101 – Модуль доставки стандартов; Для твердых веществ: A0213 – Индукционный модуль (IM); Дополнительные обновления: S3099 – Экспресс-режимы и режимы опроса: увеличение пропускной способности образца; Аксессуары: C0354 – Солевой вкладыш, A0923 – Комплект для установки Zero AirA0921 – N2; Установочный комплект: C0211 – Набор для очистки испарителя, C0328 – Комплект расходных материалов для воды (500 шт.), C0356 – Стандарты; Персональный компьютер с лазерным принтером; Лабораторный стол, Дополнительный комплект виал (1000 шт.) | Picarro L2130- i | Picarro, Inc, США | Шт. | 1 | Электропитание 90-240 В переменного тока, 50/60 Гц, <150 Вт (анализатор), 80 Вт (внешние устройства)
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Анализаторы общего органического углерода Технические характеристики: Метод измерения: «мокрое» и ультрафиолетовое окисление с последующим бездисперсионным ИК-детектированием (NDIR) Определяемые показатели: общий углерод (ТС), общий неорганический углерод (TIC), общий органический углерод (TOC), нелетучий органический углерод (NPOC) Диапазон измерения: 0-10000 мг/л Пределы обнаружения: 5 мкг/л (ppb) Управление: через ПК В комплект входит: кабель питания, USB кабель для подключения к ПК, программное обеспечение, соответствующее 21 CFR part 11. | серия SI-TOC W марки «SILab» в комплекте с: | SILab, Китай | Шт. | 1 | Электропитание 220 В, (50±1) Гц
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Аналитические весы Технические характеристики: НПВ 220г; дискретность 0,0001 г ; Класс I Специальный; самокалибровка | ВЛ-224В-С | Госметр, Россия | Шт. | 1
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Лабораторный портативный pH метрpH-метр/иономер Технические характеристики: диапазон pH: -2.00 ~ 20.00 pH, точность ±0.01 pH диапазон pX -2.00 ~ 20.00 pX , точность ±0.01 pX диапазон ИСЭ 1.000e-9～9.999e+9 , точность ±0.5% диапазон мВ -2000.0 ~ 2000.0 мВ , точность ±0.3 мВ или ±0.1% темп. диапазон -5~110 ºC, точность ±0.2" | I30F марки SILab | SILab, Китай | Шт. | 2 | Электропитание 220 В, (50±1) Гц
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Лабораторный холодильник с морозильной камерой Технические характеристики: Общий объем, л. 250; Объем холодильной камеры, л. 170; Объем морозильной камеры/НТО, л. 80; Высота, мм 1450; Глубина без ручки, мм 607; Глубина с ручкой, мм 650; Ширина, мм 600; Температура в холодильной камере, °C +2...+15; Температура в морозильной камере, °C -25...-10 | ХЛ-250 POZIS | АО «ПОЗиС», Россия | Шт. | 1 | Электропитание 220 В, (50±1) Гц
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Шейкер Технические характеристики: Тип перемешивания Возвратно-поступательный Амплитуда колебаний, мм 10 Максимальный вес перемешивания (с платформой), кг 7,5 Диапазон скорости, об/мин 100 – 350 Шаг установки скорости, об/мин 10 Таймер, мин 1-1199 Звуковой сигнал по окончании таймера наличие Контроллер цифровой Тип двигателя Бесколлекторный двигатель Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 420х370хh100/ h210 с платформой Платформа универсальная с прижимными роликами наличие Вместимость платформы колбы конические 100 мл *9-12 шт., 250 мл * 6 шт.,500 мл 4 шт. Габариты платформы, мм 310х310х110 | US-1350L | Торговая марка ULAB (Юлаб) | Шт. | 1 | Питание от сети переменного тока 50 Гц/220 ± 10 В
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Лабораторная посудомоечная машина D70 с набором тележек, моющих средств и системой водоочистки Технические характеристики: Материал изготовления 316L сталь Высота расположения разбрызгивателя 520 мм Минимальное потребление воды на цикл - 5 л Мощность нагрева воды 3000 Вт Производительность циркуляционного насоса 0–500л/мин Производительность циркуляционного вентилятора 112 м3/час Потребляемая мощность 5000 Вт Габариты 928 × 689 × 1140 мм Вес, 150кг | D70 | Persee, Китай Поставщик: ООО “Лабконцепт”, Россия | Шт. | 1 | Электропитание 220 В, (50±1) Гц; подключение к ХВС и канализации
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Портативный многопараметровый анализатор воды Технические характеристики: Влагозащищенный прибор для измерения до 14 параметров с памятью и подключением к USB. GPS: 12-канальный приемник с точностью 10 м; Поставляются с жестким чехлом для переноски HI710140, адаптером HI7612VDC, комплектом для обслуживания зонда HI7698292, прикладным программным обеспечением HI929829 для ПК, USB-кабелем HI7698291 (от ПК к измерителю), кабелем питания HI710045, кабелем питания прикуривателя HI710046, решением для быстрой калибровки HI9829-25, HI920005 iButton с держателем, HI7609829-1 датчик pH / ORP, HI7609829-2 гальванический датчик DO, HI7609829-3 Датчик EC, HI7698290 короткий калибровочный стакан, HI7698295 короткий защитный утяжеленный экран, NiMH перезаряжаемые C-элементные батареи, адаптер питания 12 В постоянного тока, и руководство по эксплуатации. Датчики HI7609829-11 на хлориды, HI4112 ион-селективный электрод на свинец/сульфаты; HI7004L раствор для калибровки рН 4.01 500 мл, HI7007L раствор для калибровки рН 7.01 500 мл, Очищающий раствор общего назначения 500 мл | HI9829-01202 | HANNA Instruments | Шт. | 1
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Жидкостный хроматограф LicArt 62 с автодозатором, диодноматричным и рефраткометрическим детекторами Технические характеристики: Детектор. Насос: Максимальное рабочее давление 62 Мпа; Диапазон задаваемых скоростей подвижной фазы 0,001–10 мл/мин; Диапазон pH 1-14; Автодозатор с функцией охлаждения: Вместимость автодозатора: количество виал объемом 2 мл 108 шт., Объем стандартной петли автодозатора 100 мкл, Возможность работы с петлями большего и меньшего объема, Промывка иглы внутри и снаружи; Термостат колонок с вместимостью 4 аналитических колонки Программное обеспечение соответствует требованиям целостности и прослеживаемости данных, 21 СFR part 11, GMP/GLP. Комплект запасных аналитических колонок для ВЭЖХ. Комплект расходных материалов, эллюентов и виал. | LicArt 62 | LicArt, Россия Поставщик: ООО “Лабконцепт”, Россия | Шт. | 1
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Системы очистки воды серии Технические характеристики: Подключение напрямую к водопроводу Да Производительность по чистой и сверхчистой воде 30 л/час Качество чистой воды Степень обессоливания ≥98% Качество сверхчистой воды Удельное сопротивление ≥ 18,2 МОм×см @ 25°C (лабораторная вода I типа) Метод получения свехчистой воды Обратный осмос/двойной обратный осмос, очистка на картриджах с ионообменной смолой, очистка УФ лампой, финишный фильтр Встроенная УФ лампа 254/184 нм Да | GWB GWB-2В | Persee, Китай Поставщик: ООО “Лабконцепт”, Россия | Шт. | 1 | Электропитание 220 В, (50±1) Гц
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Термогигрометр Диапазон измерений относительной влажности, % 0...98 температуры, °С -20...60 атмосферного давления, гПа 700…1100 | ИВА-6Н-Д | ООО НПК "МИКРОФОР" , Россия | Шт. | 4
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Мультиметр цифровой True RMS | Fluke 113 | Fluke, Китай | Шт. | 2
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Лаборатория измерения физических факторов для проведения СОУТ и производственного контроля в комплекте: КОМБИ-01М Измерения для ПЭВМ BE-метр Модификация «АТ-004» СТ-01 МАС-01 КОМБИ-02А Акустика и вибрация АССИСТЕНТ Total+ Акустический калибратор Набор адаптеров и другие аксессуары для измерения шума и вибрации КОМБИ-03М Электромагнитные поля ВЕ-метр (Модификация 50Гц) П3-33М МТМ-01 КОМБИ-04 Параметры микроклимата Тепловое излучение Световая среда Лазерное излучение МЕТЕОСКОП-М Шаровой термометр (зонд ТНС) ИК-метр ТКА-09 ТКА-12 ЛД-07 Аттестованные методики для каждого средства измерения | Лаборатория измерения физических факторов для проведения СОУТ и производственного контроля | ООО "НТМ-Защита", Россия | Компл. | 1
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Анализатор пыли в комплекте с допоборудованием: Комплект насадок для импактора Набор расходных материалов для анализатора пыли «Атмас» Изотермическая (термо) сумка для анализатора пыли Атмас Технические характеристики: Диапазон измерения массовой концентрации пыли 0,1 ÷ 150мг·м -3 Предел допускаемой относительной погрешности в поддиапазоне от 0,1 до 20 мг·м-3 ±20 в поддиапазоне от 20 до 150мг·м-3 ±25 Номинальный объемный расход пробы 1,0±0,05л/мин Аттестованная методика | Атмас | ООО "НТМ-Защита", Россия | Шт. | 2
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Пробоотборник Бикера для донных отложений с сохранением структуры Cоединение резьбовое Максимальная глубина отбора пробы, метров 5-8 Материал изделия нержавеющая сталь, железо, ПВХ Объём образца, литров 2,4-3,5 Размер упаковки, сантиметров 147х61х90 Вес, килограмм 100 | Eijkelkamp | Eijkelkamp Agrisearch Equipment BV, Нидерланды | Шт. | 1
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Ковш Ван Вина объёмом 0,5 литров Материал - Нержавеющая сталь Объём, литров - 0,5 Площадь покрытия, см2 - 126 | Eijkelkamp | Eijkelkamp Agrisearch Equipment BV, Нидерланды | Шт. | 1
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Портативный мультипараметровый рН/ОВП/кондуктометр/оксиметр Диапазон рН от 0,00 до 14,00 Разрешение рН 0,01 рН Точность pH ± 0,02 рН Калибровка рН по одной, двум или трём точкам с автоматическим распознаванием пяти стандартных буферов (рН 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01) или одного пользовательского буфера Диапазон мВ ± 600,0 мВ Разрешение мВ 0,1 мВ Точность мВ ± 0,5 мВ Диапазон ОВП ± 2000,0 мВ Разрешение ОВП 0,1 мВ Точность ОВП ± 1,0 мВ Калибровка ОВП автоматическая по одной пользовательской точке (относительные мВ) Диапазон проводимости от 0 до 200,0 мСм/см (фактическая проводимость до 400 мСм/см) Разрешение проводимости автоматический выбор: 1 мкСм/см от 0 до 9999 мкСм/см; 0,01 мС/см от 10,00 до 99,99 мСм/см; 0,1 мСм/см от 100,0 до 400,0 мСм/см; автоматический выбор (фиксированное мС/см): 0,001 мС/см от 0,000 до 9,999 мСм/см; 0,01 от 100,0 до 400,0 мСм/см; ручной выбор: 1 мкСм/см; 0,001 мСм/см; 0,01 Точность проводимости ± 1% от показания или ±1 мкСм/см, в зависимости от того, что больше Калибровка проводимости автоматическая по одной точке с шестью стандартами (84,0 мкСм/см, 1,413 мСм/см, 5,00 мСм/см, 12,88 мСм/см, 80,0 мСм/см, 111,8 мСм/см) Диапазон TDS от 0 до 400000 частей на миллион (мг/л); (максимальное значение зависит от коэффициента пересчёта в TDS) Разрешение TDS ручной выбор: 1 частей на миллион (мг/л); 0,001 частей на тысячу (г/л); 0,01 частей на тысячу (г/л); 0,1 частей на тысячу (г/л); 1 часть на тысячу (г/л); автоматический выбор: 1 частей на миллион (мг/л); от 0 до 9999 частей на миллион (мг/л); 0,01 частей на тысячу (г/л); от 10,00 до 99,99 частей на тысячу (г/л); 0,1 частей на тысячу (г/л); от 100,0 до 400,0 частей на тысячу (г/л); автоматический выбор (фиксированное частей на тысячу) Точность TDS ± 1% от показания или ± 1 часть на миллион (мг/л), в зависимости от того, что больше Калибровка TDS на основе калибровки проводимости или солености Диапазон удельного электрического сопротивления от 0 до 999999 Ом•см; от 0 до 1000,0 кОм•см; от 0 до 1,0000 МОм•см Разрешение удельного электрического сопротивления зависит от показаний Калибровка удельного электрического сопротивления на основе калибровки проводимости Диапазон солености: от 0,00 до 70,00 единиц солёности (PSU) Разрешение солёности 0,01 единиц солёности (PSU) Точность солёности ± 2% от показания или ± 0,01 единиц солёности (PSU), в зависимости от того, что больше Калибровка солёности на основе калибровки проводимости Диапазон морской воды σ от 0,0 до 50,0 σt, σ₀, σ₁₅ Разрешение морской воды σ 0,1 σt, σ₀, σ₁₅ Точность морской воды σ ± 1 σt, σ₀, σ₁₅ Калибровка морской воды σ на основе проводимости или калибровки солёности Диапазон для растворённого кислорода от 0,0 до 500,0%; от 0,00 до 50,00 мг/л Разрешение для растворённого кислорода 0,1%; 0,01 мг/л Точность для растворённого кислорода от 0,0 до 300,0% насыщения: ± 1,5% от показаний или ± 1,0% насыщения в зависимости от того, что больше, от 0,00 до 30,00 частей на миллион (мг/л): ± 1,5% от показания или ± 0,10 частей на миллион (мг/л), в зависимости от того, что больше, от 30,00 частей на миллион (мг/л) до 50,00 частей на миллион (мг/л): ± 3% от показаний, от 300,0 до 500,0% насыщения: ± 3% от показаний Калибровка для растворённого кислорода автоматическая по одой или двум точкам при 0% и 100% или по одной пользовательской точке. Диапазон атмосферного давления от 450 до 850 мм ртутного столба; от 17,72 до 33,46 дюймов ртутного столба; от 600,0 до 1133,2 мбар; от 8,702 до 16,436 фунтов на квадратный дюйм; от 0,5921 до 1,1184 атм; от 60,00 до 113,32 кПа Разрешение атмосферного давления 1 мм ртутного столба; 0,01 дюймов ртутного столба; 0,1 мбар; 0,001 фунтов на квадратный дюйм; 0,0001 атм; 0,01 кПа Точность атмосферного давления ± 3 мм ртутного столба в пределах ± 15% от точки калибровки Калибровка атмосферного давления по одной пользовательской точке | HI98194 | HANNA Instruments | Шт. | 2
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Влагозащищенный портативный кондуктометр/TDS/NaCl-метр с измерением удельного сопротивления Диапазон проводимости от 0,000 до 9,999 мкСм/см*; от 10,00 до 99,99 мкСм/см; от 100,0 до 999,9 мкСм/см; от 1000 до 9,999 мСм/см; 10,00 до 99,99 мСм/см; от 100,0 до 1000,0 мСм/см (фактическая проводимость; температурная компенсация до 400 мСм/см) Разрешение проводимости 0,001 мкСм/см; 0,01 мкСм/см; 0,1 мкСм/см; 0,001 мСм/см; 0,01 мСм/см; 0,1 мСм/см Точность проводимости ± 1% от показания (± 0,01 мкСм/см или 1 значащая цифра, в зависимости от того, что больше) Калибровка проводимости автоматическая до пяти точек с семью запомненными стандартами (0,00 мкСм/см, 84,0 мкСм/см, 1,413 мСм/см, 5,00 мСм/см, 12,88 мСм/см, 80,0 мСм/см, 111,8 мСм/см) Диапазон TDS от 0,00 до 99,99 частей на миллион; от 100,0 до 999,9 частей на миллион; от 1,000 до 9,999 частей на тысячу (г/л); от 10,00 до 99,99 частей на тысячу (г/л); от 100,0 до 400,0 частей на тысячу (г/л) Разрешение TDS 0,01 частей на миллион; 0,1 частей на миллион; 0,001 частей на тысячу (г/л); 0,01 частей на тысячу (г/л); 0,1 частей на тысячу (г/л) Точность TDS ± 1% от показания (± 0,05 мг/л (частей на миллион) или 1 значащая цифра, в зависимости от того, что больше) Диапазон удельного электрического сопротивления от 1,0 до 99,9 Ом•см; от 100 до 999 Ом•см; от 1,00 до 9,99 кОм•см; от 10,0 до 99,9 кОм•см; от 100 до 999 кОм•см; от 1,00 до 9,99 МОм•см; от 10,0 до 100,0 МОм•см Разрешение удельного электрического сопротивления 0,1 Ом•см; 1 Ом•см; 0,01 кОм•см; 0,1 кОм•см; 1 кОм•см; 0,01 МОм•см; 0,1 МОм•см* Точность удельного электрического сопротивления ± 1% от показания (± 10 Ом или 1 значащая цифра, в зависимости от того, что больше) Диапазон солености % NaCl: от 0,0 до 400,0%; практическая соленость: от 0,00 до 42,00 (PSU); природная морская вода - ЮНЕСКО 1966: от 0,00 до 80,00 (частей на тысячу) Разрешение солёности 0,1%; 0,01 Точность солености ± 1% от показаний Калибровка солености макс. по одной точке только в % диапазоне (со стандартом HI7037); используйте калибровку проводимости для всех других диапазонов Диапазон рабочих температур от -20,0 до 120,0 °C (от -4,0 до 248,0 °F) Разрешение по температуре 0,1 °С (0,1 °F) Точность измерения температуры ± 0,4 °С (± 0,8 °F) (без учёта ошибки датчика) Компенсация температуры без температурной компенсации, линейная (от -20 до 120 °C, от -4 до 248 °F), нелинейная - ISO/DIN 7888 (от -0 до 36 ° C, от 32 до 96,8 ° F) Режимы измерений: автоматический выбор предела измерений, автоматический выбор окончания измерений, полоса синхронизации и фиксированный диапазон Эталонная температура 15 °C, 20 °C и 25 °C Температурный коэффициент от 0,00 до 10,00%/°C Коэффициент пересчёта проводимости в TDS от 0,40 до 1,00 | HI98192 | HANNA Instruments | Шт. | 2
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Портативный рН/иономер с комплектом ион-селективных электродов Диапазон рН от -2,0 до 20,0 рН; от -2,00 до 20,00 рН; от -2,000 до 20,000 рН Разрешение рН 0,1 рН; 0,01 рН; 0,001 рН Точность pH ± 0,1; ± 0,002 рН Калибровка рН до пяти точки калибровки, доступны семь стандартных буферов (1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45) + пять пользовательских буферов Диапазон мВ ± 2000 мВ Разрешение мВ 0,1 мВ Точность мВ ± 0,2 мВ Диапазон ионоселективных измерений концентрация от 1,00 x 10-7 до 9,99 x 1010 Разрешение ионоселективных измерений 3 значащих цифры концентрации 0,01; 0,1; 1; 10 Точность ионоселективных измерений ± 0,5% от показаний (одновалентные ионы), ± 1% от показаний (двухвалентные ионы) Калибровка ионоселективных электродов до пятиточечной калибровки, доступно шесть стандартных растворов (0,1, 1, 10, 100, 1000, 10000 мг/л) TДиапазон рабочих температур от -20,0 до 120,0 °C (от -4,0 до 248,0 °F) Разрешение по температуре 0,1 °С (0,1 °F) Точность измерения температуры ± 0,4 °С (± 0,8 °F) (без учёта ошибки датчика) Компенсация температуры ручная или автоматическая от -20,0 до 120,0 °C (от -4,0 до 248,0 °F) Калибровка наклона от 80 до 110% Электрод / зонд рН электрод HI72911B в титановом корпусе с встроенным температурным датчиком, разъёмом BNC и 1 м (3,3 ') кабелем Входное сопротивление 10¹² Ом | HI98191 | HANNA Instruments | Шт. | 2
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | pH-метр/термометр для почв и торфа Диапазон pH -2.00 : 16.00 pH температура -5.0 : 105.0°C мВ ± 825 мВ Разрешение - pH 0.01 pH температура 0.1°C мВ 4 мВ Погрешность - pH ±0.02 pH температура ±0.5°C (до 60°C), ±1°C мВ ± 1 мВ | HI 99121 (pH/T) | HANNA Instruments | Шт. | 2
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Лабораторная посуда мерная и немерная из стекла. Посуда должна изготовляться из химико-лабораторного и медицинского стекла, доджна быть вымерена, без дефектов, термоустойчива. | Россия | Россия | шт. |  | Требуется уточнения по спецификации и количеству
| ФИЦКИА | Лаборатории промышленной экологии в Арктике |  | Компьютерная и оргтехника |  |  |  |  | Требуется уточнения по спецификации и количеству